Департамент охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської  ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  | Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів |
| --- | --- |
|  | від 28.09.2015 № 105 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________А.Ю.Скіб’як |

м.п.

Зміни до документації конкурсних торгів

на закупівлю:

32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00))

Процедура закупівлі - відкриті торги

оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»

№ 193693, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 09.09.2015 № 332(09.09.2015)

додаток 4 документації викладено в наступній редакції:

«ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

32.50.2. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апаратура для штучного дихання (32.50.21-80.00)).

лот 1 - Апарат ШВЛ екстра-класу для новонароджених – 1 од.;

Вимоги:

Призначення апарату: для забезпечення безперервної респіраторної підтримки новонароджених, в тому числі глибоко недоношених в закладах охорони здоров'я.

Апарат повинен мати в комплекті: - електронний блок апарату ШВЛ з вбудованим графічним монітором; - пересувна стійка; - зволожувач з непрямим підігрівом камери зволожування та підігрівом контуру вдиху; - виносний датчик потоку; - комплект силіконового багаторазового контуру для новонароджених.

Апарат повинен мати можливість проводити вентиляцію легенів за тиском та за об'ємом пацієнтів з масою тіла від 0,5кг.

Апарат повинен мати наступні режими: - Компенсація витоків; - Дихання в ручному режимі; - Вентиляція сприяння / управління; - Синхронізована переривчаста примусова вентиляція SIMV; - Постійний позитивний двофазний тиск в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску; - Вентиляція при апное в режимі постійного позитивного двофазного тиск у в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску; - Постійний позитивний тиск у дихальних шляхах CPAP; - Вентиляція з підтримкою тиску PSV; - Неінвазивна вентиляція новонароджених (опціонально); - Носова переривчаста примусова вентиляція; - Штучна вентиляція з підтримкою при апное в режимах: сприяння / управління, SIMV, CPAP / PSV, постійного позитивного двофазного тиску в дихальних шляхах з короткочасними скиданнями тиску

Апарат повинен мати можливість відображати наступні типи дихання та режими вентиляції для новонароджених: - Об'єм дихання при підтримуючій вентиляції; - Дихання по тиску при допоміжній вентиляції; - Об'єм дихання при синхронізованій, переривчастій, примусової вентиляції і регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні; - Тиск дихання при синхронізованій, переривчастій, примусовій вентиляції і регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні; - Обмежене тиском дихання з циклом за часом при підтримуючій вентиляції; - Обмежене тиском дихання з циклом за часом при SIMV та регульованому рівні підтримуючого тиску при довільному диханні.; - Тривалий позитивний тиск у дихальних шляхах (дихання на вимогу) при вентиляції з підтримкою тиску.; - Тривалий позитивний тиск у дихальних шляхах (дихання на вимогу) при або без переривчастої примусової вентиляції; - Дихання по тиску при управлінні допоміжною вентиляцією з налаштованим об'ємом видиху (Гарантований об'єм).; - Дихання по тиску при синхронізованій переривчастій примусовій вентиляції (SIMV) з об'ємом видиху, що налаштовується.; - Дихання по тиску при синхронізованій переривчастій примусовій вентиляції (SIMV) з об'ємом видиху, що налаштовується.

Апарат повинен мати вбудований кольоровий графічний монітор спостереження з можливістю відображення: - графіків; - одночасно не менше 3-х кривих; - вибору форми сигналу з врахуванням компенсації податливості дихального контуру; - петель в реальному часі не менше 2-х: потік/об’єм, тиск у дихальних шляхах/об'єм, стравохідний тиск / петля об'єму, трахеальний тиск / петля об'єму, тиск на вдиху / петля об'єму, транспульмональний тиск / об'єм, видихуваний CO2 в порівнянні з дихальним об’ємом , що видихається; - порівняння петель;збереження петлі та створення контрольної петлі; - механічні дихальні процедури; - цифрові значення з оновленням; - події; - тренди з одночасним відображенням гістограм та таблиць

Апарат повинен мати можливість встановлення параметрів в діапазонах не гірших ніж: - частота подихів за хвилину 1 - 150 дих. / хв. з регулюванням інспіраторного часу від 0,15 до 5,00 сек; - дихальний об'єм 0,03-0,50 л; - тиск на вдиху 0-90 см H2O; - пікова об'ємна швидкість вдиху 0,4-150л/хв; - інспіраторна пауза 0,0-3,0 сек.; - додатній тиск у кінці видиху 0 - 50 см вод. ст.; - значення тригера потоку 0,1 - 20,0 л/хв.; - процентний вміст кисню у газі, що поставляється від 21% до 100%; - автоматичний контроль FiO2 (опціонально); - мінімальний період, протягом якого утримується високий/низький тиск 0,20 - 30,0 сек; - базовий тиск, що досягається протягом часу низького тиску 0 – 45 см вод. ст.

Апарат повинен мати можливість налаштування наступних додаткових параметрів: - обмеження об’єму для встановлення ліміту обсягу для дихання з обмеженням по тиску; - об’єм апарату для встановлення мінімального дихального об'єму, що доставляється блоком ШВЛ , коли включено управління в режимі контролю тиску дихання; - інспіраторний підйом для контролю нахилу кривої збільшення тиску під час примусового дихання; - цикл потоку для встановлення процентного вмісту максимального інспіраторного потоку, при якому припиняється інспіраторна фаза контролю тиску, дихання управління об’ємом з регулюванням тиском або синхронізація об’єму; - форма сигналу: меандр або уповільнюючий сигнал; - потік на вимогу; - глибокий вдих; - фоновий потік між вдихами; - дихання з синхронізацією об’єму

Апарат повинен мати можливість забезпечити поточний цифровий моніторинг в діапазонах не гірше ніж: - дихального об’єму, що видихається 0-4л. - загальної частоти дихань (спонтанної та апаратної) від 0 до 200 дих/хв.; - пікового тиску на вдиху від 0 до 120 см Н2О; - середнього тиску в дихальних шляхах від 0 до 120 см Н2О; - Позитивний тиск в кінці видиху 0-60 см Н2О - частина кисню, який поставляється від 0 до100% - поточного співвідношення вдих/видих в діапазоні не гірше ніж 1:99,9 - 99,9:1; - Динамічна податливість, абсолютна і нормалізована до ваги пацієнта 0 – 300 мл./см. Н2О та 0 – 5,0мл./см. Н2О./кг відповідно.

Апарат повинен мати в своєму складі не менше двох тригерів, в тому числі: потоковий тригер та тригер по тиску для пристосовування апаратного дихання до спонтанного та відсутність необхідності постійного калібрування датчиків.

Апарат повинен мати можливість забезпечувати вентиляцію пацієнтів з урахуванням розмірів ЕТ-трубки.

Апарат повинен мати функцію автоматичної екстреної подачі кисню.

Апарат повинен мати вмонтований акумулятор для повної автономної роботи не менше 0,5 години.

Апарат повинен проводити автоматичну зарядку вмонтованого акумулятора без втручання медперсоналу.

Апарат повинен мати в своєму складі автономний автоматичний зволожувач з підігрівом контуру вдиху з регулюванням температури вдиху в діапазоні від 28 до 39 С0 та бути обладнаний пристроєм для підтримання рівня води у зволожувачі без розгерметизації контуру.

Апарат повинен мати можливість працювати від мережі кисню тиском не менше ніж від 1,4 атм.

лот 2 - Апарат ШВЛ універсальний – 1 од.;

Вимоги:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц |
| 1.2 | Вбудований акумулятор, який дозволяє здійснювати роботу апарату за умов відсутності зовнішнього живлення впродовж щонайменше 1 години |
| 2. |  |
| 2.1 | Контрольована за об’ємом (VC); |
| 2.2 | Контрольована за тиском (РС); |
| 2.3 | Підтримка за тиском (PS); |
| 2.4 | Режим постійного позитивного тиску (CPAP); |
| 2.5 | SIMV(VC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі об´єму з підтримкою тиском); |
| 2.6 | SIMV(РC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі тиску з підтримкою тиском); |
| 2.7 | Автоматичний перехід від режиму допоміжної вентиляції до примусової вентиляції при перевищенні встановленого періоду апное; |
| 2.8 | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів |
| 2.9 | Апарат повинен за рахунок закритого контролю параметрів вентиляції забезпечувати штучну вентиляцію легенів із зворотнім зв’язком з можливістю адаптації потоку до потреб пацієнта при всіх режимах роботи |
| 3 |  |
| 3.1 | # Об’єм вдиху, мл – не гірше ніж для дорослих – 100-4000 для дітей – 2-350 |
| 3.2 | # Хвилинний об’єм вдиху, л/хв. – не гірше ніж для дорослих – 0,5 - 60 для дітей – 0,3 - 20 |
| 3.3 | # Рівень тиску, см вод. ст. - не гірше ніж для дорослих – 0 – (120-РЕЕР) # для дітей – 0 – (80-РЕЕР) |
| 3.4 | РЕЕР, см вод. ст. – не гірше ніж 0-50 |
| 3.5 | Частота дихання при контрольованій вентиляції, дих/хв. – не гірше ніж для дорослих – 4 – 100 для дітей – 4 – 150 |
| 3.6 | Співвідношення вдих/видих, не гірше ніж 1:10 – 4:1 |
| 3.7 | Апное, час до включення тривоги, с – не гірше ніж для дорослих – 5 - 45 для дітей – 5 - 15 |
| 3.8 | Довжина дихального циклу,SIMV, с – не гірше ніж для дорослих – 1- 15 для дітей – 0,5 - 15 |
| 3.9 | Час наростання вдиху, с – не гірше ніж для дорослих – 0 – 0,4 для дітей – 0 – 0,2 |
| 3.10 | Діапазон інспіраторних потоків, л/хв., не гірше ніж для дорослих – 5 - 45 для дітей – 5 - 15 |
| 3.11 | Наявність регулювання часу наростання вдиху і моделювання форми дихальної кривої у межах 0 – 20% від часу дихального циклу |
| 3.12 | Наявність тригерної системи, представленої тригером за потоком та тригером за тиском |
| 3.13 | Наявність регулювання паузи вдиху у межах 0 – 30% від часу дихального циклу |
| 3.14 | Чутливість потокового тригера повинна складати 0 – 100% обвідного потоку (0 – 2 л/хв.) |
| 3.15 | При допоміжній вентиляції апарат повинен забезпечувати регулювання часу закінчення вдиху у межах 1 – 70% від пікового потоку |
| 3.16 | Апарат повинен створювати та самостійно вимірювати концентрацію кисню у межах 21 – 100% за допомогою ультразвукового кисневого датчика |
| 4 |  |
| 4.1 | Управління та моніторинг повинні здійснюватися з використанням кольорового сенсорного дисплею з українськомовним або російськомовним інтерфейсом |
| 4.2 | На дисплеї повинні відображуватися графіки: - тиск-час, - потік-час, - об’єм-час |
| 4.3 | На дисплеї повинні відображуватися петлі: - тиск-об’єм, - потік-об’єм |
| 4.4 | Усі графіки та петлі повинні бути відображені одночасно. |
| 4.5 | На дисплеї повинні відображуватися числові значення наступних параметрів: - частота дихання - піковий тиск - середній тиск - тиск паузи - тиск наприкінці видиху - об’єм вдиху - об’єм видиху - хвилинний об’єм видиху - співвідношення вдих/видих - співвідношення часу вдиху до часу всього дихального циклу - статичний комплайенс - резистентність вдиху - резистентність видиху - робота дихання пацієнта - робота дихання апарата - загальний PEEP - виміряна концентрація кисню |
| 4.6 | Функція фіксування поточних графіків за 20 с (10 с до натискання кнопки і 10 с після) |
| 4.7 | Функція трендів щонайменше за 24 години |
| 4.8 | Функція запису журналу подій з фіксацією змін в установках вентилятора, тривог, періодів апное |
| 4.9 | Можливість перенесення всіх даних пацієнта на комп’ютер за допомогою карти пам’яті |
| 4.10 | Можливість розширення функцій за рахунок додаткового програмного забезпечення. |
| 5 |  |
| 5.1 | Система попереджувальної сигналізації на випадок, якщо встановлювані оператором параметри вентиляції перевищують межі, безпечні для конкретного пацієнта |
| 5.2 | Система звукових та візуальних тривог із градацією за значимістю повинна містити щонайменше такі тривоги: |
| 5.2.1 | Тиск у дихальних шляхах - високий - низький |
| 5.2.2 | # Експіраторний дихальний об’єм - високий - низький |
| 5.2.3 | # Хвилинний об’єм видиху - високий - низький |
| 5.2.4 | # Частота дихання - висока - низька |
| 5.2.5 | # Тиск в кінці видиху - високий - низький |
| 5.2.6 | # Апное |
| 5.2.7 | # Частота дихання - висока - низька |
| 5.2.8 | # Подача газів - високий тиск - низький тиск |
| 6 |  |
| 6.1 | Разбирання апарату для дезінфекції без застосування додаткових інструментів |
| 6.2 | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі |
| 7 |  |
| 7.1 | Апарат ШВЛ з кольоровим сенсорним дисплеєм |
| 7.2 | Тримач контуру |
| 7.3 | Набори силіконового багаторазового дихального контуру для дорослих пацієнтів та новонароджених |
| 7.4 | Електронний зволожувач повітря з температурним датчиком і камерами зволоження для дорослих пацієнтів та новонароджених з автоматичним регулюванням температури повітря, що вдихається; |
| 7.5 | Тримач зволожувача |
| 7.6 | Візок |
| 7.7 | Ультразвуковий кисневий датчик, який не потребує регулярної заміни |
| 7.8 | Філитри вірусно-бактеріальні не менше 60 шт. |
| 7.9 | Компресор медичний для встановлення на візку |

лот 3 - Наркозно-дихальний апарат екстракласу, універсальний – 2 од.;

Вимоги:

Тип апарата - апарат медичний наркозно-дихальний для дорослих та дітей та новонародженних.

Гази - не менше 5-ти анестетіків (галотан, десфлюран, севофлюран, ізофлюран, енфлюран) та N2O, О2, СО2

Кріплення випарників, не менше 2-х, на платформі, що обертається не гірше ніж на 230 град.

Наявність функції перевірки герметичності дихальних шляхів

Наявність функції оптимізації сигналів тривоги  при

екстракорпоральному  кровообігу

Електроний змішувач газів

Наявність вбудованої системи бронхіальної аспірації.

Наявність акумулятору

Функція екстреної подачі кисню

Респіратор

Режими і методи ШВЛ:

- примусова вентиляція з контролем по об’єму  CMV

- примусова вентиляція з контролем по тиску    PCV

- спонтанна  вентиляція з підтримкою по тиску  та  ПТКВ PSV

- спонтанна  вентиляція       SV

- ручна вентиляція.

Параметри швл, що встановлюються:

- дихальний об’єм              20-1500 мл.

- максимальний тиск          10-80 см  вод. стовба

- тиск інсуффляції               7(10)- 80 см  вод. стовба

- підтримка тиском             7-35  см  вод. стовба

- ПТКВ                                 5-20 см  вод. стовба

- частота дихання                5-60 дих /хв.

- концентрація  N20               0-75 об %

- концентрація  02                             25-100  об %

- максимальна швидкість потоку    130 л/хв

- відношення I/Е                   1:5,5- 4:1

- максимальний час вдиху в режимі PS (Timax)      0,3-3,5 с

- триггер вдиху                     0,1-0,9 л/ хв

- триггер видиху                   1- 30 л/ хв

- плато вдиху  (Tplat)           0-20% від TI

Монітор

Дисплей монітору повинен мати кольоровий екран з розміром по діагоналі не менше 15” та обертатися в горизонтальній площині не гірше 3500 та у вертикальній площині не гірше 450 Кількість кривих, які виводяться на дисплей, не менше ніж  5.

Моніторинг газів

-  концентрація   О2  , N2О, СО2  на вдиху та видиху

-  концентрація  анестетиків на вдиху та видиху

-  автоматичне   визначення   анестетика

-  мінімальна    альвеолярна   концентрація

Моніторинг респіратору

-   хвилинний об’єм на  видиху

-   дихальний об’єм  на видиху

-   індекс витоку

-   тиск   витоку

-   частота дихання

-   піковий тиск

-   ПТКВ

-   тиск плато

-   середній тиск

Встановлення тривог в межах не гірше

-   низький піковий тиск                                           1-25см вод. ст.

-  високий  піковий тиск                                           10-80см вод. ст.

-  низький хвилинний об’єм                                     0,1-10 л/хв.

-  високий  хвилинний об’єм                                    1-30 л/хв.

-  низька концентрація О2 на вдиху                         18-95%

-  висока концентрація О2 на вдиху                         30-100%

-  низький парціальний тиск  СО2 на вдиху            1- 10 мм  рт. ст.

-  низький парціальний тиск  СО2 на видиху          10- 60 мм рт. ст..

-  високий порціальний тиск  СО2 на видиху          30-80 мм рт. ст..

-  поріг концентрації  анестетиків на вдоху та видиху

Тренди

-  наявність трендів газового моніторингу: концентрація О2, N2О, СО2 та анестетиків на вдиху та видиху, мінімальна    альвеолярна   концентрація , споживання О2  , викид СО2,  накопичення  анестетика, концентрація етанола на вдиху та видиху.

-  наявність трендів параметрів ШВЛ:   хвилинний об’єм на видиху, дихальний об’єм на видиху, індекс витику, частота дихання, піковий тиск, ПТКВ

-загальна тривалисть трендів  не менше 16 годин

-відображення трендів в графічному вигляді

-графіки тиску, потоку,  капнограмма

-наявність петель : «тиск-об’єм», «тиск-поток» та «об’єм-поток»

Комплектація кожного апарату повинна включати:

Наркозно-дихальний апарат – 1 шт.

Компресор медичний – 1 шт.

Дихальний контур дорослий, що автоклавується – 1 шт.

Дихальний контур дитячий, що автоклавується – 1 шт.

Випарник з адаптером – 1 шт.

Бактеріальний фільтр – 6 шт

Маска силіконова – 3 шт

Шланг O2 – 1 шт.

Шланг N2O – 1 шт.

Шланг повітря – 1 шт.

Датчики потоку, що автоклавуються – 4 шт.

лот 4 - Апарат ШВЛ з компресором та зволожнювачем  – 1 од.;

Вимоги:

Комплектація та опис апарата:

- апарат повинен застосовуватися як для короткотривалої, так і для тривалої ШВЛ у дорослих, дітей та новонароджених від 3 кг.

- меню користувача повинно мати можливість персоналізації для конкретної бригади лікарів та окремого паціента.

- система тривог повина бути керована за рівнем важливості та пріоритету.

- система моніторингу повинна одночасно відображати від 1 до 4 кривих, не менше ніж 10 параметрів показників, 4 з яких можливо змінювати.

- апарат повинен забезпечувати аналітичні функції, що удосконалюють діагностику та лікування.

- апарат повинен забезпечувати функції обстеження механіки легенів

- наявність функцій зупинки кривої.

- апарат повинен мати кольоровий сенсорний екран не менше ніж 15 дюймів по діагоналі; з функцією блокування сенсорної клавіатури.

- до комплекту апарату повинен входити безмастильний компресор з рівнем шуму не більше 50 Дб, рівнем фільтрації частин не більше ніж 5 мікрон, можливістю підключення до загальної (госпітальної) системи стислого повітря, зволожувач з автоматичним регулюванням ступеню підігріву суміші, що вдихається, та сервоконтролем температури суміші та багаторазовою камерою, фільтр вдиху, фільтр видоху, контур пацієнта багаторазовий для дорослих, , контур пацієнта багаторазовий для дітей, маски для неінвазивної вентиляції із кріпленнями ( доросла та дитяча ), мобільна стійка;

- наявність вбудованого акумулятора, що самозаряджаєтся під час роботи і забезпечує не менше 30 хвилин автономної роботи;

- наявність вбудованого датчику, що не потребує регулярної заміни, можливість заміни датчика без зупинки вентиляції;

Апарат ШВЛ повинен мати наступні режими із контролем по об’єму та тиску:

- CMV-ACMV (об'ємна/ об'ємна допоміжна вентиляція)

- PCMV (вентиляція за тиском)

- APCMV (допоміжна вентиляція за тиском)

- SIMV (синхронізована перемежаюча примусова вентиляція)

- PEEP (позитивний тиск на кінці видиху)

- PS-PEEP (CPAP) (підтримки тиском із ПДКВ при спонтанному подиху)

- VAPS (спонтанна вентиляція з гарантованим мінімальним дихальним об’ємом)

- MRV (спонтанна вентиляція з змінним рівнем підтримки тиском)

- APRV (спонтанна вентиляція з 2-ма перемежованими рівнями ПДКВ)

- PRVC (вентиляція регульована за тиском з керуванням по об’єму)

- (backup ventilation) вентиляція апноє

- NIV VCV (неінвазивна вентиляція по об’єму)

- NIV PCV (неінвазивна вентиляція по тиску)

- NIV SIMV (неінвазивна вентиляція в SIMV)

- NIV PS-PEEP (неінвазивна вентиляція в PS-PEEP)

- Функція «подих» 0-1 роздувань на 9-200 дихальних циклів

Апарат ШВЛ повинен забезпечувати принаймні наступні параметри та показники вентиляції:

Частота дихання 5-80 п/хв

Співвідношення вдих-видих 1:25 - 4:1

Час вдиху 0,3-5 сек

Дихальний обєм 20-2000 мл.

Хвилинна вентиляція 0,25 - 60 л/хв

Піковий потік 1-200 л/хв

Тиск у дихальних шляхах 2-60 см. Н2О

РЕЕР 0-40 см Н2О

Прискорення потоку 50-150 см Н2О/сек

Підтримка тиском (понад РЕЕР) 0-35 см Н2О

Форма кривої потоку Квадратна, спадна

Чутливість до видиху 1-70% від пікового потоку

Чутливість тригера по потоку 1-20 л/хв

Чутливість тригера по тиску 0,1- 5 см Н2О

Інспіраторна пауза — 0-5 сек

Експіраторна пауза — 0-12 сек

Пролонгований видих — 0-120 сек

Різниця між 2-ма рівнями ПДКВ у режимі APRV — 0-24 см Н2О

Чутливість АПНОЄ 15-60 сек

Форма графіка потоку Квадратна або спадна (АПНОЄ)

Концентрація О2 21-100% (АПНОЄ)

ПДКВ 0-15 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Рівень підтримки тиском 0-25 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Тиск на вдиху 2-40 см Н2О (неінвазивна вентиляція)

Експіраторний тригер 0-70% від пікового потоку (неінвазивна вентиляція)

Апарат ШВЛ повинен забезпечувати моніторинг принаймні наступних параметрів:

Автоматичний вимір статичних опорів й розтяжностей, загального ПДКВ, тиску плато

Виміри динамічних розтяжностей й опору

Концентрація кисню в межах 15-100%

Інсуфльований дихальний об’єм в межах 0-5000 л/хв

Інсуфльований хвилинний об’єм в межах 0-99 л/хв

Видихуваний хвилинний об’єм в межах 0-99 л/хв

Видихуваний дихальний об’єм в межах 0-5000 л/хв

Частота дихання 0-120 циклів/хв

Піковий тиск у дихальних шляхах в межах 0-120 см Н2О

Середній тиск у дихальних шляхах в межах 0-99 см Н2О

ПДКВ в межах 0-99 см Н2О

Рівень витоку в межах 0-100%

Співвідношення вдих/видих 1:99 - 99:1

Загальний ПДКВ 0-99 см Н2О

Тиск плато 0-99 см Н2О

Піковий потік на вдиху 0-250 л/хв

Піковий потік на видиху 0-250 л/хв

Тренди По всіх параметрах до 48 годин

Журнал подій, не менш 10 000 подій

Функції фіксації гафіка з можливістю виміру параметрів у кожній крапці дихального циклу

Кривої тиск - час

Кривої потік - час

Кривої дихальний обєм - час

Кривої обєм – потік

Кривої потік - тиск

Система тривог апарату повинна забезпечувати принаймні:

Журнал тривог Не менше 3000 повідомлень

Сортування по ступені пріоритетності колірна та звукова індикація по ступені пріоритету 3 рівнева

Аналіз можливої причини збою

Збій мережевого з’єднання

Тривога по АПНОЕ 15-60 сек

Роз’єднання контуру

Несправність вентилятора

Високий тиск у контурі 7-90 см Н2О

Високий зміст кисню 24-100%

Високий дихальний об’єм 20-3000 мл

Висока частота подиху 8-90 п/хв

Високий внутрішній тиск в апараті

Високий хвилинний об’єм 1-40 л/хв

Батарея не працює

Низький заряд батареї Повідомлення не менш, ніж за 30 хв. до закінчення заряду

Низький вміст кисню 18-94%

Низький хвилинний об’єм 0,5-39,5 л/хв

Низький дихальний об’єм 10-1990 мол

Низька частота подиху 4-86 п/хв

Помилка з’єднання

Оклюзія контуру

Комплектація кожного апарату повинна включати: Апарат ШВЛ – 1 шт. Компресор – 1 шт. Дихальний контур – 1 шт. Зволожувач – 1 шт. Шланг O2 – 1 шт. Шланг повітря – 1 шт.

лот 5 - Апарат ШВЛ високого класу для дітей усіх вікових груп – 1 од.;

Вимоги:

Загальні вимоги

Призначений для проведення штучної вентиляції легенів дорослих, дітей і новонароджених від 0,5 кг в умовах відділень інтенсивної терапії та реанімації, післяопераційних палат.

Тип пневматичного привіду – повітряна турбіна чи компресор, який повинен: - мати два незалежні виходи з клапанами системами закривання; - створювати постійний тиск в робочій системі не менше 3 атм; - давати потік повітря не менше 42 л/хв.; - мати систему повітряних фільтрів та систему скиду конденсату.

Апарат повинен мати можливість роботи як від джерела кисню високого тиску (до 6,0 бар) так і низкого тиску (до 1,5 бар)

Апарат повинен бути оснащений автономним джерелом живлення із можливістю автономної роботи не менше 150 хв.

Апарат повинен мати сенсорний кольоровий графічний монітор розміром не менше 8,3” із одночасним відображення на екрані відомостей про сигнали тривоги, налаштування, графічного та цифрового моніторингу вентиляції, стану акумулятору, та виконанням функції керування роботою апарату

Апарат штучної вентиляції легень повинен забезпечувати наступні режими вентиляції

VCV режим вентиляції, контрольованої за обсягом

SIMV режим синхронізованою переміжною примусової вентиляції за обсягом

PS-Pro режим вентиляції з підтримкою тиском і змінною частотою

PCV режим вентиляції, контрольованої по тиску

PSIMV режим синхронізованою переміжною примусової вентиляції по тиску

CPAP режим постійного позитивного тиску в дихальних шляхах

Duo-Levels режим двухфазного позитивного тиску в дихальних шляхах

PSV режим вентиляції з підтримкою тиском

PRVC режим контрольованого обсягу, регульованого тиском

Вентиляція апное

Режим 100% оксигенації PSV

Режим екстреної вентиляції VCV з урахуванням ідеальної маси тіла пацієнта

Неінвазивна вентиляція для режимів VCV, PCV, SIMV, PSIMV, PSV

Функція високопоточної назальної кисневої терапії

Апарат повинен забезпечувати моніторинг параметрів

- концентрація кисню на вдиху FiO2

- хвилинний обсяг вдиху MVi

- хвилинний обсяг видиху MVe

- дихальний обсяг вдиху VTi

- дихальний обсяг видиху VTe

- частота дихання F

- піковий тиск Ppeak

- PEEP

- середній тиск Pmean

- тиск плато Pplat

- індекс витоку

- Ti / Ttot

Апарат повинен забезпечувати графічне відображення наступних показників

Графік тиску

Графік потоку

Графік обсягу

Петлі P / V, P / F, F / V

Аппарат повинен мати можливість одночасного відображення не менше 2-х графіків, за вибором

Повинна бути присутня функція «Стоп-кадр» для можливості вимірювання абсолютних значень на графіках

Апарат повинен забезпечувати збереження трендів всіх вимірюваних параметрів

Параметри вентиляції мають бути не гірше:

- максимальний потік в волюметричному режимі не менше 150 л / хв

- максимальний потік в режимах зі спонтанним диханням пацієнта не менше 230 л / хв

- частота дихання повинна регулюватись у межах 1 до 80 вд / хв

- співвідношення «TI / Ttot» у вигляді «І : Е»

- часу вдиху TI повинен регулюватись від 0,25 до 0,5сек.

- регулювання дихального об'єму в межах від 20 до 2000мл

- регулювання тиску при вдиху в межах від 5 до 60 см водного стовпчику

- регулювання РЕЕР в межах від 0 до 20 см водного стовпчику

- швидкість наростання тиску повинна мати діапазон від 50 до 120 см.вд.ст/с, де см.вд.ст – см водяного стовпчику, с – секунди.

- чутливість експіраторного тригеру в дорослих повинна мати діапазон від 10 до 90% від пікової швидкості потоку

- межі чутливості тригеру вдиху мають бути від 0,5 до 10,0 л/хв

- концентрація кисню має регулюватись у межах від 21 до 100%

- частота подихів

Апарат повинен мати систему сигналізації тривог, яка має різний пріоритет, звукову та кольорову індикацію

Сигнали тривоги, які не регулюються користувачем: - Від'єднання пацієнта - Експіраторна обструкція - джерело живлення (відключення від мережі електроживлення) - акумулятор (відсутність, або незаряджений)

Можливість встановлення користувачем меж та граничних значень для спрацьовування сигналів тривоги наступних показників: - високий тиск - низький тиск - Високий / низький VTi - Високий / низький VTe - Високий / низький MVi - Високий / низький MVe - Висока / низька частота дихання - Висока / низька концентрація FiO2

У комплектацію апарату мають входити:

- інструкція з експлуатації

- кисневий шланг для приєднання до мережі або балону - дріт живлення 220 В - акумуляторна батарея (вбудована)

- кисневий датчик, клапан видиху, датчик потоку, бактеріальний фільтр

- контури для пацієнта багаторазові для дорослих, комплект аксесуарів до зволожувача, маски багаторазові для дорослих, тримач контуру.

лот 6 - Наркозно-дихальний апарат з можливістю проведення інгаляційної анестезії – 4 од.;

Вимоги:

Призначення: проведення анестезії

Можливість використання не менше ніж на 3 газів: O2, N2O, Air

Можливість використання наступних анестетиків: галотан, енфлюран, севофлюран (або аналогів)

Можливість встановлення не менше 2 випарників

Максимальний об’єм випарника не більше 250 мл

Наявність витратоміру ( 2хO2, 2хN2O, Air)

Наявність блоку датчиків з перемикачем для N2O, Air

Наявність клапану відсічення N2O

Наявність акумулятору

Наявність змішувача газів

Наявність випарника для севофлюрану

Наявність пасивної системи видалення анестетичних газів

Режими і методи ШВЛ: - примусова вентиляція з контролем по об’єму CMV - примусова вентиляція з контролем по тиску PCV - синхронізована примусова вентиляція, що перемежається SIMV - спонтанна вентиляція з підтримкою по тиску та PSV - ручна вентиляція - режим STBY (або аналог)

Дихальний об’єм не гірше від 0 до 1500 мл

РЕЕР не гірше 0-30см.вод.ст.

Чутливість тригера тиску не гірше від 0 до -30 см вод.ст.

Відношення вдих/видих 3.0:1 – 1:3.0

Частота дихання не гірше 5- 80 дих./хв.

Максимальний тиск не гірше ніж від 5 до 80 см вод.ст.

Піковий потік не гірше від 0 до 60 л/хв

Наявність автоматичного встановлення меж пікового тиску

Наявність регулятора тиску газів з клапаном скидання

Наявність клапану для резервного тиску

Наявність клапану продувки киснем

Наявність поглинаючої системи з абсорбентом

Наявність монітору: - дисплей монітору повинен бути з кольровим сенсорним екраном - розмір по діагоналі не менше 7″ - на монітор повинні виводитись режими та методи ШВЛ, сигнали тревоги

Встановлення тривог в межах не гірше: - низький піковий тиск 0-75 см вод.ст. - високий піковий тиск 5-80 см вод.ст. - відсутність тиску в газовій суміші - апное - низький заряд батареї - відсутність живлення від електромережі

Наявність вентилятора періодичної дії

Наявність мікропроцесора для керування приладом

Комплектація: Наркозно-дихальний апарат повинен мати у своєму складі: - базова стійка – 1од. - шланг подачі О2 довжиною не менше 5 м – 1 од. - шланг подачі N2O, довжиною не менше 5 м – 1 од. - шланг подачі повітря, довжиною не менше 5 м – 1 од. - випарник для севофлюрану – 1 од - контур пацієнта – 1 од. - маска пацієнта – 1 од. - компресор медичний – 1 од.

лот 7 - Наркозно-дихальний апарат – 4 од.;

Вимоги:

|  | Загальні характеристики |
| --- | --- |
|  | Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційної анестезії по напівзакритому контуру у дорослих та дітей вагою від 4 кг |
|  | Вхідний тиск для O2, повітря та N2O, кПА, не менше 4-6 (х100) |
|  | Кріплення для балону О2 |
|  | Кріплення для балону N2O |
|  | Тримач для газових балонів |
|  | Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона О2 |
|  | Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона N2O |
|  | Апарат повинен мати шланг для O2, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для N2O, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для повітря, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для вакууму, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати випарник севорану |
|  | Апарат повинен мати випарник ізофлюрану |
|  | Манометри для O2, повітря та N2O при центральній системі подачі газів, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–10 (× 100) |
|  | Манометри для газового балона для O2, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–315 (× 100) |
|  | Манометри для газового балона для N2O, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–100 (× 100) |
|  | Апарат повинен мати додатковий вихід свіжого газу з роз'ємом діаметром 22 мм |
|  | Апарат повинен мати конектор 22 мм для додаткового виходу свіжого газу |
|  | Максимальний тиск, кПа, не менше 90(х 100) |
|  | Апарат повинен мати пасивну систему викиду відпрацьованих газів |
|  | Апарат повинен мати додатковий флоуметр О2 |
|  | Вимірювання потоку О2 в діапазоні, не менше 0-10 л / хв. |
|  | Апарат повинен мати вмонтований аспіратор |
|  | Апарат повинен мати набір трубок для аспіратора |
|  | Апарат повинен мати конектор для під’єднання ємності аспіратора до апарату |
|  | Максимальний створюваний вакуум, кПа, не менше -0,8 (х 100) |
|  | Максимальний аспіраційний потік, не менше 35 л / хв |
|  | Апарат повинен мати блок ротаметрів |
|  | Діапазон вимірювання для O2, повітря та N2O, не менше 0,1 – 10 л / хв |
|  | Похибка, не більше 2% |
|  | Мінімальна концентрація O2 в суміші N2O / O2, не більше 25 %, |
|  | Мінімальний потік O2 для відкриття подачі N2O, не більше 0,3 л / хв, |
|  | Екстрена подача O2, фіксований потік, не менше 45 л / хв, |
|  | Мінімальний тиск рушійного газу, не більше 3 кПа |
|  | Піковий потік, не менше 120 л / хв, |
|  | Межа тиску, не більше 90 (х100) Па |
|  | Максимальний робочий тиск що регулюється, не менше 80 (х100) Па |
|  | Сигнал тривоги по високому тиску, не менше 10 - 80 Па, |
|  | Мінімальний тиск на видиху (мін. Межа тиску), не менше 1 Па |
|  | Дихальний об'єм, не менше 20-1500 мл |
|  | Похибка, не більше 5% |
|  | Хвилинний об'єм, не менше 0,2 - 60,0 л/хв, |
|  | Частота дихання, не менше 4 – 80 вд/хв |
|  | Похибка частоти дихання, не більше 5% |
|  | Співвідношення вдиху до видиху, не менше від 3:1 до 1:9,9 |
|  | ПТКВ, не менше 4 - 20 (х100) Па |
|  | Тиск на вдиху, не менше 10 - 70 (х100) Па. |
|  | Інспіраторна пауза, не менше 0 – 70% |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по об’єму |
|  | Апарат повинен мати режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по тиску |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з підтримкою тиском |
|  | Тиск підтримки в режимі вентиляції з підтримкою тиском, не менше 4–50 (× 100) Па, |
|  | Тригер вдиху, не менше 1 – 10 л/хв |
|  | Тригер видиху, не менше 10 - 80%, |
|  | Моніторинг тиску в дихальних шляхах |
|  | Параметри що вимірюються: піковий тиск, тиск плато, ПТКВ |
|  | Діапазон тиску, не менше - 10 - 99 (х 100)Па |
|  | Похибка вимірювання не більше 2 Па |
|  | Апарат повинен мати датчик О2 |
|  | Діапазон вимірювання не менше 0-100% |
|  | Похибка вимірювань не більше 2% |
|  | Сигнал тривоги по високому О2 не менше 19 – 100% |
|  | Сигнал тривоги по низькому О2 не менше 18 – 100% |
|  | Час наростання, не більше 6 с. |
|  | Дрейф не більше 1% за 24 години |
|  | Моніторинг об’єму |
|  | Діапазон що вимірюється не менше 20-1500 мл |
|  | Похибка вимірювання не більше 10% |
|  | Апарат повинен мати інтегровану дихальну систему |
|  | Апарат повинен мати запобіжний клапан, що регулюється (APL) |
|  | Настройка не менше 5–75 (× 100) Па |
|  | Апарат повинен мати багаторазовий абсорбер для дихальної системи |
|  | Апарат повинен мати фільтри для абсорбера не менше 40 шт. |
|  | Місткість, не менше 900 г. |
|  | Об’єм повинен бути не менше 1400 мл |
|  | Апарат повинен мати рідкокристалічний кольоровий дисплей |
|  | Діагональ дисплею повинна бути не менше ніж 8” дюймів |
|  | Апарат повинен мати сигнали тривоги при відхиленні від заданих параметрів |
|  | Сигнал тривоги при високому тиску в дихальних шляхах |
|  | Сигнал тривоги при високому тиску в системі |
|  | Сигнал тривоги при від'єднанні дихальної системи |
|  | Сигнал тривоги при низькому тиску рушійного газу |
|  | Сигнал тривоги при низькому заряді акумулятора |
|  | Сигнал тривоги при високому потоку свіжого газу |
|  | Сигнал тривоги при високому/низькому відсотку O2 на вдиху |
|  | Сигнал тривоги при високому / низькому хвилинному об'єм видиху |
|  | Сигнал тривоги при відключенні мережевого живлення |
|  | Апарат повинен мати акумуляторну батарею |
|  | Час роботи від акумулятора не менше 30 хв. |
|  | Напруга електромережі 220 В, 50/60 Гц |
|  | Вага апарату повинна бути не більше 115 кг. |
|  | Гарантійний термін на апарат повинен бути не менше 12 міс. |
|  | Комплектація апарату |
|  | Набір для спірометрії, що включає в себе -трубки для спірометрії не менше 25шт., довжиною не менше 2м. - датчик розходу, дорослий, не менше 2 шт. - датчик розходу, дитячий, не менше 1 шт. - одноразові бактеріальні фільтри не менше 100 шт. |
|  | Одноразові трубки для спірометрії не менше 5 шт., довжиною не менше 3м. |
|  | Одноразові бактеріальні фільтри не менше 50 шт. |
|  | Багаторазовий датчик потоку, дорослий |
|  | Багаторазовий датчик потоку, дитячий |
|  | Силіконовий мішок АМБУ не менше 1,5 л., що автоклавується |
|  | Силіконовий мішок АМБУ не менше 550 мл., що автоклавується |
|  | Маска силіконова розмір-0 |
|  | Маска силіконова розмір-1 |
|  | Маска силіконова розмір-2 |
|  | Маска силіконова розмір-3 |
|  | Маска силіконова розмір-4 |
|  | Маска силіконова розмір-5 |
|  | Мішок дихальний не менше 1 л |
|  | Мішок дихальний не менше 2 л. |
|  | Силіконова трубка для контуру, коротка, не менше 2 шт. |
|  | Силіконова трубка для контуру, довга, не менше 4 шт. |
|  | Перехідник Y-подібний внутрішній діаметр 15мм/зовнішній діаметр 22 мм, не менше 2 шт. |

лот 8 - Наркозно-дихальний апарат з капнографічним монітором – 1 од.

Вимоги:

|  | Наркозно-дихальний апарат для проведення інгаляційної анестезії по напівзакритому контуру у дорослих та дітей вагою від 4 кг |
| --- | --- |
|  | Вхідний тиск для O2, повітря та N2O, кПА, не менше 4-6 (х100) |
|  | Кріплення для балону О2 |
|  | Кріплення для балону N2O |
|  | Тримач для газових балонів |
|  | Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона О2 |
|  | Апарат повинен мати роз’єм для підключення балона N2O |
|  | Апарат повинен мати шланг для O2, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для N2O, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для повітря, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати шланг для вакууму, роз’єм DIN стандарту |
|  | Апарат повинен мати випарник севорану |
|  | Апарат повинен мати випарник ізофлюрану |
|  | Манометри для O2, повітря та N2O при центральній системі подачі газів, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–10 (× 100) |
|  | Манометри для газового балона для O2, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–315 (× 100) |
|  | Манометри для газового балона для N2O, діапазон виміру показань, кПа, не менше 0–100 (× 100) |
|  | Апарат повинен мати додатковий вихід свіжого газу з роз'ємом діаметром 22 мм |
|  | Апарат повинен мати конектор 22 мм для додаткового виходу свіжого газу |
|  | Максимальний тиск, кПа, не менше 90(х 100) |
|  | Апарат повинен мати пасивну систему викиду відпрацьованих газів |
|  | Апарат повинен мати додатковий флоуметр О2 |
|  | Вимірювання потоку О2 в діапазоні, не менше 0-10 л / хв. |
|  | Апарат повинен мати вмонтований аспіратор |
|  | Апарат повинен мати набір трубок для аспіратора |
|  | Апарат повинен мати конектор для під’єднання ємності аспіратора до апарату |
|  | Максимальний створюваний вакуум, кПа, не менше -0,8 (х 100) |
|  | Максимальний аспіраційний потік, не менше 35 л / хв |
|  | Апарат повинен мати блок ротаметрів |
|  | Діапазон вимірювання для O2, повітря та N2O, не менше 0,1 – 10 л / хв |
|  | Похибка, не більше 2% |
|  | Мінімальна концентрація O2 в суміші N2O / O2, не більше 25 %, |
|  | Мінімальний потік O2 для відкриття подачі N2O, не більше 0,3 л / хв, |
|  | Екстрена подача O2, фіксований потік, не менше 45 л / хв, |
|  | Мінімальний тиск рушійного газу, не більше 3 кПа |
|  | Піковий потік, не менше 120 л / хв, |
|  | Межа тиску, не більше 90 (х100) Па |
|  | Максимальний робочий тиск що регулюється, не менше 80 (х100) Па |
|  | Сигнал тривоги по високому тиску, не менше 10 - 80 Па, |
|  | Мінімальний тиск на видиху (мін. Межа тиску), не менше 1 Па |
|  | Дихальний об'єм, не менше 20-1500 мл |
|  | Похибка, не більше 5% |
|  | Хвилинний об'єм, не менше 0,2 - 60,0 л/хв, |
|  | Частота дихання, не менше 4 – 80 вд/хв |
|  | Похибка частоти дихання, не більше 5% |
|  | Співвідношення вдиху до видиху, не менше від 3:1 до 1:9,9 |
|  | ПТКВ, не менше 4 - 20 (х100) Па |
|  | Тиск на вдиху, не менше 10 - 70 (х100) Па. |
|  | Інспіраторна пауза, не менше 0 – 70% |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по об’єму |
|  | Апарат повинен мати режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з контролем по тиску |
|  | Апарат повинен мати режим вентиляції з підтримкою тиском |
|  | Тиск підтримки в режимі вентиляції з підтримкою тиском, не менше 4–50 (× 100) Па, |
|  | Тригер вдиху, не менше 1 – 10 л/хв |
|  | Тригер видиху, не менше 10 - 80%, |
|  | Моніторинг тиску в дихальних шляхах |
|  | Параметри що вимірюються: піковий тиск, тиск плато, ПТКВ |
|  | Діапазон тиску, не менше - 10 - 99 (х 100)Па |
|  | Похибка вимірювання не більше 2 Па |
|  | Апарат повинен мати датчик О2 |
|  | Діапазон вимірювання не менше 0-100% |
|  | Похибка вимірювань не більше 2% |
|  | Сигнал тривоги по високому О2 не менше 19 – 100% |
|  | Сигнал тривоги по низькому О2 не менше 18 – 100% |
|  | Час наростання, не більше 6 с. |
|  | Дрейф не більше 1% за 24 години |
|  | Моніторинг об’єму |
|  | Діапазон що вимірюється не менше 20-1500 мл |
|  | Похибка вимірювання не більше 10% |
|  | Апарат повинен мати інтегровану дихальну систему |
|  | Апарат повинен мати запобіжний клапан, що регулюється (APL) |
|  | Настройка не менше 5–75 (× 100) Па |
|  | Апарат повинен мати багаторазовий абсорбер для дихальної системи |
|  | Апарат повинен мати фільтри для абсорбера не менше 40 шт. |
|  | Місткість, не менше 900 г. |
|  | Об’єм повинен бути не менше 1400 мл |
|  | Апарат повинен мати рідкокристалічний кольоровий дисплей |
|  | Діагональ дисплею повинна бути не менше ніж 8” дюймів |
|  | Апарат повинен мати сигнали тривоги при відхиленні від заданих параметрів |
|  | Сигнал тривоги при високому тиску в дихальних шляхах |
|  | Сигнал тривоги при високому тиску в системі |
|  | Сигнал тривоги при від'єднанні дихальної системи |
|  | Сигнал тривоги при низькому тиску рушійного газу |
|  | Сигнал тривоги при низькому заряді акумулятора |
|  | Сигнал тривоги при високому потоку свіжого газу |
|  | Сигнал тривоги при високому/низькому відсотку O2 на вдиху |
|  | Сигнал тривоги при високому / низькому хвилинному об'єм видиху |
|  | Сигнал тривоги при відключенні мережевого живлення |
|  | Апарат повинен мати акумуляторну батарею |
|  | Час роботи від акумулятора не менше 30 хв. |
|  | Напруга електромережі 220 В, 50/60 Гц |
|  | Вага апарату повинна бути не більше 115 кг. |
|  | Гарантійний термін на апарат повинен бути не менше 12 міс. |
|  | Комплектація апарату |
|  | Набір для спірометрії, що включає в себе -трубки для спірометрії не менше 25шт., довжиною не менше 2м. - датчик розходу, дорослий, не менше 2 шт. - датчик розходу, дитячий, не менше 1 шт. - одноразові бактеріальні фільтри не менше 100 шт. |
|  | Одноразові трубки для спірометрії не менше 5 шт., довжиною не менше 3м. |
|  | Одноразові бактеріальні фільтри не менше 50 шт. |
|  | Багаторазовий датчик потоку, дорослий |
|  | Багаторазовий датчик потоку, дитячий |
|  | Силіконовий мішок АМБУ не менше 1,5 л., що автоклавується |
|  | Силіконовий мішок АМБУ не менше 550 мл., що автоклавується |
|  | Маска силіконова розмір-0 |
|  | Маска силіконова розмір-1 |
|  | Маска силіконова розмір-2 |
|  | Маска силіконова розмір-3 |
|  | Маска силіконова розмір-4 |
|  | Маска силіконова розмір-5 |
|  | Мішок дихальний не менше 1 л |
|  | Мішок дихальний не менше 2 л. |
|  | Силіконова трубка для контуру, коротка, не менше 2 шт. |
|  | Силіконова трубка для контуру, довга, не менше 4 шт. |
|  | Перехідник Y-подібний внутрішній діаметр 15мм/зовнішній діаметр 22 мм, не менше 2 шт. |
| ІІ. |  |
|  | Дисплей: - не менше 30 см по діагоналі; - роздільна здатність не гірше 800х600 - тип екрану РК, кольоровий (TFT). - Можливість відображення не менше ніж 10 числових показників та 6 кривих |
|  | Живлення: - від мережі змінного струму 220В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора (не менше 120 хвилин) - наявність не менше ніж двох портів для акумуляторних батарей, з окремою індикацією рівня зарядки |
|  | Електрокардіограма: - межі вимірювання не гірше ніж 20-250 уд/хв. з похибкою +\- 3 - не менше 7 відведень (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); - тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; - швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с |
|  | Дихання: - метод вимірювання – імпедансний; - діапазон вимірювання не гірше 3-120 др/хв.; - швидкість розгортання не гірше 6,5; 12,5; 25,0; 50,0 мм/с - наявність функції відображення від`єднання електроду |
|  | Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): - межі вимірювання для дорослих не гірше 40-200 мм.рт.ст.; - межі вимірювання для немовлят не гірше 40-240 мм.рт.ст.; - метод вимірювання – осцилометричний; - режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1,2,3,5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 хв.), безперервний (серії поступових вимірів на протязі 5 хв.); - систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 60-250 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; - діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 40-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; - середній артеріальний тиск не гірше дорослий/дитина 45-235 мм.рт.ст., новонароджений - 30-100 мм.рт.ст.; - діапазон відображення тиску не гірше 0-300 мм.рт.ст.; |
|  | Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): - межі вимірювання не гірше 1%-100%; - індекс перфузії не гірше 0,03%-20%; - швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; - наявність плетизмограми - частота пульсу не гірше 20-250 уд/хв. +\- 3 - точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2 , для новонароджених +\- 3, при низькому кровотоку +\- 2 |
|  | Сегмент ST: - вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; - вимірювання рівня ST сегмента та межі тривог не гірше 0,2 мВ-2,0 мВ; - точність визначення зростання сегменту не гірше 5%; |
|  | Аналіз аритмій: - типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: PVCs, R on PVCs, Pair PVCs, RUN PVCs, Venticular rhythm, Venticular tachycardia, multiform PVCs, Venticular bigeminy, Venticular trigemity, Pause, Paced beat, Unknown Venticular Fibrillation, Asystole, Tachicardia, Bradicardia |
|  | Тренди - наявність пам`яті на не менше ніж на 1500 записів - можливість одночасного відображення не менше ніж двох графіків - інтервал зберігання даних не гірше ніж від 30 с до 120 хв |
|  | Температура: - межі вимірювання – від 15 до 45 ОС, з точністю 0,2 ОС - наявність не менше ніж двох каналів вимірювання |
|  | Капнографія: - параметри що повинні вимірюються та відображаються – et CO2, - діапазон 0-150 мм.рт.ст.; - можливість вимірювання частоти дихання 0-150 др/хв. з точністю не гірше 1 др/хв.; - датчики, що не потребують постійної калібровки. - час відображення капнограми, з моменту початку вимірювання не повинен перевищувати 20 сек - можливість вимірювання датчиками основного та бокового потоку |

Загальні вимоги:

1. Апаратура повинна бути нова, та така, що не була у використанні. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо дати виготовлення товару.

2. Документальне підтвердження відповідності апаратури вимогам документації конкурсних торгів повинно бути наведено наступними документами:

- копією свідоцтва про державну реєстрацію з додатками/або переліком аксесуарів до нього, або копією сертифікату про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту;

- копією інструкції (паспорта) з експлуатації українською мовою;

3. Наявність на території України сервісної служби по обслуговуванню апаратури та сертифікованого інженера по обслуговуванню апаратури повинно бути підтверджене гарантійним листом щодо наявності сервісної служби на території України та копією сертифікату сервісного інженера, що сертифікований виробником запропонованої апаратури.

4. Термін гарантійного обслуговування апаратури має бути не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо гарантійного обслуговування апаратури.

5. Апаратура повинна бути не гіршим ніж у заявлених технічних вимогах. Для підтвердження Учасник надає:

- оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованої апаратури в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів;

- заповнену таблицю відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам документації конкурсних торгів, які повинні містити: вимоги замовника, параметри запропонованого Учасником товару, а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхилення від них.

6. Підтвердженням відповідності запропонованої апаратури технічним вимогам повинно підтверджуватись посиланнями на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації (каталозі, проспекту) виробника.

7. Термін поставки товару має становити двадцять днів з дати письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо терміну поставки товару.

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

»

Пункти 4.1. та 4.2. розділу 4 документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції:

«- п.4.1. кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 16.10.2015 до 10:00 год.;

- п.4.2. дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 16.10.2015 о 11:00 год.»

Київ 2015