Департамент охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської  ради

(Київської міської державної адміністрації)

|  | Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів |
| --- | --- |
|  | від 04.09.2015 № 96 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________ А.Ю.Скіб’як |

м.п.

Документація конкурсних торгів

на закупівлю:

26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00))

Процедура закупівлі - відкриті торги

Київ 2015

| Розділ 1. Загальні положення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |  | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |  |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |  |  |
| - повне найменування: |  | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |  |
| - місцезнаходження: |  | вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001. |  |
| - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: |  | Скіб’як Андрій Юліанович – заступник директора, начальник управління економіки, голова комітету з конкурсних торгів; вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001; (044) 2840809, 2840875, 2780103; guoz-mz@ukr.net. |  |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |  |  |
| - найменування предмета закупівлі: |  | 26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00)) |  |
| - вид предмета закупівлі: |  | Товар. 26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00)) |  |
| - місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Місце поставки: заклади охорони здоров’я м.Києва; лот 1 - Стаціонарний цифровий рентгенапарат – 1 од.; лот 2 - Центральна станція збору та відображення інформації – 1 од. в комплекті з 12 універсальними моніторами спостереження за станом пацієнта – 1 од.; лот 3 - Універсальний монітор спостереження за станом пацієнта – 4 од.; лот 4 - Шприцевий насос – 2 од.; лот 5 - Універсальний монітор спостереження за станом пацієнта з функцією капнографії – 1 од.; лот 6 - Дефібрилятор-монітор – 1 од. |  |
| - строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): |  | Протягом 2015 року. |  |
| 1.4. Процедура закупівлі |  | Відкриті торги. |  |
| 1.5. Недискримінація учасників |  | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |  |
| 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів |  | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |  |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів |  | Всі документи, що мають відношення до пропозицій конкурсних торгів, складаються українською мовою. Документи, складені іншою мовою, подаються разом з належним чином завіреним перекладом на українську мову. |  |
| 1.8. Адреса веб-порталів, на яких розміщується інформація про закупівлю |  | www.tender.me.gov.ua www.health.kievcity.gov.ua http://tender.finaudit.kiev.ua. |  |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |  |  |  |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів |  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів |  | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів |  | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція повинна містити реєстр документів із зазначенням їх порядкових номерів сторінок. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити оригінальний рукописний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за виключенням оригіналів наданих документів та нотаріально посвідчених копій)* . Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю, або дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і адреса замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса (юридична та фактична), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до _____(час) _______(дата)» (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів). *Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. |  |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника |  | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна містити: 1) заповнені форми згідно з Додатками 1, 2 документації конкурсних торгів; 2) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами пункту 1 розділу 3; 3) копію платіжного доручення з відміткою банку, що підтверджує сплату учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 4) документи згідно з Додатком 3 цієї документації конкурсних торгів: - документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі частин 1, 2 статті 17 Закону; 5) інформацію та документи згідно з Додатком 4 документації конкурсних торгів. Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів. Учасник має право на власний розсуд включити в пропозицію будь-які інші документи роз'яснювального або рекламного характеру (проспекти, довідки, інструкції тощо). Відсутність таких документів не буде розцінюватись як невідповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів та не призведе до її відхилення. |  |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: лот 1 – 62 000,00 грн (шістдесят дві тисячі гривень); лот 2 – 84 500,00 грн (вісімдесят чотири тисячі п’ятсот гривень); лот 3 – 13 200,00 грн (тринадцять тисяч двісті гривень); лот 4 – 1 800,00 грн (одна тисяча вісімсот гривень); лот 5 – 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот гривень); лот 6 – 7 200,00 грн (сім тисяч двісті гривень). Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: депозит (перерахування коштів на реєстраційний рахунок замовника). Забезпечення пропозицій конкурсних торгів сплачується Учасником на реєстраційний рахунок Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за наступними реквізитами: ЄДРПОУ 02012906 Одержувач: Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) № рахунку: 37118023001573 в ГУ ДКСУ м.Києва Банк одержувач: Державна казначейська служба України, м. Київ, код банку 820019 (без ПДВ)). - строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |  |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними |  | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників |  | Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у таблиці 1 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. Відповідно до статті 17 Закону замовник: відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) виявлено факт участі учасника у змові; 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю; 8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура; може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у таблиці 2 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. |  |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  | Інформація про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі зазначена у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів. Для підтвердження відповідності технічним вимогам учасники надають у складі своєї пропозиції інформацію та документи згідно з додатком 4. |  |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів |  | Учасник подає всю необхідну інформацію стосовно предмету закупівлі в цілому, або щодо кожного лоту окремо. |  |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |  |  |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |  |  |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: |  | Особисто або поштою |  |
| - місце подання пропозицій конкурсних торгів: |  | вул. Прорізна, 19, каб.18, м. Київ, 01001. |  |
| - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): |  | 08.10.2015, до 10:00 год. |  |
|  |  | Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |  |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |  |  |
| - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | вул. Прорізна, 19, зал засідань, м. Київ, 01001. |  |
| - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  | 08.10.2015 о 12:45 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |  |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |  |  |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію |  | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм «Ціна». Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: розрахунок оцінки здійснюється за формулою: Бобчисл = (Ц мін/Цобчисл)*100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – ціна пропозиції конкурсних торгів з найнижчою ціною; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів якої обчислюється; 100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”. Переможцем визнається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого отримала найбільшу кількість балів при оцінці зазначеної пропозиції. У разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. |  |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок |  | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |  |
| 5.3. Інша інформація |  | Учасник може надати у складі пропозиції іншу, додаткову інформацію та матеріали стосовно предмету закупівлі, в тому числі проспекти, описи, креслення тощо, не передбачені цією документацією конкурсних торгів. Відсутність таких матеріалів у складі пропозиції не вважається порушенням умов документації конкурсних торгів та не призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника. |  |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів |  | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |  | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочено видатки на здійснення закупівлі. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |  |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |  |  |  |
| 6.1. Терміни укладання договору |  | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів |  |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю |  | 1. Предмет договору 1.1. Учасник зобов'язується у 2015 році поставити Замовнику, а Замовник – прийняти та оплатити 26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00)), зазначені в специфікації (Додаток 1) (далі – товари). 1.2. Найменування, кількість, ціна за одиницю та загальна сума товарів зазначені в специфікації (Додаток 1). 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 2. Якість товарів. 2.1. Учасник гарантує якість товарів, що постачаються. 2.2. Товари, що постачаються, повинні мати необхідні сертифікати, інструкції (настанови) українською мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), кількості, номерів серій, термінів придатності, форми, виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником або іншою уповноваженою особою. 3. Сума договору. 3.1. Сума цього Договору становить ___________, (вказати цифрами та словами), у тому числі: ___________________ (ціна Договору визначається з урахуванням розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України). 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 4. Порядок здійснення оплати. 4.1. Розрахунки проводяться відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником вартості товарів, зазначених в специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Учасником видаткової накладної. 5. Поставка товарів. 5.1. Строк поставки товарів: 20 днів від дати письмової заявки Замовника. 5.2. Місце поставки товарів: заклади охорони здоров’я м.Києва; 6. Права та обов’язки сторін. 6.1. Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною; 6.2. Замовник має право: 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його за 10 календарних днів до розірвання; 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані внести відповідні зміни до цього Договору; 6.2.4. Повернути видаткову накладну Учаснику без здійснення оплати в разі її неналежного оформлення. 6.3. Учасник зобов'язаний: 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору; 6.4. Учасник має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; 6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника; 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання. 7. Відповідальність сторін. 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. 8. Обставини непереборної сили. 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 9. Вирішення спорів. 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 10. Строк дії договору. 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2015 року та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. 10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 11. Інші умови. 11.1. За порушення умов Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 12. Додатки до договору. 12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація (Додаток 1). |  |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю |  | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |  |
| 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю |  | Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5 відсотків вартості договору; - види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю, для надання Замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за ним. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин. |  |

Додаток 1

Пропозиція конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (в разі його наявності))

Уважно вивчивши  документацію конкурсних торгів на закупівлю: 26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00)), подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах:

| 1. | Повне найменування учасника | _______________________________________ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса (місце реєстрації) Фактична адреса (місце знаходження) | _______________________________________ _______________________________________ |
| 3. | Телефон/факс: | _______________________________________ |
| 4. | Електронна адреса: | _______________________________________ |
| 5. | Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) | _______________________________________ |
| 6. | Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства | _______________________________________ |
| 7. | Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів (зазначається без або у тому числі ПДВ): | _______________________________________ (цифрами) _______________________________________ (словами) |
| 8. | Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі | _______________________________________ |
| 9. | Банківські реквізити (р/р, назва обслуговуючого банку, МФО) |  |
| 10. | Додаткові відомості |  |

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.  Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми ознайомилися з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів та погоджуємося з включенням їх до договору про закупівлю.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми погоджуємося з умовою надання забезпечення виконання договору про закупівлю на умовах, зазначених у Розділі 6 «Укладання договору про закупівлю» документації конкурсних торгів.

________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*

Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п. 10, є обов’язковим.

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 2

Форма цінової пропозиції

26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00))

| № лоту | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. | Ціна за одиницю товару, грн., без ПДВ | ПДВ за одиницю товару, грн. | Ціна за од., з ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції: (зазначається без або у тому числі ПДВ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 3

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям           (таблиця 1)

| № з/п | Кваліфікаційна вимога | Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 3.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані договори на поставку товару із зазначенням предметів договорів, замовників і їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Копії виконаних договорів на поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення за 2013-2015 роки (у разі наявності). |
| 4 | Наявність фінансової спроможності | 4.1. Копія балансу за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.2. Копія звіту про фінансові за останній звітній період та за останній квартал поточного року, з відміткою відповідного органу про прийняття *. 4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період*. 4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не більше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |

* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону (таблиця 2)

| № з/п | Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону | Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура | 1.1. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство із зазначенням відповідних відомостей. Довідка повинна бути сформована не більше місячної давнини до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. | Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | 2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки органу державної податкової служби, дійсна на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів). |
| 3. | Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту | 3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності) 3.2. Копія статуту або іншого установчого документу. 3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб). |
| 4. | Учасник не надав документів що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю | 4.1. Копія протоколу зборів учасників, довіреність тощо. |
| 5. | Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення | 5.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. |
| 6. | Учасником було вчинено корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення | 6.1. Довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 6.2. Копія антикорупційної програми юридичної особи та копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону. |
| 7. | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 7.1. Довідка в довільній формі про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку* |
| 8. | Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 8.1. Довідка в довільній формі про те, що службових (посадових) осіб, уповноважених учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі або інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку. |
| 9. | Учасника не зареєстровано в офшорних зонах | 9.1. Довідка в довільній формі про те, що учасника не зареєстровано в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. |

* Подається лише учасниками – фізичними особами.

Додаток 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

26.60.1. Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устатковання (апаратура рентгенологічна, апаратура електродіагностична, апаратура медична інша (26.60.11-15.00; 26.60.12-80.00))

лот 1 - Стаціонарний цифровий рентгенапарат  – 1 од.;

Вимоги:

| 1.1 | Обладнання повинне являти собою рентгенівську діагностичну систему для застосування в таких галузях: екстреній медицині, загальній рентгенологічній діагностиці, скелетних та торакальних рентгенологічних дослідженнях | відповідність |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Поздовжнє переміщення | не менш ніж 162 см |
| 2.2. | Обертання навколо вертикальної вісі | не менш ніж +/-90о |
| 2.3. | Розблокування обертання ножною педаллю | наявність |
| 2.4. | Фіксування положення при обертанні кожні 90 градусів | наявність |
| 2.5. | Переміщення випромінювача по вертикалі | не менш ніж 140 см |
| 2.6. | Відстань від випромінювача до підлоги у нижньому положенні | не більш ніж 54 см |
| 2.7. | Поперечний рух випромінювача | не менш ніж +/-11 см |
| 2.8. | Обертання випромінювача навколо горизонтальної вісі | не менш ніж +/-180о |
| 2.9. | Балансування руху випромінювача | противага |
| 2.10. | Керування гальмуванням руху випромінювача | кнопкове |
| 2.11. | Тип виконання руху/гальмування | ручне/електромагнітне |
| 2.12. | Індикація фокусної відстані та кута косого положення | наявність |
| 3.1. | Керування діафрагмою | ручне |
| 3.2 | Контроль світлового поля | електронний таймер |
| 3.3 | Контроль фокусної відстані | метричний |
| 4.1. | Еквівалент поглинання (абсорбція) | не більше ніж 0,5 мм еквівалент Al |
| 4.2. | Розміри деки столу | не менш ніж 2200 мм х 800 мм |
| 4.3. | Повздовжнє переміщення деки столу | не менш ніж 76 см |
| 4.4. | Поперечне переміщення деки столу | не менш ніж 26 см |
| 4.5. | Керування електромагнітними гальмами за допомогою фотоелементу | наявність |
| 4.6. | Відстань плівка – дека столу | не більше ніж 7 см |
| 4.7. | Висота деки столу від підлоги | не більше ніж 76 см |
| 4.8. | Максимальна вага пацієнта | не менш ніж 200 кг |
| 5.1. | Поздовжнє переміщення | не менш ніж 51 см |
| 5.2. | Відсіюча решітка | не гірше ніж 90 лінії/дюйм (36 ліній/см) R=12:1 F=100 см |
| 5.3. | Діапазон формату касет, які можуть використовуватись | не менш ніж від 13х18 до 35х43 см |
|  | Керування електромагнітними гальмами | Кнопкове |
| 6.1. | Вертикальне переміщення касетоприймача | не менш ніж 148 см |
| 6.2. | Тип руху/гальмування | ручне/механічне |
| 6.3. | Тип балансування | противага |
| 6.4. | Відстань від підлоги до верхнього краю касетоприймача у верхньому положенні | не менш ніж 210 см |
| 6.5. | Відстань від полу до верхнього краю касетоприймача | менш ніж 68 см |
| 6.6. | Відстань від центра касетоприймача до підлоги у верхньому положенні | не менш ніж 180 см |
| 6.7. | Відстань від центра касетоприймача до підлоги у нижньому положенні | не більш ніж 42 см |
| 6.8. | Діапазон формату касет, які можуть використовуватись | не менш ніж від 13х18 до 35х43 см |
| 6.9. | Відсіюча решітка | не гірше ніж 90 лінії/дюйм (36 ліній/см) R=12:1 F=180 см |
| 7.1. | Тип генератора | високочастотний |
| 7.2. | Частота перетворення | не менш ніж 400 кГц |
| 7.3. | Пульсація | не більше ніж 1 кВ на 100 кВ |
| 7.4. | Потужність | не менш ніж 50 кВт |
| 7.5. | Управління | мікропроцесорне |
| 7.6. | Діапазон напруги | не менш ніж в межах від 40 до 150 кВ |
| 7.7. | Крок зміни анодної напруги | не більше ніж 1кВ |
| 7.8. | Забезпечена точність напруги | не менше ніж ±5% пікової напруги |
| 7.9. | Діапазон сили струму | не менш ніж в межах від 10 до 600 мА |
| 7.10. | Діапазон мАс | не менш ніж в межах від 0,1 до 600 мАс |
| 7.11. | Діапазон зміни часу експозиції | не менш ніж в межах від 1мс до 6100 мс |
| 7.12. | Анатомічний режим для органів | наявність |
| 7.13. | Кількість анатомічних програм | не менш ніж 700 |
| 7.14. | Найменший показник параметру мАс | не більше ніж 0,1 мАс |
| 7.15. | Наявність рідинно-кристалічного дисплею з візуалізацією меню керування параметрами роботи рентгенівського генератору вибору анатомічних програм та повідомлень для користувача | наявність |
| 7.16. | Наявність рідинно-кристалічного дисплею для візуалізації наступних параметрів в режимі рентгенографії: - значення кВ - значення мА - значення мАс - час експозиції | наявність |
| 7.17. | Наявність функції самодіагностики з повідомленнями для оператора | Наявність |
| 7.18. | Наявність функції вибору фокусної плями автоматичний/ручний | Наявність |
| 7.19. | Наявність функції захисту рентгенівської трубки від перевантаження | наявність |
| 7.20. | Наявність режимів роботи: - 2-крапкова система програмування - кВ-мАс - 3-крапкова система програмування - кВ-мА-мс | наявність |
| 7.21. | Наявність автоматичної системи контролю над тепловим навантаженням на рентгенівський випромінювач із індикацією поточного стану навантаження | наявність |
| 7.22. | Наявність індивідуальної корекції параметрів анатомічних програм користувачем для кожного випадку з можливістю збереження для наступного використання | наявність |
| 7.23. | Можливість оснащення пристроєм для автоматичного керування експозицією AEC | можливість |
| 7.24. | Можливість підключення 4 іонізаційних камер із трьома полями (автоматичне керування експозицією AEC) | можливість |
| 8.1. | Максимальна напруга на трубці | не менш ніж 150 кВ |
| 8.2. | Розмір фокусних плям | не гірше ніж 0,6/1,2 мм |
| 8.3 | Потужність на фокусах | не менш ніж 20/50 кВт |
| 8.4. | Теплоємність аноду | не менш ніж 300 000 ТО |
| 8.5. | Комплект високовольтних кабелів, довжиною | не менш ніж 12 м |
| 9.1 | З’ єднання безпосередньо цифрового перетворювача із мережею через мережевий кабель | наявність |
| 9.2 | Можливість виконання екстреної оцифровки касети без введення ідентифікаційних даних пацієнта | наявність |
| 9.3 | Наявність кольорового індикатора статусу роботи, що відображає вільний, зайнятий статуси, не менше чотирьох кольорів | наявність |
| 9.4 | Максимальна роздільназдатність | 10 пікселей на 1 мм |
| 9.5 | Цифровий перетворювач повинен передбачати можливість настільного встановлення. | наявність |
| 9.6 | Вага у розпакованому стані | не більше ніж 30 кг. |
| 9.7 | Можливість використання у складі пересувного мобільного комплексу | наявність |
| 9.8 | Завантаження касет у цифровий перетворювач повинно виконуватись у горизонтальній площині | наявність |
| 9.9 | Підтримка системою комп’ютерної радіографії обробки 3 касет формату 35х43 см з послідуючим формуванням єдиного зображення для зйомки хребта на всій протяжності | наявність |
| 9.10 | Пропускна здатність, касет 35 x 43 см в годину | не менше 30 |
| 9.11 | Контрастна роздільна здатність при отриманні даних | не гірше ніж 20 біт на піксел |
|  | Контрастна роздільна здатність на виході | не гірше ніж 16 біт на піксел |
| 10.1 | Повна DICOM сумісність станції | наявність |
| 10.2 | Зберігання зображень | наявність |
| 10.3 | Друк зображень | наявність |
| 10.4 | Робота зі списками пацієнтів із системи | наявність |
| 10.5 | Наявність функції обробки зображень, включаючи ПЗ оптимізації контрасту | наявність |
| 10.6 | Робота за протоколом DICOM Print | наявність |
| 10.7 | Робота за протоколом DICOM Store | наявність |
| 10.8 | Експорт досліджень на диски CD /DVD з вбудованою програмою для перегляду та роботи із зображеннями | наявність |
| 10.9 | Експорт досліджень у форматі Jpeg, Raw | наявність |
| 10.10 | Швидкий доступ до маркування знімків: нанесення літер латеральності, геометричні повороти, дзеркальне відображення по вертикалі/горизонталі, відбраківка зображень | наявність |
| 10.11 | Набір додаткових інструментів оператора: зміна яскравості/контрастності зображення, збільшення/переміщення, випалювання, прямокутна колімація, полігональна колімація, інвертування колімованої області, збереження зображення як нової копії, режим роботи у модулі друку (з вибором принтерів та форматів, шаблонів печаті) | наявність |
| 10.12 | Наявність ПЗ для створення коментарів та проведення вимірювань | наявність |
| 10.13 | Наявність ПЗ для можливості друку зображень декількох пацієнтів на одному аркуші плівки | наявність |
| 10.14 | Робочі списки наявних та закритих досліджень | наявність |
| 10.15 | Функція пошуку у робочих списках наявних та закритих досліджень | наявність |
| 10.16 | Використання критеріїв пошуку: ПІБ пацієнта, номер пацієнта, номер дослідження, дата дослідження, вид дослідження | наявність |
| 10.17 | Наявність функції вводу ідентифікаційних даних | наявність |
| 10.18 | Український або російський інтерфейс користувача станції лаборанта | наявність |
| 10.19 | Зберігання не менше ніж 16 000 рентгенографічних зображень на робочій станції | наявність |
| 10.20 | Наявність РК-монітора не менше 19 дюймів | наявність |
| 11.1 | Тип принтера | компактний, настільний |
| 11.2 | Технологія друку | прямий термографічний друк |
| 11.3 | Формати плівок, що використовуються | 18х24 см, 24х30 см, 35х35 см, 35х43 см. |
| 11.4 | Тип плівки, що використовується | не світлочутлива |
| 11.5 | Можливість завантаження плівки при денному освітленні | Наявність |
| 11.6 | Розрізнювальна здатність | не менше ніж 320 крапок на дюйм |
| 11.7 | Контрастна роздільна здатність друку | не менше ніж 12 біт на піксел |
| 11.8 | Продуктивність роботи для плівок формату 35 на 43 см. | не менше 75 плівок за годину |
| 11.9 | Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35 на 43 см | не більше ніж 80 секунд |
| 11.10 | Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації | Наявність |
| 11.11 | Можливість друку в режимі on-line 2-х форматів плівки | Наявність |
| 11.12 | Наявність функції друкування зображень в медичній мережі лікарняного закладу | Наявність |
| 12.1. | Високочастотний генератор потужністю 50 кВт, діагностичний стіл, коліматор, вертикальна стійка, рентгенівський випромінювач, комплект високовольтних кабелів довжиною 12 м, пристрій для оцифровування рентгенівських знімків, робоча станція рентген-лаборанта, принтер |  |

лот 2 - Центральна станція збору та відображення інформації – 1 од. в комплекті з 12 універсальними моніторами спостереження за станом пацієнта – 1 од.;

Вимоги:

| 1 | Використання монітору для різних вікових груп пацієнтів, новонароджені, діти, дорослі |
| --- | --- |
| 2 | Монітор повинен мати модульну конструкцію |
| 3 | За рахунок модульної конструкції монітор повинен мати змогу додавання додаткових функцій та параметрів вимірювання |
| 4 | Збереження 8 годин даних моніторингу в блоці моніторингу базових параметрів впродовж не менше ніж 6 годин. |
| 5 | Вага монітору повинна бути не більше 6 кг. |
| 6 | Розмір монітору повинен бути не більше ніж 275 x 290 x 180 мм |
| 7 | Інтерфейс користувача повинен бути на Українській або Російській мові |
| 8 | Споживання електроенергії монітором повинно бути не більше 75 Вт |
| 9 | Ступінь захисту корпусу монітору повинен бути не гірше ніж IP21 |
| 10 | Напруга електромережі повинна бути від 100 до 240В змінного струму |
| 11. | Монітор повинен мати сенсорний дисплей |
|  | Дисплей повинен бути кольоровим, графічним |
|  | Розмір дисплею монітора повинен бути не менше ніж 9” дюймів |
|  | Кількість хвиль, що одночасно відображаються повинно бути не менше 3 |
|  | Розподільча здатність дисплею повинна бути не гірше ніж 800х480 |
|  | Швидкість розгортки дисплею повинна буті не гірше ніж 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с з похибкою не більше ±5 % |
|  | Монітор повинен мати можливість підключення, клавіатури, принтеру, миші, трекболу |
|  | Монітор повинен мати акумуляторну батарею |
|  | Монітор повинен працювати від акумуляторної батареї не менше ніж 5 годин |
|  | Час зарядки акумуляторної батареї повинен бути не більше ніж 3 години |
|  | Монітор повинен мати роз’єм для підключення до дротової мережі |
|  | Для зручності вводу інформації монітор повинен мати звукові сигнали при введенні інформації |
|  | Монітор повинен мати сигнал QRS або тон модуляції SpO2 |
|  | Монітор повинен мати не менше чотирьох звукових сигналів тривоги |
|  | Обсяг всіх сигналів тривоги: не менше 300 записів |
|  | Тренди: 12, 16, 24 або 32 числових значень з роздільною здатністю 12 с, 1 хв, 5 хв. |
|  | Максимальна тривалість трендів: не менше 120 годин |
|  | Монітор повинен мати табличні тренди |
|  | Монітор повинен мати графічні тренди |
|  | Монітор повинен мати відображення кривих та трендів одночасно |
|  | Монітор повинен мати буферну пам’ять |
|  | В пам’яті повинні зберігатися налаштування, тренди, події, огляд сигналів тривоги, дані пацієнта |
|  | Час зберігання повинен бути не менше ніж 48 годин |
|  | Монітор повинен мати можливість розширення кількості аналізу аритмій |
|  | Монітор повинен мати можливість розширення кількості огляду подій |
|  | Монітор повинен мати можливість оновлення програмного забезпечення |
|  | Монітор повинен мати можливість зміни конфігурації за рахунок додаткових модулів |
|  | Монітор повинен мати можливість перегляду значень у вигляді гістограми |
|  | Монітор повинен мати «Демо» режим для навчання |
|  | Монітор повинен мати можливість картування сегменту ST |
|  | Монітор повинен мати можливість скринінгу сепсису |
|  | Монітор повинен мати мережевий інтерфейс |
|  | Монітор повинен мати автоматичне встановлення меж сигналів тривог |
|  | Монітор повинен мати профілі екрану, що налаштовуються для різних умов використання та категорій пацієнтів |
|  | Монітор повинен мати можливість перегляду у окремому вікні інформації з іншого монітору підключеного до мережі |
|  | Моніторинг дихання |
|  | Моніторинг ЕКГ |
|  | Моніторинг SpO2 |
|  | Моніторинг неінвазивного артеріального тиску |
|  | Моніторинг інвазивного артеріального тиску |
|  | Моніторинг температури |
|  | Моніторинг СО2 |
|  | Спірометрія |
|  | Вимірювання серцевого викиду |
|  | Вимірювання інгаляційних анестетиків |
|  | Через шкірний моніторинг газів крові |
|  | Монітор повинен мати ручку для транспортування |
|  | Монітор повинен мати можливість перегляду інформації із внутрішньо лікарняної мережі |
|  | Монітор повинен мати можливість калькуляції лікарських засобів |
|  | Діапазон вимірювання кардіотахографу Діти та дорослі не гірше ніж від 15 до 300 уд./хв. Новонароджені не гірше ніж від 15 до 350 уд./хв. |
|  | Похибка не гірше ніж ±1 % діапазону |
|  | Крок 1 уд/хв. |
|  | Діапазон шлуночкової тахікардії не гірше ніж від 0 до 300 уд./хв. |
|  | Діапазон значень ST не гірше ніж від -20 до +20 мм |
|  | Похибка не більше ніж ±15 % або 0,5 мм. |
|  | Подавлення високого Т-зубця |
|  | Кількість відведень ЕКГ не гірше 3-5 |
|  | Можливість вимірювання 12 реконструйованих відведень за допомогою векторографії |
|  | Вимірювання ST в усіх відведеннях ЕКГ |
|  | Вимірювання інтервалу QT |
|  | Діапазон частоти дихання не гірше ніж від 0 до 120 дих./хв. для дорослих та дітей |
|  | Діапазон частоти дихання не гірше ніж від 0 до 170 дих./хв. для новонароджених |
|  | Похибка не гірше ±2 % |
|  | Крок не гірше 1 дих./хв. |
|  | Діапазон вимірювання пульсоксиметрії не гірше ніж від 0 до 100% |
|  | Похибка не більше ±3 % |
|  | Розрішення не гірше 1% |
|  | Діапазон вимірювання пульсу не гірше ніж від 30 до 300 уд./хв. |
|  | Похибка не більше ±2 % |
|  | Крок не гірше уд./хв. |
|  | Діапазон калібрування пульсоксиметра від 70 до 100% |
|  | Діапазон вимірювання систолічного тиску неінвазивним методом повинен бути не гірше ніж від 30 до 270 мм.рт.ст для дорослих, не гірше ніж від 30 до 180 мм.рт.ст для дітей, не гірше ніж від 30 до 130 мм.рт.ст. для новонароджених |
|  | Діапазон вимірювання діастолічного тиску неінвазивним методом повинен бути не гірше ніж від 10 до 245 мм.рт.ст для дорослих, не гірше ніж від 10 до 150 мм.рт.ст для дітей, не гірше ніж від 10 до 100 мм.рт.ст. для новонароджених |
|  | Діапазон вимірювання ЧСС не гірше ніж від 40 до 300 уд./хв. |
|  | Час надування стандартної манжети для дорослих повинен бути не більше 11 с. |
|  | Час надування манжети для новонароджених повинен бути не більше 3 с. |
|  | Період повторення в автоматичному режимі не гірше ніж 1,2,3,5,10,15,20,30,45,60,або 120 хвилин |
|  | Час циклу в режимі СТАТ не гірше 5 хв. |
|  | Нагнітання у режимі венепункції |
|  | Автоматичне здування манжети |
|  | Діапазон вимірювання тиску інвазивним методом повинен бути не гірше ніж -40-360 мм.рт.ст. |
|  | Можливість використання багаторазових та одноразових датчиків інвазивного тиску |
|  | Діапазон вимірювання частоти пульсу повинен бути на гірше ніж від 25 до 350 уд/хв. |
|  | Похибка не гірше ніж ±1 % діапазону |
|  | Крок 1 уд/хв. |
|  | Чутливість не гірше ніж 5 мкВ/В/мм рт. ст. |
|  | Вихідний імпеданс датчика повинен бути менше ніж 3000L (резистивний) |
|  | Діапазон вимірювання температури повинен бути не гірше ніж 0-45 градусів ºC |
|  | Крок 1 уд/хв. |
|  | Похибка не гірше ніж ±0.1 ºC |
|  | Приналежності до монітору: |
|  | Акумуляторна батарея |
|  | Кабель ЕКГ на 5 відведень |
|  | Манжета для вимірювання тиску, для дорослих |
|  | Манжета для вимірювання тиску, для дітей |
|  | Пульсоксиметричний датчик |
|  | Температурний датчик |
|  | Центральна станція моніторингу |
|  | Можливість підключення не менше ніж 6 моніторів, одночасно |
|  | Одночасне моніторування не менше ніж 6 моніторів спостереження |
|  | Програмне забезпечення, що дозволяє об’єднати монітори до єдиної мережі спостереження |
|  | Багаторівнева кольорове та звукове кодування сигналів тривог в залежності від стану та пріоритету |
|  | Перегляд табличних трендів |
|  | Налаштування параметрів друку звітів |
|  | Можливість роботі з двома дисплеями |
|  | Приналежності до центральної станції: |
|  | Рідкокристалічний дисплей не менше ніж 19 дюймів |
|  | Лазерний принтер |
|  | Джерело безперебійного живлення |
|  | Клавіатура |
|  | Комп’ютерна миша |
|  | Динаміки для звукової індикації тривоги |
|  | Гарантійний термін на обладнання не менше ніж 12 міс. |

лот 3 - Універсальний монітор спостереження за станом пацієнта – 4 од.;

Вимоги:

Дисплей: - не менше 30 см по діагоналі; - роздільна здатність не гірше 800х600 - тип екрану РК, кольоровий (TFT). - Можливість відображення не менше ніж 10 числових показників та 6 кривих

Живлення: - від мережі змінного струму 220В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора (не менше 120 хвилин) - наявність не менше ніж двох портів для акумуляторних батарей, з окремою індикацією рівня зарядки

Електрокардіограма: - межі вимірювання не гірше ніж 20-250 уд/хв. з похибкою +\- 3 - не менше 7 відведень (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); - тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; - швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с

Дихання: - метод вимірювання – імпедансний; - діапазон вимірювання не гірше 3-120 др/хв.; - швидкість розгортання не гірше 6,5; 12,5; 25,0; 50,0 мм/с - наявність функції відображення від`єднання електроду

Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): - межі вимірювання для дорослих не гірше 40-200 мм.рт.ст.; - межі вимірювання для немовлят не гірше 40-240 мм.рт.ст.; - метод вимірювання – осцилометричний; - режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1,2,3,5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 хв.), безперервний (серії поступових вимірів на протязі 5 хв.); - систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 60-250 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; - діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 40-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; - середній артеріальний тиск не гірше дорослий/дитина 45-235 мм.рт.ст., новонароджений - 30-100 мм.рт.ст.; - діапазон відображення тиску не гірше 0-300 мм.рт.ст.;

Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): - межі вимірювання не гірше 1%-100%; - індекс перфузії не гірше 0,03%-20%; - швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; - наявність плетизмограми - частота пульсу не гірше 20-250 уд/хв. +\- 3 - точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2 , для новонароджених +\- 3, при низькому кровотоку +\- 2

Сегмент ST: - вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; - вимірювання рівня ST сегмента та межі тривог не гірше 0,2 мВ-2,0 мВ; - точність визначення зростання сегменту не гірше 5%;

Аналіз аритмій: - типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: PVCs, R on PVCs, Pair PVCs, RUN PVCs, Venticular rhythm, Venticular tachycardia, multiform PVCs, Venticular bigeminy, Venticular trigemity, Pause, Paced beat, Unknown Venticular Fibrillation, Asystole, Tachicardia, Bradicardia

Тренди - наявність пам`яті на не менше ніж на 1500 записів - можливість одночасного відображення не менше ніж двох графіків - інтервал зберігання даних не гірше ніж від 30 с до 120 хв

Температура: - межі вимірювання – від 15 до 45 ОС, з точністю 0,2 ОС - наявність не менше ніж двох каналів вимірювання

лот 4 - Шприцевий насос – 2 од.;

Вимоги:

Швидкість інфузії не гірше 0,1-150.0 мл/год.

Механічна точність інфузії не гірше, ніж ± 1%

Наявність автоматичного визначення шприців різних виробників

Можливість застосування шприців 10,20,30,50 мл. різних виробників

Наявність рідкокристалічного дисплею, що візуалізує всі параметри роботи

Наявність не менш чотирьох рівнів оклюзії від 20 до 90 кПа

Наявність функції збереження даних про останні показники швидкості потоку, загального об’єму

Час роботи приладу від акумулятора не менше 10 годин

Програмування об´єму інфузії від 1 до 1000.0 мл

Можливість настроювання звукових сигналів режиму очікування та інфузії

Програмування швидкості потоку від 0,1 до 150.0 мл/год

Загальний об’єм інфузії від 1 до 1000.0 мл/год

Об’єм розчину не гірше 0,1-1000.0 мл.

Діапазон ваги не гірше 0,1-300 кг

Діапазон дозування не гірше: - 0,1-99,99 µг/кг/хв. - 0,1-99,99 мг/кг/год.

Наявність індикація вводу об'єму болюсу

Наявність попереджувальних сигналів: - нема мережі, - остаток незначного об’єму розчину, - при порушенні фіксації шприца, - акумулятор розряджений, - оклюзія, - кінець інфузії, - інщі помилки,

Живлення: - від мережі 220 В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора; - від бортової мережі автомобіля

лот 5 - Універсальний монітор спостереження за станом пацієнта з функцією капнографії – 1 од.;

Вимоги:

Дисплей: - не менше 30 см по діагоналі; - роздільна здатність не гірше 800х600 - тип екрану РК, кольоровий (TFT). - Можливість відображення не менше ніж 10 числових показників та 6 кривих

Живлення: - від мережі змінного струму 220В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора (не менше 120 хвилин) - наявність не менше ніж двох портів для акумуляторних батарей, з окремою індикацією рівня зарядки

Електрокардіограма: - межі вимірювання не гірше ніж 20-250 уд/хв. з похибкою +\- 3 - не менше 7 відведень (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); - тривалість сигналу не гірше ніж 40 мс-120 мс; - швидкість розгортання не гірше ніж 12,5; 25,0; 50,0 мм/с

Дихання: - метод вимірювання – імпедансний; - діапазон вимірювання не гірше 3-120 др/хв.; - швидкість розгортання не гірше 6,5; 12,5; 25,0; 50,0 мм/с - наявність функції відображення від`єднання електроду

Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): - межі вимірювання для дорослих не гірше 40-200 мм.рт.ст.; - межі вимірювання для немовлят не гірше 40-240 мм.рт.ст.; - метод вимірювання – осцилометричний; - режими вимірювання не гірше – ручний, автоматичний (інтервал 1,2,3,5,10,15,20,30,45,60,90,120,180 хв.), безперервний (серії поступових вимірів на протязі 5 хв.); - систолічний тиск не гірше дорослий/дитина 60-250 мм.рт.ст., новонароджений 40-120 мм.рт.ст.; - діастоличний тиск не гірше дорослий/дитина 40-200 мм.рт.ст., новонароджений - 20-90 мм.рт.ст.; - середній артеріальний тиск не гірше дорослий/дитина 45-235 мм.рт.ст., новонароджений - 30-100 мм.рт.ст.; - діапазон відображення тиску не гірше 0-300 мм.рт.ст.;

Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): - межі вимірювання не гірше 1%-100%; - індекс перфузії не гірше 0,03%-20%; - швидкість розгортання не гірше 12,5; 25,0; 50,0 мм/с.; - наявність плетизмограми - частота пульсу не гірше 20-250 уд/хв. +\- 3 - точність вимірювання для дорослих не гірше +\- 2 , для новонароджених +\- 3, при низькому кровотоку +\- 2

Сегмент ST: - вимірювання рівня ST сегмента та відображення динаміки змін; - вимірювання рівня ST сегмента та межі тривог не гірше 0,2 мВ-2,0 мВ; - точність визначення зростання сегменту не гірше 5%;

Аналіз аритмій: - типи аритмій, що повинні визначатись, не гірше: PVCs, R on PVCs, Pair PVCs, RUN PVCs, Venticular rhythm, Venticular tachycardia, multiform PVCs, Venticular bigeminy, Venticular trigemity, Pause, Paced beat, Unknown Venticular Fibrillation, Asystole, Tachicardia, Bradicardia

Тренди - наявність пам`яті на не менше ніж на 1500 записів - можливість одночасного відображення не менше ніж двох графіків - інтервал зберігання даних не гірше ніж від 30 с до 120 хв

Температура: - межі вимірювання – від 15 до 45 ОС, з точністю 0,2 ОС - наявність не менше ніж двох каналів вимірювання

Капнографія: - параметри що повинні вимірюються та відображаються – et CO2, - діапазон 0-150 мм.рт.ст.; - можливість вимірювання частоти дихання 0-150 др/хв. з точністю не гірше 1 др/хв.; - датчики, що не потребують постійної калібровки. - час відображення капнограми, з моменту початку вимірювання не повинен перевищувати 20 сек - можливість вимірювання датчиками основного та бокового потоку

лот 6 - Дефібрилятор-монітор – 1 од.

Вимоги:

| Форма імпульсу дефібрілляциї | Біфазна усічена експонента |
| --- | --- |
| Характеристика імпульсу | Імпульс з компенсацією залежно від опору тіла пацієнта |
| Кількість режимів роботи | Не менше 7 |
| Інтерфейс користувача | Наявність поворотної ручки набору на фронтальній панелі, дублюючій функції кнопок вибору енергії і набору заряду |
| Тип екрана | Кольровий LCD |
| Діагональ екрана | Не менше 140 мм |
| Кількість кривих, що одночасно відображуються на екрані | Не менше двох |
| Живлення | Від мережі 220В або від вбудованої акумуляторної батареї |
| Акумуляторна батарея | Наявність вбудованої акумуляторної батареї як запасне джерело живлення |
|  | Звук сигналу тривоги при відключенні приладу від мережі змінного струму |
|  | Наявність індикатора заряду на екрані |
|  | При непередбаченому відключенні живлення на якийсь час до 30 секунд всі налаштування приладу зберігаються |
|  | Можливість заряджання батареї під час роботи від мережі змінного струму |
| Тип акумуляторної батареї | Літіїонная |
| Кількість розрядів в атономном режимі при роботі від батареї | Нова повністю заряджена батарея повинна забезпечувати не менше 140 розрядів по 360 Дж |
| Час моніторингу ЕКГ+SpO2 | Не менше 200 хв |
| Час зарядки батареї | Не більше 4 год |
| Кількість відведень ЕКГ | Можливість одночасного моніторингу наступних відведень: I, II, III, aVR, aVL, aVF + 1 додаткового грудного відведення |
|  | Можливість використання 3- та 5- канальних кабелів ЕКГ |
| Маштаб ЕКГ | 0,25-4 см/мВ, не менше |
| Фізіологічні тривоги | ЧСС |
| Електроди | Наявність універсального роз'єму для різних типів електродів |
| Типи електродів, що використовуються | Одноразові електроди для /дефібрілляциї /ЕКГ; Стандартні «праска» електроди; |
| Дитячі електроди | Вмонтовані в корпус електродів «праска» для дорослих |
| Кількість настановних рівнів енергії розряду | Не менше 25 |
| Діапазон енергій розряду для режиму ручної дефібрілляциі | Повний діапазон, 2-360 Дж |
| Час набору заряду | Не більш 7с до 360 Дж |
| Діапазон енергій розряду для режиму АНД | Енергія 1: от 100 до 200 Дж Енергія 2: от 100 до 300 Дж Енергія 3: от 100 до 360 Дж |
| Режим напівавтоматичної дефібрілляциі | Можливість запуску режиму АНД безпосередньо у момент включення приладу |
|  | Текстові і аудіопідказки російською мовою в режимі АНД, наявність |
|  | Графічні підказки в режимі АНД, наявність |
|  | Можливість перегляду кривий ЕКГ в режимі АНД |
| Можливість максимального збільшення об'єму заходів СЛР при роботі в режимі АНД | Можливість програмування часу проведення СЛР до першого аналізу в діапазоні 15 - 180 секунд |
|  | Можливість відміни підказки про необхідність перевірки пульсу в режимі АНД |
|  | Можливість програмування періоду проведення СЛР між аналізом і розрядом в режимі АНД і блокування кнопки "розряд" на цей період |
|  | Можливість відміни послідовності розрядів в режимі АНД |
| Графічні і аудіоінструкції | Прилад повинен забезпечувати можливість використання графічних і аудіоінструкцій під час роботи приладу |
| Синхронізована кардіоверсія | Синхронізація через 60 мс від піку R |
| Форми звітів по пацієнтові | Не менше 2 форматів звітів по пацієнтові |
| Принтер | Наявність |

Загальні вимоги:

1. Устатковання повинно бути новим, та таким, що не було у використанні. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо дати виготовлення товару.

2. Документальне підтвердження відповідності устатковання вимогам документації конкурсних торгів повинно бути наведено наступними документами:

- копією свідоцтва про державну реєстрацію з додатками/або переліком аксесуарів до нього, або копією сертифікату про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту;

- копією інструкції (паспорта) з експлуатації українською мовою;

3. Наявність на території України сервісної служби по обслуговуванню та сертифікованого інженера по обслуговуванню устатковання повинно бути підтверджене гарантійним листом щодо наявності сервісної служби на території України та копією сертифікату сервісного інженера, що сертифікований виробником запропонованого обладнання.

4. Термін гарантійного обслуговування устатковання має бути не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо гарантійного обслуговування устатковання.

5. Устатковання повинно бути не гіршим ніж у заявлених технічних вимогах. Для підтвердження Учасник надає:

- оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів;

- заповнену таблицю відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам документації конкурсних торгів, які повинні містити: вимоги замовника, параметри запропонованого Учасником товару, а також висновок щодо відповідності вимогам замовника чи відхилення від них.

6. Підтвердженням відповідності запропонованого устатковання технічним вимогам повинно підтверджуватись посиланнями на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації (каталозі, проспекту) виробника.

7. Термін поставки товару має становити двадцять днів з дати письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист щодо терміну поставки товару.

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».