33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Системи ендоскопічні, 10 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеогастроскоп, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 5 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 2 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс з  відеогастроскопом та відеобронхоскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 3 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеобронхоскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур в межах дихальних шляхів:

Напрямок огляду-прямий

Кут поля зору, не менше 1200

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше ніж від 3 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 4,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 4,9 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,0 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 1800, униз 1300

Довжина робочої частини, не менше 600 мм

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Повинен бути сумісним з проведенням лазерної та високочастотної терапії

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії, подовжені бранші з отворами та голкою, діаметр каналу не більше 2,0 мм, довжина не більше 1150 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 3 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеобронхоскоп, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 3 шт.

Вимоги:

Відеобронхоскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур в межах дихальних шляхів:

Напрямок огляду-прямий

Кут поля зору, не менше 1200

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше ніж від 3 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 4,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 4,9 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,0 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 1800, униз 1300

Довжина робочої частини, не менше 600 мм

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Повинен бути сумісним з проведенням лазерної та високочастотної терапії

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії, подовжені бранші з отворами та голкою, діаметр каналу не більше 2,0 мм, довжина не більше 1150 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 4 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоколоноскоп, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 2 шт.

Вимоги:

Відеоколоноскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 12,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 12,8 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 3,7 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору/униз 180°, вправо/вліво 160°

Довжина робочої частини, не менше 1680 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність функції додаткової подачі води

Наявність механізму регулювання гнучкості введення ендоскопу, не менше 3 рівнів

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 5 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс з відеоколоноскопом та відеогастроскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 11 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоколоноскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 12,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 12,8 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 3,7 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору/униз 180°, вправо/вліво 160°

Довжина робочої частини, не менше 1680 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність функції додаткової подачі води

Наявність механізму регулювання гнучкості введення ендоскопу, не менше 3 рівнів

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 6 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс з відеогастроскопом, відеоколоноскопом та відеобронхоскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 8 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоколоноскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 12,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 12,8 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 3,7 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору/униз 180°, вправо/вліво 160°

Довжина робочої частини, не менше 1680 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність функції додаткової подачі води

Наявність механізму регулювання гнучкості введення ендоскопу, не менше 3 рівнів

Відеобронхоскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур в межах дихальних шляхів:

Напрямок огляду-прямий

Кут поля зору, не менше 1200

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше ніж від 3 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 4,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 4,9 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,0 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 1800, униз 1300

Довжина робочої частини, не менше 600 мм

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Повинен бути сумісним з проведенням лазерної та високочастотної терапії

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії, подовжені бранші з отворами та голкою, діаметр каналу не більше 2,0 мм, довжина не більше 1150 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Стійка для розміщення обладнання – 1шт.:

Наявність не менше 3 поличок

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ не менше 20″

Роздільна здатність не гірше ніж 1920 x 1080 пікселів

Лот 7 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс з відеоколоноскопом та відеогастроскопом, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 210°, униз 90°, вправо/вліво 100°

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоколоноскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ:

Напрямок огляду - прямий

Кут поля зору, не менше 140°

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше, ніж від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 12,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 12,8 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 3,7 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору/униз 180°, вправо/вліво 160°

Довжина робочої частини, не менше 1680 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність функції додаткової подачі води

Наявність механізму регулювання гнучкості введення ендоскопу, не менше 3 рівнів

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Тип відеосигналу не гірше (або аналог) HDTV, SDTV

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу HD-SDI, DVI або аналог

Наявність установки балансу «білого»

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність електронного збільшення масштабу зображення в межах від 1,0х до 1,5х (без зміни розміру ендоскопічного зображення)

Наявність функції вибору розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму попередньої фіксації зображення

Наявність функції зменшення завад на зображенні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення

Наявність не менше 3 режимів вибору контрастності зображення

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Наявність не менше 3-х режимів зміни кольору під час проведення оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість запису зафіксованого зображення

Можливість запису зображення у різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість введення інформації даних пацієнта

Тип лампи – світлодіод

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 2 рівнів

Наявність автоматичного регулювання яскравістю світла

Електрохірургічний блок – 1 шт.:

Робоча частота не менше 350 кГц, похибка ± 20 %

Рівень вихідної потужності, максимально 120 Вт

Наявність монополярних режимів:

-монополярний розтин з мінімальною коагуляцією, потужність в межах від від 5 до 120 Вт

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 800 мс

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 600 мс

- глибока коагуляція тканини без утворення іскор

-коагуляція поверхнева з невеликою потужністю розсічення, з модульованою синусоїдальною формою хвилі

Наявність біполярних режимів:

- біполярний розтин з мінімальною коагуляцією з форм-фактором при номінальному навантаженні в межах від 1,3 до 1,7

- біполярна глибока коагуляція тканини без іскроутворення

Наявність функції підтримки розтину з використанням високої потужності

Наявність функції, що забезпечує рівний і відтворюваний розтин тканин із різними характеристиками

Наявність сенсорного екрану

Наявність ножного перемикача з двома педалями

Наявність індикатора якості контакту нейтрального електроду

Наявність контролю вихідної потужності обмеженним часом активації

Наявність інтелектуальної системи сповіщення про роботу приладу

Кабель монополярний для підключення інструменту – 1 шт.

Кабель нейтрального електроду пацієнта – 1 шт.

Нейтральний електрод пацієнта, одноразовий – 1 шт.

Накладач затискачів, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 2300 мм, наявність ручки обертання, одноразовий – 1 шт.

Затискач для гемостазу, кут згину не менше 900, довжина не менше 9 мм, одноразовий – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Репроцессор ендоскопів автоматичний – 1 шт.:

Призначення: для очищення та дезінфекції високого рівня гнучких ендоскопів та додаткових пристосувань до них:

Кількість ендоскопів для одночасної обробки, не менше 2

Очищення за допомогою ультразвуку та проточної рідини

Час очищення, в межах від 1 до 10 хв.

Дезінфекція повинна відбуватись повним зануренням у дезінфікуючий розчин

Час дезінфекції в межах від 5 до 60 хв.

Можливість перевірки температури розчину дезінфікуючого засобу

Наявність лічильника розчину дезінфікуючого засобу з можливістю його налаштування

Підігрів дезінфікуючого розчину повинен відбуватись за допомогою нагрівача, вбудованого в резервуар машини

Готовий до використання дезінфікуючий розчин повинен бути підігрітим до температури в межах від 200 до 300

Об’єм ємкості для обробки, близько 14 літрів

Об’єм ємкості для розчину дезінфікуючого засобу, близько 17 літрів

Наявність функції автоматичного промивання каналів ендоскопу спиртом

Можливість перевірки ендоскопу на герметичність

Можливість визначення ідентифікатора ендоскопу та користувача

Наявність функції друку результатів обробки ендоскопу

Наявність датчика рівня рідини

Наявність датчика температур

Наявність аварійної зупинки роботи приладу

Наявність панелей керування приладом, не менше 2

Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання – 1 шт.:

Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Наявність розподільного трансформатору

Наявність тримача для ендоскопу

Наявність тримача монітору

Відеомонітор р/к для візуалізації зображення -1 шт.:

Діагональ екрану не менше 24″

Якість зображення не гірше HD

Лот 8 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Кут поля зору, не менше 140° (при стандартному та ближньому фокусуванні)

Напрямок огляду-прямий

Глибина різкості в режимі стандартного фокусу не гірше ніж, від 3 до 100 мм

Глибина різкості в режимі ближнього фокусу не гірше ніж, від 1,5 до 5,5 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,9мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,9 мм

Максимальний зовнішній діаметр трубки, не більше 12,5 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: вгору 2100, вниз 900, вправо/вліво 1000

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Рівень масштабування для огляду в режимі ближнього фокусу, не менше 85x

Можливість проведення ендоскопії в режимі, для якого використовується червоне двоколірне світло, з глибиною різкості при ближньому фокусі не гірше ніж від 2,5 до 5,5 мм та при стандартному фокусі не гірше ніж від 7 до 100 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Наявність каналу для додаткової подачі води

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 5

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу (або аналог) HD-SDI, SD-SDI, 12G-SDI, 3G-SDI

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення, не менше 8 рівнів

Наявність режиму електронного масштабування з можливістю налаштування змінення коефіцієнту збільшення

Наявність функції попередньої фіксації з автоматичним вибором зображення

Наявність функції регулювання яскравості ендоскопічного зображення, не менше 3 налаштувань

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість налаштування яскравості та тону кольору для режиму що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість змінення режиму кольору під час проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла, не менше 3 режимів

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується вузькоспектральне червоне двоколірне світло, з налаштуваннями режиму обстеження, яскравості, тону кольору

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується синє світло збудження, з налаштуванням режиму підсилення структур, яскравості

Можливість одночасного формування не менше двох зображень на екрані монітора

Можливість зміни співвідношення сторін зображення на моніторі

Наявність режиму контрастності зображення з можливістю його зміни

Наявність режиму збереження рівня яскравості яскравих ділянок на ендоскопічному зображенні та коригування яскравості темних ділянок

Наявність режиму для зміни тону, структури і контуру на зображенні

Наявність режиму, що автоматично регулює час витримки датчика зображення

Можливість проводити зміну розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму трансілюмінації

Можливість завантаження інформації про пацієнта

Наявність режиму, який дозволяє перемикати декілька функцій одночасно

Можливість запису зображення в різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість запису статичних зображень

Наявність сенсорної панелі та віртуальної клавіатури

Можливість підключення портативного запам’ятовуючого пристрою

Можливість підключення до сервера

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 3 рівнів

Регулювання яскравістю світла повинно здійснюватись управлінням живлення світлодіода

Наявність резервного копіювання всіх налаштувань та зображень відеосистеми

Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання –1 шт.:

Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Наявність розподільного трансформатору

Ендоскопічний відеомонітор – 1 шт.:

Роздільна здатність не гірше 3840 × 2160 пікселів

Наявність вхідних роз’ємів не гірше (або аналог) HDMI, DVI-D, 3G-SDI, 12G-SDI

Розмір пікселя (по діагоналі) не менше 800 мм

Наявність цифрової схеми обробки сигналу

Наявність функції інверсії або оберненого виду зображення

Можливість вибору колірної температури

Наявність функції зміни розміру сканування

Наявність функції енергозбереження

Насос ендоскопічний - 1 шт.:

Тиск подачі води не більше 500 кПа

Швидкість подачі води не менше 100 мл/хв.

Контейнер для води об’ємом не менше 2 л

Наявність ножного перемикача для керування приладом

Адаптер інструментального каналу - 1шт.

Трубка для інструментального каналу - 1шт.

Трубка для додаткового каналу – 1 шт.

Відсмоктувач ендоскопічний – 1 шт.:

Вакуум, що створюється не менше -95 кПа, допустима похибка ±15%

Швидкість потоку в межах, але не гірше, від 40 до 60 л/хв., допустима похибка ±5 л

Наявність режимів зміни швидкості потоку, не менше 3

Наявність регулятора зміни рівня вакууму

Наявність індикатора вакууму

Наявність захисного комплекту

Трубка з’єднувальна – 1 шт.

Фільтр бактеріальний, одноразовий – 1 шт.

Трубка для пацієнта, стерильна – 1шт.

Тримач ємності – 1 шт.

Кришка ємності с захистом від переливу – 1 шт.

Ємність для рідини, об’єм не менше 2л – 1 шт.

Клапан біопсійний одноразовий – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Лот 9 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеодуоденоскоп, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 шт.

Вимоги:

Відеодуоденоскоп – 1 шт.:

Призначення: проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур на 12- палій кишці:

Напрямок огляду – не менше 150, задньо-боковий

Кут поля зору, не менше 1000

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів не гірше ніж, від 5 до 60 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 13,5 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 11,3 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 4,2 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: нагору 1200, униз 900, вправо 1100, вліво 900

Довжина робочої частини, не менше 1240 мм

Наявність пристрою для підйому щипців

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Дистальний ковпачок, одноразовий – 2 шт.

Клапан біопсійний одноразовий – 1 шт.

Щітки одноразові – 1 шт.

Відеохоледохоскоп – 1 шт.:

Призначення: для проведення ендоскопії та ендоскопічної хірургії жовчних шляхів і протоки підшлункової залози через інструментальний канал дуоденоскопу:

Напрямок огляду – прямий

Кут поля зору, не менше 800

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів не гірше ніж, від 1,5 до 20 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 3,3 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 3,75 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 1,3 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: нагору 700, униз 700

Довжина робочої частини, не менше 1920 мм

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу (або аналог) HD-SDI, SD-SDI, 12G-SDI, 3G-SDI

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення, не менше 8 рівнів

Наявність режиму електронного масштабування з можливістю налаштування змінення коефіцієнту збільшення

Наявність функції попередньої фіксації з автоматичним вибором зображення

Наявність функції регулювання яскравості ендоскопічного зображення, не менше 3 налаштувань

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість налаштування яскравості та тону кольору для режиму що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість змінення режиму кольору під час проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла, не менше 3 режимів

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується вузькоспектральне червоне двоколірне світло, з налаштуваннями режиму обстеження, яскравості, тону кольору

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується синє світло збудження, з налаштуванням режиму підсилення структур, яскравості

Можливість одночасного формування не менше двох зображень на екрані монітора

Можливість зміни співвідношення сторін зображення на моніторі

Наявність режиму контрастності зображення з можливістю його зміни

Наявність режиму збереження рівня яскравості яскравих ділянок на ендоскопічному зображенні та коригування яскравості темних ділянок

Наявність режиму для зміни тону, структури і контуру на зображенні

Наявність режиму, що автоматично регулює час витримки датчика зображення

Можливість проводити зміну розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму трансілюмінації

Можливість завантаження інформації про пацієнта

Наявність режиму, який дозволяє перемикати декілька функцій одночасно

Можливість запису зображення в різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість запису статичних зображень

Наявність сенсорної панелі та віртуальної клавіатури

Можливість підключення портативного запам’ятовуючого пристрою

Можливість підключення до сервера

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 3 рівнів

Регулювання яскравістю світла повинно здійснюватись управлінням живлення світлодіода

Наявність резервного копіювання всіх налаштувань та зображень відеосистеми

Ендоскопічний відеомонітор – 1 шт.:

Монітор з р/к екраном не гірше FullHD (або аналог)

Роздільна здатність не гірше 1920х1080 пікселів

Наявність вхідних роз’ємів не гірше (або аналог) HD, SDI, DVI

Діагональ не менше 26“

Наявність функції обробки сигналу

Наявність функції покращення зображення

Можливість відображення на моніторі декількох зображень

Наявність функції інверсії або оберненого виду зображення

Можливість дистанційного керування монітором

Наявність функції енергозбереження

Тримач монітору – 1 шт.

Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання – 1 шт.:

Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Наявність розподільного трансформатору

Наявність тримача для ендоскопу

Наявність полички для клавіатури

Електрохірургічний блок – 1 шт.:

Робоча частота не менше 350 кГц, похибка ± 20 %

Рівень вихідної потужності, максимально120 Вт

Наявність монополярних режимів:

-монополярний розтин з мінімальною коагуляцією, потужність в межах від від 5 до 120 Вт

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 800 мс

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 600 мс

- глибока коагуляція тканини без утворення іскор

-коагуляція поверхнева з невеликою потужністю розсічення, з модульованою синусоїдальною формою хвилі

Наявність біполярних режимів:

- біполярний розтин з мінімальною коагуляцією з форм-фактором при номінальному навантаженні в межах від 1,3 до 1,7

- біполярна глибока коагуляція тканини без іскроутворення

Наявність функції підтримки розтину з використанням високої потужності

Наявність функції, що забезпечує рівний і відтворюваний розтин тканин із різними характеристиками

Наявність сенсорного екрану

Наявність ножного перемикача з двома педалями

Наявність індикатора якості контакту нейтрального електроду

Наявність контролю вихідної потужності обмеженним часом активації

Наявність інтелектуальної системи сповіщення про роботу приладу

Кабель монополярний для підключення інструменту – 1 шт.

Кабель нейтрального електроду пацієнта – 1 шт.

Нейтральний електрод пацієнта, одноразовий – 1 шт.

Провідник одноразовий, довжина гідрофільного покриття не менше 70 мм, робоча довжина не менше 2700 мм, діаметр провідника не менше 0,025" – 1 шт.

Провідник одноразовий з прямим дистальним кінцем, довжина гідрофільного покриття не менше 70 мм, робоча довжина не менше 4500 мм, діаметр провідника не менше 0,025" – 1 шт.

Провідник одноразовий з прямим дистальним кінцем, довжина гідрофільного покриття не менше 70 мм, робоча довжина не менше 2700 мм, діаметр провідника не менше 0,035" – 1 шт.

Провідник одноразовий з прямим дистальним кінцем, довжина гідрофільного покриття не менше 70 мм, робоча довжина не менше 4500 мм, діаметр провідника не менше 0,035" – 1 шт.

Провідник одноразовий зігнутий дистальний кінець, довжина гідрофільного покриття не менше 70 мм, робоча довжина не менше 4500 мм, діаметр провідника не менше 0,035" – 1 шт.

Канюля, робоча довжина не менше 1700 мм, діаметр не більше 2,8 мм, одноразова – 1 шт.

Папілотом одноразовий, робоча довжина не менше 2700 мм, діаметр не більше 2,8 мм, ріжуча струна не менше 20 мм, довжина дистальної частини не менше 7 мм, не менше 3-х отворів, діаметр провідника не менше 0,025" – 1 шт.

Папілотом одноразовий, робоча довжина не менше 4500 мм, діаметр не більше 2,8 мм, ріжуча струна не менше 20 мм, довжина дистальної частини не менше 7 мм, не менше 3-х отворів, діаметр провідника не менше 0,025" – 1 шт.

Ніж (папілотом), довжина дистальної частини не менше 3 мм, довжина ріжучої частини не менше 20 мм, робоча довжина не менше 1700 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність не менше 3-х отворів, рентгенкотрастиний, одноразовий – 1 шт.

Папілотом одноразовий з провідником не менше 0,025", діаметр дистальної частини не більше 4 Фр., наконечник прямий, діаметр не більше 2,8 мм, ріжуча струна не менше 20 мм, рентгенкотрастиний – 1 шт.

Ніж гольчатий, загальна довжина не менше 1700 мм, діаметр каналу не більше 2,8 мм, довжина голки не менше 3 мм, сумісний з провідником діаметр не менше 0,035″, одноразовий – 1 шт.

Катетер балонний, робоча довжина не менше 1900 мм, діаметр не більше 2,8 мм, розмір балону в межах 8,5/11,5/15 мм, рентгенкотрастиний, впорскування рідини вище балону, одноразовий – 1 шт.

Катетер балонний, робоча довжина не менше 1950 мм, діаметр не більше 3,2 мм, розмір балону в межах 8,5/11,5/15 мм, рентгенкотрастиний, впорскування рідини вище балону, одноразовий – 1 шт.

Папілотом одноразовий, робоча довжина не менше 1950 мм, діаметр не більше 2,8 мм, ріжуча струна не менше 20 мм, довжина дистальної частини не більше 3 мм, діаметр дистальної частини не більше 4,5 Фр. – 1 шт.

Щипці захоплюючі по типу 8-дротова конструкція корзини або аналог, ширина розкриття не менше 20 мм, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, одноразові – 1 шт.

Щипці захоплюючі по типу корзина або аналог, ширина розкриття не менше 20 мм, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, одноразові – 1 шт.

Дренаж біліарний, діаметр не більше 2,2 мм, довжина не менше 2550 мм, діаметр дренажу не менше 5 Фр., форма по типу «Альфа» або аналог, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 50 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 70 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 90 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 120 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 50 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 70 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 90 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 7 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 120 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 50 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 70 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 90 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в проксимальній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 120 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 50 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 70 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 90 мм, одноразовий – 1 шт.

Дренаж біліарний не менше 8,5 Фр., зігнутий в центральній частині, діаметр не більше 3,2 мм, довжина не менше 1900 мм, довжина між пелюстками не менше 120 мм, одноразовий – 1 шт.

Балон для дилатації, діаметр не більше 2,8 мм, робоча довжина не менше 2400 мм, довжина балону не менше 65 мм, діаметр роздмухування в межах 6,0 - 7,0 - 8,0 мм, попередньо встановлений провідник 0,035″, одноразовий – 1 шт.

Ручка для балонного дилятатору – 1 шт.

Щипці захоплюючі одноразового використання, по типу щурячий зуб або аналог, діаметр не більше 2,0 мм, робоча довжина не менше 1900 мм, розкриття не менше 3,5 мм – 1 шт.

Щипці захоплюючі, розкриття не менше 7 мм, діаметр не більше 2,8 мм, робоча довжина не менше 1700 мм, можливість обертання, одноразові – 1 шт.

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення: проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Кут поля зору, не менше 140°

Напрямок огляду-прямий

Глибина різкості не гірше ніж, від 2 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,2 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: нагору 2100, униз 900, вправо/вліво 1000

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Наявність каналу для додаткової подачі води

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Можливість проведення електронного масштабування

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Лот 10 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків - Відеоендоскопічний комплекс, в комплекті (35616 Система ендоскопічної візуалізації) - 1 шт.

Вимоги:

Відеогастроскоп – 1 шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у верхніх відділах ШКТ:

Кут поля зору, не менше 140° (при стандартному та ближньому фокусуванні)

Напрямок огляду-прямий

Глибина різкості в режимі стандартного фокусу не гірше ніж, від 3 до 100 мм

Глибина різкості в режимі ближнього фокусу не гірше ніж, від 1,5 до 5,5 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 9,9мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 9,9 мм

Максимальний зовнішній діаметр трубки, не більше 12,5 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,8 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: вгору 2100, вниз 900, вправо/вліво 1000

Довжина робочої частини, не менше 1030 мм

Рівень масштабування для огляду в режимі ближнього фокусу, не менше 85x

Можливість проведення ендоскопії в режимі, для якого використовується червоне двоколірне світло, з глибиною різкості при ближньому фокусі не гірше ніж від 2,5 до 5,5 мм та при стандартному фокусі не гірше ніж від 7 до 100 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Наявність каналу для додаткової подачі води

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 5

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеоколоноскоп – 1шт.:

Призначення – проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур у нижніх відділах ШКТ:

Кут поля зору при стандартному фокусуванні, не менше 170°

Кут поля зору в режимі ближнього фокусування, не менше 160°

Напрямок огляду-прямий

Глибина різкості в режимі стандартного фокусу не гірше ніж, від 3 до 100 мм

Глибина різкості в режимі ближнього фокусу не гірше ніж, від 1,5 до 5,5 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 13,2 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 12,8 мм

Максимальний зовнішній діаметр трубки, не більше 14,9 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 3,7 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: нагору/униз 1800, вправо/вліво 1600

Довжина робочої частини, не менше 1680 мм

Рівень масштабування для огляду в режимі ближнього фокусу, не менше 75x

Можливість проведення ендоскопії в режимі, для якого використовується червоне двоколірне світло, з глибиною різкості при ближньому фокусі не гірше ніж від 2,5 до 5,5 мм та при стандартному фокусі не гірше ніж від 7 до 100 мм

Наявність режиму, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла під час проведення ендоскопічного обстеження

Наявність механізму регулювання гнучкості введення ендоскопу, не менше 3 рівнів

Наявність пасивно рухомої частини ендоскопу з кутом згину близько 450

Наявність функції визначення положення ендоскопу

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 5

Наявність каналу для додаткової подачі води

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеодуоденоскоп – 1 шт.:

Призначення: проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур на 12- палій кишці:

Напрямок огляду – не менше 150, задньо-боковий

Кут поля зору, не менше 1000

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів не гірше ніж, від 5 до 60 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 13,5 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 11,3 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 4,2 мм

Кут вигину згинаючої частини, не менше: нагору 1200, униз 900, вправо 1100, вліво 900

Довжина робочої частини, не менше 1240 мм

Наявність пристрою для підйому щипців

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Дистальний ковпачок, одноразовий – 1 шт.

Клапан біопсійний одноразовий – 1 шт.

Відеоцентр ендоскопічний – 1 шт.:

Наявність цифрового вихідного сигналу по типу (або аналог) HD-SDI, SD-SDI, 12G-SDI, 3G-SDI

Наявність функції автоматичного підсилення зображення при недостатньому освітленні

Наявність структурного та контурного підсилення зображення, не менше 8 рівнів

Наявність режиму електронного масштабування з можливістю налаштування змінення коефіцієнту збільшення

Наявність функції попередньої фіксації з автоматичним вибором зображення

Наявність функції регулювання яскравості ендоскопічного зображення, не менше 3 налаштувань

Наявність режиму для оптично цифрового обстеження, що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість налаштування яскравості та тону кольору для режиму що забезпечує оптимізацію зображення у вузькому діапазоні частот світла

Можливість змінення режиму кольору під час проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла, не менше 3 режимів

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується вузькоспектральне червоне двоколірне світло, з налаштуваннями режиму обстеження, яскравості, тону кольору

Можливість проведення обстеження в режимі, для якого використовується синє світло збудження, з налаштуванням режиму підсилення структур, яскравості

Можливість одночасного формування не менше двох зображень на екрані монітора

Можливість зміни співвідношення сторін зображення на моніторі

Наявність режиму контрастності зображення з можливістю його зміни

Наявність режиму збереження рівня яскравості яскравих ділянок на ендоскопічному зображенні та коригування яскравості темних ділянок

Наявність режиму для зміни тону, структури і контуру на зображенні

Наявність режиму, що автоматично регулює час витримки датчика зображення

Можливість проводити зміну розміру ендоскопічного зображення

Наявність режиму трансілюмінації

Можливість завантаження інформації про пацієнта

Наявність режиму, який дозволяє перемикати декілька функцій одночасно

Можливість запису зображення в різних форматах по типу TIFF, JPEG або еквіваленти

Можливість запису статичних зображень

Наявність сенсорної панелі та віртуальної клавіатури

Можливість підключення портативного запам’ятовуючого пристрою

Можливість підключення до сервера

Наявність примусового повітряного охолодження

Подача повітря повинна здійснюватися насосом з функцією регулювання подачі повітря, не менше 3 рівнів

Регулювання яскравістю світла повинно здійснюватись управлінням живлення світлодіода

Наявність резервного копіювання всіх налаштувань та зображень відеосистеми

Стійка для розміщення ендоскопічного обладнання –1 шт.:

Наявність полиць (поверхонь) для обладнання, не менше 3

Наявність не менше 4 колес, два з яких повинні мати гальма

Наявність розподільного трансформатору

Ендоскопічний відеомонітор – 1 шт.:

Роздільна здатність не гірше 3840 × 2160 пікселів

Наявність вхідних роз’ємів не гірше (або аналог) HDMI, DVI-D, 3G-SDI, 12G-SDI

Розмір пікселя (по діагоналі) не менше 800 мм

Наявність цифрової схеми обробки сигналу

Наявність функції інверсії або оберненого виду зображення

Можливість вибору колірної температури

Наявність функції зміни розміру сканування

Наявність функції енергозбереження

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не більше 1550 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Щипці для біопсії з голкою, подовжені бранші з отворами, довжина не менше 2300 мм, діаметр не більше 2,8 мм, наявність маніпуляційного дроту, одноразові – 1 шт.

Відсмоктувач ендоскопічний – 1 шт.:

Вакуум, що створюється не менше -95 кПа, допустима похибка ±15%

Швидкість потоку в межах, але не гірше, від 40 до 60 л/хв., допустима похибка ±5 л

Наявність режимів зміни швидкості потоку, не менше 3

Наявність регулятора зміни рівня вакууму

Наявність індикатора вакууму

Наявність захисного комплекту

Трубка з’єднувальна – 1 шт.

Кришка ємності с захистом від переливу – 1 шт.

Ємність для рідини, об’єм не менше 2л – 1 шт.

Фільтр бактеріальний, одноразовий – 1 шт.

Трубка для пацієнта, стерильна – 1шт.

Тримач ємності – 1 шт.

Ендоскопічний інсуфлятор – 1 шт.:

Тиск подачі газу не більше 45 кПа

Газ, що використовується -СО2

Наявність таймеру подачі газу

Наявність індикації подачі газу, не менше 5 рівнів

Трубки для подачі газу повинні автоклавуватись

Можливість підключення як до балону, так і до центрального газопостачання

Шланг для підключення балону, довжина не менше 1000 мм, підключення по типу DIN або аналог – 1 шт.

Газова трубка для низької швидкості, довжина не менше 1000 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм – 1 шт.

Газова трубка для наднизької швидкості, довжина не менше 1000 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм – 1 шт.

Відеобронхоскоп – 1 шт.:

Призначення - проведення ендоскопічних лікувально-діагностичних процедур в межах дихальних шляхів:

Напрямок огляду-прямий

Кут поля зору, не менше 1200

Глибина різкості або діапазон чіткого зображення в полі зору предметів, не гірше ніж від 3 до 100 мм

Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше 4,8 мм

Зовнішній діаметр ввідної трубки, не більше 4,9 мм

Інструментальний канал (внутрішній діаметр), не менше 2,0 мм

Кут вигину рухомої частини, не менше: нагору 1800, униз 1300

Довжина робочої частини, не менше 600 мм

Наявність перемикачів дистанційного керування, не менше 4

Можливість проведення ендоскопії у вузькому діапазоні частот світла

Повинен бути сумісним з проведенням лазерної та високочастотної терапії

Наявність радіочастотної ідентифікації ендоскопу

Відеобронхоскоп повинен бути сумісним з обладнанням, яке є в наявності у закладі, без додаткових кабелів та адаптерів, а саме відеоцентром по типу CV-170

Електрохірургічний блок – 1 шт.:

Робоча частота не менше 440 кГц, похибка ± 25 %

Рівень вихідної потужності, максимально120 Вт

Наявність монополярних режимів:

- монополярний розтин з мінімальною коагуляцією, потужність в межах від від 5 до 120 Вт

- монополярний розтин з посиленою коагуляцією, потужність в межах від від 5 до 120 Вт

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 800 мс

- переривчасті фази розтину та коагуляції з контрольованою швидкістю розтину, час затримки між фазами розтину не більше 600 мс

- глибока коагуляція тканини без утворення іскор

- коагуляція поверхнева зі збільшеною можливістю розсічення, з модульованою синусоїдальною формою хвилі

- коагуляція з невеликою можливістю розсічення, поверхнева, потужність в діапазоні від від 5 до 120 Вт

- поверхнева коагуляція на високій піковій напрузі по типу «спрей»

Наявність біполярних режимів:

- біполярний розтин з мінімальною коагуляцією з форм-фактором при номінальному навантаженні в межах від 1,3 до 1,7

- біполярна глибока коагуляція тканини без іскроутворення

- біполярна коагуляція без утворення іскор для контрольованої обробки тканини з режимом по типу «автостоп»

- біполярна глибока коагуляція з контрольованим опором, потужність в діапазоні від 1 до 50 Вт

Наявність індикатора якості контакту нейтрального електроду

Наявність індикатору підключення ножної педалі

Можливість зберігання процедур та налаштувань приладу

Наявність сенсорного екрану

Наявність інтелектуальної системи сигналізації

Наявність контролю вихідної потужності обмеженним часом активації

Наявність відповідного роз’єму для підключення блоку аргонової коагуляції

Модуль для аргоноплазмової коагуляції – 1 шт.:

Тиск подачі газу з ємності в межах не гірше від 18 бар до 250 бар

Тиск централізованої подачі газу в межах не гірше від 3 бар до 7 бар

Наявність роз’єму для зменшення тиску

Наявність системи продування

Наявність системи безпеки роботи приладу

Ножний перемикач, бездротовий – 1 шт.

Стійка ендоскопічна – 1 шт.:

Наявність не менше 4 колес з гальмами

Наявність платформи для розміщення відповідного електрохірургічного обладнання

Регулятор тиску по типу DIN (або аналог) – 1 шт.

Кабель монополярний для підключення інструменту – 1 шт.

Кабель нейтрального електроду пацієнта – 1 шт.

Нейтральний електрод пацієнта, одноразовий – 1 шт.

Аксіальний аргоновий зонд, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не більше 2200 мм – 1 шт.

Радіальний аргоновий зонд, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не більше 2200 мм – 1 шт.

Насос ендоскопічний - 1 шт.:

Тиск подачі води не більше 500 кПа

Швидкість подачі води не менше 100 мл/хв.

Контейнер для води об’ємом не менше 2 л

Наявність ножного перемикача для керування приладом

Адаптер інструментального каналу - 1шт.

Трубка для інструментального каналу - 1шт.

Трубка для додаткового каналу – 1 шт.

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

151 127 565,00 грн (Сто п'ятдесят один мільйон сто двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.