33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації  (Апарати для анестезії, 3 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33172100-7 Анестезійна апаратура - Наркозна станція (47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний) - 1 од.

| № | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Наркозна станція повинна бути останнього покоління та оснащена великим сенсорним дисплеєм, з діагоналлю не менше, ніж 18 дюймів |
| 2 | Наркозна станція повинна бути обладнана пневматичним приводом, що працює від кисню або стисненого повітря, за технологією «мішок у колоколі» вертикального типу |
| 3 | Наркозна станція повинна мати можливість проводити вентиляцію всіх категорій пацієнтів |
| 4 | Наркозна станція повинна мати кріплення для двох випаровувачів |
| 5 | Наркозна станція повинна бути обладнана випаровувачем під севофлуран, або еквівалент |
| 6 | Наркозна станція повинна мати можливість установки уповільненого патерна потоку в усіх режимах вентиляції з керуванням за об’ємом |
| 7 | Наркозна станція повинна бути обладнана наступними режимами вентиляції: |
| 8 | HLM – режим для апарату штучного кровообігу, або аналог |
| 9 | MAN – режим ручної вентиляції, або аналог |
| 10 | SPONT – режим спонтанної вентиляції, або аналог |
| 11 | VCV – режим примусової вентиляції з контролем за об’ємом, або аналог |
| 12 | SIMV-VC – режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції з контролем за об’ємом, або аналог |
| 13 | Можливість дооснащення режимом VVV – режим вентиляції зі змінним об’ємом, що імітує фізіологічну мінливість дихального об’єму і полегшення наповнення легень, таким чином знижуючи ризик їх пошкодження під час штучної вентиляції, або аналог |
| 14 | Можливість дооснащення режимом S-VVV – режим синхронізованої вентиляції зі змінним об’ємом, що імітує фізіологічну мінливість дихального об’єму і полегшення наповнення легень, таким чином знижуючи ризик їх пошкодження під час штучної вентиляції |
| 15 | Можливість дооснащення режимом PRVC – керування об’ємом шляхом регулювання тиску, або аналог |
| 16 | Можливість дооснащення режимом S-PRVC чи ідентичним йому. S-PRVC – синхронізоване керування об’ємом шляхом регулювання тиску |
| 17 | PCV - режим примусової вентиляції з контролем за тиском, або аналог |
| 18 | SIMV-PC - режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції з контролем по тиску, або аналог |
| 19 | Можливість дооснащення режимом PSV/CPAP чи ідентичним йому. PSV/CPAP - режим вентиляції з підтримкою тиском |
| 20 | Інтуїтивний інтерфейс користувача з повним сенсорним керуванням, без додаткового важеля керування |
| 21 | Автоматична система безпеки пацієнта для запобігання волютравмі в режимі ручної (спонтанної) вентиляції у випадку повного закриття APL клапану або встановлення його на максимум |
| 22 | Автоматична система безпеки пацієнта для запобігання баротравмі в усіх режимах вентиляції з контролем за об’ємом у випадку непередбачуваних сплесків тиску |
| 23 | Змішувач газу з електронним керуванням, з можливістю відображення на екрані вентиляції параметрів вибраного свіжого газу у вигляді сфери, що показує співвідношення вибраного типу свіжого газу до загального потоку |
| 24 | Змішувач газу повинен видавати потік свіжого газу, не гірше ніж від 0,25 до 30 л/хв |
| 25 | Можливість дооснащення модулем відображення як рівня свідомості, так і рівня ноцицепції на головному екрані в числовому форматі, основуючись на інтерпретації показників електроенцефалограми і електроміографії |
| 26 | Апарат повинен бути обладнаний газовим модулем, що автоматично вимірює CO2, N2O, O2 та автоматично визначає тип анестетику, датчик кисню повинен бути парамагнітного типу |
| 27 | Можливість до оснащення газовим модулем, який повинен бути обладнаний боковою лінією забору газу (sidestream) |
| 28 | Можливість вільної конфігурації показників на головному екрані, що дозволяє вибрати і відображати як найменше чотири криві одночасно з можливістю вибору не менше, ніж вісім кривих (тиск, потік, об’єм, CO2, N2O, O2, AA1, AA2) і два тренди (тиск-об’єм і потік - об’єм) |
| 29 | Можливість вибору між одноразовою і багаторазовою каністрою CO2 з автоматичним байпасом CO2 у випадку заміни каністри з натронним вапном в процесі вентиляції |
| 30 | Можливість дооснащення опції відображення мінімальної альвеолярної концентрації (MAC) |
| 31 | Наркозна станція повинна бути обладнана цифровими сенсорами потоку |
| 32 | Дихальний об’єм не гірше, ніж 5-1600 мл, без потреби заміни будь-яких внутрішніх частин, таких як мішок або міх |
| 33 | Регулювання пікового тиску (Ppeak), не гірше, ніж від 4-70 гПа |
| 34 | Регулювання обмеження тиску (Pressure limitation) не гірше, ніж від 7-100 гПа |
| 35 | Регулювання тиску в режимі вентиляції з підтримкою тиском Pressure support (Psupport) не гірше, ніж 0-50 гПа |
| 36 | Регулювання позитивного тиску в кінці видоху (PEEP) не гірше, ніж 1-30 гПа або приймати значення вимкнено |
| 37 | Частота дихання не гірше, ніж 2-100 вдихів за хвилину |
| 38 | Співвідношення вдих/видих не гірше, ніж 4:1 – 1:10 |
| 39 | Поток вдиху не гірше, ніж 0-180 л/хв |
| 40 | Тригер (потік і тиск) не гірше, ніж 0,2-10 л/хв або 0,4 гПа-10 Гпа або приймати значення вимкнено |
| 41 | Інспіраторна пауза не гірше, ніж 0-60% |
| 42 | Час, за який досягається рівень підтримки тиском в режимі PCV, повинен приймати значення: повільно (slow), помірно (medium), швидко (fast) |
| 43 | Вікно спрацювання тригеру, не гірше ніж 5-50% |
| 44 | Регулювання об’єму в режимі VVV або S-VVV повинно бути в межах і бути не гірше, ніж: вимкнено, 50-150%, 75-125% |
| 45 | Можливість дооснащення відображенням концентрації газів на вдиху і на видиху з автоматичною ідентифікацією анестетика |
| 46 | Автоматичне тестування роботи електронних і пневматичних частин, включаючи пошук витоку і комплайнс тест |
| 47 | Нерозв’язана система подачі свіжого газу з автоматичним запобіганням баротравмі у випадку різкого збільшення потоку свіжого газу або надмірного використання системи екстреної подачі кисню без термінового завершення фази вдиху дихального циклу |
| 48 | Кнопка екстреної подачі кисню повинна давати потік не гірше, ніж 35 л/хв |
| 49 | Легке зняття дихального модуля без використання додаткових інструментів. Дихальний модуль повинен автоклавуватись |
| 50 | APL клапан повинен бути вбудований у дихальний модуль і бути розташованим на передній чи верхній робочій поверхні |
| 51 | Запасний кисневий флоуметер, що має можливість безпосередньо регулювати подачу кисню у випадку аварії чи несправності |
| 52 | Інтегрована система викиду відпрацьованих газів, що може бути підключена до лікарняної системи. Можливість оновлення програмного забезпечення з додатковими опціями або режимами вентиляції |
| 53 | Вбудована система ендотрахеального відсмоктування, що працює від центрального вакууму з можливістю регулювання на передній панелі |
| 54 | Наявність в комплекті поставки компресора для стисненого повітря |

Лот 2 - 33172100-7 Анестезійна апаратура - Наркозно-дихальний апарат (37710 Система анестезіологічна, загального призначення) - 2 од

| № з/п | Вимоги |
| --- | --- |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен бути оснащений сенсорним дисплеєм, з діагоналлю не менше, ніж 18 дюймів |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен бути обладнаний пневматичним приводом, що працює від кисню або стисненого повітря, за технологією «мішок у колоколі» вертикального типу (або еквівалент) |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен мати можливість проводити вентиляцію всіх категорій пацієнтів, від неонатальних до дорослих |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен мати кріплення для двох випаровувачів |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен бути обладнаний випаровувачем під севофлюран, або еквівалент |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен мати можливість установки уповільненого патерна потоку в усіх режимах вентиляції з керуванням за об’ємом |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен бути обладнаний наступними режимами вентиляції: |
|  | HLM – режим для апарату штучного кровообігу, або аналог |
|  | MAN – режим ручної вентиляції, або аналог |
|  | SPONT – режим спонтанної вентиляції, або аналог |
|  | VCV – режим примусової вентиляції з контролем за об’ємом, або аналог |
|  | SIMV-VC – режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції з контролем по об’єму, або аналог |
|  | VVV – режим вентиляції зі змінним об’ємом, що імітує фізіологічну мінливість дихального об’єму і полегшення наповнення легень, таким чином знижуючи ризик їх пошкодження під час штучної вентиляції, або аналог |
|  | S-VVV – режим синхронізованої вентиляції зі змінним об’ємом, що імітує фізіологічну мінливість дихального об’єму і полегшення наповнення легень, таким чином знижуючи ризик їх пошкодження під час штучної вентиляції |
|  | PRVC – керування об’ємом шляхом регулювання тиску, або аналог |
|  | S-PRVC чи ідентичним йому. S-PRVC – синхронізоване керування об’ємом шляхом регулювання тиску (або еквівалент) |
|  | PCV - режим примусової вентиляції з контролем за тиском, або аналог |
|  | SIMV-PC - режим синхронізованої переміжної примусової вентиляції з контролем по тиску, або аналог |
|  | PSV/CPAP чи ідентичні їм. PSV/CPAP - режим вентиляції з підтримкою тиском |
|  | Інтуїтивний інтерфейс користувача з повним сенсорним керуванням, без додаткового важеля керування |
|  | Автоматична система безпеки пацієнта для запобігання волюотравмі в режимі ручної (спонтанної) вентиляції у випадку повного закриття APL клапану або встановлення його на максимум |
|  | Автоматична система безпеки пацієнта для запобігання баротравмі в усіх режимах вентиляції з контролем за об’ємом у випадку непередбачуваних сплесків тиску |
|  | Змішувач газу з електронним керуванням, з можливістю відображення на екрані вентиляції параметрів вибраного свіжого газу у вигляді сфери, що показує співвідношення вибраного типу свіжого газу до загального потоку |
|  | Змішувач газу повинен видавати потік свіжого газу не гірше, ніж від 0,25 до 30л/хв |
|  | Наявність модуля відображення як рівня свідомості, так і рівня ноцицепції на головному екрані в числовому форматі, основуючись на інтерпретації показників електроенцефалограми і електроміографії |
|  | Апарат повинен бути обладнаний газовим модулем, що автоматично вимірює CO2, N2O, O2 та автоматично визначає тип анестетику, датчик кисню повинен бути парамагнітного типу (або еквівалент) |
|  | Наявність газового модуля який повинен бути обладнаний боковою лінією забору газу |
|  | Можливість вільної конфігурації показників на головному екрані, що дозволяє вибрати і відображати як найменше чотири криві одночасно з можливістю вибору не менше, ніж вісім кривих (тиск, потік, об’єм, CO2, N2O, O2, AA1, AA2) і два тренди (тиск-об’єм і потік - об’єм) |
|  | Можливість вибору між одноразовою і багаторазовою каністрою CO2 з автоматичним байпасом CO2 у випадку заміни каністри з натронним вапном в процесі вентиляції |
|  | Наявність опції відображення мінімальної альвеолярної концентрації (MAC) |
|  | Апарат інгаляційної анестезії повинен бути обладнаний цифровими сенсорами потоку |
|  | Дихальний об’єм не гірше ніж 5-1600 мл |
|  | Регулювання пікового тиску не гірше, ніж від 4-70 гПа |
|  | Регулювання тиску в режим вентиляції з підтримкою тиском не гірше, ніж 0-50 гПа |
|  | Регулювання позитивного тиску в кінці видиху (PEEP) не гірше, ніж 1-30 гПа або приймати значення вимкнено |
|  | Частота дихання не гірше, ніж 2-100 вдихів за хвилину |
|  | Співвідношення вдих/видих не гірше, ніж 4:1 – 1:10 |
|  | Тригер (потік і тиск) не гірше, ніж 0,2-10 л/хв або 0,4-10 Гпа або приймати значення вимкнено |
|  | Інспіраторна пауза не гірше, ніж 0-60% |
|  | Час за який досягається рівень підтримки тиском в режимі PCV повинен приймати значення: повільно, помірно, швидко |
|  | Вікно спрацювання тригеру, не гірше ніж 5-50% |
|  | Регулювання об’єму в режимі VVV або S-VVV повинно бути в межах і бути не гірше, ніж: вимкнено, 50-150%, 75-125% |
|  | Можливість дооснащення відображенням концентрації газів на вдиху і на видиху з автоматичною ідентифікацією анестетика |
|  | Автоматичне тестування роботи електронних і пневматичних частин, включаючи пошук витоку і комплайнс тест |
|  | Нерозв’язана система подачі свіжого газу з автоматичним запобіганням баротравмі у випадку різкого збільшення потоку свіжого газу або надмірного використання системи екстреної подачі кисню без термінового завершення фази вдиху дихального циклу |
|  | Кнопка екстреної подачі кисню повинна давати потік не гірше, ніж 30 л/хв |
|  | Легке зняття дихального модуля без використання додаткових інструментів. Дихальний модуль повинен автоклавуватись |
|  | APL клапан повинен бути вбудований у дихальний модуль і бути розташованим на передній чи верхній робочій поверхні |
|  | Запасний кисневий флоуметер, що має можливість безпосередньо регулювати подачу кисню у випадку аварії чи несправності |
|  | Інтегрована система викиду відпрацьованих газів, що може бути підключена до лікарняної системи. Можливість оновлення програмного забезпечення з додатковими опціями або режимами вентиляції |
|  | Вбудована система ендотрахеального відсмоктування що працює від центрального вакууму з можливістю регулювання на передній панелі |
|  | Наявність в комплекті поставки компресора для стисненого повітря |

Лот 3 - 33172100-7 Анестезійна апаратура - Наркозно-дихальний апарат високого класу (47769 Апарат інгаляційної анестезії, пересувний) - 4 од.

| № | Вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Опис наркозно-дихального апарату: |
| 1.1 | Апарат повинен застосовуватися для проведення різних видів загальної анестезії та вентиляції в операційних, клініках та хірургічних центрах у дітей та дорослих |
| 1.2 | Можливість проведення анестезії з низьким і мінімальним потоком |
| 1.3 | Наявність кольорового сенсорного дисплею не менш 15 дюймів по діагоналі з регулюванням яскравості екрану |
| 1.4 | Можливість управління апаратом без використання сенсорного екрану за допомогою кнопок на панелі |
| 1.5 | Можливість одночасної візуалізації на екрані не менше 4-х кривих |
| 1.6 | Апарат повинен проводити вентиляцію: - керовану за тиском; - керовану за об’ємом; - ручну вентиляцію, включаючи спонтанне дихання пацієнта; - синхронізовану зі спонтанним диханням пацієнта перемежовану вентиляцію, керовану за об’ємом та за тиском; - синхронізовану зі спонтанним диханням допоміжну вентиляцію з підтримкою тиском. |
| 1.7 | Наявність регульованого клапану обмеження тиску в дихальних шляхах з параметрами не гірше від 0 до 90 см.вод.ст. |
| 1.8 | Наявність інтегрованого в апарат мультигазового модуля |
| 1.9 | Можливість використання для анестезії N2O та різних рідких анестетиків (галотан, енфлюран, ізофлюран, севофлюран або десфлюран) за допомогою випарників |
| 1.10 | Наявність електронного ротаметра газів |
| 1.11 | Наявність датчиків інспіраторного та експіраторного потоку |
| 1.12 | Наявність екстреної подачі кисню в межах не гірше, ніж від 4 до 15 л/хв у разі виходу з ладу змішувача свіжого газу та коли прилад вимкнений |
| 1.13 | Наявність вбудованого джерела вакууму для бронхіальної аспірації з вакуумним дисплеєм |
| 1.14 | Наявність парамагнітного датчику кисню |
| 1.15 | Можливість підключення резервних балонів з киснем і закисом азоту |
| 1.16 | Апарат повинен мати графічний та цифровий моніторинг параметрів вентиляції |
| 1.17 | Наявність меню українською або російською мовами |
| 1.18 | Наявність вбудованого акумулятора, що самозаряджається під час роботи і забезпечує не менше 100 хвилин автономної роботи з індикацією заряду батареї |
| 1.19 | Маса апарату з випарником не більше 145 кг |
| 2. | Характеристики системи забезпечення циркуляції газової суміші: |
| 2.1 | Об’єм абсорбера не менше 1700 мл |
| 2.2 | Подача газів для вентиляції під тиском не гірше від 2,8 – 6,0 бар |
| 2.3 | Подача свіжого газу в межах не гірше 0,2 – 18 л/хв |
| 2.4 | Можливий витік з дихальної системи не більше 150 мл/хв |
| 2.5 | Регулювання вмісту кисню не гірше 21 – 100% (в суміші повітря і кисню) та не гірше від 25 – 100% (суміш кисню та закису азоту) |
| 3. | Характеристики блоку вентиляції: |
| 3.1 | Наявність педіатричного та дорослого режимів вентиляції |
| 3.2 | Дихальний об’єм не гірше, ніж від 3 до1600 мл |
| 3.3 | Рівень пікового тиску не гірше 10-80 см. вод.ст. |
| 3.4 | Регулювання рівня ПТКВ не гірше від 1-20 см вод.ст. |
| 3.5 | Співвідношення Ті/Те не гірше від 1:4 – 4:1 |
| 3.6 | Час вдиху в межах не гірше 0,2 – 10 с |
| 3.7 | Частота вентиляції не гірше від 4 – 100 1/хв |
| 3.8 | Рівень тригеру не гірше від 0,1 – 10 л/хв |
| 3.9 | Максимальний інспіраторний потік не гірше 180 л/хв |
| 4. | Параметри вентиляції, що моніторуються: |
| 4.1 | Дихальний об’єм |
| 4.2 | Хвилинний об'єм вентиляції |
| 4.3 | Тиск наприкінці видиху в дихальних шляхах |
| 4.4 | Піковий тиск в дихальних шляхах |
| 4.5 | Середній тиск в дихальних шляхах |
| 4.6 | % витоку |
| 4.7 | Частота дихання |
| 4.8 | Опір дихальних шляхів |
| 4.9 | Статичний і динамічний комплайнс легень |
| 4.10 | Можливість вимірювання С20/С |
| 4.11 | Результати моніторингу у графічному та цифровому вигляді |
| 4.12 | Відображення петель: потік – об’єм, тиск - об’єм, потік - тиск |
| 4.13 | Моніторинг концентрації кисню на вдиху та на видиху |
| 4.14 | Моніторинг концентрації СО2 на вдиху / наприкінці видиху в % або mm Hg |
| 4.15 | Моніторинг концентрації N2O на вдиху / наприкінці видиху |
| 4.16 | Моніторинг концентрації анестезуючого газу (галотан, енфлюран, ізофлюран, севофлюран або десфлюран) на вдиху / наприкінці видиху |
| 4.17 | Вимірювання мінімальної альвеолярної концентрації анестетика |
| 5. | Звукова і візуальна сигналізації наркозно-дихального апарату: |
| 5.1 | Наявність багаторівневої системи сигналізації з пріоритетом тривог та регулювання рівня гучності |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

13 673 397,00 грн (Тринадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі триста дев’яносто сім гривень 00 копійок), з ПДВ.