33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Медичне обладнання різне, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33112000-8 Візуалізаційне обладнання з використанням ехографії, ультразвуку чи доплерографії - Ультразвуковий кістковий денситометр (40779 Система ультразвукової кісткової денситометрії) - 2 од.

| Параметр | Вимоги |
| --- | --- |
| Ультразвуковий кістковий денситометр для вимірювання швидкості звуку в кістковій тканині у дорослих | відповідність |
| Дозволяє визначати: - швидкість звуку у кістковій тканині (SOS, м/с); - Z-бал (стандартне відхилення по відношенню до вікових і гендерних співставлених контрольних значень популяції); - T-бал (стандартне відхилення відносно орієнтовних значень здорової молодої популяції) | наявність |
| Вага приладу без датчика | не більше 2 кг |
| Максимальні габарити основного блоку (Ш х В х Г), мм | не більше: 250 x 250 x 250 |
| Наявність ультразвукового датчика з центральною частотою не вище 1,25 (±0,2) МГц | наявність |
| Точність вимірювання у межах від 0,25% до 0,6% (в залежності від датчика) | наявність |
| Час вимірювання для однієї ділянки скелета, що обстежується, в межах 80 с | наявність |
| Автоматичне створення звіту з графіком швидкості звуку | наявність |
| Можливість моніторингу змін кісткової тканини у пацієнта | наявність |
| Можливість перевірки якості роботи системи без калібрування | наявність |
| Виведення даних досліджень та обробка на зовнішньому ПК користувача з операційною системою Windows, або аналог | наявність |
| Індикатор акустичного контакту | наявність |
| Індикатор отримання акустичного сигналу | наявність |
| Автоматичне виведення на екран показників відхилень від середньої швидкості звуку | наявність |
| Можливість створення протоколу обстеження з нотатками лікаря | наявність |
| Можливість вимірювання SOS на променевій кістці для отримання T- і Z- балів | наявність |
| Інформація у файлі пацієнта, не менше: |  |
| Ідентифікаційний номер пацієнта | наявність |
| Прізвище пацієнта | наявність |
| Ім’я пацієнта | наявність |
| Стать | наявність |
| Дата народження пацієнта | наявність |
| Поштова адреса, телефон і e-mail | наявність |
| Зріст і вага пацієнта | наявність |
| Можливість позначення про наявність ліворукості | наявність |
| База даних з результатами сонометрії кісток пацієнта, включаючи всю доступну історію вимірювань | наявність |
| Історія травм у пацієнта з можливістю уточнення локалізації попередніх переломів (хребет/стегно/зап’ястя/інше) | наявність |
| Можливість внесення даних про лікарські препарати, що приймає пацієнт | наявність |
| Сімейний анамнез остеопорозу, дані про вживання алкоголю, кофеїну, куріння та недостатню фізичну активність | наявність |
| Автоматичний розрахунок індексу маси тіла пацієнта (ІМТ) | наявність |
| Можливість індивідуалізації форми звіту для медичного закладу (логотип, назва, адреса, телефон та інше) | наявність |
| Комплектація портативного ультразвукового денситометра та можливість підключення: |  |
| Ультразвуковий денситометр з характеристиками, що відповідають медико- технічним вимогам | наявність |
| Датчик для вимірювання швидкості звуку у променевій кістці | наявність |
| Персональний комп’ютер з ПЗ Windows, або аналог | можливість підключення |
| Кольоровий принтер для друку звітів | можливість підключення |

Лот 2 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Рентгенівський кістковий денситометр  (37625 Система рентгенівської кісткової денситометрії, одноенергетична) - 1 од.

| Параметр | Вимоги |
| --- | --- |
| Рентгенівський кістковий денситометр з технологією двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії | Наявність |
| Тип сканування ділянки дослідження | Вузьконаправлений промінь віялоподібного типу, попередньо відфільтрований і колімований |
| Параметри, що визначаються | Мінеральна щільність кісткової тканини (BMD, г/см2), мінеральна кісткова маса (BMC, г), площа ділянки сканування (см2), T-індекс і Z-індекс, маса кісткової тканини (кг, %), маса жирової тканини (кг, %), м’язова маса (кг, %) |
| Можливий мінімальний час, потрібний на одне сканування: - хребет - стегно - передпліччя - все тіло | Не більше 50 сек Не більше 50 сек Не більше 35 сек Не більше 4 хв |
| Можливість досягнення площі сканування - для хребта та стегна - для передпліччя - всього тіла | Не менше 120 х 180 мм Не менше 100 х 180 мм Не менше 600 х 1950 мм |
| Типові дози, що отримує пацієнт при скануванні ділянок: - хребет - стегнова кістка - передпліччя - все тіло | Не більше 20 мкГр Не більше 20 мкГр Не більше 2 мкГр Не більше 25 мкГр |
| Можливість корегування дози, що отримує пацієнт, в залежності від його морфологічних особливостей | Наявність |
| Автоматичне калібрування без необхідності встановлення фантома вручну для кожного сеансу | Наявність |
| Помилка відтворюваності результатів | Не більше 1% |
| Фіксована робоча напруга | Нижче 90 кВ |
| Максимальний струм рентгенівської трубки | Не вище 1,8 мА |
| Мінімальний струм рентгенівської трубки | Не менше 0,125 мА |
| Рівень високої та низької енергій випромінювання | ### Низька енергія не більше 40 кеВ ### Висока енергія не більше 75 кеВ |
| Максимальна довжина сканування | Не менше 1950 мм |
| Максимальна ширина сканування | Не менше 600 мм |
| Максимальна вага пацієнта | Не менше 160 кг |
| Висота стола, що дозволяє розміщуватись пацієнтам з обмеженими можливостями, похилого віку та дітям | Не більше 600 мм |
| Загальна вага приладу | Не більше 200 кг |
| Цифрова система рентгенівського детектора (перетворення аналогового сигналу в цифровий) | Наявність |
| Швидкість сканування, мм/с: - нормальна - з високою роздільною здатністю | Не менше 130 Не менше 57 |
| Програмний інтерфейс і звіт дослідження українською мовою | Наявність |
| Сумісність з Windows 7 або 8 або 8.1 або 10 | Наявність |
| База даних з популяційними нормами відповідно до діагностичних критеріїв всесвітньої організації охорони здоров'я | Наявність |
| Можливість експорту даних у формат Sql або ACCESS або EXCEL | Наявність |
| Дослідження хребта у фронтальній проекції | Наявність |
| Дослідження проксимального відділу стегнової кістки, у тому числі шийки стегна | Наявність |
| Дослідження передпліччя | Наявність |
| Дослідження мінеральної щільності всього тіла | Наявність |
| Можливість обирати послідовність ділянок сканування в одному дослідженні | Наявність |
| Можливість створення звіту всіх сканувань на одному аркуші | Наявність |
| Можливість оцінки наявності та ступеню остеопорозу за даними ВООЗ | Наявність |
| Можливість структурного аналізу маси тіла пацієнта | Наявність |
| Калібрувальний фантом, який не потребує переміщення і встановлення вручну для кожного сеансу калібрування | Наявність |
| Можливість віддаленої інтернет – підтримки з боку виробника | Наявність |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію ліцензії відповідного органу на право провадження діяльності з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання.

14. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 085 950,00 грн (Чотири мільйона вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.