33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Дихальне обладнання, 4 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат ШВЛ для довгострокової вентиляції легень всіх вікових категорій (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 2 од.

| Параметр | Технічні вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- |
| Апарат ШВЛ для високочастотної вентиляції легень | Апарат ШВЛ для довгострокової вентиляції легень всіх вікових категорій |  |
| Можливість підключення кисню до централізованої системи газопостачання високого тиску від 3,5 - 6,0 бар | Наявність |  |
| Налаштування при низькочастотній вентиляції |  |  |
| Частота вдихів не гірше 1-100 вдихів за хвилину | Наявність |  |
| Діапазон відношення вдих\видих не менший, ніж 3:1 – 1:5 | Наявність |  |
| Налаштування при високочастотній вентиляції |  |  |
| Частота вдихів не гірше: 50-1500 вдихів за хвилину | Наявність |  |
| Діапазон відношення вдих\видих не менший, ніж 3:1 – 1:5 | Наявність |  |
| Базовий потік не менше, ніж 0-55 л/хв. | Наявність |  |
| Максимальний інспіраторний потік не менше, ніж 200 л/хв. | Наявність |  |
| Налаштування тривог |  |  |
| Налаштування тривог тиску дихальних шляхів, діапазон не менший ніж: верхня межа 0 – 100 мБар нижня межа 0 – 60 мБар пауза тиску 0 – 60 мБар | Наявність |  |
| Вимірювання параметрів |  |  |
| Вимірювання в діапазон не менший, ніж: Тиску в дихальних шляхах 0 – 100 мБар | Наявність |  |
| Діапазон маси тіла пацієнта не гірше, ніж | Від 1 до 200 кг |  |
| Режим вентиляції - пульсуючий постійний позитивний тиск у дихальних шляхах (p-CPAP), або аналог | Наявність |  |
| Режим вентиляції - вентиляція зі змінними рівнями тиску на вдиху і видиху BiLevel, або аналог | Наявність |  |
| Режим вентиляції - вентиляція із пульсуючими змінними рівнями тиску на вдиху і видиху p-BiLevel, або аналог | Наявність |  |
| Режим вентиляції - постійно позитивним тиском (СРАР) | Наявність |  |
| Параметри дисплея не менше, ніж: Розмір дисплея по діагоналі 10.4” Сенсорний дисплей Роздільна здатність 640x480 | Наявність |  |
| Маніпулятор управління в меню з функцією нажаття-прокручування-нажаття (Touch-Turn-Touch) Jog-Dial, або аналог | Наявність |  |
| Наявність самотестування і калібрування | Наявність |  |
| Наявність автоматичного самостійного тесту на витоки | Наявність |  |
| Комплектація: Апарат ШВЛ - 1 шт. Повітряний компресор - 1 шт. Шланг високого тиску повітря - 1 шт. Шланг високого тиску кисня - 1 шт. Контур дихальний – 1 комплект. | Наявність |  |

Лот 2 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Кисневий концентратор (12873 Стаціонарний концентратор кисню) - 1 од.

| № з/п | Вимоги | Параметри | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повинен бути призначений для отримання кисню високої концентрації з навколишнього повітря | Наявність |  |
|  | Кисневий концентратор повинен бути призначений для використання в лікарняних закладах | Наявність |  |
|  | Забезпечення роботи апарата ШВЛ або анестезіологічної станції | Наявність |  |
|  | Концентрація кисню, % | Не гірше 93±3 |  |
|  | Продуктивність, л/хв. | Не гірше 20 л/хв. |  |
|  | Максимальний тиск кисню на виході, МПа | Не менше 0,4 МПа |  |
|  | Рівень шуму, дБ | Не більше 62 Дб |  |
|  | Аварійні сигнали | - Сигнал збою живлення, сигнал при низькій концентрації кисню (≤ 84%), - Сигнал низького тиску, - Сигнал високого тиску, - Сигнал при несправності -підвищенні t°≥80°, - Сигнал несправності компресора високого тиску |  |
|  | Таймер відпрацьованого часу | Наявність |  |
|  | Електричне живлення, В | 230±10% |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Споживана потужність, Вт | Не більше 2200 |  |
|  | Розміри, не більше, мм | 840 × 650 × 750 |  |
|  | Маса, не більше, кг | 128 |  |

Лот 3 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат штучної вентиляції легень експертного класу (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 3 од.

| Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- |
| Апарат повинен застосовуватися для проведення штучної вентиляції легень у дорослих та дітей |  |
| Області застосування: блок інтенсивної терапії, відділення екстреної медичної допомоги, транспортування в межах медичного закладу |  |
| Характеристики: |  |
| Апарат повинен розміщуватися на мобільній підставці |  |
| Апарат повинен мати кольоровий TFT дисплей з діагоналлю не менше 17 дюймів |  |
| Апарат повинен мати можливість кріплення дисплея окремо від блоку апарату |  |
| Повинен мати датчик потоку, який розміщений біля пацієнта |  |
| Повинен мати турбіну з максимальним потоком не менше 260 л/хв. |  |
| Апарат повинен мати парамагнітний датчик кисню |  |
| Апарат повинен проводити вентиляцію в режимах з управлінням як за тиском, так і за об’ємом |  |
| Повинен мати адаптивні режими з цільовим дихальним об’ємом та контролем за тиском, як для примусової, так і для переміжної вентиляції |  |
| Апарат повинен мати режим адаптивної підтримуючої вентиляції – забезпечення пацієнту заданого хвилинного об'єму вентиляції легень з мінімальним тиском і об'ємом, оптимальною частотою для мінімізації роботи дихання і внутрішнього PEEP, незалежно від спонтанної респіраторної активності пацієнта |  |
| Апарат повинен мати режими двофазної вентиляції та підтримувати концепцію двофазної вентиляції в усіх наявних інвазивних режимах |  |
| Повинен мати комплексний режим з повністю замкнутим циклом оксигенації та вентиляції легень, незалежно від спонтанної респіраторної активності пацієнта |  |
| Апарат повинен мати режим підтримки тиском |  |
| Апарат повинен мати режими неінвазивної вентиляції: з підтримкою тиском та з керованим тиском |  |
| Повинен мати тригерну систему за тиском та за потоком |  |
| Апарат повинен мати функцію автоматичної синхронізації пацієнта з апаратом ШВЛ на вдиху та на видиху |  |
| Апарат повинен мати функцію резервної вентиляції при зупинці дихання |  |
| Апарат повинен мати функцію компенсації опору інтубаційної або трахеостомічної трубки на вдиху та на видиху |  |
| Повинен мати функції вимірювання транспульманального тиску |  |
| Апарат повинен мати функції дихального маневру, який дозволяє оцінити комплайнс і рекрутабельність легень, підібрати параметри рекрутмент-маневру, оптимальний рівень ПТКВ та тиску плато |  |
| Апарат повинен мати функції проведення тесту спонтанного дихання та швидкого відлучення від апарату |  |
| Параметри, що регулюються, повинні бути не гірше, ніж вказані нижче: - об’єм вдиху від 20 до 2000 мл - тиск на кінці видиху від 0 до 50 см Н2О - тиск на вдиху від 3 до 100 см Н2О - час вдиху 0,1 до 12 с - інспіраторна пауза від 0-8 с - швидкість досягнення тиску підтримки від 2 до 2000 мс - чутливість експіраторного тригера від 5 до 80% від пікового потоку - інспіраторний тригер потоку – вимк., 0,5-20 л/хв. - інспіраторний тригер тиску – вимк., 0,1 – 15 см Н2О |  |
| Апарат повинен мати функцію реєстрації наступних параметрів пульсоксиметрії: SpO2, частоти пульсу, PI, плетизмограми |  |
| Апарат повинен мати функцію волюметричної капнографії, з вимірюванням не менше 10 параметрів, серед яких мають бути: СО2 на вдиху та видиху, виведення СО2 за хвилину, альвеолярна вентиляція та показники дихального мертвого простору |  |
| Апарат повинен мати проксимальний датчик потоку, який розміщується перед інтубаційною (трахеостомічною) трубкою |  |
| Апарат повинен мати вбудований пневматичний інгалятор |  |
| Повинен мати можливість активації автоматичного контролю тиску в манжеті інтубаційної трубки |  |
| Апарат повинен мати цифровий моніторинг, який вимірює не менше 45 параметрів |  |
| Апарат повинен мати графічний моніторинг, який одночасно відображає 4 поля на вибір (дихальні криві, петлі, стан вентиляції, тощо), графіки трендів |  |
| Апарат повинен мати візуальне відображення стану легеневої механіки у вигляді зображення картини легень. Зображення (форма) легень повинно відображати зміну податливості легеневої тканини або опору дихальних шляхів, а також наявність спонтанних вдихів у пацієнта |  |
| Можливість відображення, в одному вікні, параметрів залежності пацієнта від вентилятора: оксигенації, елімінації СО2 та спонтанної дихальної активності пацієнта з індикацією можливості «відлучення» пацієнта від апарату |  |
| Живлення: |  |
| Можливість роботи апарату від мережі живлення 220В, 50 Гц |  |
| Апарат повинен мати вбудований акумулятор, що може постійно заряджатися під час роботи і забезпечувати не менше 1,5 години автономної роботи |  |
| Апарат повинен мати можливість додаткового оснащення акумулятором, який може подовжувати роботу апарата не менше, ніж на 1,5 години |  |
| Комплект постачання повинен включати: - блок апарату штучної вентиляції легень – 1 шт.; - мобільний візок – 1 шт.; - автоматичний зволожувач з сервоконтролем – 1 шт.; - датчик потоку дорослий/педіатричний, багаторазового використання – 2 шт.; - контур для дорослих багаторазового використання – 2 шт.; - датчик для капнографії – 1 шт.; - адаптер для капнографії багаторазового використання – 2 шт.; - комплект пульсоксиметричного датчика для дорослих – 1 шт.; - тестова легеня – 1 шт.; - інструкція з експлуатації українською або російською мовою. |  |

Лот 4 - 33157400-9 Медичні дихальні апарати - Апарат штучної вентиляції легень (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 2 од.

| Вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- |
| Загальні технічні вимоги |  |
| Призначення - довготривала вентиляція у дорослих та дітей, з вираженими респіраторними порушеннями, утрудненим відлученням від ШВЛ |  |
| Апарат повинен мати монітор з кольоровим сенсорним дисплеєм не менше 12 дюймів по діагоналі для відображення встановлених і вимірюваних параметрів, показників респіраторної механіки, трендів, журналу подій, виведення довідкової інформації і т.д. |  |
| Апарат повинен мати вбудований інгалятор |  |
| Наявність вбудованого компресора (турбіни) з максимальним потоком не менше 240 л/хв. |  |
| Апарат повинен мати можливість під’єднання до кисневої мережі високого тиску (2,8-6 бар, потік до 180 л/хв.) |  |
| Апарат повинен мати можливість під’єднання до кисневої мережі низького тиску |  |
| Можливість роботи апарату від мережі живлення 220 В та від акумуляторної батареї не менше 3 год. |  |
| Режими, методи і додаткові опції штучної вентиляції |  |
| Вентиляція з контролем по об’єму: - керована вентиляція (IPPV, CMV, V-CMV) і/або керовано-допоміжна вентиляція (A/C, SIPPV, S-CMV) - синхронізована переміжна примусова вентиляція – об’ємна вентиляція із заданим примусовим дихальним об’ємом і частотою, можливістю самостійного дихання, що керується по тригеру - вентиляція з гарантованим дихальним об’ємом (керована і синхронізована) і з автоматичним управлінням мінімального рівня інспіраторного тиску (PRVC, AutoFlow, APV) |  |
| Вентиляція з контролем по тиску: - керована вентиляція з контролем по тиску (PCV) та синхронізована переміжна вентиляція з контролем за тиском (PSIMV) з утриманням заданого тиску в дихальних шляхах протягом часу вдиху |  |
| Вентиляція з підтримкою тиском (ASB, PSV) – допоміжна вентиляція, з часом вдиху, дихальним об’ємом, що керується в залежності від інспіраторного запиту пацієнта, автоматичним встановленням часу завершення вдиху, який адаптований до об’єму витоку |  |
| Наявність режимів двофазної вентиляції |  |
| Режим з підтримкою тиском, що припускає програмований, автоматичний і безперервний підбір величини тиску підтримки залежно від дихального об’єму, антропометричних характеристик пацієнта |  |
| Вибір і зміна тиску (збільшення-зменшення) підтримки хвилинного об’єму в залежності від поточного респіраторного діагнозу (гіпервентиляція, гіповентиляція) |  |
| Епізоди, пов'язані з роз’єднанням контуру для здійснення санації дихальних шляхів, повинні розпізнаватися автоматично з придушенням тривожної сигналізації на час санації і припиненням виконання кроків щодо збільшення-зменшення підтримки протягом не менше 1 хвилини після епізоду санації |  |
| Вентиляція апное – автоматичний перехід на керовану вентиляцію (з попередньо встановленими користувачем параметрами) у випадку припинення дихання в синхронізованих і допоміжних режимах, вибір часу апное в межах від 15 до 60 с |  |
| Подача 100% кисню, що програмується для виконання санації дихальних шляхів на час санації (роз’єднання контуру), апарат мінімізує потік в дихальному контурі, апарат автоматично розпізнає з’єднання з ендотрахеальною трубкою, поновлює вентиляцію, концентрація О2 100% підтримується не менше 1 хвилини до і після здійснення санації дихальних шляхів |  |
| Неінвазивна вентиляція, яка працює на базі режиму за тиском. Апарат повинен мати спеціалізовані автоматичні настройки для здійснення респіраторної підтримки через лицьову маску |  |
| При використанні неінвазивної ШВЛ апарат повинен забезпечувати автоматичну компенсацію витоків |  |
| Повинна бути передбачена можливість вибору стартового режиму ШВЛ, а також можливість регулювань стандартних (стартових) параметрів ШВЛ для кожного з режимів вентиляції |  |
| Режим очікування зі збереженням встановлених параметрів |  |
| Автоматична компенсація опору трубки (ATC, RTC) - опція, з можливістю використання як в контрольованих, так і в асистуючих режимах вентиляції через ендотрахеальну трубку, що припускає збільшення тиску в контурі на величину, необхідну для компенсації аеродинамічного опору, створюваного інтубаційною або трахеостомічною трубкою |  |
| Параметри ШВЛ, що встановлюються |  |
| Частота керованої вентиляції 2-80 / хв. |  |
| Час вдиху в діапазоні не менше 0.2-10 с. Регулювання часу вдиху повинно супроводжуватися безперервним відображенням співвідношення I:E і часу видиху |  |
| Дихальний об’єм в діапазоні не менше 20 – 1900 мл |  |
| Тиск вдиху в діапазоні не менше 3 до 60 мбар |  |
| Регулювання швидкості наростання тиску вдиху |  |
| Позитивний тиск в кінці видиху в межах не гірше 0-35 mbar |  |
| Чутливість потокового тригеру 1 - 15 л/хв. |  |
| Чутливість експіраторного тригеру не гірше, ніж 5 - 75 % від пікового потоку вдиху |  |
| Вимоги до параметрів моніторингу і функцій інтерфейсу |  |
| Користувач повинен мати вибір одиниць виміру параметрів моніторингу, можливість вибору мови відображення параметрів і іншої інформації |  |
| Хвильові форми (тиск-час, потік-час, об’єм-час), одночасно не менше трьох хвильових форм |  |
| Тиск в дихальних шляхах (піковий, плато, середній, ПТКВ) |  |
| Хвилинний об’єм самостійного дихання, що вимірюється в незалежності від загального хвилинного об’єму |  |
| Частота дихання від 0 до 140 дихань за хв. Реальне співвідношення I:E. Час апное |  |
| Наявність відображення стану легеневої механіки у вигляді зображення легень, яке змінюється в залежності від виміряних показників комплайнсу та резистентності дихальних шляхів, при наявності самостійного дихання |  |
| Апарат повинен мати можливість відображення петель (тиск/об’єм, тиск/потік, потік/об’єм) зі збереженням референтної петлі |  |
| Наявність журналу події |  |
| Наявність можливості перегляду трендів у вигляді цифрових таблиць та графіків |  |
| Параметри відлучення від вентиляції з відображенням поточного вимірювання показників: відношення частоти дихання до дихального об'єму; та Р-0.1 (occlusion pressure) |  |
| Можливість експортування, перегляду та зберігання даних вентиляції на центральну станцію моніторингу при наявності такої можливості у системи моніторингу |  |
| Тривожна звукова і візуальна сигналізація |  |
| Апарат повинен мати систему ієрархічної тривожної сигналізації по параметрам тиску, об’єму, концентрації кисню, відсутності електроживлення. Меню настройки тривожної сигналізації повинно мати верхні, нижні межі, а також поточне значення параметру |  |
| Додаткові вимоги |  |
| Запропоноване обладнання повинно бути стійким до очищення і дезінфекції |  |
| Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): Апарат ШВЛ базовий блок – 1 шт. Візок – 1 шт. Автоматичний зволожувач – 1 шт. Багаторазовий силіконовий дихальний контур з двома вологозбірниками – 2 комплекти Тестова легеня – 1 шт. Шланг для подачі кисню – 1 шт. Кронштейн для фіксації контуру – 1 шт. Датчик потоку для дорослих багаторазового використання – 2 шт. Набір канюль високого потоку (розміри S, M, L) – 40 шт. Набір масок для неінвазивної вентиляції (S, M, L) – 1 компл. Інструкція з експлуатації українською або російською мовою. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

14 267 746,94 грн (Чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч сiмсот сорок шiсть гривень 94 копiйки), без ПДВ.