33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 12 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 37 од.

| № | Вимоги |  |
| --- | --- | --- |
| Область застосування |  | Монітор пацієнта використовується для стеження за життєво необхідними функціями пацієнта під час хірургічних операцій а також в відділеннях інтенсивної терапії та реанімації |
| Особливі вимоги |  | Монітор повинен мати модульну архітектуру з можливістю встановлювати та знімати модулі мед персоналом вручну без додаткових інструментів |
|  | Монітор пацієнта з наступними параметрами: |  |
| 1 | Електрокардіограма (ЕКГ): |  |
| 1.1 | - межі вимірювання – від 10 до 350 уд/хв.; |  |
| 1.2 | - не гірше 5 відведень (I, II, III, aVR, aVL, aVF, ); |  |
| 1.3 | - швидкість розгортання: 12,5; 25; 50 мм/с; |  |
| 1.4 | - аналіз ST аритмій в режимі реального часу під час моніторингу; |  |
| 1.5 | - розпізнавання не менш ніж 17 груп аритмій; |  |
| 1.6 | - аналіз ST-сегмента в діапазон - 2,0 mV- 2,0 mV; |  |
| 1.7 | - захист від імпульсів дефібрилятора та електрокоагулятора; |  |
| 2 | Частота серцевих скорочень (ЧСС): |  |
| 2.1 | - межі вимірювання – від 10 до 350 уд./хв.; |  |
| 3 | Вимір насичення киснем артеріальної крові (SpO2): |  |
| 3.1 | - межі вимірювання 0-100%; |  |
| 3.2 | - межі вимірювання частоти пульсу: 25-250 уд/хв.; |  |
| 3.3 | - відображення фотоплетизмограми на дисплеї монітору; |  |
| 4 | Частота дихання (ЧД ): |  |
| 4.1 | - межі вимірювання: 0 -150 д.р./хв.; |  |
| 4.2 | - швидкість розгортання: 6,25; 12,5; 25 мм/с; |  |
| 4.3 | - визначення імпедансним методом; |  |
| 4.4 | - візуалізація респірограми на дисплеї монітору; |  |
| 5 | Можливість до оснащення легкоз’ємним модулем виміру капнографії EtСO2 бічний потік - метод вимірювання в інфра-червоному спектрі; - діапазон виміру: 0,0-13,1%, тиск від 0-99,6 mmHg; - розподільча здатність: 1 mmHg; |  |
| 6 | Можливість до оснащення легкоз’ємними модулями : Вимір температури 2-канали; Вимір SpO2 (Masimo, Nellcor); Вимір інвазивного тиску 2 канали; Вимір капнографії MicroFlo EtCO2; Вимір газового складу AG1 або аналог; |  |
| 7 | Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): |  |
| 7.1 | - межі вимірювання для дорослих в діапазони від 10 до 270 mmHg; - межі вимірювання для дітей – від 10до 235 mmHg; |  |
| 7.2 | - межі вимірювання для новонароджених – від 10 до 135 mm Hg; |  |
| 7.3 | - визначення систологічного, діастологічного та середнього значення; |  |
| 7.4 | - метод вимірювання – автоматична осцилометрія; |  |
| 7.5 | - можливість вимірювання у новонароджених, дітей та дорослих; |  |
| 8 | Температура тіла (Т): |  |
| 8.1 | - межі вимірювання – від 0 до 50 О С; |  |
| 8.2 | - можливість використання двох типів датчиків (поверхневого та внутрішнього); |  |
| 9 | Дисплей: |  |
| 9.1 | - активний сенсорний рідинно-кристалічний дисплей (TFT) |  |
| 9.2 | - розмір – не менше 15 дюймів по діагоналі; |  |
| 9.3 | - повнокольоровий TFT LCD дисплей, |  |
| 9.4 | - роздільна здатність – не менше 768х1024 точок; |  |
| 9.5 | - режим великих цифр. |  |
| 10 | Живлення: |  |
| 10.1 | - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц; |  |
| 11 | Сигналізація: |  |
| 11.1 | - наявність не менше 3-х слотів для з’ємних модулів |  |
|  | Комплектація: Кабель ЕКГ на 5 відведень – 1 шт.; Датчик SpO2 для дорослих – 1 шт.; Манжета для дорослих НІАТ - 1 шт.; Датчик температури тіла – 1 шт.; Акумулятор -1 шт.; Кабель живлення -1 шт.; Інструкція користувача. |  |

Лот 2 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 1 од.

| № п/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Призначення: відображення для моніторингу основних фізіологічних параметрів пацієнта |
| 2 | Дисплей: - не менше 12” по діагоналі; - відображання не менш 8 хвиль; - тип екрану сенсорний рідинно-кристалічний (TFT); - наявність не менше 5 фіксованих та 10 змінних сенсорних запрограмованих клавіш у вигляді піктограм |
| 3 | Живлення: - від мережі змінного струму 100-240В, 50Гц; - від вбудованого акумулятора (не менше 2 годин безперервної роботи) |
| 4 | Електрокардіограма: - межі вимірювання, не гірше16-350 уд/хв. - відведення (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); - швидкість запису сигналу 6,25; 12,5; 25,0; 50,0 мм/с |
| 5 | Дихання: - метод вимірювання – біоімпедансний; - базовий опір, не гірше 500-4000 Ом.; - швидкість запису сигналу 6,25; 12,5; 25,0; мм/с. |
| 6 | Артеріальний тиск крові неінвазивним методом (НІАТ): - метод вимірювання – осцилометричний; - режими вимірювання – ручний, автоматичний, безперервний; - діапазон вимірювання тиску для дорослих, не гірше 0-300 мм.рт.ст.; - діапазон вимірювання тиску для дітей, не гірше 0-200 мм.рт.ст.; - діапазон вимірювання тиску для новонароджених, не гірше 10-135 мм.рт.ст.; - діапазон вимірювання пульсу дорослі, не гірше10-270 уд/хв.; - діапазон вимірювання пульсу діти, не гірше10-250 уд/хв.; - дапазон вимірювання пульсу новонароджені, не гірше 10-130 уд/хв |
| 7 | Насичення киснем артеріальної крові (SpO2): - межі вимірювання не гірше 0%-100%; - частота пульсу, не гірше30-254 уд/хв.; - індекс перфузії (PI) та коефіцієнт варіації плетизмограми (PVI) |
| 8 | Температура: - межі вимірювання не гірше від 5 до 50 О С; - кількість каналів – 2. |
| 9 | Можливість використання інфрачервого вушного термометру та сканера QR-коду |
| 10 | Габарити не більше 310 мм*285 мм*166 мм |
| 11 | Вага не більше 10 кг |

Лот 3 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта з капнографом (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 2 од.

Вимоги

Монітор має вимірювати наступні параметри: НІАТ, SpO2, ЕКГ, частоту дихання, температуру, неінвазивний безперервний серцевий викид та генерувати сигнали тривог у дорослих та дітей

Кольоровий сенсорний TFT дисплей

Різнокольорове відображення кривих та цифрових даних на дисплеї

Можливість перегляду графічних трендів, таблиці тренду, епізодів аритмій, історії тривог за останні 120 годин

Наявність в інтерфейсі користувача – меню українською або російською мовою

Безпека та точність показників ЕКГ при використанні електрохірургічного обладнання

Відображення міток кардіостімуляції на ЕКГ

Наявність алгоритму аналізу не менше 20 видів аритмій

Наявність налаштування режиму відгуку SpO2 (повільний, нормальний, швидкий) та режиму максимальної чутливості для відображення та інтерпретації слабких сигналів плетизмограми

Наявність системи безпеки при збої електричного живлення – негайне скидання тиску в манжеті

Автоматичне розпізнавання типу манжети, що підключена

Наявність наступних режимів вимірювання НІАТ: - ручний - автоматичний періодичний - автоматичне позачергове вимірювання АТ, коли час проходження пульсової хвилі перевищує допустимі межі - поетапне вимірювання АТ, при якому вимірювання ,на кожному з етапів, проводяться з різними інтервалами - додатковий режим нагнітання тиску в манжеті до рівня, що блокує венозний кровоток («пункція вени»)

Можливість неінвазійного безперервного моніторингу серцевого викиду методом розрахунку на основі часу проходження пульсової хвилі, ЕКГ, SpO2, НІАТ

Параметри неінвазійного моніторингу серцевого викиду, що мають вимірюватись: - Безперервний серцевий викид в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв - Безперервний серцевий індекс в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв/м2 - Ударний об'єм в межах не гірше ніж від 0 мл 300 мл - Індекс ударного об'єму в межах не гірше ніж від 0 до 200 мл/м2

Можливість живлення монітору як від мережі змінного струму так і від акумуляторної батареї (не менше 3 годин)

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - монітор пацієнта – 1 шт. - кабель пацієнта на 3 відведення – 1 шт. - електроди ЕКГ одноразові, для дорослих (30 шт в упаковці) – 1 уп. - кабель пульсоксиметричний – 1 шт. - датчик пульсоксиметричний багаторазовий для дорослих – 1 шт - манжета НІАД багаторазового використання для дорослих – 1 шт. - комплект для вимірювання СО2 у інтубованих та неінтубованих дорослих пацієнтів - 1 шт. - комплект для інвазивного вимірювання артеріального тиску – 1 шт. - шланг повітряний для вимірювання НІАТ – 1шт - температурний поверхневий датчик – 1 шт. - батарея акумуляторна – 1 шт. - інструкція з експлуатації російською або українською мовою.

Лот 4 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта з капнографом (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 4 од.

Вимоги

Монітор має вимірювати наступні параметри: НІАТ, SpO2, ЕКГ, частоту дихання, температуру, неінвазивний безперервний серцевий викид та генерувати сигнали тривог у дорослих та дітей

Кольоровий сенсорний TFT дисплей

Різнокольорове відображення кривих та цифрових даних на дисплеї

Можливість перегляду графічних трендів, таблиці тренду, епізодів аритмій, історії тривог за останні 120 годин

Наявність в інтерфейсі користувача меню українською або російською мовою

Безпека та точність показників ЕКГ при використанні електрохірургічного обладнання

Відображення міток кардіостімуляції на ЕКГ

Наявність алгоритму аналізу не менше 20 видів аритмій

Наявність налаштування режиму відгуку SpO2 (повільний, нормальний, швидкий) та режиму максимальної чутливості для відображення та інтерпретації слабких сигналів плетизмограми

Наявність системи безпеки при збої електричного живлення – негайне скидання тиску в манжеті

Автоматичне розпізнавання типу манжети, що підключена

Наявність наступних режимів вимірювання НІАТ: - ручний - автоматичний періодичний - автоматичне позачергове вимірювання АТ, коли час проходження пульсової хвилі перевищує допустимі межі - поетапне вимірювання АТ, при якому вимірювання ,на кожному з етапів, проводяться з різними інтервалами - додатковий режим нагнітання тиску в манжеті до рівня, що блокує венозний кровоток («пункція вени»)

Можливість неінвазійного безперервного моніторингу серцевого викиду методом розрахунку на основі часу проходження пульсової хвилі, ЕКГ, SpO2, НІАТ

Параметри неінвазійного моніторингу серцевого викиду, що мають вимірюватись: - Безперервний серцевий викид в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв - Безперервний серцевий індекс в межах не гірше ніж від 0,5 до 20 л/хв/м2 - Ударний об'єм в межах не гірше ніж від 0 мл 300 мл - Індекс ударного об'єму в межах не гірше ніж від 0 до 200 мл/м2

Можливість живлення монітору як від мережі змінного струму так і від акумуляторної батареї (не менше 3 годин)

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): - Монітор пацієнта – 1 шт.; - Кабель пацієнта на 3 відведення – 1 шт.; - Електроди ЕКГ одноразові, для дорослих (30 шт в упаковці) – 1 уп.; - Кабель пульсоксиметричний – 1 шт.; - Датчик пульсоксиметричний багаторазовий для дорослих – 1 шт.; - Манжета НІАТ багаторазового використання для дорослих – 1 шт.; - Шланг повітряний для вимірювання НІАТ – 1шт.; - Комплект для вимірювання СО2 у інтубованих та неінтубованих дорослих пацієнтів (модуль капнографії) – 1 шт.; - Температурний поверхневий датчик – 1 шт.; - Батарея акумуляторна – 1 шт.; - Інструкція з експлуатації.

Лот 5 - 33194110-0 Інфузійні насоси - Інфузійний шприцевий насос (13217 Шприцева помпа) - 34 од.

| № | Параметр | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |
|  | Не менше, ніж 2,8 дюймовий дисплей | Наявність |
|  | 13 рівнів оклюзії | Наявність |
|  | Можливість працювати зі шприцами будь-яких виробників об’ємом 2, 5, 10, 20, 30 і 50 мл.; | Наявність |
|  | Звукові та світлові сигналізації | Наявність |
|  | Автоматичний розрахунок дозування | Наявність |
|  | Сигнали тривоги для забезпечення безпеки та надійності інфузії | Наявність |
|  | # Діапазон налаштування швидкості інфузії |  |
|  | Шприц 50 мл, не гірше: | 0,1 – 1800 мл/г; |
|  | Шприц 30 мл, не гірше: | 0,1 - 900,0 мл/г; |
|  | Шприц 20 мл, не гірше: | 0,1 - 600,0 мл/г; |
|  | Шприц 10 мл, не гірше: | 0,1 - 300,0 мл/г; |
|  | Шприц 5 мл, не гірше: | 0,1 - 150,0 мл/г; |
|  | Шприц 2 мл, не гірше: | 0,1 - 150,0 мл/г; |
|  | Точність інфузії | в межах ±2% |
|  | Швидкість болюса |  |
|  | Шприц 50 мл, не гірше: | 1800 мл/г |
|  | Шприц 30 мл, не гірше: | 900,0 мл/г |
|  | Шприц 20 мл, не гірше: | 600,0 мл/г |
|  | Шприц 10 мл, не гірше: | 300,0 мл/г |
|  | Шприц 5 мл, не гірше: | 150,0 мл/г |
|  | Шприц 2 мл, не гірше: | 150,0 мл/г |
|  | Діапазон показників об’єму інфузії, не гірше: | 0-9999,9 мл, |
|  | Режими інфузії: не менше 11 | Наявність |
|  | Рівень межі оклюзії |  |
|  | Наявність 3-х рівнів: Високий, Середній, Низький з діапазоном тиску не гірше: | 40,0 кПа -160,0 кПа |
|  | Технічні характеристики |  |
|  | Напруга електроживлення: | Змінний струм не більше 110 В～230 В |
|  | Частота | 50-60 Гц |
|  | Напруга акумуляторної батареї, не більше | 12 В |
|  | Ємність акумуляторної батареї | Тривалість роботи при повному заряді батареї із швидкістю інфузії 5 мл/г більше 6 годин |
|  | Максимальна потужність, не більше | 25 Вт (VA) |
|  | Метод експлуатації, не гірше | Безперервна періодична експлуатація |
|  | Компактні габаритні розміри, не більше | 250 мм × 140 мм × 140 мм |
|  | Маса, не більше | 1,7 кг |
|  | Захищеність обладнання від рідин рівня IPХ3 | Не гірше |

Лот 6 - 33194110-0 Інфузійні насоси - Інфузійний шприцевий насос (13217 Шприцева помпа) - 14 од.

Вимоги

Пприлад повинен бути призначений для внутрішньовенного, внутрішньоартеріального та епідурального введення ліків

Можливість використання шприців об’ємом від 2.0 до 60 мл різних виробників

Можливість відображення назви лікарського препарату на дисплеї та програмування нових найменувань ліків

Дані про запрограмовані параметри повинні відображатися на дисплеї

Текстові повідомлення на дисплеї повинні відображатися українською або російською мовою

Можливість перегляду запрограмованих параметрів

Можливість програмування таких параметрів: - швидкість інфузії - час інфузії - об’єм інфузії - швидкість болюса - доза болюса - рівень тиску оклюзії

Об’єм інфузії не гірше, ніж від 0,1 до 9999 мл

Швидкість інфузії не гірше, ніж від 0,01 до 2200 мл/год

Об’єм болюса не менше, ніж 60 мл

Швидкість болюса не менше 2200 мл/год

Наявність режиму підтримки відкритої вени

Апарат повинен мати не менше десяти рівнів оклюзії

Точність інфузії не гірше ± 2%

Попередження про швидке завершення інфузії

Наявність можливості налаштування не менше 3 рівнів звуку тривог

Наявність захисту від потрапляння крапель води ІР43

Журнал подій не менше 2000

Можливість роботи від внутрішнього акумулятора не менше ніж 10 годин в залежності від швидкості інфузії

Збереження даних в пам’яті без підключення до джерела живлення не менше 9 місяців

Маса приладу не більше 2350 г

Наявність попереджувальних сигналів, як звукових так і візуальних: - відсутність живлення - низький заряд акумулятора - оклюзія - порожній шприц - до кінця інфузії залишилось менше 5 хвилин - кінець інфузії

Лот 7 - 33194110-0 Інфузійні насоси - Інфузомат для крапельних інфузій (61514 Насос інфузійний загального призначення, з живленням від батареї) - 4 од.

Вимоги

Швидкість інфузії має бути не гірше від 0,1-999 мл/год: - 0,1-99,9 мл/год. з кроком 0,1 мл/год; - 100-999 мл/год. з кроком 1 мл/год.

Точність інфузії не гірше, ніж ±5 %.

Можливість застосування стандартних систем для інфузії різних виробників.

Повинен бути обладнаний датчиками: - повітря в системі крапель.

Можливість встановлювати не менше трьох рівнів оклюзії від 100 до 950 мм. рт. ст.

Наявність систем захисту пацієнта: - АНТИБОЛЮС; - KOR (підтримка відчиненої вени); - блокування вільного потоку рідини в системі.

Можливість програмування: - швидкості інфузії від 0,1 до 999 мл/год; - сумарного об'єму інфузії від 0.1 до 9999 мл; - швидкість БОЛЮСА від 10 до 999 мл/ год.

Можливість введення болюсу в ручному та автоматичному режимах.

Наявність Індикації введеного об’єму болюсу.

Наявність попереджуючих сигналів: - «нема мережі»; - «акумулятор розряджається»; - «акумулятор розряджений»; - «оклюзія»; - «кінець інфузії»; - «дверця відчинена».

При кожному включенні перед початком роботи прилад повинен проводити самотестування.

Індикатори: - робота від мережі; - робота від акумулятору.

Час роботи приладу від акумулятора повинен бути не менше 2 годин при швидкості інфузії 25 мл/год.

Можливість підключення до комп’ютера за допомогою інтерфейсу RS-485.

Можливість живлення від: - мережі 220 В, 50 Гц; - вбудованого акумулятора; - бортової мережі автомобіля.

Лот 8 - 33192100-3 Медичні функціональні ліжка - Ліжко функціональне (34873 Меблі для лікарень механічні) - 10 од.

Вимоги

Ліжко медичне функціональне механічне призначене для реабілітації, загального догляду та відновлення здоров’я хворих. Ліжко для встановлення в палатах інтенсивної терапії та загального призначення.

Кількість секцій ложа – 4 секції

Ложе ліжка повинно бути виконано з сталевої сітки

Розміри ложа (довжина×ширина) не менше 200х90 см

Зовнішні розміри ліжка (довжина×ширина) не більше 213х102,5 см

Регулювання висоти ложа від підлоги не гірше 43-82,5 см

Максимальне безпечне навантаження не менше 225 кг

Регулювання висоти ложа виконується за допомогою гідравлічного приводу та приводиться у дію педаллю

Механічний привід регулювання кутів нахилу секцій спини, стегна та гомілки

Регулювання висоти кутів секції спини за допомогою бокових важелів, розташованих біля матрацного ложа

Кути нахилу секції спини не менше 0°-70°

Кути нахилу секції стегна не менше 0°-85°

Прямий підйом всієї секції ніг

Регулювання положення Тренделенбург не менше 0°-16°

Регулювання положення анти-Тренделенбург не менше 0°-18°

Наявність складних бокових перил для безпечного розташування пацієнта (висотою у верхньому положенні) 41 см

Бокові захисні перила повинні закривати не менше ¾ довжини ложа

Наявність місць для встановлення штативу для крапельниць

Наявність отворів для встановлення штативу для «гусака» з трапецією

Наявність чотирьох захисних роликів для захисту ліжка від ударів об стіни та обладнання

Наявність коліс 4 шт

Діаметр коліс 125 мм

Всі колеса повинні мати індивідуальні гальмівні пристрої

Ліжко повинно мати конструкцію, що легко миється та дезінфікується

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): Ліжко – 1 шт. Матрац- 1 шт. Стійка для крапельниць – 1 шт.

Лот 9 - 33192100-3 Медичні функціональні ліжка - Ліжко функціональне електричне (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 6 од.

Вимоги

Ліжко медичне функціональне електричне призначене для реабілітації, загального догляду та відновлення здоров’я хворих. Ліжко може бути встановлено в палатах інтенсивної терапії та загального призначення.

Кількість секцій ложа - не менше 4 секції

Розміри матрацного ложа (довжина×ширина), не менше 200×87 см

Зовнішні розміри ліжка (довжина×ширина), не більше 219х100 см

Регулювання висоти ложа від підлоги, не гірше 35-91 см

Максимальне безпечне навантаження, не менше 260 кг

Керування ліжком має виконуватися за допомогою електричного приводу

Регулювання висоти матрацної основи та секцій ложа має виконуватися за допомогою електричного приводу

Наявність дротового пульту дистанційного управління з трьома рівнями налаштувань (пацієнта, медичного персоналу та технічного обслуговування).

Кути нахилу секції спини, не менше 0° - 70°

Кути нахилу секції стегна, не менше 0° - 40°

Прямий підйом всієї секції ніг, не гірше 16°

Регулювання положення Тренделенбург, не гірше 14°

Регулювання положення анти-Тренделенбург, не гірше 15°

Наявність функції CPR (екстреного опускання ложа та приведення у горизонтальне положення усіх секцій)

Наявність складних бокових перил для безпечного розташування пацієнта (висотою у верхньому положенні), не менше 41 см

Бокові перила повинні складатися із двох окремих секцій, які можуть бути окремо встановленні у «верхнє» або «нижнє» положення

Бокові перила спинної секції матрацного ложа мають слідувати за переміщенням секції у будь яке положення, цім створюючи додатковий захист паціента

Наявність місць для встановлення штативу для крапельниць або «гусака»

Наявність чотирьох захисних роликів для захисту ліжка від ударів об стіни та обладнання

Наявність коліс, 4 шт

Діаметр коліс, не менше 150 мм

Наявність матрацу

Наявність функції подовження ліжка з можливістю додавання довжини матрацної бази, не менше 25 см

Повинні бути передбачені наступні типи живлення: - від загально лікарняної мережа електрики - 220 В, 50Гц, - від автономного джерела - акумуляторної батареї.

Ліжко повинно мати конструкцію, що легко миється та дезінфікується

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): Ліжко – 1 шт. «Гусак» з трапецією -1 шт. Штатив для крапельниць – 1 шт. Матрац- 1 шт.

Лот 10 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - Аспіратор медичний (47366 Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги) - 6 од.

Вимоги

Прилад повинен бути призначений для відсмоктування і збору секрету та рідин, що містяться в організмі.

Прилад повинен працювати за допомогою електродвигуна та помпи з маятниковим поршнем

Помпа повинна створювати вакуум в ємності для секрету, за допомогою якого відбувається відсмоктування

Можливість регулювання швидкості всмоктування та вакууму за допомогою манометра та ручки регулювання

Наявність системи захисту від переповнення

Ємність для секрету має бути не менше 1 літру

Наявність антибактеріального фільтру

Усі частини системи та силіконові шланги, які контактують з секретом та рідиною організму повинні мати змогу автоклавуватися

Ємність для секрету повинна з’єднуватись з корпусом приладу прямою стиковкою без додаткових шлангів

Максимальний рівень вакуум не гірше - 80 кПа

Продуктивність помпи не гірше 16 л/хв

Час роботи приладу в переривчастому режимі не менше 45 хвилин

Вага приладу повинна бути не більше 3,5 кг

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): Аспіратор медичний -1 шт Ємність для секрету 1 л – 1 шт Інструкція з експлуатації російською або українською мовою

Лот 11 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - Аспіратор медичний (47366 Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги) - 4 од.

Вимоги

Прилад повинен бути призначений для відсмоктування і збору секрету та рідин, що містяться в організмі

Помпа повинна створювати вакуум за допомогою діафрагмального насоса в ємності для секрету, за рахунок якого відбувається відсмоктування

Можливість регулювання розрідження та швидкості відсмоктування за допомогою ручки регулювання та манометра

Наявність системи захисту від переповнення

Ємність для секрету має бути не менше 3 літрів

Наявність антибактеріального фільтра

Наявність вакуумного манометра на лицевій панелі

Усі частини системи та силіконові шланги, які контактують з секретом та рідиною організму повинні мати змогу автоклавуватися

Ємність для секрету повинна з’єднуватись з корпусом приладу прямою стиковкою без додаткових шлангів

Максимальний рівень вакууму не гірше - 91 кПа

Продуктивність помпи не гірше 36 л/хв

Час роботи без відключення від електромережі не менше 8 годин

Маса приладу повинна бути не більше 6,4 кг

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): аспіратор медичний -1 шт. мобільний візок – 1 шт. ємність для секрету 3 л – 1 шт. кабель живлення – 1 шт. інструкція з експлуатації українською або російською мовою – 1 шт.

Лот 12 - 33195100-4 Монітори - Монітор пацієнта в умовах кабінету МРТ (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта) - 1 од.

| № з/п | Вимоги: |
| --- | --- |
| 1 | До вартості пропозиції мають бути включені монтаж, налаштування, навчання технічного та медичного персоналу, а також гарантійне сервісне обслуговування не менше 24 місяців з моменту поставки. |
| 2. | Комплектація: |
| 2.1 | Основний блок монітору нагляду за життєво-важливими параметрами пацієнта – 1 шт. |
| 2.2 | Візок – 1 шт. |
| 2.3 | Безпровідний датчик SpO2 – 1 шт. |
| 2.4 | Манжети виміру НІАТ різних розмірів – 3 шт. |
| 2.5 | З’єднувальна трубка для манжет НІАТ – 1 шт. |
| 3. | Загальні технічні вимоги: |
| 3.1 | Монітор повинен бути призначеним для моніторингу життєво-важливих показників пацієнта в умовах кабінету магнітно-резонансної томографії з томографами 1,5Т та 3,0Т |
| 3.2 | Дисплей монітору повинен бути сенсорним діагоналлю не менше 7”. |
| 3.3. | Можливість роботи від внутрішньої батареї не менше 5 годин. Наявність індикатору рівня заряду батареї. |
| 3.4 | Монітор повинен здійснювати моніторинг наступних параметрів - частота пульса, SрО2 неінвазивний тиск (діастолічний, систолічний, середній) |
| 3.5 | Монітор повинен мати бездротовий багаторазовий датчик SpO2. |
| 3.6 | У комплекті до датчику SpO2 повинні бути насадки для дорослих, дітей старшого віку та дітей молодшого віку. |
| 3.7 | Датчик повинен вимірювати показник SpO2 (числове значення та плетизмограма) та частоту пульсу. |
| 3.8 | Діапазон виміру SpO2 не менше ніж від 35 до 100% |
| 3.9 | Точність виміру SpO2 в межах від 70 до 100% складає ±3% |
| 3.10 | Діапазон виміру частоти пульсу не менше ніж від 30 до 240 уд./хв. Точність повинна складати не гірше ніж ±1 уд./хв. |
| 3.11 | Можливість встановлення меж тривожної сигналізації на показник SpO2 в межах не менше ніж від 35% до 100%, та частоту пульсу в межах від 30 до 240 уд./хв. |
| 3.12 | Наявність захисту датчику від розряду дефібрилятора. Відповідність стандарту (IEC 60601-1). |
| 3.13 | Час роботи датчику SpO2 від акумулятору повинен бути не менше 5 годин. Час зарядки до повного заряду не більше 10 годин. Наявність індикатору заряду акумулятору на моніторі та датчику. |
| 3.14 | Монітор повинен вимірювати артеріальний тиск пацієнту неінвазивним методом. Метод вимірювання - осцилометричний |
| 3.15 | У комплекті апарату повинні бути манжети для виміру НІАТ для дорослих, дітей старшого та молодшого віку. |
| 3.16 | На дисплеї монітору повинні відображуватися показники систолічного, діастолічного та середнього тиску. |
| 3.17 | Тиск повинен вимірюватися в ручному режимі або інтервал вимірювання встановлюється автоматично у межах від 1 хв. до 30 хв. |
| 3.18 | Точність вимірювання повинна складати не гірше ніж ±4 мм рт ст |
| 3.19 | Діапазон виміру тиску для дорослих та дітей повинен бути в межах не менше ніж: Сист.: 25–260 мм рт. ст. Діаст.: 10–260 мм рт. ст. Сер. АТ: 15–250 мм рт. ст. |
| 3.20 | Діапазон виміру тиску для новонароджених повинен бути в межах не менше ніж: Сист.: 20–155 мм рт. ст. Діаст.: 5–110 мм рт. ст. Сер. АТ: 10–130 мм рт. ст. |
| 3.21 | Повинен бути пневматичний захист від надлишкового тиску у манжеті для всіх вікових категорій пацієнтів |
| 3.22 | Можливість встановлення меж тривожної сигналізації на тиск у межах не менше ніж: Сист.: 20–260 мм рт. ст. Діаст.: 5–260 мм рт. ст. Сер. АТ: 10–250 мм рт. ст. |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

10 385 155,54 грн (Десять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 54 копійки), без ПДВ.