33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для кардіохірургічних втручань, 82 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двокамерний ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD) (47264 Імплантівний двокамерний електроакардіостимулятор, без частотної адаптації) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Режим ритмоведення - двокамерний DDD.

2.	Можливість максимальної частоти ритмоведення - не менше 175 уд./хв.

3.	Наявність функції, яка призначена для запобігання необґрунтованої стимуляції правого шлуночка за рахунок автоматичного перемикання режимів AAI(R) у DDD(R).

4.	Наявність алгоритму управління передсердним та шлуночковим імпульсом стимуляції в залежності від вимірюваних параметрів.

5.	Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: аналіз інформації порогу стимуляції, телеметрію, запам’ятовування гістограм ритму, опору електродів, P та R хвиль, епізодів тахіаритмій ПТ/ФП та стану системи ритмоведення.

6.	Наявність режиму стимуляції з частотною адаптацією в режимі однокамерної стимуляції (VVIR, AAIR, VOOR, AOOR, VDIR, ADIR).

7.	Максимальна тривалість роботи при 100% ритмоведенні в режимі DDD з амплітудою стимуляції шлуночка 2,0 В, амплітудою стимуляції передсердя 1,5 В, тривалість імпульса 0,4 мс, опір електродів 500 Ом з частотою 60 імп./хв - не менше 10 років.

8.	Комплектація біполярними стероїдними електродами, товщиною не більше 7 F, довжиною 52-60 см з активною фіксацією, та двома інтродюсерами, товщиною не більше 7 F.

9.	Автоматичне визначення полярності електрода і програмування під час імплантації.

10.	Можливість медичного виробу бути сумісним з системою віддаленого моніторування пацієнта.

11.	Функція автоматичного корегування передсердної та шлуночкової чутливості в залежності від вимірюваних параметрів.

12.	Медичний виріб повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 та 3,0 Тесла без обмежень.

Лот 2 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двокамерний частотно-адаптований ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR) (47265 Імплантівний двокамерний електроакардіостимулятор, частотно-адаптивний) - 21 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Режим ритмоведення - двокамерний (DDDR).

2.	Максимальна можлива частота ритмоведення - не менше 170 уд./хв.

3.	Наявність функції, яка забезпечує максимальну адаптивність до порогу безпечної стимуляції для пацієнтів.

4.	Наявність функції автопошуку власного проведення, з інтервалом пошуку від 30 с до 30 хв.

5.	Наявність функції попередження передсердних аритмій (AF алгоритм).

6.	Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: діагностичні тренди ТП/ФП активність, фізнавантаження, імпеданс електрода, амплітуда R (або Р) хвиль, шлуночковий поріг, тип електроду, моніторинг електроду, пошук негативного АВ гістерезису.

7.	Можливість запису-зберігання епізодів внутрішньосерцевої електрограми не менше 2 хвилин.

8.	Медичний виріб повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 Тесла.

9.	Наявність частотно-адаптованої стимуляції з максимальною частотою сенсора до 180 уд./хв.

10.	Наявність функції програмування тривоги ФП/ТП, яка виявляє передсердні аритмії, що можуть збільшити ризики виникнення порушення мозкового кровообігу у вікових пацієнтів.

11.	Максимальна тривалість роботи при 100% ритмоведенні в режимі DDD з амплітудою 2,5 вольта при тривалості імпульсу 0,4 мс, з частотою 60 імп./хв., опорі електродів 1000 Ом - не менше 11 років.

12.	Комплектація двома біполярними стероїдними електродами, МРТ сумісними, з товщиною не більше 6 F, aктивної фіксації та двома інтродюсерами, товщиною не більше 6 F.

13.	Можливість активації та де-активації запрограмованих параметрів для проведення безпечної МРТ-діагностики без допомоги програматора.

Лот 3 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрод для тимчасової ендокардіальної стимуляції (47852 Катетер для тимчасової стимуляції серця) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення електроду - трансвенозна тимчасова внутрішньосерцева стимуляція серця.

2.	Товщина електроду 5 F.

3.	Довжина електрода - не менше 110 см.

4.	Повинен бути стерильним.

Лот 4 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір трансрадіальний 7-in-6 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 8 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів: 5, 6, 7 F.

2.	Довжина інтродюсерів: 7-16 см.

3.	Покриття: гідрофільне.

4.	Розміри голки та мініпровідника - наявність комплектацій:

- голка 22 G - мініпровідник 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - мініпровідник 0,021”;

- голка 20 G - мініпровідник 0,025”.

5.	Мініпровідник: довжина від 40 см.

Лот 5 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір трансрадіальний 6 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 850 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів (розмір): 6 F.

2.	Довжина інтродюсерів: не менше 7 см та не більше 12 см.

3.	Розміри голки та провідника (мініпровідника) - наявність комплектацій:

- голка 22 G - провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G - провідник (мініпровідник) 0,025”.

4.	Провідник (мініпровідник): довжина від 40 см.

Лот 6 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір трансрадіальний 5 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 75 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів (розмір): 5 F.

2.	Довжина інтродюсерів: не менше 7 см та не більше 12 см.

3.	Розміри голки та провідника (мініпровідника) - наявність комплектацій:

- голка 22 G - провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G - провідник (мініпровідник) 0,025”.

4.	Провідник (мініпровідник): довжина від 40 см

Лот 7 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для закриття судин (47411 Набір затискачів для стегнової артерії) - 35 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметр: 6, 8 F.

2.	Пакування: одноразове, стерильне.

3.	Використання:

- після проведення процедури коронарографії або ангіопластики, для закриття пункційного дефекту, після інтродюсерів 6-8 F;

- закриття судини зсередини.

4.	Термін абсорбції: повна абсорбція протягом 60-90 днів із моменту використання.

Лот 8 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер діагностичний 5 F (10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування) - 1700 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Обплетення: сталеве.

2.	Розмір / діаметр: 5 F.

3.	Сумісність з провідником: 0,038” / 0,97 мм.

4.	Максимальний тиск: до 1200 psi.

5.	Наявність спеціальних форм:

- Tiger 2 - 595 шт.;

- BLK - 255 шт.;

- JR 3,5 - 170 шт.;

- JR 4,0 - 170 шт.;

- JL 3,5 -170 шт.;

- JL 4,0 - 170 шт.;

- AR - 85 шт.;

- AL - 85 шт.

6.	Довжина катетерів:

- 100 cм - 850 шт.;

- 110 см - 850 шт.

Лот 9 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер діагностичний 5 F 125 cm (JR) (10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Обплетення: сталеве.

2.	Розмір / діаметр: 5 F.

3.	Сумісність з провідником: 0,038” / 0,97 мм.

4.	Максимальний тиск: до 1200 psi.

5	Наявність спеціальних форм: для правої коронарної артерії JR 3,5.

6	Довжина катетерів: 125 см.

Лот 10 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер діагностичний 5 F 125 cm (МР) (10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування) - 18 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Обплетення: сталеве.

2.	Розмір / діаметр: 5 F.

3.	Сумісність з провідником: 0,038” / 0,97 мм.

4.	Максимальний тиск: до 1200 psi.

5.	Наявність спеціальних форм: Multipurpose.

6.	Довжина катетерів: 125 см.

Лот 11 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник Radiofocus, або еквівалент, 180 cm (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 700 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нітинол.

2.	Покриття: гідрофільне.

3.	Розміри: довжина 180 см, діаметр 0,035”.

4.	Форма кінчика: J-tip.

Лот 12 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник InQwire, або еквівалент, 180 cm (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 300 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нержавіюча сталь або нітинол.

2.	Покриття: PTFE або гідрофільне покриття.

3.	Розміри: довжина 180 см, діаметр 0,035”.

4.	Форма кінчика: J-подібна.

Лот 13 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник InQwire, або еквівалент, 260 cm (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 575 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нержавіюча сталь або нітинол.

2.	Покриття: PTFE або гідрофільне покриття.

3.	Розміри: довжина 260 см, діаметр 0,035”.

4.	Форма кінчика: J-подібна.

Лот 14 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Направляючий катетер Launcher 6 F, або еквівалент (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 650 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Зовнішнє покриття катетеру: гідрофільне.

2.	Довжина: 100 см.

3.	Діаметр: 6 F.

4.	Внутрішній діаметр / просвіт: не менше 6 F - 0,071”.

5.	Форми (% від загальної кількості):

- Extra Backup (EBU) - 325 шт.;

- Judkins Left (JL) - 32 шт.;

- Judkins Right (JR) - 229 шт.;

- Amplatz Left (AL) - 32 шт.;

- Amplatz Right (AR) - 32 шт.

6.	Зовнішнє покриття катетеру: гідрофільне.

Лот 15 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Направляючий катетер Launcher 7 F, або еквівалент (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Зовнішнє покриття катетеру: гідрофільне.

2.	Довжина: 100 см.

3.	Діаметр: 7 F.

4.	Внутрішній діаметр / просвіт: не менше 7 F - 0,082”.

5.	Форми:

- Extra Backup (EBU) - 12 шт.;

- Judkins Left (JL) - 3 шт.;

- Judkins Right (JR) - 9 шт.;

- Amplatz Left (AL) - 3 шт.;

- Amplatz Right (AR) - 3 шт.

6.	Зовнішнє покриття катетеру: гідрофільне.

Лот 16 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник BMW, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 580 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нітінол.

2.	Покриття: гідрофільне.

3.	Форма кінчика: пряма, під кутом.

3.	Довжина: від 190 см - 522 шт., до 300 см - 58 шт.

4.	Довжина рентгенконтрасного кінчика: 3 см.

5.	Наявність стрічки для кращої м’якості провідника.

6.	Навантаження на кінчик 0,6 грам.

Лот 17 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник типу РТ2, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 680 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Конструкція коронарного провідника:

- пружна полімерна верхівка;

- високостійкий лінійний еластичний дистальний нітиноловий стержень для відмінної прохідності.

2.	Діаметр коронарного провідника - не більше 0,014 дюймів.

3.	Жорсткість кінчика: від 2,5 г до 3 г.

4.	Довжина коронарного провідника: 185 см - 612 шт., 300 см - 68 шт.

5.	Коронарний провідник повинен мати рентгенконтрастну верхівку 2 см для гарної візуалізації всередині судини.

6.	Покриття коронарного провідника: гідрофільне покриття (або аналог) по всій довжині для полегшення проходження всередині судини.

7.	Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та зігнута.

8.	Повинні бути в наявності два ступені підтримки: легка та помірна.

Лот 18 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник для проходження хронічних оклюзій (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 113 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Конструкція коронарного провідника: монолітний внутрішній сталевий каркас по всій довжині провідника. Наявність моделей з дистальним кінчиком, посиленим за допомогою додаткової внутрішньої спіральної муфти.

2.	Пружинна спіраль: спіраль з безшовно з’єднаних стальної та платинової частин.

3.	Діаметр: 0,014”.

4.	Діаметр темперованого кінчика: наявність моделей з кінчиком від 0,009 до 0,012” для входження у мікроканали.

5.	Довжина ренгенконтрасного сегменту - від 3 см.

6.	Навантаження на кінчик: від 3 до 12 грам, від 0,6 до не менше 2 грам.

Лот 19 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Fighter, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина 180 або 190 см.

2.	Діаметр: 0,014’’, дистальний кінчик - 0,009’’.

3.	Довжина рентгенконтрастного маркеру - від 3 см.

4.	Жорсткість кінчика: 0,8 - 1,5 грам-сил (gf).

5.	Покриття: гідрофільне та полімерне, не менше 15 см від дистального кінчика.

Лот 20 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Judo 3, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина 180 або 190 см.

2.	Діаметр: 0,014’’, дистальний кінчик - від 0,008 до 0,012’’.

3.	Довжина рентгенконтрастного маркеру - від 3 см.

4.	Жорсткість кінчика: 3,0 - 4,0 грам-сил (gf).

5.	Покриття: гідрофільне та полімерне, не менше 15 см від дистального кінчика.

Лот 21 - 3180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Judo 6, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина 180 або 190 см.

2.	Діаметр: 0,014’’, дистальний кінчик - від 0,008 до 0,012’’.

3.	Довжина рентгенконтрастного маркеру - від 3 см.

4	Жорсткість кінчика: 6,0 грам-сил (gf).

5.	Покриття: гідрофільне та полімерне, не менше 15 см від дистального кінчика.

Лот 22 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Samurai RC, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1	Довжина: 300 см.

2	Діаметр: 0,014’’.

3	Довжина рентгенконтрастного маркеру - від 3 см.

4	Жорсткість кінчика: 0,5 грам-сил (gf).

5	Покриття: гідрофільне та полімерне, не менше 18 см від дистального кінчика.

Лот 23 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник CHOICE PT, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 180 або 190 см.

2.	Діаметр: 0,014’’.

3.	Довжина рентгенконтрастного маркеру - від 4 см.

4.	Жорсткість кінчика: 0,7 грам-сил (gf).

5.	Покриття: силіконове.

Лот 24 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Progress 80, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 23 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нержавіюча сталь.

2.	Покриття: гідрофільне.

3.	Форма кінчика: пряма.

3.	Довжина: 190 см.

4.	Довжина рентгенконтрасного кінчика: 3 см.

5.	Наявність стрічки для кращої м’якості провідника.

6.	Навантаження на кінчик: 9,7 грам.

Лот 25 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер коронарний Finecross, або еквівалент (10689 Катетер артерійного тиску) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 150 см.

2.	Зовнішній діаметр: дистально - не більше 1,8 F, проксимально - не більше 2,6 F.

3.	Внутрішній діаметр: дистально - не менше 0,018” або 0,45 мм, проксимально - не менше 0,021” або 0,55 мм.

4.	Покриття: гідрофільне.

5.	Сумісність з провідниками 0,014‘‘.

Лот 26 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для предилятації RX, або еквівалент (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметр стержня: в дистальній частині - не менше 2,6 F, в проксимальній частині - не менше 2,0 F.

2.	Робоча довжина: не менше 140 см.

3.	Профіль верхівки: не більше 0,017" для забезпечення високої прохідності балон-катетера через уражений сегмент.

4.	Матеріал балона: балон-катетер повинен бути виготовлений з найсучаснішого гнучкого матеріалу, що забезпечує здатність балона легко просуватися судиною.

5.	Номінальний тиск балон-катетера: не більше 8 Атм.

6.	Номінальний тиск розриву балон-катетера: не більше 16 Атм.

7.	Діапазон довжин балон-катетера: найменший - не більше 5 мм, найбільший - не менше 40 мм.

8.	Діапазон діаметрів балон-катетера: найменший - не більше 1,0 мм, найбільший - не менше 4,0 мм.

Лот 27 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для предилятації RX, або еквівалент, діаметром 1,25 мм (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: балон-катетер коронарний повинен мати довжину в межах від не менше 6 мм до 30 мм.

2.	Діаметр: не більше за 1,25 мм.

3.	Діаметр входження у стеноз балону 1,25 мм повинен бути не більше 0,016’’.

4.	Діаметр проходження стенозу 1,25 мм повинен бути не більше 0,02’’.

5.	Характеристики поверхні балону: балон, діаметром 1,25 мм, у нероздутому стані не повинен мати складок, поверхня має бути абсолютно гладкою.

6.	Профіль входження у стеноз має не перевищувати 0,021”.

7.	Система доставки RX, або еквівалент.

Лот 28 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для предилятації RX, або еквівалент, діаметром 1,5 мм (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметр балон-катетера: 1,5 мм.

2.	Діапазон довжин балон-катетера: найменший - не більше 10 мм, найбільший - не менше 40 мм.

3.	Профіль кінчика (вхідний профіль): не більше 0,017" або 0,43 мм.

4.	Номінальний тиск балон катетера (NP): 6 Атм.

5.	Номінальний тиск розриву балон-катетера (RBP): не більше 16 Атм.

6.	Робоча довжина: не менше 142 см.

Лот 29 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для предилятації RX, або еквівалент, діаметром 2-2,5 мм (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 400 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: балон-катетер коронарний повинен мати довжину в межах від не менше 6 мм до 30 мм.

2.	Діаметр: 2-2,5 мм.

3.	Діаметр проходження стенозу повинен бути не більше 0,02’’.

4.	Характеристики поверхні балону: може мати не більше за 3 складки.

5.	Профіль входження у стеноз має не перевищувати 0,021”.

6.	Система доставки RX, або еквівалент.

Лот 30 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон-катетер для предилятації OTW, або еквівалент, діаметром 2-2,5 мм (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметр: 2.0, 2.25, 2.5.

2.	Довжина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм.

3.	Покриття: гідрофільне.

4.	Профіль кінчика (вхідний профіль): не більше 0,43 мм.

5.	Діаметр сумісного провідника: 0,014’’.

6.	Діаметр проксимального шафту: 1,9-2,0 F.

7.	Діаметр дистального шафту 2,6 F.

8.	Номінальний тиск (NP): не менше 12 Атм.

9.	Номінальний тиск розриву (RBP): не менше 20 Атм для балонів, діаметром від 2,0 мм до 4,0 мм.

10.	Корисна довжина: 140-145 см.

Лот 31 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для постдилятації Accuforce, або еквівалент (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 220 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметр: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм.

2.	Довжина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм.

3.	Покриття: гідрофільне.

4.	Вхідний профіль: не більше 0,43 мм.

5.	Діаметр сумісного провідника: 0,014’’.

6.	Діаметр проксимального шафту: 1,9-2,0 F.

7.	Діаметр дистального шафту: 2,6 F.

8.	Номінальний тиск: не менше 12 Атм.

9.	Номінальний тиск розриву: не менше 20 Атм для балонів, діаметром від 2,0 мм до 4,0 мм.

10.	Корисна довжина: 140-145 см.

Лот 32 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-система коронарна з лікувальним покриттям Xience Alpine, або еквівалент (56284 Стент із полімерним покривом для коронарних артерій, що вивільняє нерозсмоктний лікувальний засіб) - 620 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал, з якого виготовлено стент: сплав на основі хрому.

2.	Товщина стінки стенту: не більше 70 мкм.

3.	Лікувальний засіб, що вкриває стент: група «олімусів».

4.	Номінальний вміст лікарського засобу: не більше 1,15 мкг на мм2 площі поверхні стенту.

5.	Товщина лікувального покриття: не більше 4 мкм.

6.	Довжина катетеру: не менше 145 см.

7.	Профіль стенту для входу в стеноз: не більше 0,017 дюймів.

8.	Спектр довжин стентів: найменша довжина - не менше 8 мм, найбільша довжина - не більше 38 мм.

9.	Спектр діаметрів стентів: найменший діаметр - не менше 2,5 мм, найбільший діаметр - не більше 4,0 мм.

10.	Сумісність з провідниковим катетером 5 F.

11.	Номінальний тиск балону: не менше 9 Атм.

12.	Номінальний тиск розриву балону: не менше 14 Атм.

13.	Покриття дистальної частини балонау: гідрофільне.

14.	Діаметр дистального кінця: не менше 2,7 F (для стентів, діаметром від 2,5 мм до 4,0 мм).

Лот 33 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Подовжувач провідникового катетера Medtronic Telescope, або еквівалент (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 45 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: забезпечення додаткової підтримки і доступу до дистальних ділянок коронарної артерії при проведенні процедури стентування.

2.	Діаметр: 6 F.

3.	Кінчик катетеру: катетер оснащений м’яким полімерним кінчиком, довжиною 4 см, здатним легко змінювати форму, що дозволяє легко просувати катетер у звивистих судинах.

4.	Провідник катетеру: дистальна частина провідника, що входить до складу катетера-подовжувача, повинна мати конусну форму.

5.	Покриття: гідрофільне.

6.	Довжина: 150 см.

7.	Наявність сталевої оплітки по всій довжині катетера.

Лот 34 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 7 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів (розмір): 7 F.

2.	Довжина інтродюсерів: не менше 7 см та не більше 12 см.

3.	Розміри голки та провідника (мініпровідника) - наявність комплектацій:

- голка 22 G - провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G - провідник (мініпровідник) 0,025”.

4.	Довжина провідника (мініпровідника) - від 40 см.

Лот 35 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 6 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 50 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів (розмір): 6 F.

2.	Довжина інтродюсерів: не менше 7 см та не більше 12 см.

3.	Розміри голки та провідника (мініпровідника) - наявність комплектацій:

- голка 22 G - провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G - провідник (мініпровідник) 0,025”.

4.	Довжина провідника (мініпровідника) - від 40 см.

Лот 36 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 5 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Діаметри інтродюсерів (розмір): 5 F.

2.	Довжина інтродюсерів: не менше 7 см та не більше 12 см.

3.	Розміри голки та провідника (мініпровідника) - наявність комплектацій:

- голка 22 G - провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G - провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G - провідник (мініпровідник) 0,025”.

4.	Довжина провідника (мініпровідника) - від 40 см.

Лот 37 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник гідрофільний змінний 260 см (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нітинол.

2.	Покриття:

- ренгенконтрасний поліуретановий шар, що містить вольфрам;

- гідрофільне.

3.	Діаметр: 0,018”, 0,025’’, 0,032’’, 0,035’’, 0,038”.

4.	Довжина: 260 см.

5.	Форма: пряма, J-подібна, загнута на 45 градусів, з подвійним кутом.

6.	Радіус J-подібного кінчика: від 1,5 мм до 3 мм.

7.	Жорсткість кінчика: наявність модифікацій зі стандартною та підвищеною жорсткістю.

Лот 38 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник Confida, або еквівалент (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1	Призначення: проведення процедури стентування аортального клапану.

2	Провідник повинен мати діаметр 0,035” / 0,89 мм.

3	Форма провідника типу pre-shaped.

4	Діаметр закруглення провідника: 30 мм.

5	Довжина провідника: 260 см.

Лот 39 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Петля коронарна для видалення сторонніх тіл типу Ensnare, або еквівалент (44841 Провідник для захоплення емболів) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: система призначена для маніпуляції та вилучення чужорідних предметів всередині просвіту судини.

2.	Тип: наявність модифікацій з однією або трьома петлями.

3.	Матеріал петлі - супереластичний нітинол з рентгенконтрастними мітками, матеріал доставляючого катетера - фторований етилен-пропілен (FEP).

4.	Діаметр петель: від 2 мм до 45 мм.

5.	Довжина пастки: від 65 см до 200 см.

6.	Довжина доставляючого катетера: від 48 см до 175 см.

7.	Діаметр доставляючого катетера: від 2,3 F до 6 F.

Лот 40 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Петля коронарна для видалення сторонніх тіл Amplatz Goose Neck, або еквівалент (44841 Провідник для захоплення емболів) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: видалення сторонніх тіл з коронарних та периферичних судин.

2.	Комплектація: петля, катетер для петлі, інтродюсер, крутилка.

3.	Діаметр петлі: від 5 мм до 35 мм.

4.	Довжина петлі: наявні довжини 65 та 120 см.

5.	Діаметри катетера: 4 та 6 F.

6.	Довжини катетера: наявні довжини 48 та 102 см.

Лот 41 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для периферійної ангіопластики (17184 Основний балонний катетер на базі периферійної ангіопластики) - 7 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: для проведення черезшкірної транслюмінальної ангіопластики периферичних артерій (ЧТА).

2.	Дизайн катетеру: OTW (over-the-wire).

3	Діаметр сумісного провідника: 0,035-0,038”.

4.	Корисна довжина катетера: до 110 см.

5.	Сумісність інтродюсера: 6 F.

6.	Номінальний тиск (NP): 7 - 8 Атм.

7.	Номінальний тиск розриву (RBP): до 14 Атм.

8.	Довжина балону: від 20 до 60 мм.

9.	Діаметр балону: від 5 до 12 мм.

10.	Покриття балону: гідрофільне.

Лот 42 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Периферичний стент (43526 Стент-графт ендоваскулярний для клубово-стегнового артеріального сегмента) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал стенту: нітинол.

2.	Товщина бранші (стінки) стенту: 180 - 190 µm (мкм).

3.	Довжина стенту: 40, 60, 80, 100, 150, 200 мм.

4.	Діаметр стенту: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.

5.	Робоча довжина катетера: 80 - 140 см.

6.	Сумісність з інтродюсером 6 F.

7.	Сумісність з провідником 0,035" / 0,89 мм.

Лот 43 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аспіраційний катетер (37232 Система всмоктування тромбектомії) - 60 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Сумісність з провідниковими катетерами 6 F.

2.	Корисна довжина катетеру: не більше 140 см.

3.	Довжина сегменту швидкої заміни: не більше 23 см.

4.	Покриття катетеру: гідрофільне.

Лот 44 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Y-подібний конектор (36177 Конектор катетера для ангіопластики) - 250 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Склад набору: Y – подібний конектор, пристрій для введення провідника, пристрій для обертання провідника.

2.	Конструкція гемостаничного клапану: механізм нажимно-віджимного типу.

3.	Внутрішній діаметр гемостатичного клапану: 7,2 F (0,094”), (2,4 мм).

Лот 45 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Трьохходовий краник (35375 Кран) - 250 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: для контролю за надходженням та переміщенням лікарських препаратів та рідин через трансфузійну систему, підключення додаткових магістралей та пристроїв.

2.	Тип: наявність 1-но, 3-х та 4-х ходових типів.

3.	Конфігурація конекторів: наявність моделей з конекторами типу: slip, фіксованим типу «папа», ротаційним типу «папа», універсального прямого ротаційного, «мама», ротаційним типу «папа» з лівою чи правою орієнтацією.

4.	Тиск: від 50 PSI (3,5 BAR) до 1050 PSI (72 BAR).

5.	Матеріал корпусу	: прозорий полікарбонат.

6.	Матеріал рукоятки: делрін.

7.	Ротатор: безповітряний ротатор з написами ON або OFF.

Лот 46 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Шприц високого тиску (46633 Шприц-манометр для балонного катетера, одноразового застосування відновлений) - 280 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Інфляційний набір з індефлятором у складі: шприц-індефлятор, 3-ходовий краник, гемостатичний Y-конектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій.

2.	Максимальний тиск: 30 Атм.

3.	Комплектація: індефлятор, 3-ходовий краник, Y-конектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій.

4.	Дисплей: розташований під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном.

5.	Довжина гнучкої трубки з 3-ходовим краником: не менше, ніж 33 см.

Лот 47 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для проходження тотальних оклюзій (48136 Пристрій контролю рефлюксу для стравохідного стента, стерильний) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: для забезпечення підтримки, проходження та заміни провідників у коронарному руслі. Також мікрокатетер може бути використаний для введення контрасту у коронарні судини.

2.	Особливості мікрокатетера: мікрокатетер повинен бути армованим, стійким до кінкінгу, мати звужений кінчик та забезпечувати високу ступінь підтримки провідника під час проходження по звивистим коронарним судинам. Мікрокатетер може використовуватися для анти- та ретроградного доступу.

3.	Рентгенконтрасність: дистальний кінчик повинен мати рентгенконтрасний маркер.

4.	Внутрішній діаметр: не менше 0,018 дюйма дистально, 0,023 дюйма проксимально.

5.	Профіль мікрокатетера: мікрокатетер повинен мати профіль входу в стеноз, діаметром не більше 1,4 F.

6.	Покриття: наявність гідрофільного покриття.

7.	Робоча довжина: від 135 см до 150 см.

Лот 48 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Ріжучий балонний катетер (44088 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, ріжучий/надрізаючий) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Катетер повинен мати не менше двох варіацій довжин: від 120 до 150 см включно.

2.	Діапазон діаметрів балону: мають бути наявні діаметри від 2,5 мм до 6,0 мм.

3.	Діапазон довжин балону: для діаметрів балону від 2,5 мм до 6,0 мм мають бути наявні довжини від 40 мм до 120 мм включно.

4.	Має бути не менше 2-х ренгенконтрасних маркерів.

5.	Структура балону: балон обмежений нітиноловою зв’язною структурою, яка забезпечує швидке наповнення та рівномірне обгортання.

6.	Номінальний тиск балону має бути не менше 6 Атм.

7.	Тиск розриву для балонів діаметром від 2,5 мм до 4,0 мм має бути не більше 14 Атм, для балонів 5,0-6,0 мм не більше 12 Атм.

8.	Сумісність з провідником та інтродюсером: максимальний діаметр сумісного провідника немає перевищувати 0,018”; сумісність з інтродюсером від 5 F включно.

9.	Система доставки: доставка по провіднику (Over the Wire).

Лот 49 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-графт коронарний (34179 Стеноз коронарної артерії) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал, з якого виготовлено стент: сплав на основі хрому.

2.	Товщина стінки стенту:

- 60 мкм для стенту 2,5 - 3 мм;

- 80 мкм для стенту 3,5 - 4 мм;

- 120 мкм для стенту 4,5 - 5 мм.

3.	Покриття, що вкриває стент: нетканний поліуретановий полімер (electrospun polyurethane).

4.	Максимальний діаметр розширення:

- для стенту 2,5 - 3 мм: 3,5 мм;

- для стенту 3,5 - 4 мм: 4,65 мм;

- для стенту 4,5 - 5 мм: 5,63 мм.

5.	Товщина покриття: не більше 90 мкм.

6.	Довжина катетеру: не менше 140 см.

7.	Сумісність з провідником: не більше 0,014 дюймів.

8.	Спектр діаметрів стенту: найменший діаметр - не менше 2,5 мм, найбільший діаметр - не більше 5,0 мм.

9.	Сумісність з провідниковим катетером 5 F, 6 F.

10.	Номінальний тиск балону: не менше 7 Атм.

11.	Номінальний тиск розриву балону: не менше 14 Атм.

Лот 50 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрод для стимуляції пучка Гіса з системою доставки (12009 Детектор пучка Гіса) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Комплектація біполярним стероїдним електродом, сумісним з інтродюсером не більше 6 F, довжиною не менше 59 см, з активною фіксацією, з можливістю безпечного проведення МРТ досліджень з напруженістю магнітного поля 1,5 - 3 Тесла на всю поверхню тіла пацієнта без обмежень. Електрод повинен мати можливість використання для постійної стимуляції передсердя або шлуночка, або пучка Гіса.

2.	Комплектація інтродюсерною системою для доставки електрода для стимуляції пучка Гіса.

3.	Інтродюсерна система для доставки електрода для стимуляції пучка Гіса повинна бути сумісною з електродом не більше 6 F, мати різну довжину та різні кривизни інтродюсерів для різної анатомії серця пацієнтів.

4.	Комплектація ріжучим інструментом для руйнування та екстракції системи доставки.

5.	Комплектація інструментом для імплантації електроду в правий шлуночок при неможливості його імплантації в пучок Гіса або неприйнятних характеристиках фізіологічної стимуляції для збереження безпеки пацієнта.

Лот 51 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Петльовий реєстратор (38729 Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу, телеметричний) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Стерильне пакування.

2.	Обсяг не більше 1 - 2 см3.

3.	Тривалість роботи не менше 36 місяців.

4.	Медичний виріб повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 та 3,0 Тесла без обмежень.

5.	Можливість автоматичної детекції фібриляції передсердь.

6.	Можливість автоматичної диференціальної діагностики частоти передсердної екстрасистолії і фібриляції передсердь.

7.	Можливість бездротової телеметрії / передачі даних про детектовані події на амбулаторному етапі.

8.	Наявність активатора пацієнта.

9.	Програмація стандартним програматором.

10.	Можливість медичного виробу бути сумісним з системою віддаленого моніторування пацієнта.

Лот 52 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер трансфеморальний Sentrant, або еквівалент (46803 Серцевий інтродуктор) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: забезпечення каналу для введення діагностичних або ендоваскулярних пристроїв у судинну мережу та для мінімізації̈ втрати крові, пов’язаної̈ з подібним втручанням.

2.	Покриття інтродюсера: гідрофільне.

3.	Розмір інтродюсера 18 F, довжина робочої частини не менше 28 см.

4.	Рентгенконтрасний маркер: наявність рентгенконтрасного маркеру на дистальному кінці інтродюсера.

Лот 53 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер коронарний типу Corsaire, або еквівалент (10689 Катетер артерійного тиску) - 9 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 150 см.

2.	Зовнішній діаметр: дистально - не більше 1,8 F; проксимально - не більше 2,6 F.

3.	Внутрішній діаметр: дистально - не менше 0,018” або 0,45 мм, проксимально - не менше 0,021” або 0,55 мм.

4.	Покриття: гідрофільне.

5.	Сумісність з провідниками 0,014‘‘.

Лот 54 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник діагностичний гідрофільний 0,035" straight tip, або еквівалент (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 31 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нітинол або нержавіюча сталь.

2. Покриття: гідрофільне.

3.	Діаметр: 0,035’’.

4.	Довжина: 180 см.

5.	Форма: пряма.

Лот 55 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник діагностичний 0,035" straight tip, або еквівалент (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 26 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Матеріал серцевини: нітинол або нержавіюча сталь.

2.	Покриття: ПТФЕ.

3.	Діаметр: 0,035’’.

4.	Довжина: 180 см.

5.	Форма: пряма.

Лот 56 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник Lunderquist 260 cм, double curved, extended, або еквівалент (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: пристрій призначений для комплексних діагностичних та інтервенційних процедур, коли потрібний провідник зі збільшеним корпусом, гнучкістю та низьким поверхневим тертям.

2.	Провідник повинен мати діаметр 0,035” /  0,89 мм.

3.	Матеріал провідника: нержавіюча сталь.

4.	Покриття: політетрафторетилен (PTFE).

5.	Форма провідника: повинен мати форму типу pre-shaped double curved (первинна та вторинна кривизна).

6.	Характеристика дистального кінчика: м’який атравматичний кінчик, довжиною не менше 3,5 см, з внутрішньою спіраллю з рентгенконтрасного матеріалу.

7.	Діаметр закруглення провідника: первинна кривизна - 55 мм, вторинна кривизна - 15 мм.

8.	Довжина провідника: 260 см.

Лот 57 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для вальвулопластики аортального клапана Tyshak, або еквівалент (17453 Кардіохірургічний катетер для пластики клапана серця) - 28 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: для проведення балонної аортальної вальвулопластики під час імплантації клапана.

2.	Дизайн катетеру: OTW (over-the-wire).

3.	Діаметр сумісного провідника: 0,035-0,038”.

4.	Корисна довжина катетера: не більше 130 см.

5.	Сумісність інтродюсера: 14 F.

6.	Номінальний тиск (NP): 2 або 2,5 Атм.

7.	Номінальний тиск розриву (RBP): не більше 5 Атм.

8.	Довжина балону: 25 - 45 мм.

9.	Діаметр балону: 2 - 35 мм.

10.	Покриття балону: гідрофільне.

Лот 58 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Система для стентування аортального клапана TAVI, або еквівалент (63283 Катетер для транскатетерної імплантації протеза серця) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Комплект для стентування аортального клапану у складі:

- клапан  транскатетерний - 1 шт.;

- система доставки для клапану - 1 шт.;

система завантаження клапану - 1 шт.

2	Конструкція: нітиноловий каркас з біологічним клапаном, супраанулярне або інтраанулярне розташування стулок клапану.

3.	Технологія: клапан повинен бути оброблений по спеціальній технології для зниження кальцифікації.

4.	Репозиціонування клапану: можливість проведення репозиційонування клапану при його частковому розкритті (до 70%) в місці імплантації.

5.	Розміри клапанів повинні забезпечувати можливість імплантації при діаметрі аортального кільця в діапазоні від 19 мм до 27 мм.

6.	Розчин для зберігання клапану: клапан має постачатися в консервуючому розчині - глютаральдегіді.

7.	Система доставки має бути сумісна з провідником 0,035".

Лот 59 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Одноразова колба для автоматичного шприца-інжектора (57998 Система ін'єкції контрастної речовини ангіографічна, з живленням від мережі, стаціонарна) - 70 шт.

Спеціальні вимоги:

1	Сумісність з пристроями MEDRAD Mark 7 Arterion.

2	Об’єм колби: 150 мл.

3	Комплектація:

- шприц з фіксуючою муфтою та пилезахисним ковпачком - 1 шт.;

- трубка для швидкого заповнення, довжиною 22,9 см до закруглення - 1 шт.;

- лінія високого тиску агіографічна - 1 шт.

Лот 60 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір білизни ангіографічної (62934 Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл) - 1400 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Набір повинен складатися з:

- ангіографічного покриття, 220 см х 160 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2, та поліетилен 60 мкм - 1 шт.;

- покриття операційного, 200 см х 140 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 1 шт.;

- чохла для апаратури, 150 см х 84 см, матеріал - поліетилен 60 мкм - 1 шт.;

- чохла для апаратури, 75 см х 84 см, матеріал - поліетилен 60 мкм - 2 шт.;

- чохла для апаратури 15 см х 30 см, матеріал - поліетилен 60 мкм - 1 шт.;

- пелюшки поглинаючої, 90 см х 60 см - 1 шт.;

- покриття 80 см х 80 см, матеріал - спанбонд, щільністю не менше 35 г/м2 - 1 шт.

2.	Набір повинен бути стерильним, стерилізація газова.

Лот 61 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Ковдра зігріваюча для кардіохірургічних операцій (47681 Ковдра з конвекційним обігрівом / охолодженням, одноразового використання, нестерильна) - 150 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Кардіохірургічна ковдра повинна бути виготовлена з міцного та стійкого до подряпин матеріалу з водостійкою текстурою, які мають спеціально перфоровані отвори, що рівномірно направляють потік повітря до пацієнта.

2.	Повинна бути сумісна з системою Warm Touch.

3.	Розмір ковдри без повітря повинен бути не менше 100 х 160 см, з повітрям - не менше 85 х 135см.

Лот 62 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Плевровак (10817 Плеральна дренажна система) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Камера збору - 2500 мл.

2.	Наявність регулятора відсмоктування в діапазоні -10 -40 см водного ст.

3.	Наявність клапана зменшення позитивного тиску.

4.	Наявність клапана регулювання високого негативного тиску.

5.	Наявність вимірювача витоку повітря.

6.	В комплекті пляшка зі стерильною водою.

7.	Стерильна упаковка.

Лот 63 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Монополярний електрод для проведення електродеструкції при фібриляції передсердь на відкритому серці (44661 Серцевий електрохірургічний діатермічний електрод) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Електрод одноразовий.

2.	Має бути сумісним із апаратом Cardioblate.

3.	Необхідна наявність системи активної іригації (шляхом приєднання фізіологічного розчину або аналогів).

4.	Шийка електрода має бути гнучка.

Лот 64 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрокоагнуляторна ручка 3 метри (36136 Гемостатичний ніж) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 3 м.

2.	Можливість роботи в режимі коагуляції.

3.	Можливість роботи в режимі різання.

Лот 65 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Металева кліпса LT200 medium, або еквівалент (34050 Судинний зажим) - 5000 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Кліпси стерильні титанові малі, U-подібної форми з дистальним типом закривання для кліпування судин.

2.	Апертура відкритої кліпси - не менше 2,5 мм, довжина закритої кліпси - не менше 3,0 мм.

Лот 66 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Одноразова пластина для діатермії (37457 Чохол-підкладка одноразового використання) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Розмір 20 х 20.

2.	Сумісність роботи з апаратом діатермії високої потужності.

3.	Ізоляційний захист від опіків шкіри.

Лот 67 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Лівошлуночкова допоміжна система механічної підтримки кровообігу (LVAD) (47533 Допоміжна імплантовна шлуночкова система) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Допоміжний пристрій для лівого шлуночка.

1.1. Лівошлуночкова система допоміжного кровообігу (ЛШСДК) призначена для забезпечення тривалої гемодинамічної підтримки пацієнтів з прогресуючою і рефрактерною лівошлуночковою серцевою недостатністю. Вона може призначатися як тимчасовий засіб (наприклад, на стадії підготовки до пересадки серця) або як засіб постійної терапії.

2. Насос (помпа).

2.1. Тип насосу: центробіжний.

2.2. Вага насосу: не більше 250 грам.

2.3. Діапазон частоти обертання помпи: 3000-9000 об./хв.

2.4. Мінімальна швидкість: 3000 об./хв.

2.5. Ротор повністю підтримується магнітною левітацією.

2.6. Наявність режиму імітації пульсу.

2.7. Частота штучного пульсу: 30 ударів за хвилину.

2.8. Апікальна манжета: повсть (войлок) PTFE з інтегрованим затискачем.

2.9. Інтегрована у насос апікальна канюля: 20,5 мм титанового покриття.

2.10. Герметична відпливна канюля: просочений желатином 14-міліметровий поліестер.

2.11. Живлення з декількох джерел:

- модуль живлення;

- портативний пристрій живлення;

- два акумулятора.

3. Пристрій управління.

3.1. Основні функції:

- моніторинг роботи системи;

- зв’язок з імплатованим ЛШСДК;

- зв'язок із системним монітором (через модуль живлення).

3.2. Наявність резервного акумулятора для живлення 11 вольт.

3.3. Живлення насосу (помпи) від резервного акумулятора у разі аварійного відключення живлення: мінімум 15 хвилин.

3.4. Вага: не більше 350 грам.

4. Зарядний пристрій.

4.1. Наявність чотирьох гнізд для одночасного заряджання літій-іонних акумуляторів.

4.2. Наявність калібрування і діагностики акумуляторів.

4.3. Наявність контролю несправності акумулятора.

4.4. Наявність контролю несправності зарядного пристрою.

4.5. Живлення: 100–240 В змін. струму, 50–60 Гц.

4.6. Вага: не більше 5 кг.

5. Набір акумуляторів.

5.1. Час автономної роботи ЛШСДК від акумуляторів: 17 годин роботи при номінальних умовах експлуатації (5,4 л/хв.).

5.2. Індикатор заряду на акумуляторі: світлодіоди.

5.3. Час зарядки акумулятора: не більше 4,5 годин.

5.4. Вага комплекту акумуляторів (2 акумулятора): не більше 1 кг.

6. Портативний пристрій живлення.

6.1. Призначення: для живлення в період низької активності.

6.2. Наявність ізольованого джерела живлення від мережі.

6.3. Розпізнавання несправностей і сигнали тривоги - наявність.

6.4. Наявність дублювання сигналу тривоги пристрою управління.

6.5. Живлення: 100–240 В змін. струму, 50–60 Гц.

6.6. Вага: не більше 1,5 кг.

7. Комплект переносних аксесуарів.

7.1. Наявність універсальної сумки - 1 шт.

7.2. Наявність сумки для акумуляторів - 1 шт.

7.3. Наявність сумки для душа - 1 шт.

Лот 68 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Плевральний дренаж по типу Blalock, або еквівалент (10817 Плеральна дренажна система) - 400 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 45 см.

2.	Рентгенконтрасний.

3.	Наявні бокові перфораційні отвори.

Лот 69 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект одноразової білизни кардіохірургічний (62934 Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначення: комплект призначений для одноразового використання при кардіохірургічних оперативних втручаннях.

2.	Комплект покриттів кардіоваскулярний, стерильний у складі:

- покриття кардіоваскулярне, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2, розміром 220 см х 320 см, з адгезивним операційним полем 15 см х 33 см, фартухом та поглинаючою зоною 80 см х 100 см, матеріал - спанлейс, щільністю не менше 60 г/м2 - 1 шт.;

- покриття U-подібне, розміром 160 см х 240см, з адгезивним вирізом, розміром 100 см х 20 см та перінеальним рушником, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 1 шт.;

- покриття операційне, розміром 160 см х 140 см, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 1 шт.;

- покриття операційне адгезивне, розміром 80 см х 70 см, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 4 шт.;

- покриття для операційного столу посилене, розміром 160 см х 200 см, матеріал -  СММС, щільністю не менше 35 г/м2, посилення - ламінований спанбонд, щільністю не менше 55 г/м2 - 1 шт.;

- покриття операційне, розміром 35 см х 20 см, матеріал - спанлейс, щільністю не менше 45 г/м2 - 6 шт.;

- покриття для столу Мейо з посиленням, розміром 80 см х 140 см, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2, посилення 65 см х 85 см, матеріал - ламінований спанбонд, щільністю не менше 55 г/м2 - 3 шт.,

- кишеня для інструментів, розміром 80 см х 40 см, матеріал - поліетилен 50 мкм - 2 шт.;

- бахіли, розміром 40 см х 30 см, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 2 шт.;

- стрічка адгезивна, розміром 50 см х 5 см - 3 шт.;

- халат хірургічний "Посилений", розмір ХL, довжиною 135 см, матеріал - СММС, щільністю не менше 35 г/м2, посилення - ламінований спанбонд, щільністю не менше 28 г/м2 - 5 шт.

3.	Термін придатності: не менше 3 років від дати стерилізації, стерилізація газова, оксидом етилену.

Лот 70 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір Rapit, або еквівалент, або еквівалент (61347 Конектор трубки / маски дихального контура, стерильний) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина: 38,1 см.

2.	Конектор ½.

3.	Двоступенева венозна канюля.

Лот 71 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біологічний аортальний клапан St. Jude Trifecta, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Тип клапану - тристулковий біологічний, каркасний.

2.	Матеріал стулок - бичачий перикард, відібраний за технологією PeriMap з лазерною детекцією товщини-щільності перикарда і електронним підбором лоскутів для клапанів різного розміру.

3.	Обробка стулок - біопротез обробляється за методикою ThermaFix, що передбачає термообробку тканини в глютаральдегіді та використання етанолу та полісорбату-80, що запобігає розвитку кальцифікації та значно збільшує термін роботи клапану.

4.	Матеріал основи каркасу - кобальт-хром-нікелевий сплав Elgiloy, який має високу міцність, еластичність та рентгенконтрасність, покритий плетеним полотном з поліестеру.

5.	Манжета - силіконовий каучук, вкритий пористою безшовною політетрафторетіленовою (PTFE) тканиною. Наявність трьох кольорових міток для полегшення процесу розташування протеза та накладання швів.

6.	Профіль аортального клапану (діаметр тканинного кільця / зовнішній діаметр манжети / загальна висота / висота частини клапану, що розміщена в аорті, мм):

23 / 28 / 17 / 13 - 23 шт.;

25 / 31 / 18 / 14 - 7 шт.

7.	Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі не більше, ніж 3,0 Тесла.

8.	Обов'язкова поставка кожного клапану в індивідуальному термоізоляційному контейнері із пінопласту.

9.	Біопротез повинен поставлятися в стерильному непірогенному розчині глютаральдегіду, в опломбованому пластиковому контейнері.

10.	Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert, або еквівалент, з активацією на вплив екстремальних температур.

Лот 72 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Клапан серця аортальний біологічний Карпентьє-Едвардс, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 29 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Тип клапану - тристулковий біологічний, каркасний.

2.	Матеріал стулок - бичачий перикард, відібраний за технологією PeriMap з лазерною детекцією товщини-щільності перикарда і електронним підбором лоскутів для клапанів різного розміру.

3.	Обробка стулок - біопротез обробляється за методикою ThermaFix, що передбачає термообробку тканини в глютаральдегіді та використання етанолу та полісорбату-80, що запобігає розвитку кальцифікації та значно збільшує термін роботи клапану.

4.	Матеріал основи каркасу - кобальт-хром-нікелевий сплав Elgiloy, який має високу міцність, еластичність та рентгенконтрастність, покритий плетеним полотном з поліестеру.

5.	Манжета - силіконовий каучук, вкритий пористою безшовною політетрафторетіленовою (PTFE) тканиною. Наявність трьох кольорових міток для полегшення процесу розташування протеза та накладання швів.

6.	Профіль аортального клапану:

21 мм - 10 шт.;

23 мм - 14 шт.;

25 мм - 5 шт.

7.	Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі не більше, ніж 3,0 Тесла.

8.	Обов'язкова поставка кожного клапану в індивідуальному термоізоляційному контейнері із пінопласту.

9.	Біопротез повинен поставлятися в стерильному непірогенному розчині глютаральдегіду, в опломбованому пластиковому контейнері.

10.	Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert, або еквівалент, з активацією на вплив екстремальних температур.

Лот 73 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біологічний мітральний клапан по типу Medtronic Hancock, або еквівалент (60242  Біопротез серцевого аортального клапана) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Біологічний клапан складається з нативного свинного аортального клапану, низькопрофільного каркасу та шовної синтетичної манжети.

2.	Біологічний клапан має бути в консервованому вигляді у одноразовій ємності та мати антикальцифікаційну обробку.

3.	Біологічний клапан поставляється стерильним в забуферованому 0,2%-му розчині глутаральдегіда, який запобігає висиханню тканин біопротеза.

4.	Каркас клапану виготовлений із гнучкої полімерної основи, що покрита поліестеровою тканиною та містить рентгенконтрастні мітки.

5.	Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі 3,0 Тесла або менше.

6.	Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert, або еквівалент, з активацією на заморозку при 0°С та на перегрів при + 40°С.

7.	Наявні розміри мітральних клапанів:

25 мм - 1 шт.;

27 мм - 4 шт.;

29 мм - 4 шт.;

31 мм - 1 шт.

Лот 74 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Система аутотрансфузії Cellsaver Sorin Extra, або еквівалент (17605 Набір для системи підготовки крові для аутотрансфузії) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Наявність резервуару.

2.	Наявність мішка для концентрованої еритроцитарної маси.

3.	Наявність мішка для відходів.

4.	Наявність дзвона стандартного розміру виробника не більше 225 мл.

5.	Наявність стерильної головної лінії від резервуару до дзвону.

6.	Наявність стерильної лінії для подачі еритроцитів в мішок для концентрованої еритроцитарної маси.

7.	Наявність стерильної лінії відмивки від розчину для відмивання до дзвону.

8.	Наявність лінії з'єднання резервуару з вакуумним насосом.

Лот 75 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Гемостатична марля Surgicell, або еквівалент, 5 см х 7,5 см (35895 Гемостатичні губки) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Розмір 5 см х 7,5 см.

2.	Місцевий гемостатик.

Лот 76 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Безшовний клапан Реrceval, або еквівалент (60240 Протез серцевого аортального клапана двостулковий) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Призначений для заміни аортального клапана при розвитку важкого ступеня недостатності аортального клапана. Клапан виключає необхідність накладення швів, імплантується шляхом мінімально інвазивної хірургії.

2.	Біологічний аортальний клапан на платформі / каркасі нітінолових стентів.

3.	Клапан виготовлений з сегмента бичачого перикарда і стабілізований в розчині глутаральдегіду. Додаткове покриття каркаса піролітичним вуглецем підвищує тромбостійкість імпланта.

4.	Каркас - саморозкриваючий нітіноловий стент з самофіксацією.

5.	В комплекті - аксесуари для імплантації, а саме: тримач клапана, набір вимірників, постділатаціонний катетер з роздмухуваним пристроєм, спеціальний стискаючий пристрій для приготування клапана до імплантації.

6.	Розміри:

S - 2 шт.;

M - 3 шт.

7.	Всі складові частини системи повинні бути повністю сумісні.

Лот 77 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Артеріальна канюля із зігнутим наконечником (34893 Канюля для штучного кровообігу, артеріальна) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Артеріальна канюля з кутовим накінечником 45º.

2.	Без бокових отворів.

3.	Довжина 12'' (30,5 см).

4.	Конектор 3/8” (0,95 см).

Лот 78 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Венозна канюля NextGen, або еквівалент (34904 Канюля для порожнистої вени) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Гемостатичний ковпачок.

2.	Металева голка.

3.	Ділітатор 8/10 F.

4.	Ділітатор 12/14 F.

5.	Провідник 0,038 × 150 см.

6.	Скальпель № 11.

Лот 79 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Артеріальна канюля NextGen, або еквівалент (34902 Канюлі стегнової артерії) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Гемостатичний ковпачок.

2.	Металева голка.

3.	Ділітатор 8/10 F.

4.	Ділітатор 12/14 F.

5.	Провідник 0,038 × 100 см.

6.	Скальпель № 11.

Лот 80 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальна канюля з вентлінією (34893 Канюля для штучного кровообігу, артеріальна) - 65 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Канюля для кореня аорти.

2.	Має дренажну лінію.

3.	Довжина 14 см.

Лот 81 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двоетапна венозна канюля (34905 Канюля для штучного кровообігу, венозна) - 47 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина 38,1 см.

2.	Коннектор ½.

3.	Двоступенева венозна канюля.

Лот 82 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарна канюля (34896 Канюля для коронарних артерій, одноразового застосування) - 39 шт.

Спеціальні вимоги:

1.	Довжина 19,1 см.

2	Накінечник 90º.

3.	Доступні розміри: 10 F (3, 3 мм); 12 F (4, 0 мм); 14 F (4,7 мм).

Загальні вимоги:

1.	Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2.	Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

3.	Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності (стерильності), якщо інше не передбачено спеціальними вимогами. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4.	Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5.	Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6.	Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7.	Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8.	Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

70 552 628,70 грн (Сiмдесят мiльйонiв п`ятсот п`ятдесят двi тисячi шiстсот двадцять вiсiм гривень 70 копiйок), з ПДВ.