33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для гемодіалізу, 8 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Витратні матеріали для гемодіалізу, 8 найменувань, зокрема:

найменування 1 - капілярний діалізатор, площею 1,7 - 1,8 м2 (35004 Гемодіалізний діалізатор, порожнисто-волоконний) - 900 шт.;

найменування 2 - артеріально-венозний набір кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації, високоефективна HDF комбінована система (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 900 шт.;

найменування 3 - фістульна голка венозна (32111 Голка фістульна, одноразового використання) - 900 шт.;

найменування 4 - фістульна голка артеріальна (32111 Голка фістульна, одноразового використання) - 900 шт.;

найменування 5 - порошковий картридж основного компоненту Sol-Cart, або еквівалент, з вмістом сухого бікарбонату від 650 г (58905 Картридж з карбонатом натрію для очищення системи гемодіалізу) - 900 шт.;

найменування 6 - рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину без вмісту глюкози (35849 Концентрат гемодіалізу) - 2400 л;

найменування 7 - рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину із вмістом глюкози (35849 Концентрат гемодіалізу) - 2100 л;

найменування 8 - фільтр для приготування ультра чистого діалізуючого розчину (47739 Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу) - 18 шт.

Вимоги:

| Характеристика капілярного діалізатору, площею 1,7 - 1,8 м2 | Вимога |
| --- | --- |
| Мембрана | Синтетична |
| Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год.*мм.рт.ст.) | Від 50 до 75 |
| Стерилізація | Пара або опромінення |
| 1. Артеріально-венозний набір кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації (високоефективна HDF комбінована система): | Вимога |
| 1.1. Кровопровідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом для гемодіалізу DIALOG iQ, виробництва B.Braun, або еквівалент | Наявність |
| 1.2. Зажими повинні бути з кольоровою кодировкою | Наявність |
| 1.3. PA і порт РВЕ | Наявність |
| 1.4. Магістраль заміщення ГДФ | Наявність |
| 1.5. Пре-/постдилюція | Наявність |
| 2. Фістульна голка венозна: | Вимога |
| 2.1. Венозна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 2.2. Венозна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 2.3. Венозна голка повинна мати кольорове маркування | Наявність |
| 2.4. Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 2.5. Гнучкий сегмент венозної голки повинен мати затискач | Наявність |
| 2.6. Діаметр голки | Від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 2.7. Діаметр голки | Від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 2.8. Діаметр голки | Від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 2.9. Довжина металевого сегменту | Від 20 до 30 мм |
| 2.10. Довжина гнучкого сегменту | Не більше 180 мм |
| 2.11. Замовник за своїми потребами має право вибирати з вищезазначених діаметрів голок | Вимога |
| 3. Фістульна голка артеріальна: | Вимога |
| 3.1. Артеріальна голка повинна мати боковий зріз | Наявність |
| 3.2. Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу | Наявність |
| 3.3. Артеріальна голка повинна мати кольорове маркування | Наявність |
| 3.4. Обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |
| 3.5. Гнучкий сегмент артеріальної голки повинен мати затискач | Наявність |
| 3.6. Діаметр голки | Від 1,75 мм до 1,85 мм |
| 3.7. Діаметр голки | Від 1,55 мм до 1,65 мм |
| 3.8. Діаметр голки | Від 1,45 мм до 1,55 мм |
| 3.9. Довжина металевого сегменту | Від 20 до 30 мм |
| 3.10. Довжина гнучкого сегменту | Не більше 180 мм |
| 3.11. Замовник за своїми потребами має право вибирати з вищезазначених діаметрів голок | Вимога |
| 4. Порошковий картридж основного компоненту Sol-Cart, або еквівалент, з вмістом сухого бікарбонату від 650 г: | Вимога |
| 4.1. Повинен бути сумісним з апаратом для гемодіалізу DIALOG iQ, виробництва B.Braun, або еквівалент | Сумісність |
| 4.2. Вміст сухого бікарбонату від 650 г | Наявність |
| 5. Рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину без вмісту глюкози: | Вимога |
| 5.1. Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємностях від 8 до 12 літрів. | Наявність |
| 5.2. Рідкий концентрат кислотного компоненту після змішування з водою для діалізу в стандартній пропорції (1:34-1:35) має утворювати розчин з наступними іонними концентраціями та має відповідати наступним вимогам: | Відповідність |
| 7.3. Фізичні параметри | Безбарвний прозорий розчин |
| 7.4. Наявність осаду | Відсутність |
| Натрій (Na+) | 138-140 ммоль/л |
| Калій (K+) | 2,0-3,0 ммоль/л |
| Кальцій (Ca++) | 1,25-1,50 ммоль/л * |
| Магній (Mg++) | 0,5-0,75 ммоль/л |
| Хлорид (Cl.) | 109-111,5 ммоль/л |
| Ацетат (CH3COO ) | 2,0-3,0 ммоль/л |
| Глюкоза | 0 |
| 6. Рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину із вмістом глюкози: | Вимога |
| 6.1. Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємностях від 8 до 12 літрів | Наявність |
| 6.2. Рідкий концентрат кислотного компоненту після змішування з водою для діалізу в стандартній пропорції (1:34-1:35) має утворювати розчин з наступними іонними концентраціями та має відповідати наступним вимогам: | Відповідність |
| 6.3. Фізичні параметри | Безбарвний прозорий розчин |
| 6.4. Наявність осаду | Відсутність |
| Натрій (Na+) | 138-140 ммоль/л |
| Калій (K+) | 2,0-3,0 ммоль/л |
| Кальцій (Ca++) | 1,5-1,75 ммоль/л * |
| Магній (Mg++) | 0,5-0,75 ммоль/л |
| Хлорид (Cl.) | 109-111,5 ммоль/л |
| Ацетат (CH3COO ) | 2,0-3,0 ммоль/л |
| Глюкоза | 1-2 г/л |

* Замовник за своїми потребами має право вибрати розчини зі складом Кальцію (Ca++) або 1,5 ммоль/л, або 1,75 ммоль/л

| 7. Фільтр для приготування ультра чистого діалізуючого розчину: | Вимога |
| --- | --- |
| 7.1. Повинен бути сумісний з апаратом для гемодіалізу та гемодіафільтрації DIALOG iQ, виробництва B.Braun | Сумісність |
| 7.2. Повинен бути призначений для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину | Наявність |
| 7.3. Повинен використовуватися для отримання заміщуючого розчину в продедурах гемодіафільтрації он-лайн | Наявність |

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів  на момент  поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об`єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 897 302,60 грн (Один мільйон вісімсот дев'яносто сім тисяч триста дві гривні 60 копійок), з ПДВ.