33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Дефібрилятори, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33182100-0 Дефібрилятори - Дефібрилятор з неінвазивною кардіостимуляцією (48048 Дефібрилятор зовнішній автоматичний для професійного використання з живленням від акумуляторної батареї) - 2 од.

Вимоги:

Повинен бути призначений для електроімпульсної терапії на етапі відновлення серцевої діяльності, у тому числі для трансторакальної дефібриляції з режимом автоматичної поверхневої дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, транскутанної кардіостимуляції, а також для моніторингу ЕКГ

Повинен мати можливість використовуватись у дорослих та дітей

Наявність кольорового рідкокристалічного TFT-монітору

Наявність функціональної перевірки: зарядки, стану батареї, запису, кривої дефібриляції, сигналізації тривоги та мовної інформації

Наявність режимів роботи: - Асинхронна дефібриляція - Синхронна дефібриляція (кардіоверсія) - Автоматична поверхнева дефібриляція - Неінвазивна кардіостимуляція

Прилад повинен мати біфазну форму імпульсу

Наявність можливості забезпечення форми імпульсу другої фази дефібриляції, яка є незмінною і не залежить від контактного імпедансу

Наявність голосових інструкцій при підготовці та проведенні дефібриляції

Наявність індикації на рукоятці якості контакту електродів з тілом пацієнта

Прилад повинен бути оснащений режимом моніторингу ЕКГ

Наявність ручного та автоматичного режимів запису ЕКГ

Повинен мати можливість роботи від мережі та акумуляторної батареї

Кількість дефібриляцій при живленні від акумулятора з енергією не менше 270 Дж без підзарядки дефібрилятора має бути не менше ніж 70 разів

Час набору заряду 200 Дж повинен бути не більше ніж 4 с, час набору заряду 270 Дж повинен бути не більше ніж 5 с

Наявність режимів дефібриляції не гірше: - ручний режим - режим ручної синхронізації з хвилею R на ЕКГ - режим АЗД - режим АЗД (дитячий)

Максимальна вихідна енергія заряду не більше 270 Дж

Наявність не менше 3 пріоритетів тривог: критична, попереджуюча, рекомендуюча

Наявність світлового індикатора тривог, який змінює колір в залежності від пріоритету

Наявність слоту для SD-карти для збереження даних та встановлення програмного забезпечення

Наявність індикатору заряду акумулятора на дисплеї

Робота від батареї в режимі моніторингу не менше 180 хв

Наявність візуальних та звукових сигналів тривоги

Наявність вбудованого термопринтеру

Наявність роз’єму для карти пам'яті

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист): дефібрилятор з багаторазовими електродами - 1 шт.; комплект одноразових електродів та адаптер для неінвазійної кардіостимуляції - 1 шт.; кабель ЕКГ на 3 відведення - 1 шт.; батарея акумуляторна - 1 шт.; кабель живлення - 1 шт.; керівництво з експлуатацію - 1 шт.

Лот 2 - 33182100-0 Дефібрилятори - Дефібрилятор-кардіомонітор (17882 Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції) - 1 од.

| Параметр: | Вимоги |
| --- | --- |
| Призначення: |  |
| Дефібрилятор-кардіомонітор повинен бути призначений для надання невідкладної допомоги при зупинці серця в умовах спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, санітарному транспорті та просто неба. | наявність |
| Повинен мати режими ручної дефібриляції, автоматизованої зовнішньої дефібриляції, зовнішньої кардіостимуляції, моніторингу ЕКГ, частоти серцевих скорочень. | наявність |
| Призначений для використання у дорослих пацієнтів, пацієнтів дитячого віку і новонароджених пацієнтів. | наявність |
| Режим автоматизованої зовнішньої дефібриляції (AED): |  |
| Дефібрилятор повинен мати можливість запуску режиму напівавтоматичної зовнішньої дефібриляції безпосередньо в момент включення. | наявність |
| Імпеданс пацієнту | від 25 до 175 Ом |
| Частота серцевих скорочень | 20-300 уд/хв ±1 |
| Час заряджання до 200 Дж | до 6 сек |
| Режим ручної дефібриляції : |  |
| Рівень енергії розряду | від 1 до 360 Дж |
| Автоматичний час розряду | 60 сек |
| Час заряджання до 200 Дж | до 6 сек |
| Час заряджання до 360 Дж | до 8 сек |
| Режим електрокардіостимуляції: |  |
| Частота кардіостимуляції повинна регулюватись | від 30 до 180 імп/хв |
| Точність | не більше ± 1,5% (або 2 імп.), |
| Крок змін | не більше 2 імп/хв |
| Вихідний струм повинен регулюватись | від 0 до 140 мА |
| Тип імпульсу | імпульс постійної величини довжиною 40 мс |
| Режим моніторингу ЕКГ: |  |
| Кількість відведень ЕКГ | не менше 5 |
| Роздруківка інтерпретації 12-канальної ЕКГ | наявність |
| Швидкість розгортання | 25.0 мм / с |
| Розмір ЕКГ: | автоматичний вибір, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 мм / мВ |
| Частота серцевих скорочень | 0, 20 - 300 уд/хв. |
| Час визначення частоти серцевих скорочень не більше | 5 сек (при частоті пульсу 80-120 уд/хв.) 9 сек (при частоті пульсу 40-80 уд/хв.) |
| Розмір хвилі | x0.5, x1, x1.5, x2, x3 |
| Сигнали тривог: |  |
| Низький, Середній і Високий пріоритети | наявність |
| Вимоги до живлення: |  |
| Прилад повинен мати наступні типи електроживлення від мережі перемінного струму, від постійного току внутрішнього живлення транспорту, від вбудованого акумулятору | наявність |
| Акумулятор має забезпечувати роботу приладу | в режимі моніторингу ЕКГ– 5 годин; в режимі дефібрилятору – не менше 200 розрядів з енергією 200Дж |
| Кольорова індикація стану зарядки батареї | наявність |
| Екран: |  |
| Повинен бути оснащений кольоровим РК-дисплеєм | наявність |
| Кількість ліній розгорнення | не менше 4-х |
| Діагональ, дюймів | не менше 8’’ |
| Розмір | не менше 170 x 128 мм |
| Принтер: |  |
| Має бути вбудований | наявність |
| Швидкість друку має регулюватись | 25 мм/сек або 50 мм/сек |
| Ширина паперу мм, не менше | 80 |
| Вага кг, не більше: | 7 |
| Габаритні розміри мм. (Ш×В×Г), не більше: | 340 × 310 × 210 |
| Комплектація повинна включати: |  |
| Кабель живлення від електромережі | наявність |
| Розрядні електроди для дітей/дорослих | наявність |
| Кабель для ЕКГ 3-х канальний | наявність |
| Акумулятор | наявність |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

778 333,27 грн (Сiмсот сiмдесят вiсiм тисяч триста тридцять три гривнi 27 копiйок), без ПДВ.