38430000-8 Детектори та аналізатори (Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу з мас-селективним детектором (57848 Аналізатор мас-спектрометричний ІВД, автоматичний) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу з мас-селективним детектором (57848 Аналізатор мас-спектрометричний ІВД, автоматичний) - 1 шт.

| № | Технічні характеристики | Кількість/ Вимоги |
| --- | --- | --- |
| Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу з мас-селективним детектором |  |  |
| 1. | Газовий хроматограф | 1 шт. |
| 1.1. | Можливість одночасно встановлювати не менше 2 інжекторів | Відповідність |
| 1.2. | Забезпечує відтворюваність часів утримання < 0,0008 хв. | Відповідність |
| 1.3. | Забезпечує відтворюваність площ піків < 0,5% RSD | Відповідність |
| 1.4. | Максимальний робочий тиск повинен бути не менше 1000 кПа | Відповідність |
| 2. | Термостат колонок | 1 шт. |
| 2.1. | Діапазон температур термостату повинен бути не вужче, ніж від +3°С кімнатної температури до +450°С | Відповідність |
| 2.2. | Кількість кроків програмування температури (збільшення/зменшення) – не менше 32 | Відповідність |
| 2.3. | Охолодження термостату від 450°С до 50°С має відбуватись не більше, ніж за 4 хв. | Відповідність |
| 3. | Інжектор з/без розділення потоків (split/splitless) | 1 шт. |
| 3.1. | Максимальна температура інжектора повинна бути не менше, ніж 400°С | Відповідність |
| 3.2. | Максимальне розділення потоку повинно бути не менше, ніж 12500:1 | Відповідність |
| 4. | Мас-спектрометричний детектор | 1 шт. |
| 4.1. | Тип іонізації – електронний удар | Відповідність |
| 4.2. | Вакуумна система – високопродуктивний двоступеневий турбомолекулярний насос з продуктивністю не менше, ніж 300 л/с | Відповідність |
| 4.3. | Режими іонізації електронний удар – SIM, повне сканування (FS) та одночасні SIM та FS в одній інжекції | Відповідність |
| 4.4. | Швидкість збору даних – не менше, ніж 240 сканів/с у режимі SIM та не менше, ніж 97 сканів/с у режимі повного сканування | Відповідність |
| 4.5. | Детектор повинен забезпечувати сканування мас у діапазоні не вужче, ніж від 1,2 до 1100 а.о.м. | Відповідність |
| 4.6. | Детектор повинен забезпечувати швидкість сканування 20000 а.о.м./сек. або більше | Відповідність |
| 4.7. | Співвідношення сингал/шум детектору при EI-скануванні за умов стандартного сканування при номінальній масі іону 272,0 повинно бути не менше, ніж 2000:1 при введенні 1 мкл октафторнафталіну з концентрацією 1 пкг/мкл | Відповідність |
| 4.8. | Можливість замінювати джерело іонізації або колонку без порушення вакууму в мас-детекторі та додаткової продувки системи | Відповідність |
| 4.9. | Максимальна температура інтерфейсу ГХ/МС 400°С або більше | Відповідність |
| 5. | Автоматичний дозатор для вводу рідких зразків | 1 шт. |
| 5.1. | Автодозатор повинен мати тримач не менше, ніж на 155 віал на 2 мл | Відповідність |

Комплектація товару, що постачається

| 1. | Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу з мас-селективним детектором | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ліцензійне програмне забезпеченням для управління обладнанням та обробки хроматографічних та мас-спектрометричних даних | 1 шт. |
| 3. | Бібліотека мас-спектрів NIST | 1 шт. |
| 4. | Бібліотека мас-спектрів дизайнерських наркотиків | 1 комплект |
| 5. | Бібліотека спектрів Wiley - Наркотики, отрути, пестициди, забруднювачі та їх метаболіти | 1 комплект |
| 6. | Витратні матеріали та комплектуючі: | 1 комплект |
| 7. | Комплект витратних матеріалів на 1 рік роботи (відповідно до рекомендацій виробника обладнання) | 1 комплект |
| 8. | Фільтр для очистки газу-носія гелію | 1 шт. |
| 9. | Прозорі скляні віали 2 мл з гвинтовими кришками та септами Silicone/PTFE | 500 шт. |
| 10. | Колонка капілярна 5SILMS 30M X0.25MMX0.25ΜM | 1 шт. |
| 11. | Автоматичні піпетки, місткістю 200-1000 мкл, та наконечники до них | 4 шт. |
| 12. | Автоматичні піпетки, місткістю 10-100 мкл, та наконечники до них | 4 шт. |
| 13. | Штатив-тримач під автоматичні дозатори | 1 шт. |
| 14. | Мікрошприц хроматографічний на 10 мкл для автоінжектору газового хроматографу | 6 шт. |
| 15. | Віали скляні з кришкою, що загвинчується, септа PTFE/sil, місткістю 4 мл, 100 шт./уп. | 1 уп. |
| 16. | Скляна мірна колба з міткою, місткістю 10 мл | 10 шт. |
| 17. | Скляний мірний циліндр, місткістю 100 мл | 5 шт. |
| 18. | Віали 16 мм х 100 мм з кришками | 100 шт. |
| 19. | Лабораторні штативи під віали 16 мм х 100 мм | 2 шт. |
| 20. | Випарник в потоці азоту: Одночасне встановлення 9 пробірок із зразками; Діапазон робочих температур – не вужче, ніж від кімнатної +10°С до 200°С; Робочий діапазон швидкості перемішування – не вужче, ніж 150-170 ± 100 об./хв. | 1 шт. |
| 21. | Пробірки під випарник в струмі азоту | 50 шт. |
| 22. | Ваги аналітичні: Найбільша межа зважування не менше 220 г; Дискретність не менше 0,0001 г; Лінійність (нелінійність) не менше ± 0,0002 г; Час встановлення не більше 4 сек.; Розмір платформи не більше 90 мм. | 1 шт. |
| 23. | Центрифуга лабораторна Не менше 4 програм, що налагоджуються; Ротор повинен дозволяти використовувати кутові та бакетні стакани без необхідності зміни ротору на інший; Можливість роботи з пробірками від 1,2 мл до 15 мл без заміни ротору; Не менше 3 профілей гальмування; Кришка повинна блокуватись під час роботи; Можливість аварійного відчинення кришки за відсутності електричного живлення; Максимальна ємність не менше, ніж 8 пробірок по 15 мл; Максимальна швидкість не менше, ніж 4900 об./хв.; Максимальне прискорення не менше, ніж 3400 g; Налаштування таймеру від 1 до 999 хв. з кроком 1 хв., або постійна робота; Мікропроцесорне керування; Дисплей з діодним підсвічуванням. | 1 шт. |
| 24. | Центрифуга лабораторна: Мікропроцесорний контроль роботи приладу; Відображення на дисплеї наявних та заданих значень температури і швидкості; Наявність автоматичного розпізнавання імбалансу ротору; Заміна ротору не повинна вимагати додаткового устаткування; Можливість задання паролю доступу до меню керування; Наявність кольорового сенсорного екрану керування; Індикація статусу виконання програми; Наявність таймеру, який можна встановити в діапазоні до 99 год. 59 хв. або безперервна робота; Наявність не менше 100 операційних програм; Максимальна швидкість ротора – 15000 об./хв.; Можливість в подальшому додаткового устаткування центрифуги іншими сумісними роторами. | 1 шт. |
| 25. | Картриджі для твердофазної екстракції С18, 100 мг | 100 шт. |
| 26. | Пристрій для твердофазної екстракції, що включає штатив для патронів (картриджів) для твердофазної екстракції з регулятором вакууму, запобіжним клапаном з вакуумним мембранним насосом, що забезпечує вакуум. | 1 комплект |
| 27. | Ультразвукова баня: Заповнюючий об’єм бані не більше 2 л; Маркування рівня для точного заповнення; Потужність не менше 35 кГц; Внутрішня камера виготовлена з нержавіючої сталі; Таймер від 1 до 15 хв. | 1 шт. |
| 28. | Шейкер орбітальний: Діаметр – 10 мм; Максимальна вага, яка може перемішуватись – 7,5 кг; Швидкість – 100-500 об./хв.; Наявність таймеру та дисплею. | 1 шт. |
| 29. | Вортекс: Діапазон регулювання швидкості – 300-3500 об./хв.; Цифрова установка часу – 0-60 хв.; Максимальний час безперервної роботи – 8 год.; Максимальна нагрузка – 0,2 кг; Наявність дисплею. | 1 шт. |
| 30. | Фільтри шприцеві, PTFE 0.45 мкм, 25 мм для фільтрації екстрактів, 100 шт./уп. | 1 шт. |
| 31. | Лабораторний посуд Shott Duran (квадратні скляні бутилі для реактивів) з пластиковими пробками, що загвинчуються, місткістю 50, 100, 250, 500, 1000 мл. | 1 комплект |
| 32. | Пентафторпропіоновий ангід-рід, pentafluoropropionic anhydride, PFPAA | 5 г |
| 33. | Пентафторпропанол. Pentafluoro-propanol | 100 мл |
| 34. | Трифтороцтову ангідрид, trifluoroacetic anhydride, TFAA | 50 мл |
| 35. | N, O-біс (тріметілсіліл-тріфторацетамід, N, O- bis (trimethylsilyl) - trifluoroacetamide) with 1% Trime-thylchlorosilane, BSTFA + 1% TMCS або | 100 мл |
| 36. | N-метил (N-тріметілсіліл-тріфторацетамід, N-methyl (N-trimethylsilyl) -trifluoroacetamide, MSTFA | 100 мл |
| 37. | Піридин | 100 мл |
| 38. | Beta-глюкуронідаза | 2 мл |
| 39. | Пропанол-2 «ОСЧ 13-5» | 1 л |
| 40. | Гептан ХЧ | 1 л |
| 41. | Етилацетат ХЧ | 1 л |
| 42. | Ізооктан (триметилпентан) ХЧ | 2 л |
| 43. | Метилен хлористий ХЧ «Lichrosolv» | 3 л |
| 44. | 1,2-Дихлоретан | 1 л |
| 45. | Натрію хлорид ч.д.а. | 0.2 кг |
| 46. | Карбонат натрію ч.д.а. | 0.2 кг |
| 47. | Бікарбонат натрію ч.д.а. | 0.2 кг |
| 48. | Гідроксид натрію ч.д.а. | 0.6 кг |
| 49. | Аміак 10% водний | 0.6 л |
| 50. | Дифеніламін > 99% | 0.1 г |
| 51. | Джерело безперебійного живлення з потужністю не менше, ніж 6000 ВА | 1 шт. |
| 52. | Балон з гелієм 40 л, марка А | 1 шт. |
| 53. | Редуктор двостадійний | 1 шт. |
| 54. | Персональний комп’ютер з РК-монітором та принтером у відповідності до вимог програмного забезпечення виробника обладнання | 1 шт. |
| 55. | Витяжна шафа В основі шафи витяжної - розбірний посилений каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою. Корпус шафи виготовлений з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути регульовані опори (0-30 мм). У верхній частині витяжної шафи повинен бути підйомний захисний екран з безпечним склом «Триплекс». Екран з противагами, що дозволяє фіксувати його на необхідній висоті (максимальна висота підйому не менше 650 мм). Скло спереду повинно бути на всю висоту фасаду верхньої частини шафи. Матеріал робочої поверхні стільниці шафи: керамограніт з бортиком з нержавіючої сталі висотою не менше 8 мм. Висота робочої поверхні - 900 мм. Шафа повинна бути обладнана: • зливом з поліпропілену; • спеціальним хімічно стійким настільним краном для холодної води, сифоном з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену для підключення до каналізації; • гнучкими шлангами (довжиною не менше 800 мм) для підключення до мережі водопостачання; • фільтром для механічного очищення води. У верхній частині шафи повинен бути патрубок 200 мм для підключення до центральної витяжної системи. Повинен бути включений центробіжний вентилятор та регулятор потужності вентилятора. Для освітлення робочої зони шафи повинен бути передбачений світильник з двома лампами денного світла не менше 18W. Витяжна шафа повинна бути обладнана трьома євро-розетками, з закритим корпусом, IP 44, диференційним автоматом 16 А, вимикачем освітлення, електричним кабелем довжиною 1500 мм з євровилкою. Повинна бути передбачена максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається не менше 3 кВт. Нижня частина повинна бути з тумбою, розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою з кріпленням для підвішування до каркаса шафи витяжної. Виконання: троє дверей, два відділення, у кожному відділенні одна регульована полка всередині. Обладнана лицьовими і бічними екранами з листової сталі. З’ємний лицьовий екран, що забезпечує доступ до необхідних комунікацій, повинен бути обладнаний засувками. | 1 шт. |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

8 495 696,00 грн (Вiсiм мiльйонiв чотириста дев`яносто п`ять тисяч шiстсот дев`яносто шiсть гривень 00 копiйок), з ПДВ.