33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Комп'ютерні томографи, 3 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33115000-9 Томографічне обладнання - Томограф комп'ютерний (37618 Система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла) - 1 шт.

| № з/п | Функціональні та технічні характеристики системи: | Вимоги | Відповідність вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип обладнання: |  |  |
| 1.1 | Багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф для сканування всього тіла людини | Не менше, ніж 64 фізичних зрізів за оберт, та не менше 128 реконструйованих зрізів |  |
| 2. | Гентрі |  |  |
| 2.1 | Діаметр апертури гентрі | Не менше 70 см |  |
| 2.2 | Кут нахилу гентрі | Не гірше, ніж +/-30° |  |
| 2.3 | Мінімальний час обертання рентгенівської трубки на 360° | Не більше 0,37 сек./об. |  |
| 3. | Генератор та рентгенівська трубка |  |  |
| 3.1 | Максимальна потужність генератора | Не менше 75 кВт |  |
| 3.2 | Мінімальне значення струму на трубці | Не більше 15 мА |  |
| 3.3 | Максимальна сила струму на рентгенівській трубці | Не менше 625 мА |  |
| 3.4 | Регуляція напруги на трубці в діапазонi | Наявність |  |
| 3.5 | Мінімальна напруга на трубці | Не більше 70 кВ |  |
| 3.6 | Максимальна напруга на трубці | Не менше 140 кВ |  |
| 3.7 | Наявність двох фокусних плям | Наявність |  |
| 3.8 | Розмір малого фокуса | Не гірше 0,8 х 1,2 мм |  |
| 3.9 | Розмір великого фокуса | Не гірше 1,0 х 1,2 мм |  |
| 3.10 | Теплоємність аноду рентгенівської трубки | Не менше 7,0 млн теплових одиниць |  |
| 3.11 | Швидкість охолодження аноду рентгенівської трубки | Не менше 931 тисячі теплових одиниць/хв. |  |
| 4. | Детектор |  |  |
| 4.1 | Тип детектора | Твердотільний |  |
| 4.2 | Максимальне анатомічне покриття детектора за одне обертання гентрі в режимі аксіального сканування (ширина детектора по осі Z) | Не менше 38 мм |  |
| 4.3 | Максимальна кількість зрізів за один оберт рентгенівської трубки | Не менше 128 реконструйованих зрізів |  |
| 4.4 | Кількість рядків детектора | Не менше 64 |  |
| 4.5 | Мінімальна товщина колімованого зрізу | Не більше 0,625 мм |  |
| 4.6 | Загальна кількість елементів детектора | Не менше 53700 |  |
| 5. | Стіл пацієнта |  |  |
| 5.1 | Моторизований привід столу | Наявність |  |
| 5.2 | Максимальний діапазон сканування | Не менше 1850 мм |  |
| 5.3 | Максимальне навантаження на стіл при точному позиціонуванні | Не менше 250 кг |  |
| 5.4 | Мінімальна висота столу | Не більше 485 мм |  |
| 6. | Сканування та реконструкція зображень |  |  |
| 6.1 | Максимальне поле огляду (FOV) реконструкції | Не менше 500 мм |  |
| 6.2 | Максимальна матриця реконструкції | Не менше 512×512 |  |
| 6.3 | Максимальний час реконструкції | Не менше, ніж 28 зображень/сек. |  |
| 7. | Якість зображення, значення показників дози |  |  |
| 7.1 | Максимальне значення високо-контрастної роздільної здатності, не менше | Не менше 15,1 пар ліній / см |  |
| 8. | Консоль оператора |  |  |
| 8.1 | Кольоровий LCD монітор, розміром не менше 19" та матрицею не менше 1280 х 1024 пікселів | Наявність |  |
| 8.2 | Підтримка стандартів DICOM | Наявність |  |
| 8.3 | Забезпечення архівування зображень | Наявність |  |
| 8.4 | Забезпечення передачі зображень в мережу | Наявність |  |
| 8.5 | Забезпечення роздрукування зображень на термографічну плівку | Наявність |  |
| 8.6 | Забезпечення запису зображень на диски DVD | Наявність |  |
| 8.7 | Віддалений зв'язок з кімнатою сканування | Наявність |  |
| 8.8 | Підтримка мережі Ethernet | Наявність |  |
| 9. | Програмно-апаратні пакети та клінічні застосування на консолі оператора |  |  |
| 9.1 | Мультипланарна реконструкція (MPR) | Наявність |  |
| 9.2 | Програмне забезпечення для об'ємної візуалізації анатомічних структур | Наявність |  |
| 9.3 | Проекції максимальної і мінімальної інтенсивності (MIP та minIP) | Наявність |  |
| 9.4 | Фільмування | Наявність |  |
| 9.5 | Програмне забезпечення для модуляції променевого навантаження в режимі реального часу | Наявність |  |
| 9.6 | Програмне забезпечення для забезпечення автоматичного оптимального контрастування або аналог. | Наявність |  |
| 10 | Робоча станція обробки даних |  |  |
| 10.1 | Спеціалізована робоча станція для постобробки зображень з медичним монітором у кількості 1 од. | Наявність |  |
| 10.2 | Діагональ медичного монітору, не менше | 22'' |  |
| 10.3 | Програмне забезпечення для реконструкції та редагування тривимірного об’єму (3D Volume rendering), отримання проекцій максимальної інтенсивності (MIP), отримання проекції мінімальної інтенсивності (minIP), автоматичне видалення кісток, виміри – кути, щільність, розміри, формування звітів, друк | Наявність |  |
| 10.4 | Програмний пакет для онкологічних досліджень | Наявність |  |
| 10.5 | Програмне забезречення для віртуальної колоноскопії | Наявність |  |
| 10.6 | Інструкції до програмного забезпечення українською або російською мовою | Наявність |  |
| 11 | Додаткове обладнання та сервіс |  |  |
| 11.1 | ДБЖ для захисту електроніки томографу та консолі КТ | Наявність |  |
| 11.2 | Рентген-захисне скло, розміром не менше 900 х 900 мм | Наявність |  |
| 11.3 | Силовий розподільчий щит | Наявність |  |
| 11.4 | Автоматичний болюсний інжектор для введення контрастної речовини та фізіологічного розчину | Наявність |  |
| 11.5 | Медичний термографічний принтер для сухого друку рентгенівських знімків на термографічній плівці розміром 35х43 см з підключенням за стандартом DICOM | Наявність |  |
| 11.6 | Гарантійний строк на роботу обладнання, включаючи рентгенівську трубку не менше 24 міс. з дати встановлення | Наявність |  |
| 11.7 | Наявність сервісного центру в Україні. Швидке реагування у випадку поломки 24/7 | Наявність |  |
| 11.8 | Проведення курсу аплікації на робочому місці рентгенлаборантів та лікарів-спеціалістів по роботі з програмами, з видачею сертифікатів | Наявність |  |

Лот 2 - 33115000-9 Томографічне обладнання - Томограф комп'ютерний (37618 Система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла) - 1 шт.

| № з/п | Найменування параметру, функції або характеристики | Необхідне значення параметра або наявність функції | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип обладнання: |  |  |
| 1.1 | Багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф | Не менше, ніж 128 зрізів за оберт |  |
| 2. | Гентрі |  |  |
| 2.1 | Діаметр апертури гентрі | Не менше 70 см |  |
| 2.2 | Мінімальний час обертання рентгенівської трубки на 360 градусів | Не більше 0,4 сек. |  |
| 2.3 | Вага гентрі | Не більше 1900 кг |  |
| 3. | Генератор та рентгенівська трубка |  |  |
| 3.1 | Максимальна потужність генератора | Не менше 72 кВт |  |
| 3.2 | Максимальна сила струму на рентгенівській трубці | Не менше 600 мА |  |
| 3.3 | Мінімальна напруга на рентгенівській трубці | Не більше 80 кВ |  |
| 3.4 | Максимальна напруга на рентгенівській трубці | Не менше 135 кВ |  |
| 3.5 | Наявні дві фокусні плями | Наявність |  |
| 3.6 | Розмір малої фокусної плями у відповідності зі стандартом IEC | Не більше 0,9×0,8 мм |  |
| 3.7 | Розмір великої фокусної плями у відповідності зі стандартом IEC | Не більше 1,6×1,4 мм |  |
| 3.8 | Теплоємність аноду рентгенівської трубки | Не менше 7,0 МТО |  |
| 3.9 | Максимальна швидкість охолодження аноду рентгенівської трубки | Не менше 1,0 МТО/хв. |  |
| 4. | Детектор |  |  |
| 4.1 | Тип детектора | Твердотільний |  |
| 4.2 | Кiлькість рядків детектора | Не менше 64 |  |
| 4.3 | Максимальна кількість зрізів за один оберт рентгенівської трубки | Не менше 128 |  |
| 4.4 | Максимальне анатомічне покриття детектора за одне обертання гентрі в режимі аксіального сканування (ширина детектора по осі Z) | Не менше 40 мм |  |
| 4.5 | Мінімальна товщина колімованого зрізу | Не більше 0,625 мм |  |
| 4.6 | Загальна кількість елементів детектора | Не менше 54 000 |  |
| 5. | Стіл пацієнта |  |  |
| 5.1 | Діапазон горизонтального переміщення пацієнта | Не менше 1745 мм |  |
| 5.2 | Точність позиціонування деки стола | Не гірше 0,25 мм |  |
| 5.3 | Максимальне навантаження на стіл при точному позиціонуванні | Не менше 220 кг |  |
| 5.4 | Комплект приладдя та засобів для укладання пацієнтів | Наявність |  |
| 6. | Сканування та реконструкція зображень |  |  |
| 6.1 | Мінімальний час обертання рентгенівської трубки на 360° | Не більше 0,4 сек. |  |
| 6.2 | Максимальне значення спірального пітчу | Не менше 1,5 : 1 |  |
| 6.3 | Максимальне поле огляду (FOV) реконструкції | Не менше 500 мм |  |
| 6.5 | Максимальна швидкість реконструкції зображень | Не менше 50 зображень/сек. |  |
| 6.6 | Мінімальна товщина зрізу в режимі аксіального сканування | Не більше 0,625 мм |  |
| 6.7 | Максимальна матриця реконструкції | Не менше 512х512 |  |
| 7. | Якість зображення, значення показників дози |  |  |
| 7.1 | Мінімальне значення низькоконтрастної розподільчої здатність при контрастній різниці 3 одиниці Хаунсфілда | Не більше 3 мм |  |
| 7.2 | Максимальна просторова розподільча здатність | Не менше 19,5 пар ліній / см |  |
| 8. | Консоль оператора |  |  |
| 8.1 | Об’єм робочого диску для збереження даних | Не менше 300 Гб |  |
| 8.2 | Архівування даних КТ-досліджень на DVD-дисках | Наявність |  |
| 8.3 | Повна функціональність комунікацій DICOM | Наявність |  |
| 8.4 | Підтримка мережі Ethernet 10/100/1000 Мбіт/сек | Наявність |  |
| 9. | Програмно-апаратні пакети та клінічні застосування на консолі оператора |  |  |
| 9.1 | Багатопланарна реконструкція | Наявність |  |
| 9.2 | Автоматичний вибір струму для оптимізації дози після отримання сканограми | Наявність |  |
| 9.3 | Автоматична адаптація струму на трубці до анатомічних особливостей пацієнта в площині зрізу та в площині сканування | Наявність |  |
| 9.4 | Технологія ітеративної реконструкції зображень високої діагностичної якості при низькій дозі на пацієнта | Наявність |  |
| 9.5 | Проекції максимальної та мінімальної інтенсивності | Наявність |  |
| 9.6 | Програма тривимірної візуалізації та редагування об’ємних зображень з можливістю одночасної візуалізації судинних структур, м’яких тканин та кісток, регулювання прозорості/непрозорості перегляду в режимі реального часу | Наявність |  |
| 9.7 | Відображення показників значень дози опромінення та формування звітів про отриману пацієнтом дозу | Наявність |  |
| 9.8 | Протоколи спеціалізовані для дослідження дітей різних вікових груп | Наявність |  |
| 9.9 | Автоматичний старт сканування з синхронізацією надходження контрастного носія | Наявність |  |
| 10. | Робоча станція для постобробки зображень | Наявність |  |
| 10.1 | Система мультимодальної експертної постобробки зображень | Наявність |  |
| 10.2 | Монітор медичний з діагоналлю не менше 19" | Не менше 2 шт. |  |
| 10.3 | Клавіатура та миша | Не менше 1 комплекту |  |
| 10.4 | Єдиний інтерфейс користувача для всіх модальностей, що підтримуються, для візуалізації в області радіології, кардіології, онкології, нейрології, ортопедії та в інших областях | Наявність |  |
| 10.5 | Програмне забезпечення для реконструкції та редагування тривимірного об’єму (3D Volume rendering), отримання проекцій максимальної інтенсивності (MIP), отримання проекції мінімальної інтенсивності (minIP), отримання проекції максимальної інтенсивності по поверхні (SurfaceMIP) | Наявність |  |
| 10.6 | Програмний пакет загального аналізу судин з використанням наборів даних КТА або МРА з можливістю видаляти або редагувати кісткові структури (черепа або тіла), а також виділяти та сегментувати судини для більш швидкого проведення стандартних вимірювань, таких як діаметр внутрішньої частини судини, площу поперечного перетину судини, довжину та кривизну сегментів судин, кут судин | Наявність |  |
| 10.7 | Автоматичне визначення середньої лінії, розгортання судини уздовж її середньої лінії для точних кількісних вимірювань судинних структур | Наявність |  |
| 10.8 | Додаткове спеціалізоване програмне забезпечення | Вказати |  |
| 11. | Додаткове обладнання |  |  |
| 11.1 | ДБЖ для захисту електроніки томографу | Наявність |  |
| 11.2 | Просвинцьоване скло, розміром не менше 80 х 100 см | Наявність |  |
| 11.3 | Силовий розподільчий щит | Наявність |  |
| 11.4 | Автоматичний двохколбовий інжектор | Наявність |  |
| 11.5 | Принтер для друку на рентгенівській плівці | Наявність |  |
| 12. | Інші умови: |  |  |
| 12.1 | Установка, монтаж, налагодження і введення в експлуатацію здійснюється авторизованим компанією-виробником сервісним центром/сервісною службою з сертифікованими інженерами | Наявність |  |
| 12.2 | Гарантійний ремонт і сервісне обслуговування здійснюється авторизованим сервісним центром/ сервісною службою з сертифікованими інженерами | Наявність |  |
| 12.3 | Інструктаж та кваліфіковане навчання персоналу замовника на місці експлуатації обладнання не менш 5 днів входить до умов поставки та проводиться за рахунок учасника. | Наявність |  |
| 12.4 | Пакет документації по експлуатації комп’ютерного томографа для медичного персоналу надається на момент постачання обладнання (українською мовою) | Наявність |  |

Лот 3 - 33115000-9 Томографічне обладнання - Томограф комп'ютерний (37618 Система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла) - 1 шт.

| № з/п | Найменування параметру, функції або характеристики | Необхідне значення параметра або наявність функції | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип обладнання: |  |  |
| 1.1 | Багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф | Не менше, ніж 128 зрізів за оберт |  |
| 2. | Гентрі |  |  |
| 2.1 | Діаметр апертури гентрі | Не менше 70 см |  |
| 2.2 | Мінімальний час обертання рентгенівської трубки на 360 градусів | Не більше 0,35 сек. |  |
| 2.3 | Вага гентрі | Не більше 1900 кг |  |
| 3. | Детектор |  |  |
| 3.1 | Тип детектора | Твердотільний |  |
| 3.2 | Кiлькість рядків детектора | Не менше 64 |  |
| 3.3 | Максимальна кількість зрізів за один оберт рентгенівської трубки | Не менше 128 |  |
| 3.4 | Мінімальна товщина зрізу | Не більше 0,625 мм |  |
| 3.5 | Загальна кількість елементів детектора | Не менше 54 000 |  |
| 3.6 | Максимальне анатомічне покриття детектора за одне обертання гентрі в режимі аксіального сканування (ширина детектора по осі Z) | Не менше 40 мм |  |
| 4. | Генератор та рентгенівська трубка |  |  |
| 4.1 | Максимальна потужність генератора | Не менше 72 кВт |  |
| 4.2 | Максимальна сила струму на рентгенівській трубці | Не менше 600 мА |  |
| 4.3 | Мінімальна напруга на рентгенівській трубці | Не більше 80 кВ |  |
| 4.4 | Максимальна напруга на рентгенівській трубці | Не менше 135 кВ |  |
| 4.5 | Наявні дві фокусні плями | Наявність |  |
| 4.6 | Розмір малої фокусної плями у відповідності зі стандартом IEC | Не більше 0,9×0,8 мм |  |
| 4.7 | Розмір великої фокусної плями у відповідності зі стандартом IEC | Не більше 1,6×1,4 мм |  |
| 4.8 | Теплоємність аноду рентгенівської трубки | Не менше 7,0 МТО |  |
| 4.9 | Максимальна швидкість охолодження аноду рентгенівської трубки | Не менше 1,0 МТО/хв. |  |
| 5. | Стіл пацієнта |  |  |
| 5.1 | Діапазон горизонтального переміщення пацієнта | Не менше 1745 мм |  |
| 5.2 | Точність позиціонування деки стола | Не гірше 0,25 мм |  |
| 5.3 | Максимальне навантаження на стіл при точному позиціонуванні | Не менше 220 кг |  |
| 5.4 | Комплект приладдя та засобів для укладання пацієнтів | Наявність |  |
| 6. | Сканування та реконструкція зображень |  |  |
| 6.1 | Мінімальний час обертання рентгенівської трубки на 360° | Не більше 0,35 сек. |  |
| 6.2 | Максимальне значення спірального пітчу | Не менше 1,5 : 1 |  |
| 6.3 | Максимальне поле огляду (FOV) реконструкції | Не менше 500 мм |  |
| 6.5 | Максимальна швидкість реконструкції зображень | Не менше 50 зображень/сек. |  |
| 6.6 | Мінімальна товщина зрізу в режимі аксіального сканування | Не більше 0,625 мм |  |
| 6.7 | Максимальна матриця реконструкції | Не менше 512х512 |  |
| 7. | Якість зображення |  |  |
| 7.1 | Мінімальне значення низькоконтрастної розподільчої здатність при контрастній різниці 3 одиниці Хаунсфілда | Не більше 3 мм |  |
| 7.2 | Максимальна просторова розподільча здатність | Не менше 19,5 пар ліній / см |  |
| 8. | Консоль оператора |  |  |
| 8.1 | Об’єм робочого диску для збереження даних | Не менше 300 Гб |  |
| 8.2 | Архівування даних КТ-досліджень на DVD-дисках | Наявність |  |
| 8.3 | Повна функціональність комунікацій DICOM | Наявність |  |
| 8.4 | Підтримка мережі Ethernet 10/100/1000 Мбіт/сек | Наявність |  |
| 9. | Програмно-апаратні пакети та клінічні застосування на консолі оператора |  |  |
| 9.1 | Багатопланарна реконструкція | Наявність |  |
| 9.2 | Автоматичний вибір струму для оптимізації дози після отримання сканограми | Наявність |  |
| 9.3 | Автоматична адаптація струму на трубці до анатомічних особливостей пацієнта в площині зрізу та в площині сканування | Наявність |  |
| 9.4 | Технологія ітеративної реконструкції зображень високої діагностичної якості при низькій дозі на пацієнта | Наявність |  |
| 9.5 | Проекції максимальної та мінімальної інтенсивності | Наявність |  |
| 9.6 | Програма тривимірної візуалізації та редагування об’ємних зображень з можливістю одночасної візуалізації судинних структур, м’яких тканин та кісток, регулювання прозорості/непрозорості перегляду в режимі реального часу | Наявність |  |
| 9.7 | Відображення показників значень дози опромінення та формування звітів про отриману пацієнтом дозу | Наявність |  |
| 9.8 | Протоколи спеціалізовані для дослідження дітей різних вікових груп | Наявність |  |
| 9.9 | Автоматичний старт сканування з синхронізацією надходження контрастного носія | Наявність |  |
| 9.10 | ЕКГ монітор | Наявність |  |
| 9.11 | Алгоритм проспективної кардіосинхронізації для формування кардіозображень | Наявність |  |
| 9.12 | Синхронізоване з ЕКГ сканування | Наявність |  |
| 10. | Робоча станція для постобробки зображень | Наявність |  |
| 10.1 | Система мультимодальної експертної постобробки зображень | Наявність |  |
| 10.2 | Монітор медичний з діагоналлю не менше 19" | Не менше 2 шт. |  |
| 10.3 | Клавіатура та миша | Не менше 1 комплекту |  |
| 10.4 | Єдиний інтерфейс користувача для всіх модальностей, що підтримуються, для візуалізації в області радіології, кардіології, онкології, нейрології, ортопедії та в інших областях | Наявність |  |
| 10.5 | Програмне забезпечення для реконструкції та редагування тривимірного об’єму (3D Volume rendering), отримання проекцій максимальної інтенсивності (MIP), , отримання проекції мінімальної інтенсивності (minIP), отримання проекції максимальної інтенсивності по поверхні (SurfaceMIP) | Наявність |  |
| 10.6 | Програмний пакет загального аналізу судин з використанням наборів даних КТА або МРА з можливістю видаляти або редагувати кісткові структури (черепа або тіла), а також виділяти та сегментувати судини для більш швидкого проведення стандартних вимірювань, таких як діаметр внутрішньої частини судини, площу поперечного перетину судини, довжину та кривизну сегментів судин, кут судин | Наявність |  |
| 10.7 | Автоматичне визначення середньої лінії, розгортання судини уздовж її середньої лінії для точних кількісних вимірювань судинних структур | Наявність |  |
| 11. | Спеціалізовані клінічні застосування на консолі оператора та/або на робочій станції для постобробки |  |  |
| 11.1 | Програмне забезпечення перегляду даних серця для візуалізації однієї або багатьох кардіофаз, режимом кіно для кардіо осьових видів та необхідними кількісними оцінками обчислення: Кінцево-систоличний об’єм (ESV), Кінцево-діастоличний об’єм (EDV), Серцевий викид (CO) та Фракція викиду (EF) | Наявність |  |
| 11.2 | Програма кількісної оцінки кальцифікації судин | Наявність |  |
| 11.3 | Спеціалізоване програмне забезпечення візуалізації перфузії головного мозку | Наявність |  |
| 12. | Додаткове обладнання |  |  |
| 12.1 | ДБЖ для захисту електроніки томографу та стабілізатор напруги | Наявність |  |
| 12.2 | Просвинцьоване скло розміром не менше 80 х 100 см | Наявність |  |
| 12.3 | Силовий розподільчий щит | Наявність |  |
| 12.4 | Автоматичний двохколбовий інжектор | Наявність |  |
| 12.5 | Принтер для друку на рентгенівській плівці | Наявність |  |
| 13. | Інші умови: |  |  |
| 13.1 | Установка, монтаж, налагодження і введення в експлуатацію здійснюється авторизованим компанією-виробником сервісним центром/сервісною службою з сертифікованими інженерами | Наявність |  |
| 13.2 | Гарантійний ремонт і сервісне обслуговування здійснюється авторизованим сервісним центром/ сервісною службою з сертифікованими інженерами | Наявність |  |
| 13.3 | Інструктаж персоналу Замовника на місці експлуатації обладнання не менш 5 днів входить до умов поставки та проводиться за рахунок Учасника. | Наявність. |  |
| 13.4 | Пакет документації по експлуатації комп’ютерного томографа для медичного персоналу надається на момент постачання обладнання (українською мовою) | Наявність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії на право провадження діяльності з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання, видану відповідним органом.

14. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

82 977 812,00 грн (Вiсiмдесят два мiльйони дев`ятсот сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот дванадцять гривень 00 копiйок), без ПДВ.