33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для нейрохірургічних втручань, 52 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для стабілізації поперекового та грудного відділів хребта (61325 Система внутрішньої спінальної фіксації за допомогою кісткових гвинтів, нестерильна) - 35 компл.

Комплект у складі:

- гвинт транспедикулярний - 4 шт.;

- гвинт блокуючий - 4 шт.;

- стержень - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція транспедикулярного гвинта. Гвинти мають бути поліаксиальні та забезпечувати стабільну кутову фіксацію голівки гвинта в діапазоні 45 градусів відносно вертикальної осі. Гвинти мають бути самонарізні, атравматичні. Голівка гвинта типу «камертон» діаметром не більше 14 мм з шириною каналу, сумісна зі стержнем діаметром і 5,5 мм, і 6 мм одночасно. На бокових поверхнях голівки гвинта повинні бути симетричні заглиблення для кращого захоплення голівки притискним інструментом. Різьба гвинта повинна бути двозаходна, з меншою кількістю витків у спонгіозній частині та з більшою кількістю витків у кортикальній частині гвинта для забезпечення стабільної фіксації як в губчатій, так і в кортикальній кістковій тканині. Отвір для вміщення стержня повинен забезпечувати надійну фіксацію стержня після затягування блокуючого гвинта. Гвинт застосовується з суцільним внутрішнім блокуючим гвинтом, профіль різьби якого підрізаний так, щоб запобігти розсуванню плечей гвинта і унеможливити самовільне викручування блокуючого гвинта.

3. Кольорове маркування. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання.

4. Конструкція блокуючого гвинта. Гвинт блокуючий внутрішній забезпечує фіксацію стержня в голівці транспедикулярного гвинта. Шліц гвинта має бути виконаний під викрутку TORX T30. Для запобігання помилок, з’єднання гвинта з викруткою має бути можливим тільки з одного боку. Гвинт блокуючий після постановки має бути повністю занурений в голівку транспедикулярного гвинта. Різьба блокуючого гвинта повинна бути трапецієподібна, несиметрична.

5. Конструкція стержня. Стержень, на якому кріпляться транспедикулярні гвинти і який є каркасом конструкції із декількох транспедикулярних гвинтів, повинен мати обидва гексагональних кінця, що дозволяє інтраопераційну деротацію стержня.

6. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 4,5 | 35 | 4 | 5 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 4 |  |
|  | Стержень | 5,5 | 120 | 2 |  |
| 6.2 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 40 | 4 | 10 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 4 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 120 | 2 |  |
| 6.3 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 45 | 4 | 10 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 4 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 120 | 2 |  |
| 6.4 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 50 | 4 | 10 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 4 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 260 | 2 |  |

Лот 2 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для стабілізації поперекового та грудного відділів хребта (61325 Система внутрішньої спінальної фіксації за допомогою кісткових гвинтів, нестерильна) - 40 компл.

Комплект у складі:

- гвинт транспедикулярний - 8 шт.;

- гвинт блокуючий - 8 шт.;

- стержень - 2 шт.;

- з’єднувач поперечний - 1 шт.;

- затискач з’єднувача поперечного - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція транспедикулярного гвинта. Гвинти мають бути поліаксиальні та забезпечувати стабільну кутову фіксацію голівки гвинта в діапазоні 45 градусів відносно вертикальної осі. Гвинти мають бути самонарізні, атравматичні. Голівка гвинта типу «камертон» діаметром не більше 14 мм з шириною каналу, сумісна зі стержнем діаметром і 5,5 мм, і 6 мм одночасно. На бокових поверхнях голівки гвинта повинні бути симетричні заглиблення для кращого захоплення голівки притискним інструментом. Різьба гвинта повинна бути двозаходна, з меншою кількістю витків у спонгіозній частині та з більшою кількістю витків у кортикальній частині гвинта для забезпечення стабільної фіксації як в губчатій, так і в кортикальній кістковій тканині. Отвір для вміщення стержня повинен забезпечувати надійну фіксацію стержня після затягування блокуючого гвинта. Гвинт застосовується з суцільним внутрішнім блокуючим гвинтом, профіль різьби якого підрізаний так, щоб запобігти розсуванню плечей гвинта і унеможливити самовільне викручування блокуючого гвинта.

3. Кольорове маркування. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання.

4. Конструкція з'єднувача поперечного. З'єднувач поперечний складається зі з’єднувача та двох затискачів, які крючком надіваються на стержень і мають можливість регулювання по довжині під час оперативного втручання.

5. Конструкція блокуючого гвинта. Гвинт блокуючий внутрішній забезпечує фіксацію стержня в голівці транспедикулярного гвинта. Шліц гвинта має бути виконаний під викрутку TORX T30. Для запобігання помилок, з’єднання гвинта з викруткою має бути можливим тільки з одного боку. Гвинт блокуючий після постановки має бути повністю занурений в голівку транспедикулярного гвинта. Різьба блокуючого гвинта повинна бути трапецієподібна, несиметрична.

6. Конструкція стержня. Стержень, на якому кріпляться транспедикулярні гвинти і який є каркасом конструкції із декількох транспедикулярних гвинтів, повинен мати обидва гексагональних кінця, що дозволяє інтраопераційну деротацію стержня.

7. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 40 | 8 | 8 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 260 | 2 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 50 | 1 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 2 |  |
| 6.2 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 45 | 8 | 8 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 300 | 2 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 55 | 1 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 2 |  |
| 6.3 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 6,5 | 40 | 8 | 8 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 300 | 2 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 50 | 1 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 2 |  |
| 6.4 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 6,5 | 45 | 8 | 8 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 500 | 2 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 55 | 1 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 2 |  |
| 6.5 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 6,5 | 50 | 8 | 8 |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 600 | 2 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 60 | 1 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 2 |  |

Лот 3 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для стабілізації поперекового та грудного відділів хребта (61325 Система внутрішньої спінальної фіксації за допомогою кісткових гвинтів, нестерильна) - 3 компл.

Комплект у складі:

- гвинт транспедикулярний - 90 шт.;

- гвинт блокуючий - 90 шт.;

- стержень - 30 шт.;

- з’єднувач поперечний - 15 шт.;

- затискач з’єднувача поперечного - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція транспедикулярного гвинта. Гвинти мають бути поліаксиальні та забезпечувати стабільну кутову фіксацію голівки гвинта в діапазоні 45 градусів відносно вертикальної осі. Гвинти мають бути самонарізні, атравматичні. Голівка гвинта типу «камертон» діаметром не більше 14 мм з шириною каналу, сумісна зі стержнем діаметром і 5,5 мм і 6 мм одночасно.  На бокових поверхнях голівки гвинта повинні бути симетричні заглиблення для кращого захоплення голівки притискним інструментом. Різьба гвинта повинна бути двозаходна, з меншою кількістю витків у спонгіозній частині та з більшою кількістю витків у кортикальній частині гвинта для забезпечення стабільної фіксації як в губчатій, так і в кортикальній кістковій тканині. Отвір для вміщення стержня повинен забезпечувати надійну фіксацію стержня після затягування блокуючого гвинта. Гвинт застосовується з суцільним внутрішнім блокуючим гвинтом, профіль різьби якого підрізаний так, щоб запобігти розсуванню плечей гвинта і унеможливити самовільне викручування блокуючого гвинта.

3. Кольорове маркування. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання.

4. Конструкція з'єднувача поперечного. З'єднувач поперечний складається зі з’єднувача та двох затискачів, які крючком надіваються на стержень і мають можливість регулювання по довжині під час оперативного втручання.

5. Конструкція блокуючого гвинта. Гвинт блокуючий внутрішній забезпечує фіксацію стержня в голівці транспедикулярного гвинта. Шліц гвинта має бути виконаний під викрутку TORX T30. Для запобігання помилок, з’єднання гвинта з викруткою має бути можливим тільки з одного боку. Гвинт блокуючий після постановки має бути повністю занурений в голівку транспедикулярного гвинта. Різьба блокуючого гвинта повинна бути трапецієподібна, несиметрична.

6. Конструкція стержня. Стержень, на якому кріпляться транспедикулярні гвинти і який є каркасом конструкції із декількох транспедикулярних гвинтів, повинен мати обидва гексагональних кінця, що дозволяє інтраопераційну деротацію стержня.

7. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 40 | 10 | 3 |
|  | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 5,5 | 45 | 20 |  |
|  | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 6,5 | 45 | 40 |  |
|  | Гвинт транспедикулярний поліаксиальний | 6,5 | 50 | 20 |  |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 90 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 260 | 6 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 300 | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 500 | 8 |  |
|  | Стержень | 6,0 | 600 | 8 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 45 | 5 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 50 | 5 |  |
|  | З'єднувач поперечний | - | 55 | 5 |  |
|  | Затискач з'єднувача поперечного | - | - | 30 |  |

Лот 4 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для стабілізації шийного відділу хребта (46653 Пластина для спінальної фіксації, що не розсмоктується) - 5 компл.

Комплект  у складі:

- пластина шийна на 4 отвори - 1 шт.;

- гвинт блокуючий - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція пластини шийної. Шийні пластини призначені для термінової фіксації  хребців шийного відділу хребта з переднього операційного доступу. Товщина пластини має бути не більше 2 мм. Пластина повинна бути вигнута в двох площинах відповідно до анатомічної будови шийного відділу хребта. Блоковані отвори повинні чергуватись з неблокованими отворами так, щоб блоковані отвори відповідали рівню тіла хребця, а неблоковані – рівню міжхребцевих дисків. Кількість отворів у пластині шийній – 4 отвори. Пластина має бути симетрична по довжині, отвори повинні бути розміщені під кутом до осі пластини. Зовнішній профіль пластини повинен бути фігурний, на рівні отворів для блокування пластина має бути заокруглена, та звужуватись на рівні овальних отворів. Блокуючі отвори повинні мати багатоступінчастий діаметр, який збільшується від накісткової до зовнішньої поверхні пластини, та мати запірне кільце на зовнішній поверхні для попередження міграції гвинтів.

3. Конструкція гвинта блокуючого. Гвинти повинні бути кутові, перемінні, з повною різьбою, з кутом обертання 10° вздовж пластини та 20° поперек. Голівка гвинта повинна бути напівприхована, висота голівки не більше 3 мм, шліц гвинта під хрестову викрутку для шийних гвинтів. Гвинт повинен мати самонарізне різьблення для постановки без застосування мітчика. Робоча частина гвинта повинна мати конусний початок, вершинний кут 90°. Обов’язкове кольорове маркування діаметру гвинтів шляхом анодування.

4. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 14 мм) | - | 23 | 1 | 2 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 12 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 14 | 2 |  |
| 4.2 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 16 мм) | - | 25 | 1 | 2 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 16 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 18 | 2 |  |
| 4.3 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 18 мм) | - | 28 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 16 | 2 |  |

Лот 5 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для стабілізації шийного відділу хребта (46653 Пластина для спінальної фіксації, що не розсмоктується) - 5 компл.

Комплект у складі:

- пластина шийна на 6 отворів - 1 шт.;

- гвинт блокуючий - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція пластини шийної. Шийні пластини призначені для термінової фіксації  хребців шийного відділу хребта з переднього операційного доступу. Товщина пластини має бути не більше 2 мм. Пластина повинна бути вигнута в двох площинах відповідно до анатомічної будови шийного відділу хребта. Блоковані отвори повинні чергуватись з неблокованими отворами так, щоб блоковані отвори відповідали рівню тіла хребця, а неблоковані – рівню міжхребцевих дисків. Кількість отворів у пластині – 6 отворів. Пластина має бути симетрична по довжині, отвори повинні бути розміщені під кутом до осі пластини. Зовнішній профіль пластини повинен бути фігурний, на рівні отворів для блокування пластина має бути заокруглена та звужуватись на рівні овальних отворів. Блокуючі отвори повинні мати багатоступінчастий діаметр, який збільшується від накісткової до зовнішньої поверхні пластини, та мати запірне кільце на зовнішній поверхні для попередження міграції гвинтів.

3. Конструкція гвинта блокуючого. Гвинти повинні бути кутові, перемінні, з повною різьбою, з кутом обертання 10° вздовж пластини та 20° поперек. Голівка гвинта повинна бути напівприхована, висота голівки не більше 3 мм, шліц гвинта під хрестову викрутку для шийних гвинтів. Гвинт повинен мати самонарізне різьблення для постановки без застосування мітчика. Робоча частина гвинта повинна мати конусний початок, вершинний кут 90°. Обов’язкове кольорове маркування діаметру гвинтів шляхом анодування.

4. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 14 мм) | - | 37 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 12 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 16 | 2 |  |
| 4.2 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 15 мм) | - | 39 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 16 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 18 | 2 |  |
| 4.3 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 16 мм) | - | 41 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,0 | 16 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 16 | 2 |  |
| 4.4 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 17 мм) | - | 43 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 12 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 16 | 2 |  |
| 4.5 | Пластина шийна (відстань між центрами отворів – 18 мм) | - | 46 | 1 | 1 |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 14 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 16 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний блокуючий | 4,5 | 18 | 2 |  |

Лот 6 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для передньої стабілізації шийного відділу (кейдж міжхребцевий кутовий для шийного відділу) (60762 Кейдж для спондилодеза полімерний, нестерильний) - 50 компл.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. PEEK-OPTIMA (біосумісний та рентгенпрозорий матеріал поліефірефіркетону лінійного напівкристалічного (35%) термопластичного полімеру). Модуль пружності біосумісного полімеру PEEK-OPTIMA повинен бути максимально наближений до модулю пружності кістки, що забезпечує належні умови для перенесення навантажень. Прозорість полімера PEEK-OPTIMA для рентгенівських променів повинна забезпечувати точну візуалізацію та оцінку кісткового зрощення.

2. Конструкція кейджа міжхребцевого кутового для шийного відділу. Кейджі повинні бути оснащені рентген-контрастними танталовими маркерами для інтраопераційної та післяопераційної рентгенівської оцінки положення встановленого імплантату. Форми кейджів повинні відповідати анатомічним особливостям міжхребцевих просторів. Кожен кейдж повинен мати порожнину для розміщення аутологічного трансплантату. На поверхні кейджа повинно бути маркування з зазначенням розмірів та серій кейджів. Конструкція кейджа повинна забезпечувати міцне та стабільне з’єднання кейджа з інструментом для імплантації. Призначений для хірургічного лікування хребта на рівні С3-С7. Кейдж повинен мати форму клиноподібної вирізки кільця радіусом 25 мм. Довжина кейджа має бути 12 мм, ширина по зовнішній стороні – 15 мм. Ширина кейджа по внутрішній стороні – 13 мм. Бокові стінки кейджа увігнуті по радіусу 30 мм. Кут нахилу між верхньою та нижньою поверхнями кейджа складає 5о. На верхній та нижній поверхнях кейджа, вздовж широкої сторони нарізані зазубрини на всю довжину для попередження міграції кейджа між тілами хребців. В центрі кейджа розташовано вікно, яке повторює форму кейджа, при цьому ширина стінок залишається 2,8 мм. Вікно призначене для розміщення в ньому аутологічного трансплантату. На зовнішній боковій поверхні кейджа розміщене гніздо для кріплення кейджа за допомогою аплікатора.

3. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Висота, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Кейдж міжхребцевий кутовий шийний | 4 | 1 | 17 |
| 3.2 | Кейдж міжхребцевий кутовий шийний | 5 | 1 | 17 |
| 3.3 | Кейдж міжхребцевий кутовий шийний | 6 | 1 | 16 |

Лот 7 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для заміщення тіла хребця (поперек) TLIF (кейдж міжхребцевий для задньобокового тілового спондилодезу) (60762 Кейдж для спондилодеза полімерний, нестерильний) - 50 компл.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. PEEK-OPTIMA (біосумісний та рентгенпрозорий матеріал поліефірефіркетону лінійного напівкристалічного (35%) термопластичного полімеру). Модуль пружності біосумісного полімеру PEEK-OPTIMA повинен бути максимально наближений до модулю пружності кістки, що забезпечує належні умови для перенесення навантажень. Прозорість полімера PEEK-OPTIMA для рентгенівських променів повинна забезпечувати точну візуалізацію та оцінку кісткового зрощення.

2. Конструкція кейджа міжхребцевого для задньобокового тілового спондилодезу (TLIF). Кейджі повинні бути оснащені рентген-контрастними танталовими маркерами для інтраопераційної та післяопераційної рентгенівської оцінки положення встановленого імплантату. Форми кейджів повинні відповідати анатомічним особливостям міжхребцевих просторів. Кожен кейдж повинен мати порожнину для розміщення аутологічного трансплантату. На поверхні кейджа повинно бути маркування з зазначенням розмірів та серій кейджів. Конструкція кейджа повинна забезпечувати міцне та стабільне з’єднання кейджа з інструментом для імплантації. Призначені для імплантації з трансфорамінального доступу технікою TLIF. Кейдж повинен мати вигнуту вздовж форму. Кейдж повинен мати клиноподібну носову частину для полегшення встановлення імплантату та дистракції хребців. Кейдж повинен мати зазубрені верхню та нижню поверхні для попередження міграції імплантату та забезпечення його стабільного положення. Зубчасті поверхні імплантату повинні бути паралельні одна одній або мати кут 5о. Кейдж повинен бути обладнаний вбудованим поворотним з’єднувачем для приєднання інструменту для обертання імплантату в місці імплантації з можливістю блокування у будь-якому кутовому положенні в діапазоні до 85о. Кейдж повинен мати два довгих отвори по всій довжині для кісткового трансплантату та проростання кістки.

3. Склад комплектів.

| № з/п | Назва | Довжина, мм | Висота, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість, компл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Імплантати для заміщення тіла хребця TLIF | 26 | 11 | 1 | 12 |
| 3.2 | Імплантати для заміщення тіла хребця TLIF | 26 | 13 | 1 | 13 |
| 3.3 | Імплантати для заміщення тіла хребця TLIF | 30 | 11 | 1 | 12 |
| 3.4 | Імплантати для заміщення тіла хребця TLIF | 30 | 13 | 1 | 13 |

Лот 8 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для заміщення тіла хребця (телескопічна опора) (57806 Ендопротез тіла хребця, нестерильний) - 20 компл.

Комплект  у складі:

- телескопічна опора - 1 шт.;

- кришка зубчаста - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. PEEK-OPTIMA (біосумісний та рентгенпрозорий матеріал поліефірефіркетону лінійного напівкристалічного (35%) термопластичного полімеру). Модуль пружності біосумісного полімеру PEEK-OPTIMA повинен бути максимально наближений до модулю пружності кістки, що забезпечує належні умови для перенесення навантажень. Прозорість полімера PEEK-OPTIMA для рентгенівських променів повинна забезпечувати точну візуалізацію та оцінку кісткового зрощення.

2. Конструкція телескопічної опори. Опора телескопічна для заміщення тіла хребця повинна забезпечувати можливість імплантації вентрального, вентролатерального, латерального або дорсолатерального доступів, залежно від оперованого сегмента. Конструкція телескопічної опори повинна забезпечувати можливість плавного регулювання її висоти в процесі операції. Зміна висоти конструкції повинна забезпечуватись гвинтовим механізмом, без потреби в додатковому блокуванні. Усі елементи опори телескопічної мають бути промарковані відповідним чином для визначення сегменту хребта та доступу, для якого призначена конструкція, що збирається. Діапазон зміни висоти регульованої частини імплантату має бути не менше 15 мм, мінімальна висота телескопічної опори повинна бути не менше 31 мм.

3. Конструкція кришки зубчастої. Кришка зубчаста до опори телескопічної повинна бути представлена не менш, ніж у чотирьох варіантах кута нахилу для регулювання вигину конструкції відповідно до анатомічних вигинів хребта. Кришка зубчаста повинна бути запропонована не менш ніж, у двох варіантах розмірів: 25-26 мм х 22 мм та 30-31 мм х 26 мм. Кришка повинна бути обладнана рентгенконтрастними маркерами для визначення положення та повної висоти конструкції в тілі людини. Поверхні зубчастих кришок повинні мати зазубрені прорізи для збільшення сили тертя в місці контакту імплантату з кісткою, а також шипи для закріплення імплантату в кісткових структурах. Всередині кришки має бути отвір для легшого наповнення конструкції аутологічним матеріалом. Усі елементи опори телескопічної мають бути промарковані відповідним чином для визначення сегменту хребта та доступу, для якого призначена конструкція, що збирається. В процесі збирання зубчасті кришки повинні надійно фіксуватись на регульованому корпусі імплантату.

4. Склад комплектів.

| № з/п | Назва лікарських засобів/ виробів медичного призначення | Розмір, мм | Кут нахилу, градусів | Кількість, шт. у компл. | Кількість комплектів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Опора телескопічна | 31-46 | - | 1 | 5 |
|  | Кришка зубчаста | 26х22 | 0o | 1 |  |
|  | Кришка зубчаста | 26х22 | 3o | 1 |  |
| 4.2 | Опора телескопічна | 31-46 | - | 1 | 5 |
|  | Кришка зубчаста | 26х22 | 5o | 1 |  |
|  | Кришка зубчаста | 26х22 | 9o | 1 |  |
| 4.3 | Опора телескопічна | 31-46 | - | 1 | 5 |
|  | Кришка зубчаста | 30х26 | 0o | 1 |  |
|  | Кришка зубчаста | 30х26 | 3o | 1 |  |
| 4.4 | Опора телескопічна | 31-46 | - | 1 | 5 |
|  | Кришка зубчаста | 30х26 | 5o | 1 |  |
|  | Кришка зубчаста | 30х26 | 9o | 1 |  |

Лот 9 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для вертебропластики (45253 Набір для замішування / введення ортопедичного цементу) - 15 наб.

Набір у складі:

- голка для вертебропластики - 1 шт.;

- пристрій для введення цементу - 1 шт.;

- цемент для хребта - 1 упаковка.

Спеціальні вимоги:

1. Характеристики цементу. Цемент для хребта повинен складатися з двох частин – порошку та рідкого компонента та містити не менш 30% сульфату барію, що робить його рентген контрастним. Цемент для хребта повинен забезпечувати можливість змішування як вручну, відкритим способом, так і в спеціальному пристрої-міксері; час змішування до досягнення гомогенного стану – не більше 1 хвилини. Цемент для хребта повинен бути низької в’язкості, придатний для введення як через звичайний шприц, так і за допомогою спеціального пристрою для введення цементу; тривалість «робочого часу» (утримання консистенції, при якій його можна вводити в хребець) – не менше 11 хвилин. Температура полімеризації цементу для хребта не повинна перевищувати 70оС. Цемент для хребта повинен постачатись в упаковках по 20 г, розділений на 2 порції по 10 г, кожна в індивідуальній стерильній упаковці. Рідкий компонент і порошок повинні бути упаковані в окремі стерильні упаковки.

2. Конструкція пристрою для введення цементу. Пристрій для введення цементу повинен складатися зі шприця, рукоятки, перехідної канюлі для забору цементу, замішаного вручну та подовжуючої рентген прозорої трубки для цементу. Пристрій повинен бути розбірним. Шприц повинен мати гвинтовий поршень з Т-подібною рукояткою для зручності хірурга. Пристрій для введення цементу повинен забезпечувати можливість негайного блокування введення цементу за потребою. Пристрій для введення цементу повинен забезпечувати можливість застосування цементу для хребта як низької, так і високої в’язкості. Пристрій для введення цементу повинен постачатись стерильній упаковці.

3. Конструкція голки для вертебропластики. Голка для вертебропластики повинна бути виготовлена зі сплаву неіржавіючої сталі, дозволеної до імплантації всередину тіла людини, та мати металеву рентген прозору рукоятку з конектором типу Luer-Lock. Голка повинна складатись з канюлі та стилету. Стилет має бути 2-х типів: зі скошеним кінцем або типу троакар. Голка повинна мати маркування з кроком в 1 см по всій довжині. Голка повинна постачатись в індивідуальній стерильній упаковці. Повинна бути забезпечена можливість постачати на вимогу замовника голки різних типорозмірів.

4. Склад наборів.

| № з/п | Назва | Довжина, мм | Діаметр | Кількість, шт. в наборі | Кількість наборів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Голка для вертебропластики | 150 | 11 G | 1 | 12 |
|  | Пристрій для введення цементу | - | - | 1 |  |
|  | Цемент для хребта (упак.) | - | - | 1 |  |
| 4.2 | Голка для вертебропластики | 150 | 13 G | 1 | 3 |
|  | Пристрій для введення цементу | - | - | 1 |  |
|  | Цемент для хребта (упак.) | - | - | 1 |  |

Лот 10 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для кіфопластики (47129 Набір для балонної кіфопластики) - 15 наб.

Набір у складі:

- набір для балонної кіфопластики - 1 шт.;

- цемент для хребта - 1 упаковка.

Спеціальні вимоги:

1. Характеристики цементу. Цемент для хребта повинен складатися з двох частин – порошку та рідкого компонента та містити не менш 30% сульфату барію, що робить його рентгенконтрастним. Цемент для хребта повинен забезпечувати можливість змішування як вручну, відкритим способом, так і в спеціальному пристрої-міксері; час змішування до досягнення гомогенного стану – не більше 1 хвилини. Цемент для хребта повинен бути низької в’язкості, придатний для введення як через звичайний шприц, так і за допомогою спеціального пристрою для введення цементу; тривалість «робочого часу» (утримання консистенції, при якій його можна вводити в хребець) – не менше 11 хвилин. Температура полімеризації цементу для хребта не повинна перевищувати 70оС.

Цемент для хребта повинен постачатись в упаковках по 20 г., розділений на 2 порції по 10 г, кожна в індивідуальній стерильній упаковці. Рідкий компонент і порошок повинні бути упаковані в окремі стерильні упаковки.

2. Вимоги до пакування. Комплект повинен постачатися в окремій упаковці; всі складові комплекту всередині упаковки повинні знаходитись в індивідуальних стерильних упаковках.

3. Склад набору для балонної кіфопластики. Набір для кіфопластики повинен складатись з наступних елементів: голка для первинного доступу до хребця - 1 шт., свердло для кістки - 1 шт., катетер з балоном на кінці - 1 шт., пристрій для надування балону - 1 шт., канюля для введення цементу - 6 шт.

4. Конструкція голки для первинного доступу. Голка для первинного доступу до хребця повинна бути діаметром не менше 10 G, довжиною не менше 120 мм, мати зовнішнє маркування довжини. Один комплект повинен включати голки двох типів: зі скошеним кінцем та типу «троакар».

5. Конструкція свердла для кістки. Свердло для кістки повинно мати діаметр не менше 11 G, довжину не менше 200 мм та мати зовнішнє маркування довжини.

6. Конструкція катетера з балоном. Катетер з балоном, що надувається, повинен мати діаметр 11 G та 2 варіанти довжини: 15 та 20 мм. Балон повинен витримувати тиск до 27 Атм/Bar, мати рентгенконтрастні маркери для правильного розташування та захисний ковпачок. Катетер повинен мати зовнішнє маркування для визначення глибини його занурення.

7. Конструкція пристрою для надування балону. Пристрій для надування балона повинен мати шприц з гвинтовим поршнем з механізмом блокування та бути здатний створювати тиск в балоні в діапазоні від 0,4 до 30 Атм/Bar, мати цифровий датчик тиску для швидкого і більш точного визначення тиску в балоні, монітор, що відображає тиск та кількість введеної рідини, 3-канальний перемикач та гнучку подовжуючу трубку.

8. Конструкція канюлі для введення цементу. Канюля для введення цементу повинна бути довжиною не менш 200 мм, діаметром 11 G, мати зовнішнє маркування для визначення глибини її занурення та мати стилет для виштовхування цементу.

9. Склад комплекту.

| № з/п | Назва | Довжина балона, мм | Діаметр | Кількість, шт. в наборі | Кількість наборів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Набір для балонної кіфопластики | 15 | 11 G | 1 | 5 |
|  | Цемент для хребта (упак.) | - | - | 1 |  |
| 8.2 | Набір балонної для кіфопластики | 20 | 11 G | 1 | 10 |
|  | Цемент для хребта (упак.) | - | - | 1 |  |

Лот 11 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для задньої стабілізації шийного відділу хребта (шийно-потиличний відділ) (61325 Система внутрішньої спінальної фіксації за допомогою кісткових гвинтів, нестерильна) - 2 компл.

Комплект у складі:

- пластина пряма потилична - 8 шт.;

- шуруп потиличний - 32 шт.;

- гвинти шийні - 32 шт.;

- гвинти блокуючі - 32 шт.;

- поперечина - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція шийного транспедикулярного гвинта. Гвинти мають бути поліаксиальні та забезпечувати стабільну кутову фіксацію голівки гвинта в діапазоні 45 градусів відносно вертикальної осі. Різьба гвинта повинна бути однозаходна, циліндрична. Кінчик гвинта має бути конічний атравматичний заокруглений та пристосований для нарізання різьблення в кістковій тканина. Комплекти повинні включати гвинти з повною різьбою.

Голівка гвинта типу «камертон», призначена для введення стержня зверху, зовнішній діаметр не більше 8,5 мм з шириною каналу під стержень діаметром 3,5 мм. На бокових поверхнях голівки гвинта повинні бути симетричні заглиблення для кращого захоплення голівки притискним інструментом. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання. Отвір для вміщення стержня повинен мати V-подібну форму і забезпечувати надійну фіксацію стержня після затягування блокуючого гвинта у трьох точках. Гвинт застосовується з суцільним внутрішнім блокуючим гвинтом, профіль різьби якого підрізаний так, щоб запобігти розсуванню плечей гвинта і унеможливити самовільне викручування блокуючого гвинта.

3. Кольорове маркування. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання.

4. Вимоги до пластини прямої потиличної. Профіль пластини не повинен перевищувати 2,2 мм. В дистальній частині пластина повинна переходити у стержень діаметром 3,5 мм, який є невід’ємною частиною пластини. Пластина повинна мати чотири отвори та бути сумісна з шурупами потиличними діаметром 4,0 мм. Повинна бути можливість коригування вигину пластини спеціальними інструментами.

5. Вимоги до шурупа потиличного. Шуруп потиличний має бути призначений для фіксації пластини потиличної до потиличної частини черепа. Різьба шурупа потиличного повинна бути однозаходна, циліндрична, з конічним кінчиком. Голівка шурупа потиличного після закручування повинна бути на одному рівні з поверхнею пластини.

6. Конструкція блокуючого гвинта. Гвинт блокуючий внутрішній забезпечує фіксацію стержня в голівці транспедикулярного гвинта. Шліц гвинта має бути виконаний під викрутку TORX T15. Для запобігання помилок, з’єднання гвинта з викруткою має бути можливим тільки з одного боку. Гвинт блокуючий після постановки має бути повністю занурений в голівку транспедикулярного гвинта. Різьба блокуючого гвинта повинна бути трапецієподібна, несиметрична. Профіль різьби повинен запобігати розширенню голівки. Блокуючий гвинт повинен бути сумісний з шийними транспедикулярними гвинтами. Механізм блокування повинен забезпечувати точне повторне блокування гвинта та ревізійне видалення імплантатів.

7. Конструкція поперечини. Поперечина повинна бути шарнірною та прикріплюватись безпосередньо до стержнів діаметром 3,5 мм (між поліаксиальними гвинтами). Поперечина повинна створювати можливість поперечного з’єднання стержнів під кутом один до одного (до 90о в одній площині) на різній відстані.

8. Довжина поперечини. Поперечина повинна забезпечувати можливість регулювання довжини в діапазоні від 29 мм до 42 мм.

9. Склад системи.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість, шт. у компл. | Кількість комплектів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Пластина пряма потилична | 3,5 | 200 | 8 | 2 |
|  | Шуруп потиличний | 4,0 | 6 | 25 |  |
|  | Шуруп потиличний | 4,0 | 8 | 7 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 10 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 12 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 14 | 4 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 16 | 10 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 18 | 10 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 20 | 2 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 22 | 2 |  |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 32 |  |
|  | Поперечина | - | 29-34 | 2 |  |
|  | Поперечина | - | 33-42 | 2 |  |

Лот 12 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект для задньої стабілізації шийного відділу хребта транспедикулярними гвинтами (61325 Система внутрішньої спінальної фіксації за допомогою кісткових гвинтів, нестерильна) - 2 компл.

Комплект у складі:

- гвинти - 80 шт.;

- гвинти блокуючі - 80 шт.;

- стержні - 20 шт.;

- поперечина - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Сплав титану згідно стандарту ISO-5832 для виробів, що імплантуються всередину тіла людини.

2. Конструкція шийного транспедикулярного гвинта. Гвинти мають бути поліаксиальні та забезпечувати стабільну кутову фіксацію голівки гвинта в діапазоні 45 градусів відносно вертикальної осі. Різьба гвинта повинна бути однозаходна, циліндрична. Кінчик гвинта має бути конічний атравматичний заокруглений та пристосований для нарізання різьблення в кістковій тканині. Голівка гвинта типу «камертон», призначена для введення стержня зверху, зовнішній діаметр не більше 8,5 мм з шириною каналу під стержень діаметром 3,5 мм. На бокових поверхнях голівки гвинта повинні бути симетричні заглиблення для кращого захоплення голівки притискним інструментом. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання. Отвір для вміщення стержня повинен мати V-подібну форму і забезпечувати надійну фіксацію стержня після затягування блокуючого гвинта у трьох точках. Гвинт застосовується з суцільним внутрішнім блокуючим гвинтом, профіль різьби якого підрізаний так, щоб запобігти розсуванню плечей гвинта і унеможливити самовільне викручування блокуючого гвинта.

3. Кольорове маркування. Обов’язкове кольорове маркування гвинтів методом анодування для легкої ідентифікації під час оперативного втручання

4. Конструкція поперечини. Поперечина повинна бути шарнірною та прикріплюватись безпосередньо до стержнів діаметром 3,5 мм (між поліаксиальними гвинтами). Поперечина повинна створювати можливість поперечного з’єднання стержнів під кутом один до одного (до 90о в одній площині) на різній відстані.

5. Довжина поперечини. Поперечина повинна забезпечувати можливість регулювання довжини в діапазоні від 29 мм до 55 мм.

6. Конструкція блокуючого гвинта. Гвинт блокуючий внутрішній забезпечує фіксацію стержня в голівці транспедикулярного гвинта. Шліц гвинта має бути виконаний під викрутку TORX T15. Для запобігання помилок, з’єднання гвинта з викруткою має бути можливим тільки з одного боку. Гвинт блокуючий після постановки має бути повністю занурений в голівку транспедикулярного гвинта. Різьба блокуючого гвинта повинна бути трапецієподібна, несиметрична. Профіль різьби повинен запобігати розширенню голівки. Блокуючий гвинт повинен бути сумісний з шийними транспедикулярними гвинтами. Механізм блокування повинен забезпечувати точне повторне блокування гвинта та ревізійне видалення імплантатів.

7. Вимоги до стержня. Стержні повинні постачатись у двох варіантах діаметрів, 3,5 мм для проведення оперативних втручань в шийному відділі, а також перехідні, які в одній частині мають діаметр 3,5 мм, а в другій – 6,0 мм, якщо передбачається хірургічне втручання одночасно на шийному та грудному відділах хребта. Стержень повинен забезпечувати можливість коригування довжини інтраопераційно.

8. Склад системи.

| № з/п | Назва | Діаметр, мм | Довжина, мм | Кількість в комплекті, шт. | Кількість комплектів, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 14 | 10 | 2 |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 16 | 28 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 3,5 | 18 | 26 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 4,0 | 28 | 8 |  |
|  | Гвинт шийний з повною різьбою | 4,0 | 30 | 8 |  |
|  | Гвинт блокуючий | - | - | 80 |  |
|  | Стержень | 3,5 | 240 | 16 |  |
|  | Стержень | 3,5/6,0 | 400 | 4 |  |
|  | Поперечина | - | 29-34 | 3 |  |
|  | Поперечина | - | 33-42 | 3 |  |
|  | Поперечина | - | 40-55 | 4 |  |

Лот 13 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент каротидний з додатковою ембопротекцією (45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал стенту. Стент повинен бути виготовлений з нікель-титану (нітинолу).

2. Конструкція стенту. Конструкція стенту повинна забезпечувати пристосування до різних форм судин. Стент повинен бути таким, що саморозгортається та мати ембопротекційну сітку.

3. Сумісність стент-системи з провідником. Стент-система повинна бути сумісною з провідником 0,014 дюйма.

4. Довжина шафту. Довжина доставляючого катетера має бути не менше 135 см.

5. Загальна довжина стенту. Загальна довжина стенту повинна бути в межах від не більше 20 мм до не менше 60 мм.

6. Діаметри стенту. Діаметри стенту повинні бути від 6 мм до 10 мм.

Лот 14 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-система каротидна (45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії) - 16 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина катетера. Довжина катетера має бути більшою 130 см.

2. Конфігурація стенту. Пряма та конусна. Така, що саморозкривається.

3. Діапазон діаметрів стенту. Від 6,0 мм до 10,0 мм, з кроком 1,0 мм.

4. Діапазон довжин стенту. Для стентів з прямою конфігурацією: від 20 мм до 60 мм, з кроком не більше 20 мм. Для стентів з конусною конфігурацією: від 30 мм до 40 мм, з кроком 10 мм.

5. Ренгенконтрасний маркер. Повинен мати танталові ренгенконтрасні маркери на проксимальному та дистальному кінцях стенту.

6. Матеріал, з якого виготовлено стент. Нікель-титановий (нітинол) сплав (Nitinol).

7. Дизайн ячейки. Відкритий дизайн ячейки стенту.

8. Сумісність з провідником та інтродюсером. Діаметр сумісного провідника має становити 0,014 дюйма, інтродюсера – 6 F.

9. Система доставки. Система доставки швидкої заміни типу RX (Rapid Exchange).

10. Призначення. Стентування сонних артерій.

Лот 15 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-система каротидна з подвійним плетенням (45851 Металевий непокритий стент для сонної артерії) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал стенту. Стент повинен бути виготовлений з нікель-титану (нітинолу).

2. Конструкція стенту. Конструкція стенту повинна забезпечувати пристосування до різних форм судин. Стент повинен бути таким, що саморозгортається, мати плетену будову (подвійна металева сітка).

3. Рентгенконтрасність. Наявність щонайменше 2 рентгенконтрастних маркерів.

4. Сумісність стент-системи з провідником. Стент-система повинна бути сумісною з провідником 0,014 дюйма.

5. Довжина шафту. Довжина доставляючого катетера має бути 143 см.

6. Загальна довжина стенту. Загальна довжина стенту повинна бути в межах від 22 мм до 47 мм включно.

7. Діаметр стенту. Діаметри стенту повинні бути від 5 мм до 10 мм.

8. Репозиція стенту. Стент повинен мати можливість репозиціонування при неповному розкритті стенту.

Лот 16 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для реваскуляризації (62266 Імплантат для відновлення судин і регуляції гемодинаміки, для внутрішньочерепних/сонних артерій) - 12 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Відновлення кровотоку у судинах головного мозку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт. Можливість застосування у наступних судинах нервової системи: внутрішня сонна артерія, сегментах М1 та М2 середньої мозкової артерії, базилярної та вертебральної артеріях.

2. Опис пристрою. Пристрій, що саморозкривається.

3. Матеріал пристрою. Сплав нікель-титану.

4. Спектр діаметрів пристрою. Не менше двох варіацій діаметрів від 4 мм до 6 мм.

5. Спектр довжин стенту. Наявність довжин не менше двох варіацій від 20 мм до 40 мм.

6. Сумісний діаметр судин пацієнта. Рекомендований діаметр судини має бути в діапазоні від не більше 2,0 мм до не менше 5,0 мм.

7. Сумісність з мікрокатетером. Для діаметрів пристрою до 4 мм включно має бути сумісність з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,017 дюйма. Для діаметрів пристрою більше 4 мм - має бути сумісність з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,027 дюйма.

8. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Наявність не менше трьох рентгеноконтрастних маркерів на дистальномцу кінці пристрою та не менше одного маркеру – на проксимальному кінці пристрою.

Лот 17 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент коронарний з покриттям для стентування хребцевих артерій (46535 Лікарсько-елюючий стеноз коронарної артерії) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал стенту. Кобальт-хромовий сплав.

2. Покриття стенту. Біоіндуцируєме покриття стінок з лікувальною сировиною амфілімус, розміщеною в резервуарах.

3. Полімер. Відсутність полімерного покриття стенту.

4. Діаметри. Стент повинен мати широкий спектр діаметрів: найменший діаметр - не більше 2,25 мм; найбільший діаметр - не менше 4,5 мм;  розміри в наявності: 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм.

5. Широкий вибір  довжин. Мінімальна довжина - не більше 8 мм. Максимальна довжина - не менше 46 мм.

6. Сумісність стента з провідниковим катетером. Сумісність з провідниковим катетером 5 F.

7. Наявність рентгеноконтрастних маркерів на кінцях  стента. Стент повинен мати не менше двох платинових рентгенконтрасних маркерів.

8. Тиск балону. Номінальний тиск NP - не менше 9 атм. Номінальний тиск розриву RBP - не менше 18 атм. Середній тиск розриву ABP – не менше 24 атм.

9. Довжина катетеру. Не більше 142 см.

10. Рентгенконтрастність. Дві рентгенконтрастні мітки на системі доставки.

11. Проксимальний шафт. Не більше 1,9 F.

12. Дистальний щафт. Не більше 2,7 F.

13. Профіль безпеки. МРТ сумісний.

Лот 18 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для ангіопластики позамозкових артерій (предилятація) (17521 Перфузійний балонний катетер для коронарної ангіопластики) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр балонів. Спектр діаметрів балонів: від 1,25 до 4,0 мм, з кроком 0,25 мм.

2. Довжина балонів. Спектр довжин балонів від 10 мм до 100 мм з кроком 5 мм.

3. Довжина шафту балону. Не менше 140 см.

4. Сумісність з провідниковим катетером. До діаметру 6,5 мм включно - сумісність з провідниковим катетером з внутрішнім діаметром не більше .067”. Діаметр 7,0 мм включно - сумісність з провідниковим катетером з внутрішнім діаметром не більше .071”.

5. Тип покриття. Має бути модель з гідрофільним покриттям.

6. Номінальний тиск. Номінальний тиск балону не більше 10 атм.

7. Тип системи доставки. Має бути типу Rapid Exchenge, або еквіватент.

Лот 19 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для ангіопластики позамозкових артерій (постдилятація) (17521 Перфузійний балонний катетер для коронарної ангіопластики) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція балонного катетеру. Конструкція балонного катетеру повинна бути Monorail. Катетер по всій довжині повинен мати конструкцію hypotube, виготовлену з неіржавіючої сталі. Конструкція балонного катетеру повинна забезпечувати гнучкість та високу прохідність по звивистим судинам.

2. Покриття. Балонний катетер повинен мати гідрофільне покриття.

3. Рентгенконтрастність. Балонний катетер повинен мати платино-іридієві маркери.

4. Профіль балонного катетеру. Балонний катетер повинен мати профіль входу в стеноз не більше 0,017 дюймів / 0,43 мм для проходження складних стенозів.

5. Номінальний тиск балону. Не менше 12 атм.

6. Розрахунковий тиск розриву балону. Не менше 18 атм для діаметрів балону від 2,00 мм до 4,00 мм; не менше 20 атм для діаметрів балону від 4,5 мм до 5 мм.

7. Діаметр балону. Від 2 мм до 5 мм.

8. Довжина балон.у Від 6 до 30 мм.

Лот 20 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Нейро-протекційний пристрій для ангіопластики та стентування (44841 Провідник для захоплення емболів) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Захоплення та видалення емболів, що можуть відірватися під час інтервенційних процедур на судинах, у тому числі на сонних судинах.

2. Складові частини. Система має складатися з наступних компонентів: - дротова пастка типу «кошик» (фільтр-сітка на дроті); - катетер для встановлення та повернення фільтру.

3. Матеріал, з якого виготовлено пастку. Нітинол (Nitinol).

4. Сумісність пастки з провідником для первинного доступу.	Пастка має бути сумісна з провідниками діаметром 0,014 та 0,018 дюйми.

5. Довжина та діаметр дротяної пастки. Діаметр дроту має бути 0,014 дюйми. Довжина дроту має бути змінною OTW/RX. OTW – не менше 310 см, RX – не менше 180 см.

6. Діапазон діаметрів фільтру. Від 3 мм до 7 мм, з кроком не більше 1,0 мм.

7. Ренгенконтрасний маркер. Повинен мати ренгенконтрастні маркери на дистальному та проксимальному кінцях пастки.

8. Покриття пастки. Гепарин або аналог, що запобігає утворенню тромбів під час розкриття пастки.

Лот 21 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для зовнішнього вентрикуло дренування (61796 Набір для зовнішнього дренування спинномозкової рідини) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

Система зовнішнього дренажа ліквору з вентрикулярним катетером.

1. Зовнішній вентрикулярний катетер з великим просвітом.

2. Призначений для використання в якості засобу тимчасового зовнішнього вентрикулярного дренажу спинномозкової рідини.

3. Розміри: 2,3 мм внутрішній діаметр; 4,0 мм зовнішній діаметр; 350 мм довжина.

4. Наявність 2,0 мм отворів на відстані 23 мм від проксимального кінчика.

5. Наявність позначок глибини на 5, 7,5, 10, 15 і 20 см від проксимального кінчика.

6. Комплектація: зовнішній вентрикулярний катетер (великий просвіт); фіксатор; стилет; троакар; конектор Льюер-Лока.

7. Зовнішня дренажна система СМР.

8. Призначена для збору СМР, дренованої зовнішнім дренажним катетером.

9. Допуск встановлення зовнішнього датчика тиску для моніторингу внутрішньочерепного тиску.

10. Комплектація:

- градуйований дренажний мішок об'ємом 600 мл: внутрішня крапельна камера, трубка, довжиною 30 см, затискач, штирьовий конектор Льюер-Лок, порт доступу із запірним краном та знімною кришкою, градуйована шкала 360 мм.вод.ст.;

- дренажна трубка, довжиною 165 см, ідентифікована зеленою смужкою, вбудована в стінку труби, з гніздовим конектором Льюер-Лок, затискач, антирефлюксний клапан, Y-подібна порт-система, 3-ходовий запірний кран із конектором Льюер-Лок, штирьовий конектор Льюер-Лок для підключення до дренажного катетера.

Лот 22 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Діагностичний гідрофільний провідник 0,035" (10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер) - 75 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Будова провідника. Діагностичний провідник повинен мати нітіноловий стрижень, покритий полімером з гідрофільним покриттям. Кінчик провідника повинен бути атравматичним.

2. Параметри. Діаметри провідника 035”, довжина має складати не менше 180 см.

3. Жорсткість. Має бути не менше трьох типів жорсткості.

4. Форма кінчика. Мають бути моделі з прямим та J кінчиком.

Лот 23 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Гідрофільний провідник змінний 0,035" (10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер) - 44 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Будова провідника. Діагностичний провідник повинен мати нітіноловий стрижень, покритий полімером з гідрофільним покриттям. Кінчик провідника повинен бути атравматичним.

2. Параметри. Діаметри провідника 035”, довжина має складати не менше 260 см.

3. Жорсткість. Має бути не менше трьох типів жорсткості.

4. Форма кінчика. Мають бути моделі з прямим та J кінчиком.

Лот 24 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Заплата для твердої мозкової оболонки 6 см на 6 см (38771 Засіб гемостатичний хірургічний на основі полісахаридів рослинного походження) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал. Заплата має бути виготовлена з свинячого желатину та полі-L-молочної кислоти.

2. Біодеградація. Матеріал заплати повинен розсмоктуватись та сприяти швидкій регенерації власної твердої мозкової оболонки пацієнта.

3. Антиадгезивність. Заплата повинна бути антиадгезивною.

4. Міцність. Матеріал заплати повинен забезпечувати високу міцність на розрив.

5. Спосіб фіксації. Має бути можливість підшивання заплати або застосування в якості накладки.

6. Розміри. 6 см на 6 см.

Лот 25 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Y подібний конектор (36177 Конектор катетера для ангіопластики) - 325 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Пристрій для забезпечення гемостазу при використанні катетерів і провідників під час внутрішньосудинних втручань.

2. Конструкція. Пристрій повинен складатися з ротаційного люєрівського роз’єму, корпусу У-конектора та гемостатичного клапану.

3. Внутрішній просвіт. Внутрішній просвіт повинен бути від 0,118 дюймів.

Лот 26 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер для емболізіції аневризм (10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Просвіт мікрокатетера. Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. Наявність маркерів. Наявність не менше 2 маркерів для кращої візуалізації.

3. Внутрішній діаметр. Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. Покриття. Наявність гідрофільного покриття.

5. Робоча довжина. Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та не менше 156 см.

Лот 27 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Спіраль для емболізації аневризм (60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку) - 28 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення виробу. Ендосудинна емболізація внутрішньочерепних аневризм.

2. Система відділення мікроспіралей. Механічна система відділення. Можливість ручного відділення без додаткових відділяючих пристроїв.

3. Матеріал виробу. Виріб повинен бути виготовлений з платинового сплаву або аналогу.

4. Просторова конфігурація. Наявність 3-х вимірної форми конфігурації.

5. Діаметр конфігурацій. Наявність широкого спектру діаметрів конфігурацій в межах від 1 мм до 25 мм.

6. Довжина мікроспіралі. Наявність широкого спектру довжин в межах від 1 см до 50 см.

Лот 28 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікропровідник гідрофільний інтервенційний 0,014" (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 50 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Пружна полімерна верхівка. Високостійкий лінійний еластичний дистальний нітиноловий стержень для відмінної прохідності.

2. Діаметр коронарного провідника. Не більше 0,014 дюймів.

3. Жорсткість кінчика. Від 2,5 г до 3 г.

4. Довжина коронарного провідника. Не менше 185 см.

5. Рентгенконтрастна верхівка. Коронарний провідник повинен мати рентгенконтрастну верхівку 2 см для гарної візуалізації усередині судини.

6. Покриття коронарного провідника. Гідрофільне покриття (або аналог) по всій довжині для полегшення проходження всередині судини.

7. Форма кінчика. Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.

8. Ступінь підтримки. Повинні бути в наявності два ступені підтримки: легка та помірна.

Лот 29 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікропровідник гідрофільний інтервенційний змінний 0,014" (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 12 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Пружна полімерна верхівка. Високостійкий лінійний еластичний дистальний нітиноловий стержень для відмінної прохідності.

2. Діаметр коронарного провідника. Не більше 0,014 дюймів.

3. Жорсткість кінчика. Від 2,5 г до 3 г.

4. Довжина коронарного провідника. Не менше 300 см.

5. Рентгенконтрастна верхівка. Коронарний провідник повинен мати рентгенконтрастну верхівку 2 см для гарної візуалізації усередині судини.

6. Покриття коронарного провідника. Гідрофільне покриття (або аналог) по всій довжині для полегшення проходження всередині судини

7. Форма кінчика. Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.

8. Ступінь підтримки. Повинні бути в наявності два ступені підтримки: легка та помірна.

Лот 30 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для ендоваскулярної церебральної тромбекстракції (10714 Катетер емболектомії / тромбектомії) - 7 шт.

Спеціальні вимоги:

Катетер емболектомії /тромбектомії.

1. Показання до застосування. Призначений для дистального введення у мозкові судини інтервенційних пристроїв.

2. Конструкція катетера. Наявність конструкції, що забезпечує проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість.

3. Стінка катетера. Армована металевою сіткою.

4. Властивість дистального сегменту. Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгенконтрастним з гідрофільним покриттям.

5. Структура кінчика. Кінчик провідникового катетера повинен бути м’яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером.

6. Розміри. Повинні бути наявні катетери з діаметром не менше 5 F.

7. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр катетера повинен бути не менше 0,055”.

8. Проксимальний зовнішній діаметр. Проксимальний зовнішній діаметр катетера повинен бути не більше 0,0825”.

9. Довжина катетера. Повинні бути в наявності три довжини катетера від 115 см до не більше 131 см.

Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер.

1. Просвіт мікрокатетера. Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. Наявність маркерів. Наявність не менше 2 маркерів для кращої візуалізації.

3. Внутрішній діаметр. Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. Покриття. Наявність гідрофільного покриття.

5. Робоча довжина. Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та не менше 156 см.

Периферійний судинний провідник, ручний.

1. Призначення. Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії.

2. Конструкція пристрою. Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу. На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі.

3. Покриття. Провідник повинен мати гідрофільне покриття. Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття.

4. Рентгенконтрастність. Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним довжиною 3 см або 6 см.

5. Діаметр виробу. Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма.

6. Довжина виробу. Повинен бути довжиною 200 см.

7. Сумісність. Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см.

Лот 31 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент для асистенції при койлінгу, лікування сегментарних аневризм (36035 Стент, судинний) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Показання до застосування. Для реконструкції судин складної анатомічної будови при емболізації аневризм з широкою шийкою шляхом проведення крізь чарунку стента мікроспіпалей.

2. Структура. Структура стенту повинна забезпечувати підвищену гнучкість по довжині та відмінну проходимість по звивистих та тонких судинах для можливості їх реконструкції, для чого стент повинен бути плетений з цільного дроту.

3. Матеріал виробу. Нітінол.

4. Принцип розкривання. Має бути таким, що саморозкривається при вивільненні з тубуса.

5. Діапазон застосування по діаметру судин. Розмірний ряд повинен давати можливість реконструкції судин в діапазоні діаметрів від 1,5 мм до 6,5 мм.

6. Довжина стентів. Наявність вибору довжини від 12 мм до 75 мм.

7. Спеціальні можливості при встановленні стента. Можливість репозиціонування стенту після його розкриття до 90% для корекції місця остаточного встановлення в судині.

8. Відповідність діаметрів судин що підлягають реконструкцій, діаметрам доставляючих мікрокатетерів. Діаметри доставляючих мікрокатетерів не повинені перевищувати наступні значення:

для судин діаметром до 3,6 мм - дистальний внутрішній діаметр мікрокатетера не повинен перевищувати 0,017”;

для судин діаметром до 4,25 мм - дистальний внутрішній діаметр мікрокатетера не повинен перевищувати 0,024”;

для судин діаметром 5,3 мм - дистальний внутрішній діаметр мікрокатетера не повинен перевищувати 0,029”;

для судин діаметром 6,5 мм - дистальний внутрішній діаметр мікрокатетера не повинен перевищувати 0,032”.

9. Рентгеноконтрастність. Виріб повинен мати вплетені рентгеноконтрастні дроти, які дозволяють добре контролювати положення та форму всього стенту в судині.

10. Комплектація. Стенти для судин діаметром більше 3,1 мм. Мають комплектуватись доставляючим мікрокатером відовідного розміру.

Лот 32 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент інтракраніальний, який змінює напрямок потоку, для стентування сегментарних аневризм (62266 Імплантат для відновлення судин і регуляції гемодинаміки, для внутрішньочерепних / сонних артерій) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для ендоваскулярної емболізації внутрішньочерепних аневризм шляхом забезпечення перенаправлення потоку крові.

2. Опис пристрою. Саморозкривний плетений циліндр (стент) на системі доставки з дротовим провідником.

3. Структура стенту. Одношарове дротове плетення.

4. Спектр діаметрів стенту. Мають бути наявні діаметри від 2,5 мм до 6,0 мм.

5. Спектр довжин стенту. Від 15 мм до 50 мм.

6. Сумісність з мікрокатетером. Має бути сумісний з мікрокатетером з внутрішнім діаметром 0,69 мм (0,027 дюйма) та довжиною не менше 135 см.

7. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Наявність рентгеноконтрастних маркерів на системі доставки.

Лот 33 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідниковий катетер (17846 Одноразовий судинний напрямний катетер) - 100 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Підтримка. Провідниковий катетер повинен забезпечувати активну підтримку.

2. Зовнішній діаметр. Зовнішній діаметр катетера повинен бути 5 F, 6 F, 7 F, 8 F.

3. Мінімальний внутрішній діаметр. Мінімальний внутрішній діаметр повинен бути не менше: 0,058” (5 F), 0,071” (6 F), 0,081” (7 F), 0,091” (8 F).

4. Конфігурації. Повинні бути наявні різноманітні конфігурації (наявність спектру форм кінчинка (прямий або JR, або SR, або MPA), що дають можливість виконання інтервенцій в каротидних та вертебро-базилярному басейні).

5. Наявність бокових отворів. Повинні бути наявні катетери з боковими отворами та без них.

6. Довжина. Катетери повинні мати довжину 90 та 100 см.

Лот 34 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму – Шприц високого тиску (17541 Разовий катетер-балон з помпою) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Максимальний тиск. 30 Атм.

2. Комплектація. Індефлятор, керуючий пристрій, У-конектор.

Лот 35 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон-катетер для лікування інтракраніальних стенозів (17521 Перфузійний балонний катетер для коронарної ангіопластики) – 12 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Показання до застосування. Призначений для дилятації стенозу в церебральних артеріях для покращення перфузії.

2. Розміри балона. Діаметр пристрою повинен бути в межах від 1,5 до 4,0 мм, довжина - 8 мм.

3. Покриття. Має бути наявним гідрофільне покриття, що забезпечує ковзкість пристрою.

4. Рентгенконтрастність. Балонний катетер повинен мати один рентенконтрастний маркер, що позначає кінчик катетера, два додаткові рентгенконтрастні маркери, які позначають номінальну довжину балона.

5. Внутрішній просвіт. Пристрій повинен мати внутрішній просвіт 0,0165-0,017”.

6. Довжина пристрою. Довжина балонного катетера має бути не менше 150 см.

Лот 36 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтракраніальний стент для церебральних стенозів (36035 Стент, судинний) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал пристрою. Пристрій повинен бути виготовленим з нітинолу або аналогу.

2. Репозиціювання. Пристрій повинен мати можливість репозиціювання та видалення при розкритті до 90%.

3. Конструкція. Нітиноловий стент, виготовлений за технологією лазерної різки, який саморозкривається. Повинні бути доступні модифікації з високою радіальною силою.

4. Рентгенконтрастність. Пристрій повинен мати рентгенконтрастні маркери з обох боків.

5. Розміри пристрою. Діаметр пристрою повинен бути від 3,0 мм до 6,5 мм включно. Довжина від 15 до 35 мм.

6. Сумісний мікрокатетер. Пристрій повинен бути сумісним з мікрокатетером з внутрішнім діаметром 0,0165-0,017”.

Лот 37 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Спіраль для емболізації аневризм неправильної форми (60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку) - 28 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Система відділення мікроспіралей. Спіралі повинні відділятися під дією електричного струму.

2. Матеріал виробу. Вироби повинні бути виготовлені з платинового сплаву.

3. Система запобігання розтягненню. Мікроспіралі повинні мати внутрішній дріт для запобігання розтягнення. Дріт повинен мати хвилясту форму.

4. Дизайн виробу. Конструкція спіралі повинна забезпечувати зміну напрямку укладання спіралі відповідно до форми стінки аневризми.

5. Діаметр мікроспіралі. Наявність широкого спектру діаметрів в діапазоні від 1,5 мм до 16 мм.

6. Довжина мікроспіралі. Наявність широкого спектру довжин від 2 см до не менше 30 см.

Лот 38 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Екстра-інтракраніальний провідниковий катетер (10714 Катетер емболектомії / тромбектомії) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Показання до застосування. Призначений для глибокого введення двох інтервенційних пристроїв одночасно у нейроваскулярну систему.

2. Конструкція катетера. Має забезпечувати проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість. Мають бути моделі для глибокого введення двох інтервенційних пристроїв одночасно у нейроваскулярну систему.

3. Стінка катетера. Армована сталевою сіткою.

4. Властивість дистального сегменту. Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгеноконтрастним з гідрофільним покриттям довжиною не менше 8 см.

5. Структура кінчика. Кінчик провідникового катетера повинен бути м’яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером.

6. Розміри. Мають бути моделі з наступними діаметрами при зовнішньому проксимальному діаметрі не більше 6 F:

- діаметр дистальної частини не більше 6,0 F при внутрішньому діаметрі не менше 0,07” (1,78 мм);

- діаметр дистальної частини не більше 4,9 F при внутрішньому діаметрі не менше 0,058” (1,46 мм);

діаметр дистальної частини не більше 4,2 F при внутрішньому діаметрі не менше 0,04” (1,02 мм).

7. Довжина виробу. Наявність моделей з довжиною виробу 115 см та 125 см.

Лот 39 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для закриття місця пункції (47411 Набір затискачів для стегнової артерії) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр. 6, 8 Fr.

2. Пакування. Одноразове, стерильне.

3. Використання. Після проведення процедури коронарографії або стентування, для закриття пункційного дефекту, після інтродьюсерів 5-8 Fr. Інтрасудинне використання.

4. Термін абсорбції. Повна абсорбція протягом 60-90 днів із моменту використання.

Лот 40 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму – Балон провідниковий катетер для допоміжних маніпуляцій при ендоваскулярних втручаннях (17846 Одноразовий судинний напрямний катетер) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення балону. Для тимчасової зупинки кровотоку в кровоносній судині шляхом розширення балону у судині під час проведення ендоваскулярних втручань.

2. Діапазон зовнішнього діаметру катетеру. Має бути не менше чотирьох варіацій доступних діаметрів від 0,079 дюймів до 0,114 дюймів включно.

3. Діаметр внутрішнього просвіту катетеру. Від 0,051 дюйма до не менше 0,085 дюймів.

4. Довжина балону. Наявність не менше двох варіацій довжин балону від 7 мм до 10 мм.

5. Корисна довжина катетеру. Не менше 90 см.

6. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Не менше 2-х маркерів.

Лот 41 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Система церебрального захисту з проксимальною блокадою кровотоку (58112 Система захисту сонних артерій від емболії) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Захист судин головного мозку від емболії при ангіопластиці та/або стентуванню ВСА та/або ділянок біфуркації сонної артерії шляхом блокади кровотоку ЗагСА та ретроградного кровотоку ЗСА.

2. Складові частини. Система має складатися з наступних компонентів:

робочий канал, який виконує функцію провідникового катетера та призначений для аспірації крові;

два еластичних балони для блокування кровотоку ЗСА та ЗагСА, які можуть надуватись незалежно один від одного.

3. Призначення балонів. Дистальний балон: оклюзія ЗСА діаметром до не менше 6 мм. Проксимальний балон: оклюзія ЗагСА діаметром до не менше 13 мм.

4. Внутрішній діаметр робочого каналу. Наявність двох варіацій внутрішнього діаметру: 0,069” (1,76 мм) та 0,083” (2,12 мм).

5. Сумісність системи з інтродюсером. Сумісність з інтродюсером не більше 9 F.

6. Довжина робочого каналу. Не менше 1000 мм.

7. Ренгенконтрасний маркер. Наявність рентгенконтрастних маркерів на кожному із балонів для правильного позиціювання.

Лот 42 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму – Інтродюсер трансрадіальний (10678 Катетер для введення) - 75 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для трансрадіального доступу.

2. Конструкція інтродюсера. Інтродюсер має бути оснащений гемостатичним клапаном, який зводить до мінімуму витікання крові, та боковим портом з 3-ходовим краником.

3. Кольорове кодування конектора. Інтродюсер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру в F.

4. Діаметр інтродьюсера. 5 F, 6 F.

5. Довжина інтродюсера. Від 60 мм до 230 мм.

6. Комплектність. Окрім інтродюсера комплект має містити наступні вироби сумісних розмірів: агіографічну голку, провідник з тефлоновим покриттям, ділятатор.

Лот 43 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер подовжений (10678 Катетер для введення) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для застосування в інтервенційних та діагностичних процедурах у судинній системі людини, включаючи, але не обмежуючись, нижньою кінцівкою, нирковими та сонними артеріями.

2. Форма кінчика. Повинен мати м’який атравматичний кінчик не менше, ніж трьох різних форм.

3. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Повинен мати не менше 1 контрастного маркеру на відстані не менше 5мм від дистального кінчика.

4. Покриття. Внутрішнє покриття - PTFE, гідрофільне покриття на дистальній частині катетера не менше 5 см.

5. Довжина. Має бути у різних варіаціях: 45 см, 65 см, 90 см.

6. Внутрішній діаметр. Не менше 4 різних діаметрів, від 5 F (0,076'') до не менше 8 F (0,114'').

7. Сумісність з провідником. Має бути сумісним з провідниками діаметром 0,038''.

Лот 44 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер ангіографічний (10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування) - 38 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина катетеру. Мають бути наявні різні довжини катетерів не менше чотирьох, від 65 до 110 см.

2.  Діаметр катетеру. Діаметр має становити 4 Fr та 5 Fr.

3. Форма. Наявність не менше дев'яти різних форм катетерів.

4. Бокові отвори. Наявність катетерів без бокових отворів та з ними.

5.  Тиск. Катетер може підтримувати тиск не менше 750 psi для катетера 4 Fr та не менше 1000 psi для 5 Fr.

6. Сумісність з провідниками. Сумісний з провідником 0,038 дюйма.

7. Внутрішній діаметр. Не менше 0,041 дюйма для 4 Fr та 0,043 для 5 Fr.

Лот 45 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікропровідник гідрофільний інтервенційний (нейро) (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 23 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії.

2. Конструкція пристрою. Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу. На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі.

3. Покриття. Провідник повинен мати гідрофільне покриття. Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття.

4. Рентгенконтрастність. Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним, довжиною 3 см або 6 см.

5. Діаметр виробу. Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма.

6. Довжина виробу. Повинен бути довжиною 200 см.

7. Сумісність. Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см.

Лот 46 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для тромбекстракції - стент-ретривер (62266 Імплантат для відновлення судин і регуляції гемодинаміки, для внутрішньочерепних/сонних артерій) - 12 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Відновлення кровотоку у судинах головного мозку у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт. Можливість застосування у наступних судинах нервової системи: внутрішня сонна артерія, сегментах М1 та М2 середньої мозкової артерії, базилярної та вертебральної артеріях.

2. Опис пристрою. Саморозкривний пристрій.

3. Матеріал пристрою. Сплав нікель-титану.

4. Спектр діаметрів пристрою. Не менше двох варіацій діаметрів від 4 мм до 6 мм.

5. Спектр довжин стенту. Наявність довжин не менше двох варіацій від 20 мм до 40 мм.

6. Сумісний діаметр судин пацієнта. Рекомендований діаметр судини має бути в діапазоні від не більше 2,0 мм до не менше 5,0 мм.

7. Сумісність з мікрокатетером. Для діаметрів пристрою до 4 мм включно має бути сумісність з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,017 дюйма. Для діаметрів пристрою більше 4 мм - має бути сумісність з мікрокатетером з внутрішнім діаметром не більше 0,027 дюйма.

8. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Наявність не менше трьох рентгеноконтрастних маркерів на дистальномцу кінці пристрою та не менше одного маркеру - на проксимальному кінці пристрою.

Лот 47 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для профілактики емболії (58112 Система захисту сонних артерій від емболії) - 14 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Комплектація. Система протиемболічного захисту повинна складатися з наступних компонентів:

захисний провідник;

пристрій для введення захисного провідника;

пристрій для вилучення захисного провідника.

2. Матеріал та конструкція. Захисний провідник повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі, мати фіксований в дистальній частині фільтруючий елемент, призначений для захвату і видалення емболічного матеріалу, та гнучкий спіральний дистальний кінчик. Фільтруючий елемент повинен бути виготовлений з нітинолу та платини, відмінно прилягати до стінок судини.

3. Діаметр захисного провідника. 0,014”.

4. Довжина захисного провідника. Повинні бути в наявності дві довжини провідника: 190 см та 300 см.

5. Покриття. Захисний провідник повинен мати ПТФЕ покриття.

6. Рентгенконтрастність. Дистальний кінчик захисного провідника, та фільтруючий елемент повинні бути рентгенконтрастними.

7. Профіль пристрою для введення захисного провідника. Повинен бути не більше 3,2 F / 1,07 мм.

8. Профіль пристрою для вилучення захисного провідника. Повинен бути не більше 4,3 F / 1,43 мм.

Лот 48 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер для вилучення тромбів (в комплекті з мікрокатетером, мікропровідником) (10714 Катетер емболектомії / тромбектомії) - 9 шт.

Спеціальні вимоги:

Катетер емболектомії / тромбектомії.

1. Показання до застосування. Призначений для дистального введення у мозкові судини інтервенційних пристроїв.

2. Конструкція катетера. Наявність конструкції, що забезпечує проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість.

3. Стінка катетера. Армована металевою сіткою.

4. Властивість дистального сегменту. Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгенконтрастним з гідрофільним покриттям.

5. Структура кінчика. Кінчик провідникового катетера повинен бути м’яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером.

6. Розміри. Повинні бути наявні катетери з діаметром не менше 5 F.

7. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр катетера повинен бути не менше 0,055”.

8. Проксимальний зовнішній діаметр. Проксимальний зовнішній діаметр катетера повинен бути не більше 0,0825”.

9. Довжина катетера. Повинні бути в наявності три довжини катетера від 115 см до не більше 131 см.

Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер.

1. Просвіт мікрокатетера. Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. Наявність маркерів. Наявність не менше 2 маркерів для кращої візуалізації.

3. Внутрішній діаметр. Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. Покриття. Наявність гідрофільного покриття.

5. Робоча довжина. Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та не менше 156 см.

Периферійний судинний провідник, ручний

1. Призначення. Мікропровідник повинен бути призначеним для використання у нейроваскулярній хірургії.

2. Конструкція пристрою. Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та нітинолу. На дистальному кінці провідника повинна бути спіраль, що виготовлена з платини та неіржавіючої сталі.

3. Покриття. Провідник повинен мати гідрофільне покриття. Проксимальна частина провідника повинна мати ПТФЕ покриття.

4. Рентгенконтрастність. Дистальний кінець повинен бути рентгенконтрастним, довжиною 3 см або 6 см.

5. Діаметр виробу. Повинен бути з дистальним діаметром 0,012 дюйма та проксимальним діаметром 0,014 дюйма.

6. Довжина виробу. Повинен бути довжиною 200 см.

7. Сумісність. Повинен бути сумісним з подовжувачем не менше 115 см.

Лот 49 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідниковий катетер дистального доступу (10714 Катетер емболектомії / тромбектомії) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Показання до застосування. Призначений для дистального введення у мозкові судини інтервенційних пристроїв.

2. Конструкція катетера. Наявність конструкції, що забезпечує проксимальну підтримку, дистальну м’якість та гнучкість.

3. Стінка катетера. Армована металевою сіткою.

4. Властивість дистального сегменту. Дистальний сегмент повинен бути гнучким та рентгенконтрастним з гідрофільним покриттям.

5. Структура кінчика. Кінчик провідникового катетера повинен бути м’яким, для зменшення ризику травмування під час введення та розташування з рентгенконтрастним маркером.

6. Розміри. Повинні бути наявні катетери з діаметром не менше 5 F.

7. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр катетера повинен бути не менше 0,055”.

8. Проксимальний зовнішній діаметр. Проксимальний зовнішній діаметр катетера повинен бути не більше 0,0825”.

9. Довжина катетера. Повинні бути в наявності три довжини катетера від 115 см до не більше 131 см.

Лот 50 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер гідрофільний інтрацеребральний (10691 Периферійний / коронарний судинний мікрокатетер) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Просвіт мікрокатетера. Мікрокатетер повинен мати одинарний просвіт для кращого доступу до дистальної судинної сітки при використанні з провідниковим катетером та провідником.

2. Наявність маркерів. Наявність не менше 2 маркерів для кращої візуалізації.

3. Внутрішній діаметр. Повинні бути в наявності мікрокатетери з внутрішніми діаметрами 0,017, 0,021 та 0,027 дюйма.

4. Покриття. Наявність гідрофільного покриття.

5. Робоча довжина. Повинні бути в наявності з робочою довжиною 150 см та не менше 156 см.

Лот 51 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікроспіраль платинова (60940 Спіраль для емболізації судин головного мозку) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Система відділення мікроспіралей. Спіралі повинні мати термомеханічну систему відділення.

2. Матеріал виробу. Вироби повинні бути виготовлені з платинового сплаву.

3. Стійкість до розтягування. Мікроспіраль повинна бути стійкою до розтягування для уникнення розтягування під час розташування або перерозташування мікроспіралі перед її відділенням.

4. Просторова конфігурація. Наявність 2-х і 3-х вимірної форми конфігурації.

5. Діаметр мікроспіралі. Наявність широкого спектру діаметрів конфігурацій від 1 мм до 24 мм.

6. Довжина мікроспіралі. Наявність широкого спектру довжин від 1 см до 65 см.

Лот 52 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для ендоваскулярної емболізації гігантських внутрішньочерепних аневризм шляхом перенаправлення потоку (62266 Імплантат для відновлення судин і регуляції гемодинаміки, для внутрішньочерепних/сонних артерій) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для ендоваскулярної емболізації внутрішньочерепних аневризм шляхом забезпечення перенаправлення потоку крові.

2. Опис пристрою. Саморозкривний плетений циліндр (стент) на системі доставки з дротовим провідником.

3. Структура стенту. Одношарове дротове плетення зі сплаву кобальт-хром та/або платина-вольфрам.

4. Покриття стенту (призначення). Покриття стенту має забезпечувати зменшення ризику тромбозу після імплантації, зменшення утворення тромбіну з тромбіногену та зменшення полімеризації тромбіну.

5. Спектр діаметрів стенту. Мають бути наявні діаметри від 2,5 мм до 5,0 мм, з кроком не більше 0,25 мм.

6. Спектр довжин стенту. Для діаметрів до 3,0 мм мають бути наявні довжини від 10 мм до 20 мм. Для діаметрів від 3,0 мм та більше мають бути наявні довжини від 10 мм до 35 мм.

7. Сумісність з мікрокатетером. Має бути сумісний з мікрокатетером з внутрішнім діаметром 0,69 мм (0,027 дюйма) та довжиною не менше 135 см.

8. Наявність рентгенконтрастних маркерів. Наявність рентгеноконтрастних маркерів на системі доставки.

Особлива вимога до лотів №№ 13-52:

1. Термін придатності (стерилізації) медичних виробів - не менше 2 років, крім тих, що мають антибактеріальне покриття.

Загальні вимоги:

1.	Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2.	Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування медичних виробів.

3. Відповідність технічних характеристик заданим вимогам повинна бути обов’язково підтверджена даними виробника в інформаційних проспектах та інструкції.

3.	Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності (стерильності), якщо інше не передбачено особливими вимогами. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4.	Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5.	Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6.	Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7.	Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8.	Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

24 125 062,46 грн (Двадцять чотири мiльйони сто двадцять п`ять тисяч шiстдесят двi гривнi 46 копiйок), з ПДВ.