33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пульсоксиметр для спостереження при проведенні магнітно-резонансної томографії (17148 Пульсоксиметр, з живленням від мережі) - 1 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Пульсоксиметр для спостереження при проведенні магнітно-резонансної томографії (17148 Пульсоксиметр, з живленням від мережі) - 1 од.

| Технічна вимога замовника | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- |
| Пульсоксиметр повинен бути цифровим пристроєм стаціонарного типу, призначеним для одночасного вимірювання, відображення й розпізнавання функціонального насичення артеріального гемоглобіну киснем (SpO2) й частоти пульсу (ЧСС) у дорослих пацієнтів, дітей і новонароджених в умовах використання магнітно-резонансного обладнання. |  |
| Пульсоксиметр повинен бути призначеним для нагляду як за нерухомим пацієнтом, так і за умови рухливості пацієнта. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати в комплекті: - електронний блок; - датчик пульсоксиметрії багаторазовий для дітей та дорослих з волоконно-оптичним кабелем, універсальний, багаторазовий; - датчик пульсоксиметрії для новонароджених та дітей з волоконно-оптичним кабелем, універсальний, багаторазовий; - блок живлення та зарядки акумулятора; - вбудований акумулятор; - комплект фіксації датчика. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати систему фільтрації артефактів рухів пацієнта. |  |
| Діапазон вимірювання SpO2 повинен бути не гірше, ніж від 0% до 100%, з похибкою не більше 2%. |  |
| Пульсоксиметр повинен працювати в умовах напруженості магнітного поля до 200 Гаусс. |  |
| Довжина волоконно-оптичного кабеля кожного датчика повинна бути не менше 6 м. |  |
| Пульсоксиметр повинен працювати за технологією обробки сигналів PureSAT®, або еквівалент. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати можливість відображення частоти пульсу не гірше, ніж від 18 до 300 уд./хв. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати можливість збирати та зберігати не менше 70 годин безперервної інформації про рівні SpO2 та частоти пульсу. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати можливість виведення даних пацієнта в масштабі реального часу (послідовно), а також аналогові сигнали виведення для SpO2, частоти пульсу й маркерів подій. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати функцію відтворення даних пам’яті, дозволяти передавати збережені дані через зовнішнє послідовне з’єднання й при цьому не видаляти їх з пам’яті при відтворенні. |  |
| Вбудований акумулятор пульсоксиметра повинен мати можливість забезпечувати не менше 16 годин безперервної роботи. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати вагу не більше, ніж 1 кг. |  |
| Пульсоксиметр повинен мати можливість програмування сигналу тривоги на всі вимірювані параметри та мати світлові та звукові індикатори сигналізації. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

128 000,00 грн (Сто двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.