33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Комплекс рентгенівський діагностичний (цифровий) на два робочих місця (37648 Лінійна томографічна рентгенівська система) - 6 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Комплекс рентгенівський діагностичний (цифровий) на два робочих місця (37648 Лінійна томографічна рентгенівська система) - 6 од.

| № з/п | Опис вимоги | Значення вимоги | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення та короткий опис комплексу: |  |  |
| 1.1 | Комплекс повинен складатися з 2-х робочих місць та бути призначений для проведення: - рентгенографічних досліджень з використанням цифрового приймача рентгенівського зображення на стійці знімків - цифрових рентгенографічних досліджень на столі знімків; - багатозрізової цифрової лінійної томографії на столі знімків (томосинтез) | Відповідність |  |
| 2. | Склад комплексу: |  |  |
| 2.1 | Рентгенографічний стіл з вертикальною колоною та процесорним управлінням рухами для проведення рентгенографічних досліджень та томосинтезу | Наявність |  |
| 2.2 | Стійка знімків з цифровим приймачем | Наявність |  |
| 2.3 | Рентгенівський випромінювач | Наявність |  |
| 2.4 | Високочастотний пристрій живлення | Наявність |  |
| 2.5 | Високовольтні кабелі (комплект) | Наявність |  |
| 2.6 | Автоматизоване робоче місце рентген-лаборанта | Наявність |  |
| 2.7 | Автоматизоване робоче місце лікаря-рентгенолога, з можливістю працювати в локальній інформаційній мережі | Наявність |  |
| 2.8 | Принтер для друку рентгенівського зображення на плівку | Наявність |  |
| 2.9 | Можливість контролю часу експозиції | Наявність |  |
| 2.10 | Можливість контролю дози опромінення | Наявність |  |
| 3. | Стіл з колоною знімків для цифрових графічних досліджень та томосинтезу: |  |  |
| 3.1 | Повздовжнє переміщення колони в режимі електромеханічного приводу з електродинамічним гальмуванням, мм, не менше | 2000 |  |
| 3.2 | Вертикальне переміщення випромінювача по колоні складає, мм, не менше | 900 |  |
| 3.3 | Повздовжнє переміщення деки столу, мм, не менше | +500 |  |
| 3.4 | Поперечне переміщення деки столу, мм, не менше | 180 |  |
| 3.5 | Поворот рентгенівського випромінювача, не менше | +90° |  |
| 3.6 | Розмір деки столу, мм, не менше | 2300 x 750 |  |
| 3.7 | Наявність цифрового приймача рентгенівського зображення під декою столу | Наявність |  |
| 3.8 | Наявність режиму томосинтезу | Наявність |  |
| 3.9 | Виконання досліджень в режимі томосинтезу з кутом, градусів, не менше | 40° |  |
| 3.10 | Отримання цифрових томографічних зрізів за одне дослідження, не менше | 80 |  |
| 3.11 | Позрізовий перегляд рентгенівського знімку | Наявність |  |
| 3.12 | Час виконання одного дослідження (проходження колони знімків) в режимі томосинтезу на одне дослідження, секунд, не більше | 8 |  |
| 4. | Стійка знімків: |  |  |
| 4.1 | Кріплення стійки – на підлозі | Відповідність |  |
| 4.2 | Нижнє положення центру приймача від підлоги при вертикальних знімках, мм, не більше | 650 |  |
| 4.3 | Цифровий приймач на стійці знімків | Наявність |  |
| 4.4 | Вертикальне переміщення цифрового приймача, мм, не менше | 1070 |  |
| 5. | Цифровий рентгенівський приймач на стійці знімків: |  |  |
| 5.1 | Розмір робочого поля, мм, не менше | 430+10 х 430+10 |  |
| 5.2 | Просторове розрізнення, пар лін/мм, не менше | 3,6 |  |
| 5.3 | Експозиційна доза в площині приймача при пороговому контрасті 1,5%, мР, не більше | 0,5 |  |
| 5.4 | Експозиційна доза в площині приймача при пороговому контрасті 2,0%, мР, не більше | 0,25 |  |
| 5.5 | Динамічний діапазон, не менше | 200 |  |
| 6. | Цифровий рентгенівський приймач столу знімків: |  |  |
| 6.1 | Розмір робочого поля, мм, не менше | 430+10 х 430+10 |  |
| 6.2 | Просторове розрізнення в графічному режимі, пар лін/мм, не менше | 3,6 |  |
| 6.3 | Просторове розрізнення в режимі томосинтезу, пар лін/мм, не менше | 0,9 |  |
| 6.4 | Експозиційна доза в площині приймача при пороговому контрасті 1,5%, мР, не більше | 0,5 |  |
| 6.5 | Експозиційна доза в площині приймача при пороговому контрасті 2,0%, мР, не більше | 0,25 |  |
| 6.6 | Програмне забезпечення для роботи в режимі томосинтезу | Наявність |  |
| 7. | Пристрій живлення: |  |  |
| 7.1 | Мережа живлення | 380 В+10%, 50+1 Гц |  |
| 7.2 | Вихідна потужність, кВт, не менше | 50 |  |
| 7.3 | Діапазон зміни анодної напруги, кВ, не гірше | 40 – 150 |  |
| 7.4 | Діапазон зміни анодного струму, мА, не гірше | 10 – 630 |  |
| 7.5 | Діапазон зміни часу експозиції, секунд, не гірше | 0,001 – 6,3 |  |
| 7.6 | Захист рентгенівської трубки від перевантаження | Наявність |  |
| 7.7 | Функція роботи в імпульсному режимі не менше 25 знімків за секунду для роботи в режимі томосинтезу | Наявність |  |
| 8. | Рентгенівська трубка |  |  |
| 8.1 | Мала фокусна пляма, мм, не гірше | 0,6 |  |
| 8.2 | Велика фокусна пляма, мм, не гірше | 1,2 |  |
| 8.3 | Швидкість обертання аноду хвл־¹, не менше | 2700 |  |
| 9. | Автоматизоване робоче місце рентген-лаборанта: |  |  |
| 9.1 | Комп’ютерний стіл та стілець | Наявність |  |
| 9.2 | Комп’ютер рентген-лаборанта з джерелом безперебійного живлення та одним монітором | Наявність |  |
| 9.3 | Діагональ монітору, дюймів, не менше | 22 |  |
| 9.4 | Програмне забезпечення з функціями ведення бази даних, обробки та аналізу рентгенівського зображення | Наявність |  |
| 9.5 | Операційна система не нижче Windows 10 або аналог | Наявність |  |
| 9.6 | Програмне забезпечення – українською або російською мовами | Наявність |  |
| 9.7 | Програмне забезпечення відповідає стандарту DICOM 3.0 | Відповідність |  |
| 10. | Автоматизоване робоче місце лікаря-рентгенолога: |  |  |
| 10.1 | Комп’ютерний стіл та стілець | Наявність |  |
| 10.2 | Комп’ютер лікаря-рентгенолога з джерелом безперебійного живлення | Наявність |  |
| 10.3 | Монітори: - для інформації, діагональ, дюймів, не менше, 22ʺ – 1 шт.; - для зображень, медичний монохромний рідкокристалічний, діагональ, дюймів, не менше, 21ʺ – 1 шт. | Наявність |  |
| 10.4 | Спеціалізоване програмне забезпечення | Наявність |  |
| 10.5 | Операційна система не нижче Windows 10 або аналог | Наявність |  |
| 10.6 | Програмне забезпечення – українською або російською мовами | Наявність |  |
| 10.7 | Програмне забезпечення відповідає стандарту DICOM 3.0 | Відповідність |  |
| 10.8 | Принтер для друку інформації, лазерний – 1 шт. | Наявність |  |
| 11. | Медичний принтер для друку рентгенівських зображень: |  |  |
| 11.1 | Тип принтера - компактний, настільний | Відповідність |  |
| 11.2 | Технологія друку - прямий термографічний друк | Відповідність |  |
| 11.3 | Формати плівок, що використовуються, см | 18 х 24, 24 х 30, 35 х 35, 35 х 43 |  |
| 11.4 | Тип плівки, що використовується - не світлочутлива | Відповідність |  |
| 11.5 | Можливість завантаження плівки при денному освітленні | Відповідність |  |
| 11.6 | Розрізнювальна здатність, крапок на дюйм, не менше | 320 |  |
| 11.7 | Продуктивність роботи для плівок формату 35 на 43 см, плівок за годину, не менше | 75 |  |
| 11.8 | Цикл отримання першої плівки для плівок формату 35 на 43 см, секунд, не більше | 80 |  |
| 11.9 | Наявність 2-х лотків для завантаження плівки в стандартній комплектації | Відповідність |  |
| 11.10 | Можливість друку в режимі on-line 2-х форматів плівки | Відповідність |  |
| 11.11 | Функція друку зображень в медичній мережі лікарняного закладу | Наявність |  |
| 12 | Функціональні можливості програмного забезпечення АРМ лікаря-рентгенолога: |  |  |
| 12.1 | Зберігання в електронному архіві рентгенівських зображень у форматі DICOM - 3 | Відповідність |  |
| 12.2 | Здійснення пошуку в електронному архіві і виведення на екран монітора зображень пацієнтів | Відповідність |  |
| 12.3 | Здійснення запису і пошуку в електронному архіві пацієнтів за наступними параметрами: прізвище, номер знімка, дата виконання обстеження, рік народження | Відповідність |  |
| 12.4 | Створення опису рентгенівських зображень з використанням електронного банку даних і шаблонів можливих діагнозів | Відповідність |  |
| 12.5 | Обробка зображень: - регулювати яскравість і контрастність; - проводити інверсію і масштабування; - яскравості зображень; - контрастувати вибіркові зони обробки зображень; - здійснювати поворот зображень. | Відповідність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скан-копію ліцензії, виданої відповідним органом, на право провадження діяльності з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання.

14. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

33 330 000,00 грн (Тридцять три мільйони триста тридцять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.