33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Електроенцефалографи, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33121100-5 Електроенцефалографи - Комп'ютерний 25-канальний електроенцефалограф з відеоспостереженням (11467 Електроенцефалограф) - 1 шт.

| Параметр | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Призначення електроенцефалографу | Електроенцефалографічні дослідження з проведенням довготривалого відео-моніторингу |  |
| Тип електроенцефалографу | Комп'ютерний |  |
| Вимоги до технічних характеристик |  |  |
| Параметри каналів ЕЕГ |  |  |
| Кількість монополярних ЕЕГ-каналів (референтні канали) | Не менше 25 |  |
| Вхідний діапазон реєстрованого сигналу по частоті | Від 0 Гц до 600 Гц |  |
| Вхідний діапазон реєстрованого сигналу по амплітуді | ± 350 мВ з можливістю збільшення до ± 1.1 В |  |
| Частота квантування на канал | 16 кГц |  |
| Розрядність аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП) | 24 біт |  |
| Рівень власних шумів (від піку до піку) | Не більше 1.4 мкВ |  |
| Чутливість в діапазоні | 1-10000 мкВ/мм |  |
| Частота зрізу фільтра верхніх частот | 0,05 - 10 Гц |  |
| Частота зрізу фільтра нижніх частот | 5 - 500 Гц |  |
| Рівень придушення синфазної перешкоди | Не менше 120 дБ |  |
| Придушення стаціонарної мережної перешкоди | Не менше 40 дБ |  |
| Вхідний імпеданс | Не менше 200 МОм |  |
| Диференціальні канали |  |  |
| Кількість диференціальних каналів | Не менше 6 |  |
| Режими роботи каналів | Диференційний і реєстрація сигналів постійного струму |  |
| Смуга пропуску | 0-600 Гц |  |
| Вбудований генератор калібрувального сигналу |  |  |
| Формування сигналу синусоїдальної і прямокутної форми | Наявність |  |
| Розмах каліброваного сигналу | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 мкВ і 1 мВ |  |
| Частота сигналу вбудованого калібратора | Від 1 до 7 Гц з кроком установки 1 Гц |  |
| Загальні вимоги |  |  |
| Кнопка запуску режиму вимірювання імпедансу, моніторування та записи ЕЕГ на передній панелі електронного блоку | Наявність |  |
| Індикація поточного режиму роботи електронного блоку (вимір імпедансу, моніторинг, запис сигналу) на передній панелі блоку | Наявність |  |
| Функція вимірювання піделектродного імпедансу під час запису ЕЕГ без переривання реєстрації (онлайн вимір імпедансу) | Наявність |  |
| Індикація на передній панелі електронного блоку якості установки електродів за допомогою вимірювання імпедансу | Наявність |  |
| Використання в якості референтного електрода будь-якого електрода зі списку: A1, A2, Cz, Ref. Запис біполярних відведень без установки додаткових референтних електродів | Наявність |  |
| Контроль якості установки заземляючого електрода | Наявність |  |
| Підключення приладу до комп'ютера по USB | Наявність |  |
| Можливість підключення приладу до комп'ютера по локальній мережі (Ethernet, LAN) | Можливість |  |
| Роз'єм для приєднання стандартної електродної шапочки DSUB-25F | Наявність |  |
| Операційна система | Windows 10 |  |
| Зміна монтажу в процесі реєстрації і після реєстрації ЕЕГ | Наявність |  |
| Пред'явлення результатів в довільно сконструйованому монополярному, біполярному і змішаному монтажі за схемами «10-20» та «10-10» | Наявність |  |
| Включення в монтаж будь-яких поліграфічних сигналів (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дихання [ороназальний потік, екскурсія грудної клітки, екскурсія черевної стінки], звук [датчик хропіння], положення тіла, рух кінцівок, SpO2) | Можливість доукомплектації аксесуарами |  |
| Побудова трендів за параметрами: компоненти спектра, індекси ритмів ЕЕГ, амплітудні параметри сигналів ЕЕГ і поліграфічних каналів, кардіоінтервали, кількість феноменів епілептиформної активності, тренд спектральної ентропії, тренд значень піделектродного імпедансу, тренд відносини індексів ритмів хвиль, представленість ритмів хвиль | Наявність |  |
| Автоматичний пошук та виділення артефактів | Наявність |  |
| Режим вимірювання хвилі | Наявність |  |
| Друк ЕЕГ під час реєстрації та перегляду обстеження | Наявність |  |
| Усереднення спайків і гострих хвиль, побудова топографічних карт миттєвої амплітуди спайків і гострих хвиль | Наявність |  |
| Дистанційне спостереження за процесом реєстрації ЕЕГ по локальній мережі | Наявність |  |
| Завдання індивідуальних параметрів реєстрації: фільтри, масштаби, вхідний діапазон, для будь-якого каналу | Наявність |  |
| Функція допомоги в накладенні електродів за схемою 10-20: автоматичний розрахунок і відображення відстані і кута взаємного розташування електродів | Наявність |  |
| Можливість збереження на диску нефільтрованих даних в процесі реєстрації ЕЕГ. Можливість зміни ФВЧ і ФНЧ в процесі перегляду ЕЕГ | Наявність |  |
| Розрахунок і висновок в процесі реєстрації ЕЕГ амплітудних і спектральних топографічних карт, а також графіків спектру потужності, таблиць | Наявність |  |
| Автоматична побудова топографічних карт розподілу по скальпу: амплітуди ЕЕГ (максимальна, середня), максимальної потужності спектра, максимальної амплітуди спектра, середньої потужності спектра, середньої амплітуди спектра, повної потужності спектра, повної амплітуди спектра, миттєвої потужності спектра, миттєвої амплітуди спектра, асиметрії по амплітуді, по потужності спектрів, кількості гострих хвиль, кількості спайків, амплітуди гострих хвиль, амплітуди спайків | Наявність |  |
| Запис необмеженої кількості функціональних проб | Наявність |  |
| Автоматичне і візуальне порівняння результатів функціональних проб | Наявність |  |
| Види математичного аналізу: амплітудний, спектральний, кореляційний, когерентний, періодометричний, порівняльний, вейвлет аналіз, аналіз незалежних компонент | Наявність |  |
| Одночасний перегляд на екрані декількох обстежень і декількох проб одного обстеження | Наявність |  |
| Реєстрація відеозображення з ІР камери | Наявність |  |
| Вбудований редактор протоколу обстеження | Наявність |  |
| Автоматична генерація протоколу обстеження (основні результати дослідження та словесний опис) з можливістю подальшого редагування | Наявність |  |
| Можливість включення в протокол обстеження графіків, малюнків, кривих ЕЕГ і таблиць аналізу | Наявність |  |
| Реєстрація відеозображення з двох відеокамер при тривалій реєстрації ЕЕГ | Можливість доукомплектації |  |
| Можливість доукомплектування комплексу для проведення реєстрації довголатентних і когнітивних викликаних потенціалів мозку | Можливість доукомплектації |  |
| Можливість доукомплектування комплексу для проведення нейромоніторингу церебральної функції | Можливість доукомплектації |  |
| Можливість доукомплектування комплексу для проведення тренінгів методом біологічного зворотного зв'язку | Можливість доукомплектації |  |
| Комплект поставки |  |  |
| Блок електронний | 1 |  |
| Стійка для блоку | 1 |  |
| Світлодіодний фотостимулятор | 1 |  |
| Стійка для фотостимулятору | 1 |  |
| Шолом для кріплення електродів ЕЕГ | 3 |  |
| Електрод чашечковий ЕЕГ | 28 |  |
| Вушний електрод ЕЕГ | 3 |  |
| Електродна система | 2 |  |
| Адаптер для підключення електродів | 1 |  |
| Камера ІР с блоком живлення | 1 |  |
| Стійка для камери | 1 |  |
| Програмне забезпечення для реєстрації, амплітудного, спектрального, кореляційного і когерентного аналізу, топографічного картування, збереження ЕЕГ | 1 |  |
| Програмне забезпечення для проведення довготривалого відеомоніторингу | 1 |  |
| Комп’ютер | 1 |  |
| Принтер ч/б лазерний | 1 |  |
| Сумка для перенесення | 1 |  |

Лот 2 - 33121100-5 Електроенцефалографи - Комп'ютерний 21-канальний електроенцефалограф з відеоспостереженням, портативний (11467 Електроенцефалограф) - 1 шт.

| Параметр | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Призначення електроенцефалографу | Електроенцефалографічні дослідження з проведенням довготривалого відео-моніторингу |  |
| Зв'язок з комп’ютером | Wi-Fi |  |
| Кількість ЕЕГ-каналів | Не менше 21 |  |
| Роз'єм для приєднання стандартної електродної шапочки | Наявність |  |
| Можливість підключення приладу до комп'ютера по локальній мережі (Ethernet, LAN) | Можливість |  |
| Операційна система | Windows 10 |  |
| Вимоги до технічних характеристик |  |  |
| Кількість каналів ЕЕГ, ЕМГ, ЕОГ, ЕКГ | 23 |  |
| Кількість каналів екскурсії грудної клітини | 2 |  |
| Кількість каналів пневматичного датчика дихання | 1 |  |
| Кількість каналів термісторного датчика дихання | 1 |  |
| Кількість каналів реєстрації хропіння | 1 |  |
| Кількість каналів постійного струму | 1 |  |
| Кількість каналів SpO2 | 1 |  |
| Кількість каналів освітленості | 1 |  |
| Параметри ЕЕГ-каналів: |  |  |
| Діапазон завдання значення чутливості, мкВ/мм | Від 1 до 10000 |  |
| Діапазон вимірювання напруги вхідних сигналів, мкв | 2 - 12 000 |  |
| Частота зрізу фільтра верхніх частот (ФВЧ), Гц | 0.05-10 |  |
| Частота зрізу фільтра нижніх частот (ФНЧ), Гц | 5-150 |  |
| Рівень внутрішніх шумів (від піку до піку), приведених до входу, мкв | Не більше 0.35 |  |
| Вхідний опір, МОм | 400 |  |
| Придушення синфазної перешкоди на частоті 50 Гц, дБ | Не менше 110 |  |
| Автоматичне калібрування | Наявність |  |
| Загальні вимоги |  |  |
| Включення в монтаж будь-яких поліграфічних сигналів (ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, дихання [ороназальний потік, екскурсія грудної клітки, екскурсія черевної стінки], звук [датчик хропіння], положення тіла, рух кінцівок, SpO2) | Можливість доукомплектації аксесуарами |  |
| Пред'явлення результатів в довільно сконструйованому монополярному, біполярному і змішаному монтажі за схемами «10-20» та «10-10» | Наявність |  |
| Зміна монтажу в процесі реєстрації і після реєстрації ЕЕГ | Наявність |  |
| Побудова трендів за параметрами: компоненти спектра, індекси ритмів ЕЕГ, амплітудні параметри сигналів ЕЕГ і поліграфічних каналів, кардіоінтервали, кількість феноменів епілептиформної активності, тренд спектральної ентропії, тренд значень піделектродного імпедансу, тренд відносини індексів ритмів хвиль, представленість ритмів хвиль | Наявність |  |
| Аналіз епілептиформної активності в процесі реєстрації ЕЕГ і після її завершення | Наявність |  |
| Автоматичний пошук та виділення артефактів | Наявність |  |
| Режим вимірювання хвилі | Наявність |  |
| Друк ЕЕГ під час реєстрації та перегляду обстеження | Наявність |  |
| Усереднення спайків і гострих хвиль, побудова топографічних карт миттєвої амплітуди спайків і гострих хвиль | Наявність |  |
| Дистанційне спостереження за процесом реєстрації ЕЕГ по локальній мережі | Наявність |  |
| Завдання індивідуальних параметрів реєстрації: фільтри, масштаби, вхідний діапазон, для будь-якого каналу | Наявність |  |
| Функція допомоги в накладенні електродів за схемою 10-20: автоматичний розрахунок і відображення відстані і кута взаємного розташування електродів | Наявність |  |
| Можливість збереження на диску нефільтрованих даних в процесі реєстрації ЕЕГ. Можливість зміни ФВЧ і ФНЧ в процесі перегляду ЕЕГ | Наявність |  |
| Розрахунок і висновок в процесі реєстрації ЕЕГ амплітудних і спектральних топографічних карт, а також графіків спектру потужності, таблиць | Наявність |  |
| Автоматична побудова топографічних карт розподілу по скальпу: амплітуди ЕЕГ (максимальна, середня), максимальної потужності спектра, максимальної амплітуди спектра, середньої потужності спектра, середньої амплітуди спектра, повної потужності спектра, повної амплітуди спектра, миттєвої потужності спектра, миттєвої амплітуди спектра, асиметрії по амплітуді, по потужності спектрів, кількості гострих хвиль, кількості спайків, амплітуди гострих хвиль, амплітуди спайків | Наявність |  |
| Запис необмеженої кількості функціональних проб | Наявність |  |
| Автоматичне і візуальне порівняння результатів функціональних проб | Наявність |  |
| Види математичного аналізу: амплітудний, спектральний, кореляційний, когерентний, періодометрічний, порівняльний, вейвлет аналіз, аналіз незалежних компонент | Наявність |  |
| Реєстрація відеозображення з ІР камери | Наявність |  |
| Вбудований редактор протоколу обстеження | Наявність |  |
| Автоматична генерація протоколу обстеження (основні результати дослідження та словесний опис) з можливістю подальшого редагування | Наявність |  |
| Можливість включення в протокол обстеження графіків, малюнків, кривих ЕЕГ і таблиць аналізу | Наявність |  |
| Можливість доукомплектування комплексу для проведення полісомнографічних досліджень | Можливість доукомплектації |  |
| Комплект поставки |  |  |
| Електронний блок приладу | 1 |  |
| Сумка для блоку реєстрації | 1 |  |
| Пам'ять SD не менше 16 Gb | 1 |  |
| Акумулятори типу АА | 4 |  |
| Зарядний пристрій | 1 |  |
| Комплект ременів для носіння блоку | 1 |  |
| Електродна система ЕЕГ з вбудованими електродами | 2 |  |
| ІР камера с блоком живлення | 1 |  |
| Стійка для камери | 1 |  |
| Програмне забезпечення для реєстрації, амплітудного, спектрального, кореляційного і когерентного аналізу, топографічного картування, збереження ЕЕГ | 1 |  |
| Програмне забезпечення для проведення довготривалого відеомоніторингу | 1 |  |
| Ноутбук | 1 |  |
| Принтер ч/б лазерний | 1 |  |
| Сумка для перенесення | 1 |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

834 784,00 грн (Вiсiмсот тридцять чотири тисячi сiмсот вiсiмдесят чотири гривнi 00 копiйок), з ПДВ.