33110000-4 Візуалізаційне  обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Оптично-когерентний томограф з ОКТ-ангіо та FA (46799 Система оптичної когерентної томографії сітківки) - 1 компл.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Оптично-когерентний томограф з ОКТ-ангіо та FA (46799 Система оптичної когерентної томографії сітківки) - 1 компл.

| № | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат, що застосовується у діагностиці ока і призначений для отримання пошарової структури сітківки ока та переднього відрізка ока у кольоровому тримірному зображенні, аналізу, огляду та має вбудовану ретинальну камеру для отримання фотографічного зображення сітківки та рогівки | Відповідність |  |
| 2 | Вбудована ретинальна камера для отримання фотографічного кольорового зображення сітківки | Наявність |  |
| 3 | Можливість отримувати двомірні та тримірні карти сітківки та переднього відрізку ока за допомогою оптично-когерентної томографії | Наявність |  |
| 4 | Можливість 3D-сканування з або без кольорової фотографії очного дна | Наявність |  |
| 5 | Можливість комбінованого сканування (одночасного отримання В-сканувань та 3D-зображень (12х9 мм)) | Наявність |  |
| 6 | Можливість неінвазивного дослідження мікроваскулярних структур | Наявність |  |
| 7 | Можливість отримання зображень «EnFace» | Наявність |  |
| 8 | Функції «динамічного фокусу» та коригування контрасту при візуалізації склоподібного тіла | Наявність |  |
| 9 | Сегментація шарів тканин сітківки | Не менше 7 |  |
| 10 | Карти товщини шарів | Не менше 5, з функцією вимірювання товщини |  |
| 11 | Режим стереофотографії та панорамного знімку очного дна | Наявність |  |
| 12 | ОКТ ангіографія з технологією частотно-модульованого джерела | Наявність |  |
| 13 | Функція автоматичного захоплення тієї ж самої області сканування, що обстежувалась попереднього разу | Наявність |  |
| 14 | Функція компенсації мимовільних рухів очей | Наявність |  |
| 15 | Кут огляду | Не менше за 45° |  |
| 16 | Можливість виведення на екран до 16 знімків | Наявність |  |
| 17 | Робоча відстань | 34,8 мм (для зйомки сітківки), 17 мм (для зйомки переднього відрізку) |  |
| 18 | Зони сканування сітківки | З 3 мм до 12 мм по вертикалі та 3 мм до 12 мм по горизонталі |  |
| 19 | Довжина хвилі джерела лазерного випромінювання | Не менше 1050 нм |  |
| 20 | Швидкість сканування | Режим A-scan: не менше 100000 скан/сек. |  |
| 21 | Горизонтальна роздільна здатність | 20 м |  |
| 22 | Поздовжня роздільна здатність | Не гірше, ніж 8м |  |
| 23 | Фокусування та позиціонування | За допомогою рідкокристалічного дисплею |  |
| 24 | Сенсорний рідкокристалічний дисплей з діагоналлю не менше 8,4 дюйми | Наявність |  |
| 25 | Функція флуоресцентної та автофлуоресцентної зйомки | Наявність |  |
| 26 | Можливість візуалізації судинних структур хоріоідеї та глибоких шарів сітківки | Наявність |  |
| 27 | Функції автоматичного фокусування/автоматичної зйомки при фотографуванні ретинальною камерою та функцій автоматичного фокусування/автоматичної поляризації/автоматичного налаштування глибини сканування при зйомці оптично-когерентним томографом | Наявність |  |
| 28 | Лінзи діоптрійної компенсації | Наявність |  |
| 29 | Джерело освітлення | Довжина хвилі: 1050 нм, 1/2 полоси пропускання: 50 нм, вплив на рогівку: 40 Вт |  |
| 30 | Комплектація приладу персональним комп’ютером зі спеціалізованим програмним забезпеченням для отримання даних з томографу, ведення бази даних, аналізу та ін., монітором, принтером, джерелом безперебійного живлення | Наявність |  |
| 31 | Наявність у програмному забезпеченні нормативної бази даних для порівняння результатів вимірювання із нормою | Наявність |  |
| 32 | Електричне живлення приладу | Стандартна однофазна мережа 220 В / 50 Гц, потужність: до 250 ВА |  |
| 33 | Маса приладу | Не більше 24 кг |  |
| 34 | Прилад повинен комплектуватися спеціалізованим інструментальним столом з можливістю регулювання висоти стільниці | Наявність |  |
| 35 | Спосіб регулювання висоти – за допомогою електричного приводу | Відповідність |  |
| 36 | Плавний хід шасі (роликів). Механізм блокування руху | Наявність |  |
| 37 | Обмежувач руху стільниці для безпеки ніг пацієнта | Наявність |  |
| 38 | Підставка для клавіатури, що ховається під стільницю | Наявність |  |
| 39 | Ніша для персонального комп’ютеру | Наявність |  |
| 40 | Підставка для принтеру | Наявність |  |
| 41 | Мінімальна висота (зі стільницею) - 628 мм | Відповідність |  |
| 42 | Максимальна висота (зі стільницею) - 978 мм | Відповідність |  |
| 43 | Діапазон вертикального регулювання висоти: не менш 350 мм | Відповідність |  |
| 44 | Максимальне навантаження на стіл – до 80 кг | Відповідність |  |
| 45 | Максимальне навантаження на тримач ПК – до 15 кг | Відповідність |  |
| 46 | Максимальне навантаження на тримач принтеру – до 10 кг | Відповідність |  |
| 47 | Електроживлення - 220-230 В, 50-60 ГЦ | Відповідність |  |
| 48 | Потужність: не більше 1300 ВА | Відповідність |  |
| 49 | Вага нетто / вага брутто: не більше 38.2 кг / 47.5 кг | Відповідність |  |
| 50 | Габарити стільниці: не менше 480x480мм + 600х410мм | Відповідність |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту або № з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 138 550,00 грн (Чотири мільйони сто тридцять вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.