33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для формування судинного доступу та проведення біопсії нирки у пацієнтів нефрологічного профілю - 7 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Витратні матеріали для формування судинного доступу та проведення біопсії нирки у пацієнтів нефрологічного профілю - 7 найменувань:

Найменування 1 - Лінійний тканий судинний протез, вкритий бичачим колагеном (46422 Серцевий клапан трансплантат / судинний протез) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

- Діаметр 22 мм, довжина 30 см.

- Матеріал виготовлення судинного протезу - тканий  поліестер (дакрон), вкритий бичачим колагеном. Протези не повинні потребувати передопераційної підготовки. Утримання швів не менше 2,53 кг.

- Витратні матеріали повинні відповідати вимогам типорозміру до кожної окремої позиції.

Найменування 2 - Лінійний тканий судинний протез, вкритий бичачим колагеном (46422 Серцевий клапан трансплантат / судинний протез) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

- Діаметр 22 мм, довжина 15 см.

- Матеріал виготовлення судинного протезу - тканий  поліестер (дакрон), вкритий бичачим колагеном. Протези не повинні потребувати передопераційної підготовки. Утримання швів не менше 2,53 кг;

- Витратні матеріали повинні відповідати вимогам типорозміру до кожної окремої позиції.

Найменування 3 - Лінійний судинний  протез з е-ПТФЕ, з вуглецевим покриттям (35281 Протез кровоносної судини синтетичний) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

- Діаметр 6 мм, довжина 40 см.

- Матеріал виготовлення судинного протезу: вид e-ПТФЕ - розтягнутий політетрафторетилен, з вуглецевим покриттям внутрішньої стінки.

- Витратні матеріали повинні відповідати вимогам типорозміру до кожної окремої позиції.

Найменування 4 - Лінійний судинний протез з трьох шарів е-ПТФЕ для гемодіалізу (35281 Протез кровоносної судини синтетичний) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

- Діаметр 7-4 мм, довжина 45 см.

- Матеріал виготовлення судинного протезу: вид e-ПТФЕ - розтягнутий політетрафторетилен, з трьох шарів;

- Витратні матеріали повинні відповідати вимогам типорозміру до кожної окремої позиції.

Найменування 5 - Біопсійна система Magnum® Biopsy System, або еквівалент (22724 Багаторазовий біопсійний пістолет з бічним вирізом) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

- Можливість вибору довжини проникнення 15 і 22 сантиметра.

- Довжина (12 см) і вага біопсійної системи дозволяє тримати апарат однією рукою.

- Можливість використання в комплексі з коаксіальними голками розміром 11-19G (багаторазова біопсія локально).

- Потужна пружина, що дозволяє більш точний і швидкий забір біоптата.

- Дозволяє контролювати довжину заглиблення.

- Наявність на пристрої індикатора стану.

- Наявність запобіжника, щоб вберегти від небажаного «вистрілу» системи.

- Можливість автоматичної і ручної очистки.

Найменування 6 - Голка для біопсії м`яких тканин, сумісна з багаторазовою біопсійною системою, розмір 16 G (37462 Голка для аспірації / біопсії, багаторазового використання) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

- Унікальний спейсер забезпечує стерильну установку голки на інструмент.

- Довжина - 10,2 см, ширина - 2,0 см, товщина - 0,5 см.

Найменування 7 - Голка для біопсії м`яких тканин, сумісна з багаторазовою біопсійною системою, розмір 18 G (37462 Голка для аспірації / біопсії, багаторазового використання) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

- Унікальний спейсер забезпечує стерильну установку голки на інструмент.

- Довжина - 10,2 см, ширина - 2,0 см, товщина - 0,5 см.

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає  копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше одного року або не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об`єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

651 500,00 грн (Шістсот п’ятдесят одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ.