33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Медичне обладнання різне, 4 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33167000-8 Хірургічні світильники - Налобний освітлювач (46807 Наголовний освітлювач з батарейним живленням) - 1 шт.

Вимоги:

| № з/п | Технічні вимоги, характеристики | Необхідний параметр | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення: |  |  |
|  | Система призначена для забезпечення освітлення хірургічного місця. | Відповідність |  |
| 2. | Загальні характеристики системи: |  |  |
|  | Тип освітлення – світлодіодне. | Наявність |  |
|  | Живлення системи від аккумулятора. | Наявність |  |
|  | Індикатор заряду акумулятора системи. | Наявність |  |
|  | Потік світла. | Не менше 30 000 лк |  |
|  | Діапазон регулювання точкового джерела світла. | Не гірше 22-100 мм |  |
|  | Можливість регулювання світлового потоку з наголів’я. | Наявність |  |
|  | Час роботи на максимальному потоці. | Не менше 3,5 годин |  |
|  | Можливість заміни батареї. | Наявність |  |
|  | Кольорова температура. | Не нижче 4500° К |  |
|  | Індекс кольоропередачі (CRI). | Не нижче 70 |  |
|  | Розподілення ваги на наголів’ї. | Наявність |  |
|  | Вага наголів’я. | Не більше 450 г |  |
|  | Вага акумулятора. | Не більше 110 г |  |
|  | Час заряду батареї. | Не більше 5,5 годин |  |
|  | Бінокулярні лупи призначені для оптичного збільшення під час обстежень та операцій. | Наявність |  |
|  | Функція регулювання лінз. | Наявність |  |
|  | Можливість обрання індивідуального куту огляду. | Наявність |  |
|  | Можливість кріплення луп на оправі. | Наявність |  |
|  | Можливість налаштування міжзрачкової відстані. | Наявність |  |

Лот 2 - 33166000-1 Дерматологічні інструменти - Дерматом (46184 Дерматом з живленням від батареї) - 1 компл.

Вимоги:

| № з/п | Назва | Медико-технічне завдання | Одиниця виміру | К-ть | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дерматом акумуляторний | Дерматом акумуляторний, повинен мати герметичний корпус з титанового сплаву, що запобігає негативному впливу електромагнітних хвиль і дозволяє проводити обробку лужними дез. засобами з високими показниками PH (>11), має бути в наявності електронний контроль двигуна, інтегрований в акумулятор. Ширина повинна регулюватися без ключа; товщина повинна регулюватися (з кроком 1/10 мм); товщина різу: не менше 0,2 та не більше 1,2 мм; ширина різання: не більше 78 мм; Максимальна потужність 250 Вт; Частота обертів мотору від 0 до 6500 об / хв; Розміри не більше: 295 x 125 x 95 мм; Вага не більше: 1650 г. Акумулятор літій-іонний або аналог. Принцип установки акумулятора: прихований, всередину рукоятки. Стандарт для медичної продукції, IEC 60601 -1 -1 -2. | шт. | 1 |  |
| 2 | Шкірний графтер | Шкірний графтер, для використання в пластичній та опіковій хірургії для пересадки шкірного лоскута. Співвідношення: не більше (1:3), розміри не більше: 160 х 205 х 125 мм; вага не більше: 5 кг, в складі має бути: Ріжучий ролик та Храповий ключ. | шт. | 1 |  |
| 3 | Шкірний мешер | Шкірний мешер для перфорації шкірного лоскуту. Співвідношення не більше 1:3. | шт. | 11 |  |
| 4 | Акумулятор літій-іонний короткий | Акумулятор літій-іонний або аналог. В акумулятор має бути вбудований електронний контроль двигуна. Потужність: не більше 9,9 В; 10,89 Вт/год, Розміри в межах: 130 х 55 х 55 мм; Вага: не більше 275 г. | шт. | 2 |  |
| 5 | Кришка до моторної системи | Кришка до моторної системи. | шт. | 2 |  |
| 6 | Лезо дерматома | Лезо дерматома довжина в межах 70 – 80 мм. | шт. | 14 |  |
| 7 | Зарядний пристрій для акумуляторів | Зарядний пристрій для акумуляторів, повинен мати не менше 4 зарядні відсіки для одночасної зарядки чотирьох акумуляторів; має бути в наявності функція автоматичної діагностики акумулятора; Час зарядки повністю розрядженого акумулятора до повної зарядки, повинен складати не більше 45 хвилин. Має бути передбачена можливість зберігання акумуляторів у включеному зарядному пристрої для підтримки їх в стані повної зарядки. Має бути автоматичний контроль за рівнем зарядки із відстеженням помилок в процесі зарядки і сигналізацією про це. Споживання току в межах 220-240 В~, Частота в межах 50-60 Гц, розміри не більше 430 х 140 х 180 мм; вага: не більше 2,500 кг. | шт. | 1 |  |
| 8 | Шнур живлення | Шнур живлення, стандрт: Європа, довжина: не менше 1,5 м. | шт. | 1 |  |
| 9 | Кришка контейнера внутрішня, стандарт 1/1 | Кришка контейнера внутрішня, стандарт 1/1, срібло, зовнішня довжина: 582 мм, зовнішня ширина: 291 мм, зовнішня висота: 36 мм. | шт. | 1 |  |
| 10 | Олія (спрей) для змащення моторних систем | Олія (спрей) для змащення моторних систем. | шт. | 6 |  |
| 11 | Перфорований кошик, стандарт 1/1 | Перфорований кошик, стандарт 1/1, 540 x 253 x 106 мм, з ніжками. | шт. | 1 |  |
| 12 | Силіконовий мат, стандарт 1/1 | Силіконовий мат, стандарт 1/1, безковзне зберігання інструментів, хороші характеристики сушіння, щадне зберігання. | шт. | 1 |  |
| 13 | Багаторазовий фільтр для контейнерів | Багаторазовий фільтр для контейнерів, діаметр 190 мм. | шт. | 1 |  |
| 14 | Дно, без перфорації основи, стандарт 1/1 | Дно, без перфорації основи, стандарт 1/1, зовнішня довжина: 592-595 мм, зовнішня ширина: 274 мм, зовнішня висота: 135 мм, внутрішня довжина: 544 мм, внутрішня ширина: 258 мм, внутрішня висота: 120 мм. | шт. | 1 |  |

Лот 3 - 33161000-6 Електрохірургічні прилади - Електрохірургічний апарат (44776 Електрохірургічна система) - 1 компл.

Вимоги:

| № з/п | Характеристики | Значення | Відповідність так/ні посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) документу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електрохірургічний апарат | 1 комплект |  |
|  | Апарат призначений для генерування високочастотного струму для розсічення і коагуляції тканин під час хірургічних втручань. | Відповідність |  |
|  | Наявність не менше ніж одного монополярного та одного біполярного роз’ємів для підключення інструментів. | Відповідність |  |
|  | Розташування елементів керування на передній панелі апарату для зручного доступу. | Відповідність |  |
|  | Наявність кольорового сенсорного дисплею для відображення інформації, діагоналлю не менше 7 дюймів. | Відповідність |  |
|  | Можливість адаптивного зображення інформації для оптимального використання області відображення. | Відповідність |  |
|  | Наявність монополярного гнізда для підключення не менше ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
|  | Наявність біполярного гнізда для підключення не менше ніж трьох типів штекерів. | Відповідність |  |
|  | Наявність роз’ємів на задній панелі для підключення не менше ніж двох педальних перемикачів. | Відповідність |  |
|  | Наявність не менше ніж чотирьох режимів для монополярного розсічення, та шести для монополярної коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму для біполярного розсічення. | Відповідність |  |
|  | Наявність режиму для безконтактної поверхневої коагуляції. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції автоматичного розпізнавання підключеного інструменту. | Відповідність |  |
|  | Можливість регулювання ефекту тканини. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції автоматичної активації старту та зупинки. | Відповідність |  |
|  | Можливість перемикання між програмами за допомогою інструментів з ручною активацією. | Відповідність |  |
|  | Можливість створення та збереження індивідуальних програм не менше 300 шт. | Відповідність |  |
|  | Можливість вибору в меню налаштувань української мови. | Відповідність |  |
|  | Наявність функції блокування кнопок меню. | Відповідність |  |
|  | Автоматичне функціональне самотестування апарату. | Наявність |  |
|  | Наявність режиму для підключення резектоскопу. | Відповідність |  |
|  | Можливість використання приладу в гастроентерології та пульмонології. | Відповідність |  |
|  | Максимальна потужність монополярного режиму не менше 400 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Частота ВЧ струму не менше 350 кГц. | Відповідність |  |
|  | Максимальна потужність біполярного режиму не менше 200 Ватт. | Відповідність |  |
|  | Наявність інтегрованих програм для сервісу. | Відповідність |  |
|  | Наявність мережевого підключення для сервісу. | Відповідність |  |
|  | Наявність інтегрованої системи безпеки. | Відповідність |  |
|  | Наявність USB роз’єму для оновлення ПЗ. | Відповідність |  |
|  | Функція нагадування про обслуговування апарату. | Наявність |  |
|  | Клас захисту через корпус, не менше. | IP 20 |  |
|  | Відповідність обладнання типу CF з захистом від дефібриляції. | Відповідність |  |
|  | Комплектація: |  |  |
|  | Електрохірургічний апарат – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Мережевий кабель, довжиною не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Ножний перемикач одинарний з кнопкою, довжина кабелю не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Ножний перемикач подвійний, довжина кабелю не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Кабель до нейтральних електродів, довжиною не менше 4 м – 2 шт. | Наявність |  |
|  | Нейтральний електрод, одноразовий, площею не менше 80 см² – 200 шт. | Наявність |  |
|  | Тримач електродів, багаторазовий, діаметр роз’єму до стрижня електрода не менше 3 мм – 2 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу ніж, багаторазовий, стрижень діаметром не менше 3 мм – 10 шт. | Наявність |  |
|  | Тримач електродів, багаторазовий, діаметр роз’єму до стрижня електрода не більше 3 мм – 5 шт. | Наявність |  |
|  | Тримач електродів, з електродом типу ніж, одноразовий, стерильний, з довжиною кабелю не менше 2 м – 50 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу ніж, одноразовий, антипригарний, довжина не більше 75 мм – 20 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу ніж, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм – 20 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу ніж, ізольований стрижень, багаторазовий, загальна довжина не менше 150 мм – 2 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу кулька, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм – 5 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу кулька, ізольований стрижень, багаторазовий, загальна довжина не менше 120 мм – 2 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу ніж, одноразовий, стерильний, загальна довжина не менше 150 мм – 20 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу кулька, одноразовий, стерильний, загальна довжина не менше 120 мм – 10 шт. | Наявність |  |
|  | Контейнер для електродів, з не менше ніж 10 стандартними електродами – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу голка, ізольований стрижень, багаторазовий, загальна довжина не менше 130 мм – 2 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод типу дротова петля діаметром не менше 8 мм, багаторазовий, стрижень діаметром не більше 3 мм – 5 шт. | Наявність |  |
|  | Очищувач електродів, одноразовий, стерильний – 100 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярний кабель для пінцетів, довжиною не менше 4 м – 4 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярний пінцет, антипригарний, вигнутий, довжина не більше 200 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярний пінцет, антипригарний, прямий, довжина не більше 200 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярний пінцет, округла рукоятка, прямий, довжина не більше 220 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Інструмент для лігування з кабелем, багаторазовий, бранші вигнуті, довжина інструмента не менше 250 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Інструмент для лігування з кабелем, багаторазовий, бранші вигнуті, довжина інструмента не більше 240 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярний кабель для ножиць, довжиною не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Біполярні ножиці, вигнуті тонкі леза, антипригарне покриття, довжина не менше 220 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Монополярний кабель, довжина не менше 4 м – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Електрод для лапароскопії, тонкий гачок, довжиною не менше 350 мм – 1 шт. | Наявність |  |
|  | Візок для обладнання – 1 шт. | Наявність |  |

Лот 4 - 33162200-5 Інструменти для операційних блоків - Набір мікрохірургічного інструменту для судинної мікрохірургії (15621 Мікрохірургічний інструмент) - 1 компл.

Вимоги:

| № з/п | Назва | Медико-технічне завдання | Одиниця виміру | К-ть | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікро ножиці лігатурні, вигнуті | Мікро ножиці лігатурні, вигнуті , загальна довжина в межах 175-185 мм, дуже тонкі леза, гострі/гострі кінчики, кругла ручка, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 2 | Мікроножиці, прямі | Мікроножиці, прямі, 180-185 мм, гострі/гострі, кругла ручка, дизайн ручки для гольфу, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 3 | ВАННЕС Мікроножиці, прямі | ВАННЕС Мікроножиці, прямі, 160-165 мм, гострі/гострі, плоска ручка, поперечна зазубрина, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 4 | Щипці мікро, прямі | Щипці мікро, прямі, 150-155 мм, діаметр 1 мм, кільцевий наконечник, кругла ручка, покриття з алмазного пилу, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 5 | Мікропінцет, прямі, 185 мм | Мікропінцет, прямі, 185-190 мм, кругла ручка, ширина: 1 мм, покритий алмазним пилом, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 6 | Мікропінцет | Мікропінцет, прямий, 200 мм +/- 5 мм, зубчики ДЕ’БЕКІ, плоска ручка, ширина: 1 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 7 | Мікро пінцет Діадаст, 180 мм | Мікро пінцет Діадаст, 180-185 мм, зубчасті (1x2), кругла ручка, покриті алмазним пилом, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 8 | Мікро-пінцет, вигнутий, 150 мм | Мікро-пінцет, вигнутий, 145-155 мм, кругла ручка, ширина: 0,3 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 9 | Мікро-пінцет, прямий, 150 мм | Мікро-пінцет, прямий, 145-155 мм, кругла ручка, ширина: 0,300 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 10 | Мікропінцет по Лазар | Мікропінцет по Лазар для шовного матеріалу, прямий, загальна довжина в межах 150-160 мм, гладкі кінчики, ширина не більш 0,500 мм, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 11 | Мікроголкотримач, прямий, 145 мм | Мікроголкотримач, прямий, довжина в межах 140-150 мм, пружинний тип, кругла ручка, з кремальєрою, покритий алмазним пилом, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 12 | Мікроголкотримач, прямий | Мікроголкотримач, прямий, 170-175 мм, пружинний тип, плоска ручка, з кремальєрою, покриття з алмазного пилу, шов до 7/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 13 | Мікроголкотримач, вигнутий, 180 мм | Мікроголкотримач, вигнутий, довжина в межах 170-180 мм, пружинний тип, кругла ручка, з кремальєрою, покриття алмазним пилом, шов 6/0-10/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 14 | Райдер Голкотримач, прямий, 140 мм | Райдер Голкотримач, прямий, 140-145 мм, дуже делікатний, покритий алмазним пилом, шов до 5/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 15 | Мікроголкотримач Рілл, прямий, 150 мм | Мікроголкотримач Рілл, прямий, 150 мм, гладкий, пружинного типу, кругла ручка, без храповика, для шовного матеріалу 9/0-11/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 16 | Мікроголкотримач, вигнутий | Мікроголкотримач, вигнутий, 185-190 мм, гладкий, пружинного типу, плоска ручка, без кремальєри, шов 9/0-11/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 17 | Аплакатор кліпсів, одноразових | Аплакатор кліпсів, одноразових, 65°, кутовий, 203-207 мм, розмір S, жовтий, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 18 | Аплікатор кліпсів, одноразових | Аплікатор кліпсів, одноразових, 65°, кутовий, 203-207 мм, розмір M, синій, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 19 | КЛІПАПЛІКАТОР, 90° | КЛІПАПЛІКАТОР, 90°, кутовий, 280-285 мм, розмір M L, зелений, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 20 | Лігатурна кліпса, титанова мала | Кліпса лігатурна, титанова, розмір маленький, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, жовтий колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 4,2 мм, довжина не менше 3,0 мм, дистальний тип закриття, стерильна. | шт. | 2 |  |
| 21 | Лігатурна кліпса, титанова середня | Кліпса лігатурна, титанова, розмір середній, ромбовидні насічки на внутрішній поверхні, синій колір, відстань між кінчиками відкритої кліпси 6,2 мм, довжина не менше 4,9 мм, дистальний тип закриття, стерильна. | шт. | 2 |  |
| 22 | Мікросудинний зажим БІМЕР | Мікросудинний зажим БІМЕР, прямий, косо зубчастий, ширина отвору 4 мм, 6 мм, сила закриття 0,30-0,40 Н, тимчасовий, для судини. | шт. | 4 |  |
| 23 | Мікросудинний затискач по Бімер, прямий | Мікросудинний затискач по Бімер, прямий, косо зубчастий, ширина отвору 5 мм, 9 мм, сила закриття 0,30-0,40 Н, тимчасовий, для судин. | шт. | 4 |  |
| 24 | Мікросудинний зажим БІМЕР | Мікросудинний зажим БІМЕР, косий зубчастий, ширина отвору 5 мм, 9 мм, сила закриття 0,20-0,25 Н, тимчасовий, для судин діам. 0. | шт. | 4 |  |
| 25 | Мікросудинна кліпса по Мюллер | Мікросудинна кліпса по Мюллер, пряма, нетравматична, (дрібні поперечні зубці), сила закриття: 0,50 Н, мікро, нестерильна, багаторазова. | шт. | 3 |  |
| 26 | Мікросудинна кліпса по Мюллер | Мікросудинна кліпса по Мюллер, вигнута, нетравматична, (дрібні поперечні зубці), сила закриття: 0,50 Н, мікро, нестерильна, багаторазова. | шт. | 3 |  |
| 27 | Мікросудинна кліпса по Мюллер | Мікросудинна кліпса по Мюллер, кутова, нетравматична, (дрібні поперечні зубці), сила закриття: 0,80 Н, мікро, нестерильна, багаторазова. | шт. | 3 |  |
| 28 | Адсон Распатор, вигнутий | Адсон Распатор, вигнутий, 165-170 мм, гострий, ширина: 5 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 29 | Елеватор Мак Дональд, вигнутий | Елеватор Мак Дональд, вигнутий, довжина в межах 180-190 мм, двосторонній, тупий/тупий, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 30 | Кусачки кісткові, вигнуті, типу Стемм, багаторазові | Кусачки кісткові, вигнуті, типу Стемм, загальна довжина 165-175 мм, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 31 | Кусачки для різання кістки типу Раскін | Кусачки для різання кістки типу Раскін, кутові, загальна довжина в межах 185-195 мм, подвійної дії, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 32 | Кістковий ронжер, вигнутий | Кістковий ронжер, вигнутий, 155-160 мм, подвійної дії, вузький, ширина губки: 3 мм. | шт. | 1 |  |
| 33 | Кісткові кусачки типу Реттген - Раскін, зігнуті, 240 мм, подвійної дії | Кісткові кусачки типу Реттген- Раскін, зігнуті, в межах 235-245 мм, подвійної дії, нестерильні, багаторазового використання. | шт. | 1 |  |
| 34 | Кусачки для різання дроту | Кусачки для різання дроту, 220-225 мм, спеціальні загартовані ріжучі кромки, твердий дріт до Ø 2,0 мм, м'який дріт до Ø 3,0 мм, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 35 | Ретрактор (самофіксуючий) | Ретрактор (самофіксуючий), 55-60 мм, 3 x 3 зубця, тупий, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 36 | Ретрактор Вайтленер | Ретрактор Вайтленер самоутримний, довжина в межах 125-135 мм, 3 х 4 зубці, напівгострий, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 37 | Ретрактор Адсон (дитячий) самоутримувальний, з шарніром, 165 мм | Ретрактор Адсон (дитячий) самоутримувальний, з шарніром, в межах 160-170 мм, 3 х 4 зубці, напівгострий, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 38 | Очні ножиці, делікатні, вигнуті | Очні ножиці, делікатні, вигнуті, довжина в межах 105-115 мм, ніжний візерунок, гострий / гострий, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 39 | Ножиці для розсічення типу Нельсон-Метценбаум, вигнуті, 260 мм, делікатні | Ножиці для розсічення типу Нельсон-Метценбаум, вигнуті, в межах 255-265 мм, делікатні, кінчики тупі/тупі, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 40 | Ножиці СТРАБІСМУС, вигнуті | Ножиці СТРАБІСМУС, вигнуті, 115-120 мм, делікатний візерунок, хвилеподібний розріз, тупі/тупі, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 41 | Ножиці для шовних матеріалів, вигнуті | Ножиці для шовних матеріалів, вигнуті, довжина в межах 140-150 мм , хвилеподібна заточка, тупий / тупий, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 42 | Ножиці діссекційні ДЖЕЙМСОН-ВЕРБЕР | Ножиці діссекційні ДЖЕЙМСОН-ВЕРБЕР, вигнуті, довжина в межах 125-135 мм, делікатний візерунок, тупий / тупий, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 43 | Тонкі ножиці, вигнуті, 140 мм | Тонкі ножиці, вигнуті, загальна довжина в межах 135-145 мм, тонка модель, зовнішні краї напівгострі, кінчики загострений / загострений, велика форма кільця, нестерильні, багаторазові. | шт. | 1 |  |
| 44 | Пінцет атравматичний по Де’бекі, прямий, 200 мм | Пінцет атравматичний по Де’бекі, прямий, 195-205 мм, зубчики Де’бекі, ширина: 1,5 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 45 | Атравматичні щипці по Де’бекі, прямі, 150 мм | Атравматичні щипці по Де’бекі, прямі, в межах 145-150 мм, з зубчиками Де’бекі, ширина: 1 мм, нестерильні, багаторазові. | шт. | 2 |  |
| 46 | Пінцет хірургічний Вог, прямий, 180 мм | Пінцет хірургічний Вог, прямий, загальна довжина в межах 175-185 мм, делікатний, зубчастий (1x2), нестерильний, багаторазовий. | шт. | 3 |  |
| 47 | Затискач Бебі-Адсон | Затискач Бебі-Адсон, вигнутий вправо, довжина в межах 135-145 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 2 |  |
| 48 | Затискач дисекційний кутовий, 90°, 140 мм | Затискач дисекційний кутовий, 90°, в межах 135-145 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 49 | КАНТРОВІЦ затискач для лігатури, кутовий, 200 мм | КАНТРОВІЦ затискач для лігатури, кутовий, загальна довжина в межах 200-210 мм, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 50 | Голкотримач по Де`бекі нестерильний, багаторазовий | Голкотримач по Де`бекі, прямий, довжина в межах 175-185 мм, з кроком 0,4 мм, для шовних матеріалів 4/0-6/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 3 |  |
| 51 | Голкотримач за типом Массон, прямий | Голкотримач за типом Массон, прямий, загальна довжина в межах 260-270 мм, з кроком зубця 0,5 мм, для шовного матеріалу до 3/0, нестерильний, багаторазовий. | шт. | 1 |  |
| 52 | Перфорований кошик, стандарт 1/2, з ніжками | Перфорований кошик, стандарт 1/2, 243 х 253 х 76 мм, з ніжками. | шт. | 1 |  |
| 53 | Перфорований кошик, стандарт 3/4, з ніжками | Перфорований кошик, стандарт 3/4, 406 х 253 х 76 мм, з ніжками. | шт. | 1 |  |
| 54 | Силіконовий килимок (сітка), стандарт 1/2 | Силіконовий килимок (сітка), стандарт 1/2, 240 x 250 мм, безковзне зберігання інструментів, хороші характеристики сушіння, щадне зберігання. | шт. | 1 |  |
| 55 | Силіконовий килимок (сітка) 3/4 | Силіконовий килимок (сітка), Стандарт 3/4, 402 x 250 мм, зберігання інструментів без ковзання, хороші характеристики сушіння, дбайливе зберігання. | шт. | 1 |  |
| 56 | Шпилька фіксуюча | Шпилька фіксуюча, чорна, упаковка не менш 10 шт. | шт. | 1 |  |
| 57 | Олія стерілізаційна, 300 мл | Олія стерілізаційна, 300-310 мл. | шт. | 6 |  |
| 58 | Багаторазовий фільтр для контейнерів | Багаторазовий фільтр для контейнерів, діаметр 190 мм. | шт. | 1 |  |
| 59 | Дно, без перфорації основи, стандарт 1/2 | Дно, без перфорації основи, Стандарт 1/2, зовнішня довжина: 300-305 мм, зовнішня ширина: 274 мм, зовнішня висота: 135 мм, внутрішня довжина: 254 мм, внутрішня ширина: 258 мм, внутрішня висота: 120 мм. | шт. | 1 |  |
| 60 | Кришка (зовнішня), основа, стандарт 1/2 | Кришка (зовнішня), основа, стандарт 1/2, синя, зовнішня довжина: 298-300 мм, зовнішня ширина: 285 мм, зовнішня висота: 46 мм. | шт. | 1 |  |
| 61 | Кришка контейнера внутрішня, стандарт 1/2 | Кришка контейнера внутрішня, стандарт 1/2, синя, зовнішня довжина: 298 мм, зовнішній ширина: 285 мм, зовнішня висота: 46 мм. | шт. | 1 |  |
| 62 | Днище контейнера, без перфорації, стандарт 3/4 | Днище контейнера, без перфорації, стандарт 3/4, зовнішня довжина: 470 мм, зовнішня ширина: 274 мм, зовнішня висота: 120 мм, внутрішня довжина: 421 мм, внутрішня ширина: 258 мм, внутрішня висота: 142 мм. | шт. | 1 |  |
| 63 | Кришка (зовнішня), основа, стандарт 3/4 | Кришка (зовнішня), основа, стандарт 3/4, зелена, зовнішня довжина: 460-465 мм, зовнішня ширина: 291 мм, зовнішня висота: 36 мм. | шт. | 1 |  |
| 64 | Внутрішня кришка, основа, стандарт 3/4 | Внутрішня кришка, основа, стандарт 3/4, зелена, зовнішня довжина: 465-470 мм, зовнішня ширина: 285 мм, зовнішня висота: 36 мм. | шт. | 1 |  |
| 65 | Кріплення для мікроінструментів, силіконове | Кріплення для мікроінструментів, силіконове, тип 3, розмір в межах: 123 х 18 мм. | шт. | 6 |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 428 266,00 грн (Чотири мільйона чотириста двадцять вісім тисяч двісті шістдесят шість гривень 00 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 188 266,00 грн (Сто вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят шість гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 2 - 1 900 000,00 грн (Один мільйон дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 3 - 1 090 000,00 грн (Один мільйон дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 4 - 1 250 000,00 грн (Один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.