33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Магнітно-резонансний томограф (37654 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Магнітно-резонансний томограф (37654 Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) - 1 шт.

| № з/п | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магніт: |  |  |
| 1.1 | Тип магніту надпровідний | Наявність |  |
| 1.2 | Напруженість магнітного поля, Тесла, не менше | 1,5 |  |
| 1.3 | Система активного та пасивного шимування | Наявність |  |
| 1.4 | Відстань лінії 5 Гаусс від ізоцентра магніту, м, не більше: |  |  |
|  | - по осях X і Y | 2,5 |  |
|  | - по осі Z | 4,0 |  |
| 1.5 | Типове значення однорідності магнітного поля, виміряної за методом V-RMS, ppm, не більше: 10 см х 10 см 20 см х 20 см 30 см х 30 см 40 см х 40 см | 0,007 0,035 0,1 0,4 |  |
| 1.6 | Діаметр тунелю, см, не менше | 60 |  |
| 1.7 | Стабілізація магнітного поля, ppm/г, не більше | 0,1 |  |
| 1.8 | Технологія «нульового» випаровування рідкого гелію | Наявність |  |
| 1.9 | Система звукового зв’язку з пацієнтом | Наявність |  |
| 2 | Стіл пацієнта: |  |  |
| 2.1 | Точність позиціонування, мм, не гірше | 1 |  |
| 2.2 | Можливість сканування всього тіла з використанням стандартної деки столу | Наявність |  |
| 2.3 | Діапазон вертикального переміщення столу, см, не менше | 63-85 |  |
| 2.4 | Максимальна вага пацієнта, кг, не менше | 200 |  |
| 2.5 | Спеціалізовані прокладки столу пацієнта для забезпечення максимального комфорту і безпеки дослідження | Наявність |  |
| 2.6 | Оптичний маркер позиціонування | Наявність |  |
| 3 | Градієнтна система: |  |  |
| 3.1 | Максимальна напруженість градієнтного поля по кожній з ортогональних осей X-, Y-, Z-, мТ / м, не менше | 33 |  |
| 3.2 | Максимальна швидкість наростання градієнтного поля по кожній з ортогональних осей X-, Y-, Z, Т / м / с, не менше | 120 |  |
| 3.3 | Максимальне поле огляду по осях X, Y і Z, см, не менше | 50 х 50 х 50 |  |
| 3.4 | Мінімальна товщина зрізу в режимі 2D сканування, мм, не більше | 0,5 |  |
| 3.5 | Мінімальна товщина зрізу в режимі 3D сканування, мм, не більше | 0,1 |  |
| 4 | Радіочастотна система: |  |  |
| 4.2 | Потужність підсилювача радіочастотного передавача, кВт, не менше | 10 |  |
| 4.3 | Число незалежних прийомних РЧ каналів, не менше | 16 |  |
| 5 | Радіочастотні котушки: |  |  |
| 5.1 | Автоматичне визначення системою підключених котушок | Наявність |  |
| 5.2 | Інтегрована в корпус томографа РЧ котушка для тіла | Наявність |  |
| 5.3 | Котушка для голови і шиї | Наявність |  |
|  | - кількість прийомних елементів, не менше | 16 |  |
| 5.4 | Котушка для хребта | Наявність |  |
|  | - кількість прийомних елементів, не менше | 12 |  |
| 5.5 | Котушка для тіла | Наявність |  |
|  | - кількостей елементів котушки, не менше | 9 |  |
| 5.6 | Котушка для візуалізації суглобів великого розміру | Наявність |  |
|  | - кількість елементів котушки, не менше | 8 |  |
|  | - можливість візуалізації великих суглобів, таких як плечовий, кульшовий, колінний | Наявність |  |
| 5.7 | Котушка для візуалізації суглобів середнього розміру | Наявність |  |
|  | - кількість елементів, не менше | 8 |  |
|  | - можливість спостереження малих суглобів, таких як ліктьовий, променевозап'ястний, суглоби кисті | Наявність |  |
| 6 | Консоль управління: | Наявність |  |
| 6.1 | Оперативна пам'ять основного процесора, Гб, не менше | 16 |  |
| 6.2 | Обсяг жорстких дисків для зберігання інформації, Гб, не менше | 500 |  |
| 6.3 | Архівація на CD / DVD дисках | Наявність |  |
| 6.4 | Кольоровий широкоформатний РК монітор з діагоналлю, дюймів, не менше | 24 |  |
| 6.5 | Документування зображень з мережевою передачею по стандарту DICOM | Наявність |  |
| 7 | Імпульсні послідовності, програмні пакети протоколів сканування, програмні додатки обробки даних і методи збору даних: | Наявність |  |
| 7.1 | Імпульсні послідовності (ІП) | Наявність |  |
|  | ІП спін-ехо |  |  |
|  | ІП швидке спін-ехо |  |  |
|  | ІП швидке спін-ехо зі швидким відновленням |  |  |
|  | ІП швидкого спін-ехо з інверсійним відновленням | Наявність |  |
|  | ІП швидкого спін-ехо з однократним збором даних | Наявність |  |
|  | ІП градієнтного ехо | Наявність |  |
|  | ІП швидкого градієнтного ехо | Наявність |  |
|  | ІП градієнтного ехо з очищенням | Наявність |  |
|  | ІП швидкого градієнтного ехо з очищенням | Наявність |  |
|  | Спектральна інверсія ліпідів | Наявність |  |
|  | ІП інверсійного відновлення з Т1 контрастуванням | Наявність |  |
|  | ІП інверсійного відновлення з Т2 контрастуванням | Наявність |  |
|  | ІП інверсійного відновлення з пригніченням сигналу води та Т1 контрастуванням | Наявність |  |
|  | ІП інверсійного відновлення з пригніченням сигналу води та Т2 контрастуванням | Наявність |  |
|  | ІП ехопланарна візуалізація (EPI) | Наявність |  |
|  | ІП ехопланарна візуалізація (EPI) з інверсійним пригніченням сигналу жиру | Наявність |  |
|  | ІП дифузійно-зваженої ехопланарної візуалізації | Наявність |  |
|  | ІП швидкого градієнтного ехо для сканування в кінорежимі | Наявність |  |
|  | ІП градієнтного ехо з двома ехо-сигналами | Наявність |  |
|  | ІП градієнтного ехо з отриманням множинних ехосигналів для кращого контрасту між сірою та білою речовиною в T2 зваженому зображенні спинного мозку | Наявність |  |
|  | ІП рекомбінованого градієнтного ехо з декількома ехо сигналами | Наявність |  |
|  | ІП подвійна інверсія-відновлення | Наявність |  |
|  | ІП потрійна інверсія-відновлення | Наявність |  |
|  | ІП 2D часопролітної візуалізації | Наявність |  |
|  | ІП 3D часопролітної візуалізації | Наявність |  |
|  | ІП 2D синхронізована часопролітна візуалізації | Наявність |  |
|  | ІП усиленої 3D часопролітної візуалізації | Наявність |  |
| 7.2 | Програмний пакет протоколів для нейровізуалізації (дослідження головного мозку, хребта) | Наявність |  |
|  | Перфузія головного мозку | Наявність |  |
|  | Дифузійно-зважена візуалізації головного мозку | Наявність |  |
|  | Візуалізація направленої дифузії (дифузійний тензор) | Наявність |  |
|  | Програмний протокол центрально орієнтованого заповнення матриці сирих даних для отримання безартефактних зображень незалежно від руху пацієнта | Наявність |  |
|  | Додаток для проведення безартефактного сканування з центрально орієнтованим заповненням матриці сирих даних для отримання Т2 зображень | Наявність |  |
|  | Додаток для проведення безартефактного сканування з центрально орієнтованим заповненням матриці сирих даних для отримання Т2 зображень з інверсійним пригніченням сигналу води | Наявність |  |
| 7.3 | Програмний пакет протоколів для візуалізації органів черевної порожнини, зачеревного простору і малого тазу | Наявність |  |
|  | 2D і 3D МР холангіопанкреатографія | Наявність |  |
|  | МР-урографія | Наявність |  |
| 7.4 | Програмний пакет протоколів для онкології | Наявність |  |
|  | Програмний протокол для скринінгу метастазів | Наявність |  |
|  | Програмний протокол для візуалізації всього тіла | Наявність |  |
|  | Програмний протокол для візуалізації передміхурової залози | Наявність |  |
|  | Програмний протокол для візуалізації матки | Наявність |  |
|  | Програмний протокол для динамічного контрастування внутрішніх органів | Наявність |  |
| 7.5 | Програмний пакет протоколів для ортопедії | Наявність |  |
| 7.6 | Методи збору і обробки даних | Наявність |  |
|  | Проекція максимальної інтенсивності (MIP) | Наявність |  |
|  | Мультипланарна реконструкція | Наявність |  |
|  | Мультипланарна об'ємна реконструкція | Наявність |  |
|  | Методики паралельного сканування | Наявність |  |
|  | Програмний пакет об'єднання зображень різних анатомічних областей для отримання єдиного зображення при проведенні сканування всього тіла | Наявність |  |
|  | Програмний пакет інтерактивної візуалізації судин | Наявність |  |
|  | Автоматична система отримання даних про пацієнта і тип сканування безпосередньо з DICOM сервера | Наявність |  |
|  | Можливість використання встановлених протоколів дослідження і створення для користувача | Наявність |  |
|  | Можливість накладення декількох зображень один на одного | Наявність |  |
|  | Технологія автоматизованого управління процесом сканування | Наявність |  |
|  | Пряме інтегрування МР-томографа з системою Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) і Radiology Information System (RIS) | Наявність |  |
|  | Програмний пакет для зв'язку апарату з єдино лікарняною інформаційною мережею в форматі DICOM 3.0. | Наявність |  |
|  | Програмний додаток, що дозволяє об'єднувати двовимірні і тривимірні зображення, отримані в ході різних сеансів збору даних, з подальшим реформатування і обчисленням параметричних і спектроскопічних карт | Наявність |  |
|  | Програмний пакет для сканування в реальному масштабі часу, що дозволяє змінювати напрямок фазового і частотного кодування | Наявність |  |
|  | Можливість усунення артефактів сприйнятливості, неповне і неточне насичення сигналу від жиру, а також хімічний зсув | Наявність |  |
| 8. | Робоча станція лікаря: | Наявність |  |
| 8.1 | Архівація на DVD у форматі DICOM | Наявність |  |
| 8.2 | РК-монітор з діагоналлю, дюймів, не менше | 19 |  |
| 8.3 | Кількість моніторів робочої станції, шт., не менше | 2 |  |
| 8.4 | Об’єм оперативної пам’яті, Гб, не менше | 32 |  |
| 8.5 | Клавіатура, миша | Наявність |  |
| 8.6 | Пакет програм для мультипланарного реформатування | Наявність |  |
| 8.7 | Програмне забезпечення для об'ємних зображень | Наявність |  |
| 8.8 | Програмне забезпечення для аналізу і обробки результатів дифузійних і перфузійних досліджень, а також даних, що отримуються при проведенні трактографії | Наявність |  |
| 8.9 | Програмне забезпечення для об'єднання зображень різних анатомічних областей для отримання єдиного зображення при проведенні сканування всього тіла | Наявність |  |
| 9. | Додаткове приладдя: |  |  |
| 9.1 | Портативний металодетектор | Наявність |  |
| 9.2 | Принтер для друку рентгенівської плівки | Наявність |  |
| 9.3 | Набір для розміщення і фіксації пацієнта | Наявність |  |
| 9.4 | Немагнітна каталка | Наявність |  |
| 9.5 | Трифазне джерело безперебійного живлення основної системи з потужністю, кВт, не менше | 60 |  |
| 9.6 | Спеціальна прецизійна система кондиціонування з контролем температури і вологості в процедурній і технічних приміщеннях | Наявність |  |
| 9.7 | РЧ захист приміщення (клітка Фарадея) | Наявність |  |
| 10. | Інші умови: |  |  |
| 10.1 | Установка, монтаж, налагодження і введення в експлуатацію здійснюється сервісним центром з сертифікованим (-и) інженером (-ами) | Наявність |  |
| 10.2 | Гарантійне обслуговування з моменту введення в експлуатацію, місяців, не менше | 12 |  |
| 10.3 | Гарантійний ремонт і сервісне обслуговування здійснюється сервісним центром з сертифікованим (-и) інженером (-ами) | Наявність |  |
| 10.4 | Навчання персоналу на робочому місці, днів, не менше | 12 |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

61 933 333,00 грн (Шістдесят один мільйон дев'ятсот тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 00 копійок), з ПДВ.