33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичне обладнання різне, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33182100-0 Дефібрилятори - Дефібрилятор-монітор (17882 Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції) - 1 шт.

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
|  | Призначення: призначений для лікування шлуночкової фібриляції і шлуночкової тахікардії. |  |
|  | Можливість проведення моніторингу, не менше: ЕКГ в 6 відведеннях, ЧСС. |  |
|  | Використання: для надання невідкладної допомоги, для лікарняного використання. |  |
|  | Повинен бути оснащений кольоровим рідкокристалічним дисплеєм, діагоналлю не менше 7 дюймів. |  |
|  | Ємнісний сенсорний екран |  |
|  | Система тривоги – візуальна та звукова сигналізація. |  |
|  | Налаштування діапазону порогів тривоги |  |
|  | Мережевий фільтр 50 Гц. |  |
|  | Живлення: від мережі живлення та від внутрішньої батареї. |  |
|  | Час роботи від батареї, не менше: 200 розрядів дефібриляції або 8 години моніторингу з 32 вимірами НІАТ. |  |
|  | Оснащений 3-х канальним термопринтером із шириною паперу не менше: 80 мм |  |
|  | Автоматична підзарядка батареї при під’єднанні до мережі. |  |
|  | Вага не більше, 5 кг. |  |
|  | Вимоги до дефібрилятора: |  |
|  | Єдиний роз’єм для прасок або адгезивних електродів. |  |
|  | Повинен мати режими, не менше: моніторинг, водій ритму, ручна дефібриляція, АЗД. |  |
|  | Режим кардіостимуляції |  |
|  | Здійснення дефібриляції з використанням праскових електродів. |  |
|  | Режими роботи, не менше: синхронізований, асинхронний. |  |
|  | Форма дефібриляційного імпульсу, не гірше: біфазний імпульсний. |  |
|  | Рівень енергії розряду, не більше, 200 Дж. |  |
|  | Час набору заряду до 200 Дж, не більше, 7 с. |  |
|  | Отримання ЕКГ сигналу від дефібриляційних електродів. |  |
|  | Можливість підключення гіду (помічника) для серцево легеневій реанімації |  |
|  | Можливість виміру неінвазивного артеріального тиску |  |
|  | Можливість виміру насичення киснем (SpO2) з датчиком Masimo |  |
|  | Можливість виміру концентрації СО2 |  |
|  | Внутрішня безпекова розрядка для розрядки накопиченої енергії. |  |
|  | Час утримання заряду (безпекова розрядка): не більше 20 секунд |  |
|  | Органи керування на прасках, не менше: набір енергії та подавання розряду, вибір енергії. |  |
|  | Вимоги до режиму водія ритму (зовнішня кардіостимуляція): |  |
|  | Частота імпульсу повинна регулюватись від 40 до 240 уд / хв ± 1.5% |  |
|  | Вихідний струм повинен регулюватись від 0, а потім від 10 до 200 мА ± 10% |  |
|  | Тривалість імпульсу стимуляції, не більше: 20 мс |  |
|  | Вимоги до моніторингу: |  |
|  | Можливість відображення на екрані кривих ЕКГ не менше: 6 |  |
|  | Екран трендів. |  |
|  | Чутливість ЕКГ, см/мВ, не менше: 0.25 ; 0.5 ; 1 ; 2 . |  |
|  | Діапазон виміру ЧСС, не менше: 15 – 350 уд / хв |  |
|  | Внутрішня пам’ять для запису даних моніторингу, не менше: 24 години |  |
|  | Можливість експорту даних моніторингу, не гірше: через USB і Wi-Fi |  |
|  | Вимоги до комплектації: |  |
|  | У комплект поставки повинно входити (для підтвердження Учасник має надати гарантійний лист): – дефібрилятор-монітор, 1 од.; – 4-жильний ЕКГ кабель, 1 од.; – праскові електроди (дитячі), 1 к-т; – накладки для дефібриляції (дорослі), 1 к-т; – гель для дефібриляції, 1 од.; – термопапір (рулон), 1 од.; – кабель живлення, 1 од.; – тримач для рулону паперу, 1 од.; – посібник користувача, 1 од.; |  |

Лот 2 - 33182200-1 Апарати для серцевої стимуляції - Електрокардіостимулятор зовнішній (35224 Електрокардіостимулятор зовнішній, інвазивний) - 1 шт.

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
|  | Режим ритмоведення – DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO |  |
|  | Мінімальна частота стимуляції не більше 30 імп/хв . |  |
|  | Максимальна частота стимуляції не менше 200 імп/хв. |  |
|  | Максимальне значення високочастотної стимуляції не менше 800 імп/хв. |  |
|  | Мінімальна чутливість передсердя не більше 0.4 мВ, максимальна не менше 10 мВ. |  |
|  | Мінімальна чутливість шлуночків не більше 0,8 мВ, максимальна чутливість не менше 20 мВ. |  |
|  | Мінімальне значення AV-затримки не більше 50 мс. |  |
|  | Максимальне значення AV-затримки не менше 250мс. |  |
|  | Рефракторний період: передсердя – 150-500 мс. |  |
|  | Можливість заміни батареї без припинення ритмоведення не менше 30с. |  |
|  | Наявність функції самоперевірки ЕКС. |  |
|  | Наявність індикатора розряду батареї. |  |
|  | Наявність функції екстреної високоімпульсної двокамерної стимуляції. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

609 471,00 грн (Шістсот дев'ять тисяч чотириста сімдесят одна гривня 00 копійок), без ПДВ