УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

- ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

- вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,

- тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 02012906

________________  №  ________________

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про оприлюднення інформації

щодо проведення тендеру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє для оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо проведення тендеру на закупівлю: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для кардіохірургічних втручань, 82 лота).

Додаток: на 30 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління

економіки                                                                                Леся ШМУЛЬКО

Тетяна Фанта 284 08 10

33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичні вироби для кардіохірургічних втручань, 82 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Однокамерний ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди  при шлуночковому ритмоведенні (VVIR) (47267 Однокамерний імплантівний кардіостимулятор, чутливий до швидкості) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Режим ритмоведення – однокамерний з частотною адаптацією (SSIR).

2. Наявність сенсору до фізичних навантажень. Можливість контролю за нав’язуванням ритму ШВРС та автоматичне регулювання його амплітуди при шлуночковому ритмоведенні.

3. Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: телеметрію, запам’ятовування порогу стимуляції, опору електродів, епізодів тахікардій та стану системи ритмоведення.

4. Джерело живлення: літій-іонна батарея.

5. Комплектація біполярним стероїдним електродом з активною фіксацією (висувна спіраль), довжиною не менше 58 см, діаметром не більше 7 Fr та інтродьюсером діаметром не більше  8 Fr.

6. Наявність частотно-адаптованої стимуляції.

Лот 2 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двокамерний ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD) (47264 Імплантівний двокамерний електроакардіостимулятор, без частотної адаптації) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Режим ритмоведення – двокамерний DDD.

2. Можливість максимальної частоти ритмоведення не менше 175 уд/хв.

3. Наявність функції, яка призначена для запобігання необґрунтованої стимуляції правого шлуночка за рахунок автоматичного перемикання режимів AAI(R) у DDD(R).

4. Наявність алгоритму управління передсердним та шлуночковим імпульсом стимуляції в залежності від вимірюваних параметрів.

5. Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: аналіз інформації порогу стимуляції, телеметрію, запам’ятовування гістограм ритму, опору електродів, P та R хвиль, епізодів тахіаритмій ПТ/ФП та стану системи ритмоведення.

6. Наявність режиму стимуляції з частотною адаптацією в режимі однокамерної стимуляції (VVIR, AAIR, VOOR, AOOR, VDIR, ADIR).

7. Максимальна тривалість роботи при 100% ритмоведенні в режимі DDD з амплітудою стимуляції шлуночка 2,0 В, амплітудою стимуляції передсердя 1,5 В,  тривалість імпульса 0,4 мс, опір електродів 500 Ом з частотою 60 імп./хв. не менше 10 років.

8. Комплектація біполярними стероїдними електродами, товщиною не більше 7 Fr, довжиною 52-60 см з активною фіксацією та двома інтродьюсерами товщиною не більше 7 Fr.

9. Автоматичне визначення полярності електрода і програмування під час імплантації.

10. Можливість приладу бути сумісним з системою віддаленого моніторування пацієнта.

11. Функція автоматичного корегування передсердної та шлуночкової чутливості в залежності від вимірюваних параметрів.

12. Пристрій повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 та 3,0  Тесла без обмежень.

Лот 3 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двокамерний частотно-адаптований ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR) (47265 Імплантівний двокамерний електроакардіостимулятор, частотно-адаптивний) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Режим ритмоведення – двокамерний (DDDR).

2. Максимальна можлива частота ритмоведення (не менше 170 уд/хв)

3. Наявність функції, яка забезпечує максимальну адаптивність до порогу безпечної стимуляції для пацієнтів.

4. Наявність функції авто пошуку власного проведення,  з інтервалом пошуку від 30 с до 30 хв.

5. Наявність функції попередження передсердних аритмій (AF алгоритм).

6. Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: діагностичні тренди ТП/ФП активність, фізнавантаження, імпеданс електрода, амплітуда R(або Р) хвиль, шлуночковий поріг, тип електроду, моніторинг електроду, пошук негативного АВ гістерезису.

7. Можливість запису-зберігання епізодів внутрішньосерцевої електрограми не менше 2 хвилин.

8. Пристрій повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 Тесла.

9. Наявність частотно-адаптованої стимуляції з максимальною частотою сенсора до 180 уд/хв.

10. Наявність функції програмування тривоги ФП/ТП, яка виявляє передсердні аритмії, що можуть збільшити ризики виникнення порушення мозкового кровообігу у вікових пацієнтів.

11. Максимальна тривалість роботи при 100% ритмоведенні в режимі DDD з амплітудою 2,5 вольта при тривалості імпульсу 0,4 мс, з частотою 60 імп./хв., опорі електродів 1000 Ом не менше 11 років.

12. Комплектація двома біполярними стероїдними електродами, МРТ сумісними,  з товщиною не більше 6 Fr. Активної фіксації та двома інтродюсерами, товщиною не більше 6 Fr.

13. Можливість активації та де-активації запрограмованих параметрів для проведення безпечної МРТ-діагностики без допомоги програматора.

Лот 4 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двокамерний частотно-адаптований ШВРС з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні з розширеною батереєю (DDDR) (47265 Імплантівний двокамерний електроакардіостимулятор, частотно-адаптивний) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Режим ритмоведення-двокамерний (DDDR)

2. Наявність частотно-адаптованої стимуляції з максимальною частотою сенсора до 185 уд./хв.

3. Автоматичне визначення порогу стимуляції для правого передсердя та правого шлуночка.

4. Наявність функції автопошуку власного проведення, з AV-інтервалом до 400 мс.

5. Наявність функції попередження передсердних аритмій (AF алгоритм)

6. Наявність розширеної діагностики, яка повинна включати в себе: діагностичні тренди шлуночкових та передсердних тахікардій, імпеданс електрода, амплітуда R (або Р) хвиль, обтяження ФП, % власного проведення.

7. Можливість запису-зберігання епізодів внутрішньосерцевої електрограми не менше 14 хвилин.

8. Пристрій повинен бути МРТ сумісним і повинен витримувати потужність МРТ 1,5 та 3 Тесла.

9. Наявність двох сенсорів: акселерометр та респіраторний сенсор.

10. Максимальна тривалість роботи при 100% ритмоведенні в режимі DDDR з амплітудою 2,5 вольта при тривалості імпульсу 0,4 мс, з частотою 60 імп./хв., опорі електродів 500 Ом, та активованому респіраторному сенсорі - не менше 13,5 років.

11. Комплектація двома біполярними стероїдними електродами, МРТ сумісними, з товщиною не більше 6 Fr активної фіксації та двома інтродюсерами, товщиною не більше 6 Fr.

Лот 5 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрод для тимчасової ендокардіальної стимуляції (47852 Катетер для тимчасової стимуляції серця) - 130 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення електроду – трансвенозна тимчасова внутрішньосерцева стимуляція серця.

2. Товщина електроду 5 Fr.

3. Довжина електрода не менше 110 см.

4. Стерильність.

Лот 6 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір трансрадіальний 6 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 1500 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр інтродюсера (розмір). 6 Fr (F).

2. Довжина інтродюсера. Не менше 7 см та не більше 12 см.

3. Розміри голки та провідника (мініпровідника). Наявність комплектацій:

- голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”.

4. Провідник (мініпровідник) довжина. Від 40 см.

Лот 7 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір трансрадіальний 5 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 230 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр інтродюсера (розмір). 5 Fr (F).

2. Довжина інтродюсера. Не менше 7 см та не більше 12 см.

3. Розміри голки та провідника (мініпровідника). Наявність комплектацій:

- голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”.

4. Провідник (мініпровідник) довжина. Від 40 см.

Лот 8 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Пристрій для закриття судин (47411 Набір затискачів для стегнової артерії) - 55 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр. 6, 8 Fr (F).

2. Пакування. Одноразове, стерильний.

3. Використання. Після проведення процедури коронарографії або ангіопластики, для закриття пункційного дефекту, після інтродюсерів 6-8 Fr (F). Закриття судини з середини.

4. Термін абсорбції. Повна абсорбція протягом 60-90 днів із моменту використання.

Лот 9 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Катетер діагностичний 5 F (10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування) - 1200 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Обплетення: Сталеве.

2. Розмір/діаметр: 4, 5, 6Fr (F).

3. Сумісність з провідником: 0,038”/0,97 мм.

4. Максимальний тиск: до 1200 psi.

5. Наявність спеціальних форм:

Катетери для феморального доступу: Amplatz right/left, Judkins right/left,Internal Mammary, Bypass, Multipurpose.

Катетери для радіального доступу: Tiger I (TIG I), Tiger II (TIG II), BLK або аналоги катетерів для доступу через променеву артерію.

Флеш-катетери: Multipurpose, Pigtail.

6. Довжина катетерів: 65, 80, 100, 110 см.

Лот 10 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник діагностичний гідрофільний 0,035" (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 300 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал серцевини. Нітинол.

2. Покриття. Гідрофільне.

3. Розміри:

- довжина 80 см - діаметр 0.035”;

- довжина 150 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038”;

- довжина 180 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038”.

4. Форма кінчика. Пряма, під кутом.

Лот 11 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник діагностичний  0,035" (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 550 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал серцевини. Нержавіюча сталь або нітинол.

2. Покриття. PTFE або гідрофільне покриття.

3. Розміри:

- довжина 80 см, діаметр 0.035”;

- довжина 150 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038”;

- довжина 180 см - діаметри 0.018”, 0.035”, 0.038”.

4. Форма кінчика. Пряма, J-подібна.

Лот 12 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник діагностичний змінний  0,035" (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 250 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал серцевини. Нержавіюча сталь або нітинол.

2. Покриття. PTFE або гідрофільне покриття.

3. Розміри:

- довжина 80 см, діаметр 0.035”;

- довжина 150 см - діаметри 0.018”, 0.025’’, 0.035”, 0.038”;

- довжина 180 см - діаметри 0.018”, 0.035”, 0.038”;

- довжина 260 см - діаметри 0.035”, 0.038”.

4. Форма кінчика. Пряма, J-подібна.

Лот 13 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Направляючий катетер 6 F (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 600 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Підтримка. Провідниковий катетер повинен забезпечувати активну підтримку.

2. Зовнішній діаметр. Зовнішній діаметр катетера повинен бути  6F, 7F, 8F.

3. Мінімальний внутрішній діаметр. Мінімальний внутрішній діаметр повинен бути не менше: 0,058” (5F), 0,071” (6F), 0,081” (7F), 0,091” (8F).

4. Конфігурації. Наявність повного спектру форм кінчинка, не менше 7 шт., включаючи  такі конфігурації Judkins, EBU, Amplatz, LCB, RCB, Multipurpose, Hockey, включаючи катетери для трансрадіального, брахіального, феморального доступів, для доступів до маммарних та аортальних шунтів.

5. Наявність бокових отворів. Повинні бути наявні катетери з боковими отворами та без них.

6. Оплітка катетеру. Наявність металевої оплітки у стінці катетера для забезпечення стійкості до кінкінгу та перегибів при проходженні судинами зі звивистою анатомічною будовою.

7. Рентгенконтрастність. Катетер повинен мати рентгенконтрастну мітку проксимальніше м'якого кінчика катетера.

8. Кольорове маркування. Катетер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру у Fr.

9. Довжина. Катетери мають буди доступні в довжинах 100 см та 90 см.

Лот 14 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Направляючий катетер 7 F (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Підтримка. Провідниковий катетер повинен забезпечувати активну підтримку.

2. Зовнішній діаметр. Зовнішній діаметр катетера повинен бути  6F, 7F, 8F.

3. Мінімальний внутрішній діаметр. Мінімальний внутрішній діаметр повинен бути не менше: 0,058” (5F), 0,071” (6F), 0,081” (7F), 0,091” (8F).

4. Конфігурації. Наявність повного спектру форм кінчинка, не менше 7 шт., включаючи  такі конфігурації Judkins, EBU, Amplatz, LCB, RCB, Multipurpose, Hockey, включаючи катетери для трансрадіального, брахіального, феморального доступів, для доступів до маммарних та аортальних шунтів.

5. Наявність бокових отворів. Повинні бути наявні катетери з боковими отворами та без них.

6. Оплітка катетеру. Наявність металевої оплітки у стінці катетера для забезпечення стійкості до кінкінгу та перегибів при проходженні судинами зі звивистою анатомічною будовою.

7. Рентгенконтрастність. Катетер повинен мати рентгенконтрастну мітку проксимальніше м'якого кінчика катетера

8. Кольорове маркування. Катетер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру у Fr.

9. Довжина. Катетери мають буди доступні в довжинах 100 см та 90 см.

Лот 15 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник нітіноловий (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 400 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал серцевини. Нітінол.

2. Покриття. Гідрофільне.

3. Форма кінчика. Пряма, під кутом.

4. Довжина. Від 180 см до 300 см.

5. Довжина рентгенконтрасного кінчика	. 3 см.

6. Наявність стрічки для кращої мякості провідника. Так.

7. Навантаження на кінчик. Не більше 0,6 грам.

Лот 16 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник гідрофільний з полімерним покриттям (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 400 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. В наявності повинні бути коронарні провідники зі внутрішнім стрижнем виробленим з міцної сталі для забезпечення необхідного рівня підтримки та гнучкості.

2. Конструкція  дистальної частини провідника. Гнучкий кінчик провідника повинен мати металеву пружинну спіраль для забезпечення максимальної ренгенконтрасності, обертаючого моменту та просування.

3. Діаметр. 0,014”.

4. Форма кінчика. Пряма  та «J» подібна.

5. Довжина коронарного провідника. Не менше 190 см та 300 см. Для спеціальних процедур.

6. Покриття коронарного провідника. Полімерне, гідрофільне.

Лот 17 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Кабель моніторингу фізіології судин коронарної системи (44839 Серцевий периферичний судинний провідник, відновлений) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Мета використання. Кабель використовується для інвазивного вимірювання та моніторингу фізіології судин коронарної системи, має бути сумісним з системою OptoMonitor3.

2. Технології, що використовуються:

- Фіброоптика.

- Коаксиальна будова кабелю з нікель-титановим ядром.

3. Діапазон тиску.	Від -30 до 300 мм. рт. ст.

4. Довжина вимірювального кабелю. Від 180 см.

Лот 18 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Fighter, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Провідник повинен мати стержень із неіржавіючої сталі.

2. Призначення. Провідник призначений для полегшення розміщення балонних дилатаційних катетерів або інших інтервенційних пристроїв під час проведення черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики або інших внутрішньо судинних втручань.

3. Діаметр дистального кінчика провідника. Не більше 0.009 дюймів.

4. Навантаження на кінчик. Повинно бути не менше 1.5 г.

5. Довжина коронарного провідника. 190 см та 300 см.

6. Рентгенконтрастний кінчик. Провідник повинен мати рентгенконтрастний кінчик не менше 3.5 см для гарної візуалізації усередині судини.

7. Покриття коронарного провідника. Провідник повинен мати гідрофільне та полімерне покриття по всій довжині.

Лот 19 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Judo 3, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Провідник повинен мати загострений стержень та спіраль на дистальному кінці.

2. Опис. Провідник повинен бути контрольованим при обертанні та мати гарну маневреність.

3. Діаметр дистального кінчика провідника. Не більше 0.008 дюймів.

4. Навантаження на кінчик. Повинно бути в наявності не менше 2 варіантів від 1,0 г до 3,0 г.

5. Довжина коронарного провідника. 190 см та 300 см.

6. Рентгенконтрастний кінчик. Провідник повинен мати рентгенконтрастний кінчик не менше 3,5 см для гарної візуалізації усередині судини.

7. Покриття коронарного провідника. Провідник повинен мати гідрофільне покриття.

Лот 20 - 3180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Judo 6, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Провідник повинен мати загострений стержень та спіраль на дистальному кінці.

2. Опис. Провідник повинен бути контрольованим при обертанні та мати гарну маневреність.

3. Діаметр дистального кінчика провідника. Не більше 0.008 дюймів.

4. Навантаження на кінчик. Не менше 6,0 г.

5. Довжина коронарного провідника. 190 см та 300 см.

6. Рентгенконтрастний кінчик. Провідник повинен мати рентгенконтрастний кінчик не менше 3,5 см для гарної візуалізації усередині судини.

7. Покриття коронарного провідника. Провідник повинен мати гідрофільне покриття.

Лот 21 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Samurai RC, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Провідник повинен мати технологію внутрішньої спіралі. Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі.

2. Діаметр коронарного провідника. Не більше 0.014 дюймів.

3. Навантаження на кінчик. Від 0,5 г до 1,2 г.

4. Довжина коронарного провідника. 190 см та 300 см.

5. Рентгенконтрастний кінчик. Провідник повинен мати рентгенконтрастний кінчик не менше 4 см для гарної візуалізації усередині судини.

6. Покриття коронарного провідника. Гідрофільне покриття дистального кінчика провідника.

7. Форма кінчика. Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.

Лот 22 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний провідник Marvel, або еквівалент (35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Конструкція коронарного провідника. Внутрішній стержень повинен бути виготовлений з неіржавіючої сталі та мати спіраль на кінчику.

2. Діаметр коронарного провідника. Не більше 0.014 дюймів.

3. Навантаження на кінчик. Має бути не більше 0,9 г.

4. Довжина коронарного провідника. 190 см та 300 см.

5. Рентгенконтрастний кінчик. Провідник повинен мати рентгенконтрастний кінчик не менше 3 см для гарної візуалізації усередині судини.

6. Покриття коронарного провідника. Провідник повинен мати гідрофільне покриття.

7. Форма кінчика. Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.

Лот 23 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мікрокатетер коронарний Finecross, або еквівалент (10689 Катетер артерійного тиску) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина. 130-135 см, 150 см.

2. Зовнішній діаметр. Дистально – не більше 1,8 Fr (F). Проксимально – не більше 2,6 Fr (F)

3. Внутрішній діаметр. Дистально – не менше 0,018” або 0,45 мм. Проксимально – не менше 0,021” або 0,55 мм.

4. Покриття. Гідрофільне.

5. Сумісність з провідниками. 0.014‘‘.

Лот 24 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для предилятації (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 600 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина балона. Балон-катетер коронарний повинен мати довжину в межах від 6 мм до 30 мм.

2. Система доставки балону. Мають бути наявні балони на системі доставки RX та OTW.

3. Діаметр. Найменший діаметр балону має бути не більше за 1,25 мм, як для балонів з системою RX так і для балонів з системою OTW.

4. Діаметр входження у стеноз. Діаметр входження у стеноз балону 1,25 мм повинен бути не більше 0,016".

5. Діаметр проходження стенозу. Діаметр проходження стенозу 1,25 мм повинен бути не більше 0,020".

6. Профіль входження у стеноз. Профіль входження у стеноз має не перевищувати 0,021".

Лот 25 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Коронарний балон-катетер для постдилятації (47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний) - 600 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина балона. Балон-катетер коронарний повинен мати довжину в межах від 6 мм до 27 мм.

2. Система доставки баллону. Мають бути наявні балони на системі доставки RX.

3. Діаметр. Найменший діаметр балону має бути не менше за 2,0 мм.

4. Кросинг профіль. Не більше 0,024".

5. Проксимальний шафт. Не більше 1.9 F.

6. Дистальний шафт. Не більше 3.0 F.

Лот 26 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-система з лікарським покриттям (56284 Стент із полімерним покривом для коронарних артерій, що вивільняє нерозсмоктний лікувальний засіб) - 800 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал стента. Кобальт-хромовий сплав або медична сталь.

2. Діапазон діаметрів стента:

- Мінімальний – не більше 2,25 мм;

- Максимальний – не менше 4,0 мм.

3. Діапазон довжин стента:

- Мінімальний – не більше 8 мм;

- Максимальний – не менше 36 мм

4. Покриття стента. Протизапальна антипроліферативна цитостатична речовина з групи limus, нанесена аблюмінально.

5. Профіль входження в ураження. 0,018”.

6. Товщина балок. Не більше 0,0047”.

7. Номінальний тиск балону. 6 Атм.

8. Номінальний тиск розриву балону. 14-16 Атм.

9. Підтвердження безпеки та ефективності стента. Наявність рандомізованих подвійних клінічних досліджень, які нараховують не менше 2 400 пацієнтів тривалістю не менше 5 років.

10. Режим антитромбоцитарної терапії. Можливість повного припинення подвійної антитромбоцитарної терапії протягом одного місяця після встановлення стенту без підвищення ризику тромбозу, підтверджена в рандомізованих дослідженнях, які опубліковані в спеціалізованих актуальних виданнях Європейського товариства кардіологів.

Лот 27 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Подовжувач провідникового катетера (31664 Катетер для направлення коронарної артерії) - 45 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Забезпечення додаткової підтримки і доступу до дистальних ділянок коронарної артерії при проведенні процедури стентування.

2. Діаметр. 6, 7 Fr.

3. Кінчик катетеру. Катетер оснащений м’яким полімерним кінчиком довжиною 4 см, що здатен легко змінювати форму, що дозволяє легко просувати катетер у звивистих судинах.

4. Провідник катетеру. Дистальна частина провідника, що входить до складу катетера-подовжувача, повинна мати конусну форму.

5. Покриття. Гідрофільне.

6. Довжина. 150 см.

7. Оплітка. Наявність сталевої оплітки по всій довжині катетера.

Лот 28 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 7 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметр інтродюсера (розмір). 7 Fr (F).

2. Довжина інтродюсера. Не менше 7 см та не більше 12 см.

3. Розміри голки та провідника (мініпровідника). Наявність комплектацій:

- голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”;

4. Провідник (мініпровідник) довжина. Від 40 см.

Лот 29 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 6 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 60 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметри інтродюсерів (розмір). 4 Fr (F).

2. Довжина інтродюсерів. Не менше 7 см та не більше 12 см.

3. Розміри голки та провідника (мініпровідника). Наявність комплектацій:

- голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”;

4. Провідник (мініпровідник) довжина. Від 40 см.

Лот 30 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер феморальний 5 F (46803 Серцевий інтродуктор) - 35 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Діаметри інтродюсерів (розмір). 5 Fr (F).

2. Довжина інтродюсерів. Не менше 7 см та не більше 12 см.

3. Розміри голки та провідника (мініпровідника). Наявність комплектацій:

- голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021”;

- голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”;

- голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”.

4. Провідник (мініпровідник) довжина. Від 40 см.

Лот 31 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Петля коронарна для видалення сторонніх тіл типу Ensnare, або еквівалент (44841 Провідник для захоплення емболів) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Система призначена для маніпуляції та вилучення чужорідних предметів всередині просвіту судини.

2. Тип. Наявність модифікацій з однією або трьома петлями.

3. Матеріал.

- Петлі - супереластичний нітинол з рентгенконтрастними мітками.

- Доставляючий катетер – фторований етилен-пропілен (FEP).

4. Діаметр петель. Від 2 мм до 45 мм.

5. Довжина пастки. Від 65 см до 200 см.

6. Довжина доставляючого катетера. Від 48 см до 175 см.

7. Діаметр доставляючого катетера. Від 2.3 F до 6 F.

Лот 32 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Петля коронарна для видалення сторонніх тіл Amplatz Goose Neck, або еквівалент (44841 Провідник для захоплення емболів) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Видалення сторонніх тіл з коронарних та периферичних судин.

2. Комплектація. Петля, катетер для петлі, інтродюсер, крутилка.

3. Діаметр петлі. Від 5 мм до 35 мм.

4. Довжина петлі. Наявні довжини 65 та 120 см.

5. Діаметр катетера. 4 та 6 Fr.

6. Довжина катетера. Наявні довжини 48 та 102 см.

Лот 33 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Провідник Confida, або еквівалент (58115 Периферійний судинний провідник, ручний) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Проведення процедури стентування аортального клапану.

2. Діаметр провідника. Провідник повинен мати діаметр 0.035”/0.89 мм.

3. Форма провідника. Повинен мати форму типу pre-shaped.

4. Діаметр закруглення провідника. 30 мм.

5. Довжина провідника. 260 см.

Лот 34 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аспіраційний катетер (37232 Система всмоктування тромбектомії) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Сумісність з провідниковими катетерами. 6, 7 Fr (F).

2. Корисна довжина катетеру. Не більше 140 см.

3. Довжина сегменту швидкої заміни. Не більше 23 см.

4. Покриття катетеру. Гідрофільне.

Лот 35 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Шприц високого тиску (46633 Шприц-манометр для балонного катетера, одноразового застосування відновлений) - 700 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Інфляційний набір з індефлятором у складі: Шприц-індефлятор, 3-ходовий краник, гемостатичний Y-конектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій.

2. Максимальний тиск: Не менше 25 Атм.

Лот 36 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Ріжучий балонний катетер (44088 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, ріжучий/надрізаючий) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Коронарний ріжучий балон призначений для покращення перфузії міокарда при ішемічній хворобі серця.

2. Конфігурація пристрою. Конфігурація балонного катетера повинна бути Monorail.  Ріжучий балон повинен мати мікрохірургічні леза (атеротоми) встановлені поздовжньо на зовнішній поверхні.

3. Діаметр балона. Від 2.00 до 4.00 мм.

4. Довжина балона. Від 6 до 15 мм.

5. Кількість атеротом. Не більше 3 атеротом при діаметрі від 2.00 до 3.25,  не менше 4 атеротом при діаметрі від 3.50 до 4.00.

6. Покриття. Балонний катетер повинен мати гідрофільне покриття.

7. Профіль балонного катетера. Балонний катетер повинен мати профіль входу в стеноз не більше 0.017 дюймів (0.43 мм).

8. Номінальний тиск. Не більше 6 Атм.

9. Розрахунковий тиск розриву балону. Не менше 12 Атм.

10. Робоча довжина катетеру. Не менше 143 см.

Лот 37 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стент-графт коронарний (34179 Стеноз коронарної артерії) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал, з якого виготовлено стент. Сплав на основі хрому.

2. Товщина стінки стенту. 60 мкм для стенту 2,5 – 3 мм, 80 мкм для стенту 3,5 – 4 мм, 120 мкм для стенту 4,5 – 5 мм.

3. Покриття, що вкриває стент. Нетканний поліуретановий полімер (electrospun polyurethane).

4. Максимальний діаметр розширення:

- для стенту 2,5 – 3 мм -  3,5 мм;

- для стенту 3,5 – 4 мм – 4,65 мм;

- для стенту 4,5 – 5 мм – 5,63 мм.

5. Товщина покриття. Не більше 90 мкм.

6. Довжина катетеру. Не менше 140 см.

7. Сумісність з провідником. Не більше 0,014 дюймів.

8. Спектр діаметрів стенту. Найменший діаметр - не менше 2,5 мм. Найбільший діаметр - не більше 5,00 мм.

Лот 38 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрод для стимуляції пучка Гіса з системою доставки (12009 Детектор пучка Гіса) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Комплектація біполярним стероїдним електродом, сумісним з інтродьюсером не більше 6 Fr (френчів), довжиною не менше 59 см, з активною фіксацією, з можливістю безпечного проведення МРТ досліджень з напруженістю магнітного поля не менше 1,5 Тесла на всю поверхню тіла пацієнта без обмежень.

Електрод повинен мати можливість використання для постійної стимуляції передсердя або шлуночка або пучка Гіса.

2. Комплектація інтродюсерною системою для доставки електрода для стимуляції пучка Гіса.

3. Інтродюсерна система для доставки електрода для стимуляції пучка Гіса повинна бути сумісною з електродом не більше 6 Fr (френчів), мати  різну довжину та різні кривизни інтродюсерів для різної анатомії серця пацієнтів.

4. Комплектація ріжучим інструментом для руйнування та екстракції системи доставки.

5. Комплектація інструментом для імплантації електроду в правий шлуночок при неможливості його імплантації в пучка Гіса або неприйнятних характеристиках фізіологічної стимуляції для збереження безпеки пацієнта.

Лот 39 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтродюсер трансфеморальний Sentrant, або еквівалент (46803 Серцевий інтродуктор) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Забезпечення каналу для введення діагностичних або ендоваскулярних пристроїв у судинну мережу та для мінімізації̈ втрати крові, пов’язаної̈ з подібним втручанням

2. Покриття інтродюсера. Гідрофільне.

3. Розмір інтродюсера. Від 14 до 18F, довжина робочої частини не менше 28 см.

4. Ренгенконтрасний маркер. Наявність рентгенконтрастного маркеру на дистальному кінці інтродюсера.

Лот 40 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для вальвулопластики аортального клапана для предилятації (17453 Кардіохірургічний катетер для пластики клапана серця) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для хірургічного усунення стенозу аортального клапану.

2. Довжина катетера. Не менше 110 см.

3. Матеріал. Поліамід.

4. Номінальний діаметр балону. 18 мм та 20 мм.

5. Довжина балону. 40 мм.

6. Об'єм балону:

- Не більше 15 мл для балону 18 мм.

- Не більше 17,5 мл для балону 20 мм.

7. Номінальний тиск (NP). Не більше 2.5 Атм.

8. Номінальний тиск розриву (RBP). Не більше 5 Атм

9. Розмір інтродюсера:

- Не більше 9 F для балону 18 мм.

- Не більше 10 F для балону 20 мм.

10. Діаметр провідника. Не більше 0.038”.

11. Конструкція балону. Катетер оснащений корпусом з 2 просвітами з балоном, закріпленим в дистальній частині.

12. Рентген-контрастні маркери. Не менше 2.

13. Тип проксимальної частини конектора. Оснащена конектором Луер-Лок.

14. Стерильність. Виріб є стерильним (стерилізований етиленоксидом), нетоксичний, апірогенний, призначений для одноразового використання, має індивідуальне пакування.

Лот 41 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Балон для вальвулопластики аортального клапана для постдилятації (17453 Кардіохірургічний катетер для пластики клапана серця) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення. Для хірургічного усунення стенозу аортального клапану.

2. Довжина катетера. Не менше 110 см.

3. Матеріал. Поліамід.

4. Номінальний діаметр балону. 23 мм та 25 мм.

5. Довжина балону. 40 мм.

6. Об'єм балону:

- Не більше 22 мл для балону 23 мм.

- Не більше 27 мл для балону 25 мм

7. Номінальний тиск (NP). Не більше 2.5 Атм.

8. Номінальний тиск розриву (RBP). Не більше 5 Атм.

9. Розмір інтрод'юсера:

- Не більше 10 F  для балону 23 мм.

- Не більше 12 F  для балону 25 мм.

10. Діаметр провідника. Не більше 0.038”.

11. Конструкція балону. Катетер оснащений корпусом з 2 просвітами з балоном, закріпленим в дистальній частині.

12. Рентген-контрастні маркери. Не менше 2.

13. Тип проксимальної частини конектора. Оснащена конектором Луер-Лок.

14. Стерильність. Виріб є стерильним (стерилізований етиленоксидом), нетоксичний, апірогенний, призначений для одноразового використання, має індивідуальне пакування.

Лот 42 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Система для стентування аортального клапана  (63283 Катетер для транскатетерної імплантації протеза серця) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Комплектація. Система має включати в себе клапан, систему доставки та систему завантаження клапану.

2. Конструкція. Нітиноловий каркас, що саморозширюється з біологічним клапаном, cупраанулярне розташування стулок клапану.

3. Технологія. Клапан повинен бути оброблений по спеціальній технології для зниження кальцифікації.

4. Фіксація клапану до каркасу. Шовна фіксація клапану до каркасу для забезпечення максимальної фіксації.

5. Репозиціонування клапану. Можливість проведення репозіційонування клапану при його частковому розкритті (до 70 %) в місці імплантації.

6. Розміри клапанів. Розміри клапанів повинні забезпечувати можливість імплантації при діаметрі аортального кільця в діапазоні від 18 мм до 30 мм.

7. Розчин для зберігання клапану.	Клапан має постачатися в консервуючому розчині – глютаральдегіді.

8. Система доставки:

- Система доставки має бути для трансфеморального чи трасаксилярного доступу та сумісна з провідником 0.035”.

- Дизайн системи доставки – OTW.

- Наявність вбудованого інтродюсера.

- При використанні вбудованого інтродюсера 14 F – еквівалент мінімальний діаметр артерії доступу 5,0 мм.

- При використанні вбудованого інтродюсера 16 F – еквівалент мінімальний діаметр артерії доступу 5,5 мм.

- Довжина робочої частини – не менше 107 см.

Лот 43 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір білизни ангіографічної (62934 Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл) - 1500 шт.

Спеціальні вимоги:

- Набір повинен складатися:

- ангіографічного покриття, 220 см х 160 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м*2 та поліетилену, щільністю не менше 50 мкм - 1шт;

- покриття операційного, 200 см х 140 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м*2 - 1 шт;

- покриття операційного, 300 см х 160 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м*2 - 1 шт;

- чохла для апаратури, 150 см х 84 см, матеріал поліетилен, щільністю не менше 60 мкм – 1 шт;

- чохла для апаратури, 75 см х 84 см, матеріал поліетилен, щільністю не менше 50 мкм - 2 шт;

- чохла для апаратури 15 см х 30 см, матеріал поліетилен, щільністю не менше 50 мкм – 1 шт;

- пелюшки поглинаючої, 60 см х 90 см, з адгезивним краєм - 2 шт;

- халата хірургічного, розмір ХL, довжиною 135 см, з трикотажними манжетами, з матеріалу СММС, щільністю не менше 35 г/м*2 - 2 шт;

- покриття допоміжного 80 см х 80 см, матеріал спанбонд, щільністю не менше 35 г/м*2 - 1 шт.

2. Набір повинен бути стерильним, стерилізація газова.

3. Термін придатності не менше 3 років від дати стерилізації.

4. Призначений для одноразового використання у ангіографічних процедурах.

Лот 44 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Ковдра зігріваюча для кардіохірургічних операцій (47681 Ковдра з конвекційним обігрівом / охолодженням, одноразового використання, нестерильна) - 120 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кардіохірургічна ковдра повинна бути виготовлена з міцного та стійкого до подряпин матеріалу з водостійкою текстурою, які мають спеціально перфоровані отвори, що рівномірно направляють потік повітря до пацієнта.

2. Повинна бути сумісна з системою Warm Touch.

3. Розмір ковдри без повітря повинен бути не менше 100х160 см, з повітрям - не менше 85х135см.

Лот 45 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Плевровак (10817 Плеральна дренажна система) - 250 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Камера сбору – 2500 мл.

2. Наявність регулятора відсмоктування в діапазоні -10 -40 см водного ст.

3. Наявність клапана зменшення позитивного тиску.

4. Наявність клапана регулювання високого негативного тиску.

5. Наявність вимірювача витоку повітря.

6. В комплекті пляшка з стерильною водою.

7. Стерильна упаковка.

Лот 46 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стабілізатор off pump, або еквівалент (44493 Система для накладення анастомозів на кровоносні судини) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Повинен стабілізувати ділянку серця шляхом використання активного відсмоктування.

2. Можливість кріплення до ранорозширювача або частини операційного столу.

3. Рукав пристрою повинен бути гнучким до фіксації та становитися жорстким при фіксації.

4. Лапки, що безпосередньо фіксують ділянку мають бути гнучкими.

Лот 47 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Електрокоагнуляторна ручка (36136 Гемостатичний ніж) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина 3 м.

2. Можливість роботи в режимі - коагуляції.

3. Можливість роботи в режимі - різання.

Лот 48 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Металева кліпса LT100 medium, або еквівалент (34050 Судинний зажим) - 1200 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кліпси стерильні титанові малі, U-подібної форми з дистальним типом закривання для кліпування судин.

2. Апертура відкритої кліпси не менше 2,5 мм, довжина закритої кліпси  не менше 3,0 мм.

3. Постачаються в касетах по 6 кліпс, 36 касет в упаковці.

Лот 49 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Одноразова пластина для діатермії (37457 Чохол-підкладка одноразового використання) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Розмір 20*20.

2. Сумісність роботи з апаратом діатермії високої потужності.

3. Ізоляційний захист від опіків шкіри.

Лот 50 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Лівошлуночкова допоміжна система механічної підтримки кровообігу (LVAD) (47533 Допоміжна імплантовна шлуночкова система) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

Допоміжний пристрій для лівого шлуночка. Лівошлуночкова система допоміжного кровообігу (ЛШСДК) призначена для забезпечення тривалої гемодинамічної підтримки пацієнтів з прогресуючою і рефрактерною лівошлуночковою серцевою недостатністю.

Вона може призначатися, як тимчасовий засіб (наприклад, на стадії підготовки до пересадки серця), або як засіб постійної терапії.

Насос (помпа):

1. Тип насосу	. Центробіжний.

2. Вага насосу. Не більше 250 грам.

3. Діапазон частоти обертання помпи. 3000-9000 об/хв.

4. Мінімальна швидкість. 3000 об/хв.

5. Ротор повністю підтримується магнітної левітацією. Наявність.

6. Режим імітації пульсу. Наявність.

7. Частота штучного пульсу. 30 ударів за хвилину.

8. Апікальна манжета. Повсть (войлок) PTFE з інтегрованим затискачем.

9. Інтегрована у насос апікальна канюля. 20,5 мм титанового покриття.

10. Герметична відпливна канюля. Просочений желатином 14-міліметровий поліестер.

12. Живлення з декількох джерел:

- Модуль Живлення.

- Портативний пристрій живлення.

- Два акумулятори.

Пристрій управління:

- Основні функції:

- Моніторинг роботи системи.

- Зв’язок з імплатованим ЛШСДК.

- Зв'язок із системним монітором (через модуль живлення).

2. Резервний акумулятор для живлення 11 вольт. Наявність.

3. Живлення насосу (помпи) від резервного акумулятор у разі аварійного відключення живлення. Мінімум 15 хвилин.

4. Вага. Не більше 350 грам.

Зарядний пристрій:

1. Чотири гнізда для одночасного заряджання літій-іонних акумуляторів. Наявність.

2. Калібрування і діагностика акумуляторів. Наявність.

3. Контроль несправності акумулятора. Наявність.

4. Контроль несправності зарядного пристрою. Наявність.

5. Живлення. 100–240 В змін. струму, 50–60 Гц.

6. Вага. Не більше 5 кг.

Набір акумуляторів:

1. Час автономної роботи ЛШСДК від акумуляторів. 17 годин роботи ЛШСДК при номінальних умовах експлуатації (5,4 л / хв.).

2. Індикатор заряду на акумуляторів. Світлодіоди.

3. Час зарядки акумулятора. Не більше 4,5 годин.

4. Вага комплекту акумуляторів (2 акумулятора). Не більше 1 кг.

Портативний пристрій живлення:

1. Призначення. Для живлення в період низької активності.

2. Ізольоване джерело живлення від мережі. Наявність.

3. Розпізнавання несправностей і сигнали тривоги. Наявність.

4. Дублювання сигналу тривоги пристрою управління. Наявність.

5. Живлення. 100–240 В змін. струму, 50–60 Гц.

6. Вага. Не більше 1,5 кг.

Комплект переносних аксесуарів:

1. Універсальна сумка - 1 шт. Наявність.

2. Сумка для акумуляторів - 1 шт. Наявність.

3. Сумка для душа  - 1 шт. Наявність.

Лот 51 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Плевральний дренаж по типу Blalock, або еквівалент (10817 Плеральна дренажна система) - 500 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина 45 см.

2. Рентгенконтрастний.

3. Наявні бокові перфораційні отвори.

Лот 52 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Комплект одноразової білизни кардіохірургічний (62934 Набор хірургічних перев'язувальних матеріалів/простирадл) - 170 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Призначення: комплект призначений для одноразового використання при  кардіохірургічних оперативних втручаннях.

2. Комплект покриттів кардіоваскулярний, стерильний у  складі:

- покриття кардіоваскулярне,  матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2, розміром 220 см х 320 см, з адгезивним операційним полем 15 см х 33 см, фартухом та поглинаючою зоною 80 см х 100 см,  матеріал  спанлейс, щільністю не менше 60 г/м2 - 1 штука;

- покриття U-подібне  розміром 160 см х 240 см, з адгезивним вирізом  розміром  100 см х 20 см та перінеальним рушником, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 1 штука; покриття операційне  розміром  160 см х140 см, матеріал СММС,  щільністю не менше 35 г/м2 - 1штука; покриття операційне адгезивне розміром 80 см х 70 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2 - 4 штуки;

- покриття для операційного столу посилене, розміром 160 см х 200 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2;

- посилення ламінований спанбонд щільністю не менше 55 г/м2 - 1 штука;

- покриття операційне, розміром 35 см х 20 см, матеріал спанлейс щільністю не менше 45 г/м2 - 6 штук ;

- покриття для столу Мейо з посиленням, розміром 80 см х140 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2, посилення 65 см х 85 см, матеріал ламінований спанбонд, щільністю не менше 55 г/м2 - 3 штуки;

- кишеня для інструментів розмір 80 см х 40 см, матеріал поліетилен 50 мкм - 2 штуки;

- бахіли, розміром  40 см х 30 см, матеріал СММС, щільністю не менше  35 г/м2 - 2 штуки;

- стрічка адгезивна, розміром 50 см х 5 см - 3 штуки;

- халат хірургічний "Посилений", розмір ХL, довжиною 135 см, матеріал СММС, щільністю не менше 35 г/м2, посилення - ламінований спанбонд, щільністю не менше 28 г/м2 - 5 штук.

3. Термін придатності не менше 3 років від дати стерилізації, стерилізація газова, оксидом етилену.

Лот 53 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Стабілізатор Star fish, або еквівалент (44493 Система для накладення анастомозів на кровоносні судини) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Має стабілізувати ділянку серця шляхом використання активного відсмоктування.

2. Має кріпитись до ранорозширювача або частини операційного столу.

3. Рукоятка пристрою має бути гнучкою до фіксації та має становитись жорсткою при фіксації.

4. Можливість стабілізації верхівки серця.

Лот 54 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біологічний аортальний клапан St. Jude Trifecta, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Мають поставлятися в розчині формальдегіда у одноразовій ємності.

2. Біоклапани мають бути: оснащені технологією антикальцифікації.

3. Доступні розміри клапанів для аортальних клапанів повинні бути в межах мітральних 19 - 29 мм.

4. Загальна висота клапана від 15 мм до 20 мм.

5. Висота частини клапана, яка розташовується в просвіті аорти від 12 мм до 16 мм.

6. Матеріал стулок: Бичий перикард.

7. Каркас клапана повинен бути покритий листком свинячого перикарда, за винятком зони манжети.

8. Наявність каркасу клапана із титану.

Лот 55 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Клапан серця аортальний біологічний Карпентьє-Едвардс, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Тип клапану –  тристулковий біологічний, каркасний.

2. Матеріал стулок - бичачий перикард, відібраний за технологією PeriMap з лазерної детекцією товщини-щільності перикарда і електронним підбором лоскутів для клапанів різного розміру.

3. Обробка стулок - біопротез обробляється за методикою ThermaFix, що передбачає термообробку тканини в глютаральдегіді та використання етанолу та полісорбату-80, що запобігає розвитку  кальцифікації та значно збільшує термін роботи клапану.

4. Матеріал основи каркасу – Кобальт-хром-нікелевий сплав Elgiloy, який має  високу міцність, еластичність та рентгенконтрастність, покритого плетеним полотном з поліестеру.

5. Манжета – силіконовий каучук, вкритий пористою безшовною політетрафторетіленовою (PTFE) тканиною. Наявність трьох кольорових міток для полегшення процесу розташування протеза та накладання швів.

6. Профіль аортального клапану:

- 21 мм – 10 шт.;

- 23 мм – 14 шт.;

- 25 мм – 5 шт.

7. Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі не більше ніж 3,0 Тл.

8. Обов'язкова поставка кожного клапану в індивідуальному термоізоляційному контейнері із пенопласту.

9. Біопротез повинен  поставлятися в стерильному непірогенному розчині глютаральдегіду, в опломбованому пластиковому контейнері.

10. Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert з активацією на вплив екстремальних температур.

Лот 56 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біологічний мітральний клапан по типу Medtronic Hancock, або еквівалент (60242 Біопротез серцевого аортального клапана) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Біологічний клапан складається з нативного свинного аортального клапану, низькопрофільного каркасу та шовної синтетичної манжети.

2. Біологічний клапан має бути в консервованому вигляді у одноразовій ємності та має антикальцифікаційну обробку.

3. Біологічний клапан поставляється СТЕРИЛЬНИМ в забуферованому 0,2%-му розчині глутаральдегіда, який запобігає висиханню тканин біопротеза.

4. Каркас клапану виготовлений із гнучкої полімерної основи, що покрита поліестеровою тканиною та містить рентгенконтрастні мітки.

5. Можливість проведення МРТ дослідження в магнітному полі 3,0 Тл або менше.

6. Обов'язкова наявність термодатчиків типу TagAlert, або еквівалент, з активацією на заморозку при 0°С та на перегрів при + 40°С.

7. Наявні розміри: мітральних клапанів

- 25 мм – 1 шт.;

- 27 мм – 4 шт.;

- 29 мм – 4 шт.;

- 31 мм – 1 шт.

Лот 57 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Система аутотрансфузії Cellsaver Sorin Extra, або еквівалент (17605 Набір для системи підготовки крові для аутотрансфузії) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Резервуар. Наявність.

2. Мішок для концентрованої еритроцитарної маси. Наявність.

3. Мішок для відходів. Наявність.

4. Дзвін стандартного розміру виробника не більше 225 мл. Наявність.

5. Стерильна головна лінія від резервуару до дзвону. Наявність.

6. Стерильна лінія для подачі еритроцитів в мішок для концентрованої еритроцитарної маси. Наявність.

7. Стерильна лінія відмивки від розчину для відмивання до дзвону. Наявність.

8. Лінія з'єднання резервуару з вакуумним насосом. Наявність.

Лот 58 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Гемостатична марля Surgicell, або еквівалент, (35895 Гемостатичні губки) - 60 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Розмір 5 см* 7,5 см.

2. Місцевий гемостатик.

Лот 59 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Артеріальна канюля із зігнутим наконечником (34893 Канюля для штучного кровообігу, артеріальна) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Артеріальна канюля з кутовим накінечником 45º.

2. Без бокових отворів.

3. Довжина 12'' (30, 5 см).

4. Коннектор 3/8” (0,95см).

Лот 60 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Венозна канюля NextGen, або еквівалент (34904 Канюля для порожнистої вени) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Гемостатичний ковпачок.

2. Металева голка.

3. Ділітатор 8/10 Fr.

4. Ділітатор 12/14 Fr.

5. Провідник 0,038×150 см.

6. Скальпель № 11.

Лот 61 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Артеріальна канюля NextGen, або еквівалент (34902 Канюлі стегнової артерії) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Гемостатичний ковпачок.

2. Металева голка.

3. Ділітатор 8/10 Fr.

4. Ділітатор 12/14 Fr.

5. Провідник 0, 038×100 см.

6. Скальпель № 11.

Лот 62 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальна канюля з вентлінією (34893 Канюля для штучного кровообігу, артеріальна) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Канюля для кореня аорти.

2. Має дренажну лінію.

3. Довжина 14 см.

Лот 63 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Двоетапна венозна канюля (34905 Канюля для штучного кровообігу, венозна) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Довжина 38,1 см.

2. Коннектор 1/2.

3. Двоступенева венозна канюля.

Лот 64 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Опорне кільце 3-стулкового клапану (35644 Серцеве ангіопластичне кільце) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кільце для анулопластики тристулкового клапану має бути жорстке, розімкнене.

2. Основа кільця - титановий сплав.

3. Форма кільця овальна, має прямолінійний та криволінійний сегменти.

4. Кільце повинно мати титановий сердечник, опресований силіконом та покритий тканим поліестером.

5. Можливість проведення МРТ дослідження.

6. Доступні розміри мають складати  від 26 мм до 36 мм.

7. Упаковка стерильна одноразова.

Лот 65 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальний механічний клапан Medtronic, або еквівалент (47471 Біопротез серцевого клапана, тваринного походження) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Аортальні моделі клапанів повинні бути із манжетою для супраанулярної імплантації.

9. Доступні розміри: аортальні – від 16 мм до 28 мм з кроком збільшення не більше 2 мм на 1 розмірний ряд та мітральні – від 19 мм до 33 мм з кроком збільшення не більше 2 мм на 1 розмірний ряд.

Лот 66 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Оксигенатор для ШК (17643 Екстракорпоральний мембранний оксигенатор ) - 350 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Наявність інтегрованого в оксигенатор теплообмінника.

2. Наявність венозно-кардіотомічного резервуару (відкрита система).

3. Наявність інтегрованого артеріального фільтру.

4. Початковий об’єм заповнення не більше 355 мл.

5. Площа поверхні мембрани повинна бути не менше 1,4 м2 та не більше 1,75 м2.

6. Максимальна об’ємна швидкість току крові не менше 8,0 л/хв.

7. Перенесення O2 при максимальній об'ємній швидкості потоку крові не менше 470 мл/хв.

8. Перенесення СО2 при максимальній об’ємній швидкості потоку крові не менше 370 мл/хв.

9. Максимальний об’єм венозно-кардіотомічного резервуару не менше 4 500 мл.

10. Мінімальний безпечний рівень крові в венозно-кардіотомічному резервуарі не більше 150 мл.

11. Розмір пор артеріального фільтру не більше 38 мкм.

12. Площа поверхні артеріального фільтра не більше 100 см2.

13. Комплектація оксигенатора повинна бути з відповідним комплектом магістральних труб.

14. Покриття модулю оксигенатор і магістральних труб – PHISIO покриття, яке запобігає утворенню згустків крові.

Лот 67 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Кардіоплегічна система  (47799 Канюля для кардіоплегічного розчину) - 200 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Склад набору:

- теплообмінник;

- набір оригінальних магістралей, які забезпечують подачу крові та/або кардіоплегічного розчину чи їх суміші у співвідношенні 4:1;

- інтегрована пастка для бульбашок повітря.

2. Матеріал корпусу прозорий полікарбонат.

3. Конструкція корпусу має містити порт для визначення тиску та датчик для визначення температури.

4. Матеріал теплообмінника нержавіюча сталь.

5. Ефективна площа поверхні теплообмінника не більше 650 см2.

6. Матеріал фільтру – поліестер.

7. Діаметр пор фільтру не більше 160 мікронів.

8. Швидкість потоку крові не менше 500 мл/хв.

9. Об’єм первинного наповнення (лише для модуля теплообмінника) не більше 55 мл.

10. Максимальний робочий тиск для:

- подачі крові не вище 800 мм рт.ст.;

- подачі води не вище 30 PSI.

Лот 68 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Набір для ЕКМО  (62085 Контур екстракорпоральної серцево легеневої допоміжної системи) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Максимальний потік крові  до 5000 (мл/хв).

2. Статичний обсяг заповнення до 150 мл.

3. Площа поверхні мембрани до 1.2 (кв.м.).

4. Матеріал мембрани  - Polymethylpentene, або еквівалент.

5. Тривалість процедури оксигенації мінімум до 5 днів використання.

6. Сумісність з апаратом Sorin SCP.

Лот 69 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Біологічний клей BioGlue (33511 Клей тканинний для аневрізморафії) - 30 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Хірургічний клей повинен постачатися у вигляді набору для одноразового застосування та повинен включати в себе попередньо заповнений компонентами клею шприц та не менше чотирьох наконечників для нанесення клею.

2. Компонентами хірургічного клею повинні бути сироватковий альбумін та глютаральдегід.

3. Змішування компонентів клею повинне відбуватися в наконечнику при його заповненні.

4. Після нанесення клей повинен досягати адгезивної міцності не пізніше, ніж за 3 хвилини.

5. Об’єм клею в шприці 5 мл.

Лот 70 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Гемоконцентратор кардіохірургічний  (45815 Розчин для цитратної антикоагуляції) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матерiал мембрани полiсульфон, або еквівалент.

2. Поверхня мембрани не більше 0,7 м2.

3. Об’єм первинного наповнення кров’ю не більше 60 мл (±10 мл).

4. Максимальний рівень трансмембранного тиску не більше 70 КПаскаль (500 мм.рт.ст.).

5. Товщина стінок капілярів не більше 30 мкм.

Лот 71 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Інтрааортальний балонний контрапульсатор (34919 Катетер балонний  внутрішньоаортальний) - 10 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Матеріал катетеру. Поліуретан, або еквівалент з металевою пропліткою, резистентний до кінкінгу.

2. Розміри катетерів.7,0F; 7,5F; 8F.

3. Провідник.	Не більше 0,025 дюймів.

4. Об’єм балона. Об’єм балона повинен становити 30cc; 40cc;

5. Розмір мембрани балона. Довжина мембрани балона повинна становити 230 та 260 мм. Резистентна до зношування.

Лот 72 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Опорне кільце мітрального клапану № 28 (35644 Серцеве ангіопластичне кільце) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кільце для анулопластики мітрального клапану має бути жорстке, зімкнене.

2. Основа кільця - титановий сплав.

3. Форма кільця овальна, має прямолінійний та криволінійний сегменти.

4. Кільце повинно мати титановий сердечник, опресований силіконом та покритий тканим поліестером.

5. Можливість проведення МРТ дослідження.

6. Розмір має складати 28 мм.

7. Упаковка стерильна одноразова.

Лот 73 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Опорне кільце мітрального клапану № 30 (35644 Серцеве ангіопластичне кільце) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кільце для анулопластики мітрального клапану  має бути жорстке, зімкнене.

2. Основа кільця - титановий сплав.

3. Форма кільця овальна, має прямолінійний та криволінійний сегменти.

4. Кільце повинно мати титановий сердечник, опресований силіконом  та покритий тканим поліестером.

5. Можливість проведення МРТ дослідження.

6. Розмір має складати  30 мм.

7. Упаковка стерильна одноразова.

Лот 74 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Опорне кільце мітрального клапану № 32 (35644 Серцеве ангіопластичне кільце) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Кільце для анулопластики мітрального клапану  має бути жорстке,  зімкнене.

2. Основа кільця - титановий сплав.

3. Форма кільця  овальна, має прямолінійний та криволінійний сегменти

4. Кільце повинно мати титановий сердечник, опресований силіконом та покритий тканим поліестером.

5. Можливість проведення МРТ дослідження.

6. Розмір має складати  32 мм.

7. Упаковка стерильна одноразова.

Лот 75 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальний механічний клапан SJM, або еквівалент № 19 (47471 Біопротез серцевого клапана, тваринного походження) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Аортальні моделі клапанів повинні бути із манжетою для супраанулярної імплантації.

9. Розмір має складати 19 мм.

Лот 76 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальний механічний клапан SJM, або еквівалент № 21 (47471 Біопротез серцевого клапана, тваринного походження) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Аортальні моделі клапанів повинні бути із манжетою для супраанулярної імплантації.

9.  Розмір має складати 21 мм.

Лот 77 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальний механічний клапан SJM, або еквівалент № 23 (47471 Біопротез серцевого клапана, тваринного походження) - 25 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Аортальні моделі клапанів повинні бути із манжетою для супраанулярної імплантації.

9. Розмір має складати 23 мм.

Лот 78 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Аортальний механічний клапан SJM, або еквівалент № 25 (47471 Біопротез серцевого клапана, тваринного походження) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Аортальні моделі клапанів повинні бути із манжетою для супраанулярної імплантації.

9.  Розмір має складати 25 мм.

Лот 79 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мітральний механічний клапан SJM, або еквівалент № 27 (47472 Біопротез серцевого клапана / синтетичні кровоносні судини, тваринного походження) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути стерильно запакований.

8. Розмір має складати 27 мм.

Лот 80 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мітральний механічний клапан SJM, або еквівалент № 29 (47472 Біопротез серцевого клапана / синтетичні кровоносні судини, тваринного походження) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Розмір має складати 29 мм.

Лот 81 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мітральний механічний клапан SJM, або еквівалент № 31 (47472 Біопротез серцевого клапана / синтетичні кровоносні судини, тваринного походження) - 15 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів  та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути  стерильно запакований.

8. Розмір має складати 31 мм

Лот 82 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму - Мітральний механічний клапан SJM, або еквівалент № 33 (47472 Біопротез серцевого клапана / синтетичні кровоносні судини, тваринного походження) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути вироблений із піролітичного вуглецю. Має складатися з опорного кільця, двох прямих стулок та манжети із синтетичного матеріалу.

2. Наявність відкритої системи кріплення стулок, що дозволяє повне омивання кріплення стулок протягом всього серцевого циклу. Кріплення стулок неповинно виступати за площину опорного кільця клапану.

3. Стулки та клапанне кільце повинні мати рентгенконтрастні маркери.

4. Кільце клапану має містити титан для підсилення жорсткості та рентгенконтрасності.

5. Кільце, що містить стулки, повинно мати можливість вільної ротації навколо шовної манжети.

6. Стулки мають відкриватися не менше 75 градусів та не більше 85 градусів.

7. Механічний двостулковий клапан серця повинен бути стерильно запакований.

8. Розмір має складати 33 мм.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3.	Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше одного року від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

57 298 035,50 грн (П'ятдесят сім мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч тридцять п'ять гривень 50 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 720 000,00 грн (Сімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 2 - 920 000,00 грн (Дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 3 - 1 967 088,00 грн (Один мільйон дев'ятсот шістдесят сім тисяч вісімдесят вісім гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 4 - 520 000,00 грн (П'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 5 - 491 023,00 грн (Чотириста дев'яносто одна тисяча двадцять три гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 6 - 1 190 910,00 грн (Один мільйон сто дев'яносто тисяч дев'ятсот десять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 7 - 182 606,20 грн (Сто вісімдесят дві тисячі шістсот шість гривень 20 копійок), з ПДВ;

лот 8 - 336 622,00 грн (Триста тридцять шість тисяч шістсот двадцять дві гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 9 - 952 728,00 грн (Дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот двадцять вісім гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 10 - 417 000,00 грн (Чотириста сімнадцять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 11 - 495 000,00 грн (Чотириста дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 12 - 250 000,00 грн (Двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 13 - 1 585 200,00 грн (Один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 14 - 13 470,00 грн (Тринадцять тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 15 - 1 196 000,00 грн (Один мільйон сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 16 - 1 200 000,00 грн (Один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 17 - 2 360 000,00 грн (Два мільйони триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 18 - 193 600,00 грн (Сто дев'яносто три тисячі шістсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 19 - 193 600,00 грн (Сто дев'яносто три тисячі шістсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 20 - 148 000,00 грн (Сто сорок вісім тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 21 - 182 400,00 грн (Сто вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 22 - 200 000,00 грн (Двісті тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 23 - 369 000,00 грн (Триста шістдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 24 - 1 771 920,00 грн (Один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 25 - 2 100 000,00 грн (Два мільйони сто тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 26 - 8 800 000,00 грн (Вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 27 - 1 116 020,70 грн (Один мільйон сто шістнадцять тисяч двадцять гривень 70 копійок), з ПДВ;

лот 28 - 8 500,00 грн (Вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 29 - 51 000,00 грн (П'ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 30 - 29 750,00 грн (Двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 31 - 17 478,45 грн (Сімнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 45 копійок), з ПДВ;

лот 32 - 17 362,00 грн (Сімнадцять тисяч триста шістдесят дві гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 33 - 59 600,00 грн (П'ятдесят дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 34 - 780 000,00 грн (Сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 35 - 1 224 741,00 грн (Один мільйон двісті двадцять чотири тисячі сімсот сорок одна гривня 00 копійок), з ПДВ;

лот 36 - 322 000,00 грн (Триста двадцять дві тисячі гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 37 - 410 000,00 грн (Чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 38 - 224 250,00 грн (Двісті двадцять чотири тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 39 - 6 950,00 грн (Шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 40 - 41 950,00 грн (Сорок одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 41 - 84 400,00 грн (Вісімдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 42 - 4 804 730,00 грн (Чотири мільйона вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 43 - 1 003 125,00 грн (Один мільйон три тисячі сто двадцять п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 44 - 77 553,60 грн (Сімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 60 копійок), з ПДВ;

лот 45 - 570 825,00 грн (П'ятсот сімдесят тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 46 - 260 000,00 грн (Двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 47 - 40 000,00 грн (Сорок тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 48 - 285 072,00 грн (Двісті вісімдесят п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 49 - 26 400,00 грн (Двадцять шість тисяч чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 50 - 4 094 890,00 грн (Чотири мільйона дев'яносто чотири тисячі вісімсот дев'яносто гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 51 - 448 180,00 грн (Чотириста сорок вісім тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 52 - 339 150,00 грн (Триста тридцять дев'ять тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 53 - 144 450,00 грн (Сто сорок чотири тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 54 - 841 500,00 грн (Вісімсот сорок одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 55 - 1 199 042,00 грн (Один мільйон сто дев'яносто дев'ять тисяч сорок дві гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 56 - 590 000,00 грн (П'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 57 - 219 617,50 грн (Двісті дев'ятнадцять тисяч шістсот сімнадцять гривень 50 копійок), з ПДВ;

лот 58 - 16 275,00 грн (Шістнадцять тисяч двісті сімдесят п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 59 - 45 600,00 грн (Сорок п'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 60 - 126 690,00 грн (Сто двадцять шість тисяч шістсот дев'яносто гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 61 - 98 972,40 грн (Дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 40 копійок), з ПДВ;

лот 62 - 21 558,00 грн (Двадцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 63 - 46 425,00 грн (Сорок шість тисяч чотириста двадцять п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 64 - 90 000,00 грн (Дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 65 - 160 000,00 грн (Сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 66 - 4 200 000,00 грн (Чотири мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 67 - 600 000,00 грн (Шістсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 68 - 249 000,00 грн (Двісті сорок дев'ять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 69 - 600 000,00 грн (Шістсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 70 - 71 631,15 грн (Сімдесят одна тисяча шістсот тридцять одна гривня 15 копійок), з ПДВ;

лот 71 - 94 171,50 грн (Дев'яносто чотири тисячі сто сімдесят одна гривня 50 копійок), з ПДВ;

лот 72 - 14 240,00 грн (Чотирнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 73 - 42 720,00 грн (Сорок дві тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 74 - 14 240,00 грн (Чотирнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 75 - 141 240,00 грн (Сто сорок одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 76 - 706 200,00 грн (Сімсот шість тисяч двісті гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 77 - 706 200,00 грн (Сімсот шість тисяч двісті гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 78 - 141 240,00 грн (Сто сорок одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 79 - 84 744,00 грн (Вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок чотири гривні 00 копійок), з ПДВ;

лот 80 - 423 720,00 грн (Чотириста двадцять три тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 81 - 423 720,00 грн (Чотириста двадцять три тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), з ПДВ;

лот 82 - 84 744,00 грн (Вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок чотири гривні 00 копійок, з ПДВ.