38430000-8 Детектори та аналізатори (Коагулометр автоматичний (56689 Автоматичний лабораторний коагулометр IVD) - 1 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Коагулометр автоматичний (56689 Автоматичний лабораторний коагулометр IVD) - 1 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коагулометр повинен мати можливість проведення клотингових, хромогенних та імунологічних досліджень |  |
| 2 | Матеріалом для дослідження повинна бути плазма із цитратом натрію (3,2%) |  |
| 3 | Система вимірювання: оптична |  |
| 4 | Наявність не менше, ніж 6-ти оптичних каналів вимірювання |  |
| 5 | Наявність окремої позиції для термінового (STAT) зразка |  |
| 6 | Наявність внутрішнього (вбудованого) зчитувача штрих-кодів |  |
| 7 | Наявність датчика рівня рідини у системі дозування рідин |  |
| 8 | Наявність автопроколювача кришок первинних пробірок із зразками |  |
| 9 | Наявність двонаправленого інтерфейсу для підключення приладу до ЛІС (лабораторної інформаційної системи) |  |
| 10 | Наявність вбудованого графічного термопринтера |  |
| 11 | Наявність позицій для реагентів із підігрівом до 37 градусів за Цельсієм у кількості не менше, ніж 15 шт. |  |
| 12 | Наявність позицій для реагентів із охолодженням у кількості не менше, ніж 12 шт. |  |
| 13 | Мінімальний реакційний об’єм, необхідний для вимірювання, не повинен перевищувати 200 мікролітрів |  |
| 14 | Наявність вбудованого графічного дисплея |  |
| 15 | Можливість одночасного завантаження не менше, ніж 45-ти зразків |  |
| 16 | Наявність ємності для миючого розчину об’ємом не менше, ніж 1,2 літри |  |
| 17 | Можливість використання для побудови калібрувальної кривої не менше, ніж 6 точок для кожного теста |  |
| 18 | Кількість вимірювальних кювет, які можуть бути одночасно завантажені на борт аналізатора, повинна бути достатньою для проведення не менше, ніж 260 вимірювань |  |
| 19 | Наявність системи контролю якості згідно правил Вестгарда |  |
| 20 | Можливість проведення поодиноких або подвійних вимірювань |  |
| 21 | Наявність функції магнітного перемішування реагенту |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 729 103,00 грн (Один мiльйон сiмсот двадцять дев`ять тисяч сто три гривнi 00 копiйок), з ПДВ.