33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Медичне обладнання різне, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33186200-9 Апарати для підігріву крові та рідин - Апарат для підігріву крові (38446 Підігрівач для крові/рідини, високого потоку) - 2 шт.

| № з/п | Найменування параметра | Вимоги технічного завдання | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики: |  |  |
| 1.1 | Апарат повинен бути призначений для застосування в медичних установах різноманітного профілю | Підігрів крові, інфузійних розчинів, ентерального/парентерального харчування |  |
| 1.2 | Підігрів повинен відбуватися за рахунок прогріву стандартної медичної трубки для медичних розчинів і крові | Нагрівальним кабелем |  |
| 1.3 | Екран | Відображає задану температуру, фактичну температуру, час нагрівання, аварійні сигнали |  |
| 1.4 | Сигнали | Звуковий та візуальний, при перевищенні/зменшенні температури, несправність датчика |  |
| 1.5 | Діагностика | Самодіагностика в процесі роботи |  |
| 2 | Технічні характеристики: |  |  |
| 2.1 | Діапазон налаштування, не менше | 33-41 °С |  |
| 2.2 | Захист від перегрівання | 42/43 °С |  |
| 2.3 | Режим роботи | Постійний |  |
| 2.4 | Час нагрівання до 36 °С, не більше | 3 хв. |  |
| 2.5 | Точність показників температури, не гірше | ±1,0 °С |  |
| 2.6 | Нагрівальний профіль довжиною, не менше | 1350 мм |  |
| 2.7 | Діаметр трубки | 3,5-5 мм |  |
| 2.8 | Вага, не більше | 1,3 кг |  |
| 2.9 | Живлення | 220 В, 50 Гц |  |

Лот 2 - 33181100-3 Апарати для гемодіалізу - Апарат для гемодіалізу (34995 Система гемодіалізу) - 10 шт.

| Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Можливість проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації, гемофільтрації, ізольованої ультрафільтрації |  |
| Можливість проведення одноголкового гемодіалізу, одноголкової гемодіафільтрації та одноголкової гемофільтрації |  |
| Можливість проведення гемодіафільтрації в режимі онлайн з використанням високоочищеного розчину для заміщення, що виробляється апаратом |  |
| Можливість використання як бікарбонатних картриджів, так і рідкого бікарбонатного розчину |  |
| Наявність кольорового сенсорного дисплею |  |
| Наявність інфузійної стійки |  |
| Наявність модулю контролю тиску з можливістю автоматичного вимірювання артеріального тиску пацієнта |  |
| Наявність системи постійного неінвазивного вимірювання об’єму крові |  |
| Наявність опції контролю гематокриту |  |
| Можливість профілювання параметрів (за натрієм, бікарбонатом, швидкістю ультрафільтрації) |  |
| Можливість контролю ефективності діалізу шляхом розрахунку Kt/V з його графічним відображенням впродовж процедури |  |
| Можливість контролю та налаштування параметрів ультрафільтрації |  |
| Наявність інфузійного насосу шприцевого типу для введення гепарину з можливістю використання шприців об'ємом 10-30 мл та автоматичним болюсним введенням гепарину |  |
| Наявність ультразвукового детектора повітря та його автоматичної перевірки під час діалізної терапії |  |
| Наявність програм теплової та хімічної дезінфекції зі встановленням тижневого графіку дезінфекції та можливістю перегляду історії проведених дезінфекцій |  |
| Наявність програми дезінфекції з мінімальною тривалістю не більш як 30 хвилин |  |
| Швидкість потоку діалізату від 100 до 800 мл/хв. |  |
| Швидкість насосу крові від 10 до 600 мл/хв. |  |
| Наявність датчика контролю заповнення кров'ю венозної магістралі |  |
| Наявність системи попереджувальних сигналів у вигляді звукової та візуальної сигналізації, що сповіщає про аварійні ситуації |  |
| Наявність сигналізації виходу за межі параметрів електропровідності, тиску та температури діалізуючого розчину |  |
| Можливість відображення на екрані значень артеріального і венозного тиску, сигналізація при перебільшенні встановлених меж діапазону тиску |  |
| Наявність резервного джерела живлення (резервного акумулятора), що дозволяє підтримувати циркуляцію крові не менше як впродовж 30 хв. |  |
| Можливість заповнення екстракорпорального контуру з використанням діалізуючого розчину |  |
| Можливість болюсного введення діалізуючого розчину в екстракорпоральний контур |  |
| Можливість проведення реінфузії з використанням діалізуючого розчину |  |
| Можливість відображення на екрані параметрів процедури у вигляді графіків |  |
| Можливість підключення апарату до інформаційної мережі |  |
| Можливість отримання даних пацієнта, призначених параметрів процедури та інформації щодо попередніх процедур з ідентифікаційної карти пацієнта |  |
| Наявність фільтрів очищення для отримання надчистого діалізуючого розчину |  |
| Можливість контролю загального часу використання фільтрів очищення для отримання надчистого діалізуючого розчину |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

18 659 804,00 грн (Вiсiмнадцять мiльйонiв шiстсот п`ятдесят дев`ять тисяч вiсiмсот чотири гривнi 00 копiйок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 113 134,00 грн (Сто тринадцять тисяч сто тридцять чотири гривнi 00 копiйок);

лот 2 - 18 546 670,00 грн (Вiсiмнадцять мiльйонiв п`ятсот сорок шiсть тисяч шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок).