33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Меблі медичного призначення різні, 7 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33192120-9 Лікарняні ліжка - Медичне ліжко з електроприводом, у комплекті з матрацом (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 32 шт.

| № | Опис вимог | Наявність функції або значення параметру | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медичне функціональне ліжко повинно бути чотирьохсекційним, з електричним приводом та мати не менше, ніж чотири мотори | наявність |  |
| 2 | Ложе має бути виконано з 4 секцій | наявність |  |
| 3 | На секціях ложа (крім спинної секції) повинні бути знімні цілісні пластикові сегменти, стійкі до миття та дезінфекції | наявність |  |
| 4 | Спинна секція ложа ліжка повинна бути рентген прозорою та виготовленою з HPL панелі | наявність |  |
| 5 | Секція опори тазостегнової частини, секція стегна, секція гомілок ложа повинні бути такими, що знімаються, виконані з цілісних сегментів з ABS пластику, бути стійкими до миття та дезінфекції | наявність |  |
| 6 | Торцеві огорожі ліжка повинні легко зніматися, що забезпечує максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта з усіх боків | наявність |  |
| 7 | Роздільні бічні огородження та торці ліжка повинні бути виконані з ABS пластику | наявність |  |
| 8 | Кількість бічних огороджень, не менше | 4 |  |
| 9 | Габаритні розміри ліжка ДхШ: | 2260 мм х 1025 мм ±3% |  |
| 10 | Габаритні розміри ложа ДхШ: | 2000 мм х 860 мм ±3% |  |
| 11 | Конструкція ліжка повинна передбачати можливість механічного збільшення довжини ложа не менш, ніж на 180 мм | наявність |  |
| 12 | За допомогою електроприводу здійснюється регулювання: спинної секції, тазостегнової секції, гомілкової секції, функції Тренделенбург / зворотній Тренделенбург, функції авторегресії, функція CPR | наявність |  |
| 13 | Електричне регулювання висоти ложа ліжка | max 800 мм ±5% min 370 мм ±5% |  |
| 14 | Діапазон регулювання секцій спини | 0° - 60° ±3% |  |
| 15 | Діапазон регулювання секції гомілок | 0° - 15° ±3% |  |
| 16 | Діапазон регулювання стегнової секції | 0° - 30° ±3% |  |
| 17 | Діапазон регулювання положення (Тренделенбург / зворотній Тренделенбург) | -16°/-+16,5°±3% |  |
| 18 | Функція CPR – механічна (миттєве вирівнювання секції спини в аварійній ситуації) | наявність |  |
| 19 | В ліжку має бути передбачена функція авторегресії – автоматичного регулювання спинної секції та основи тазостегнової частини, що сприяє запобіганню утворення пролежнів | 100 мм |  |
| 20 | Функція X-ray (рентген прозорість спинної секції) | наявність |  |
| 21 | Вбудовані індикатори кутів нахилу в бічних панелях, не менше 4 шт. | наявність |  |
| 22 | Ліжко повинно мати дистанційний (дротовий) пульт керування функціями та Панель управління для мед. персоналу | наявність |  |
| 23 | Наявність таких функцій на панелі управління: - Тренделенбург та Антитренделенбург - регулювання висоти ложа - регулювання нахилів секцій спини і стегна - функція авторегресії (одночасне зміщення секцій спини і стегна) | наявність |  |
| 24 | Ліжко повинно мати двосторонню консоль управління, монтовану у бічне огородження ліжка | наявність |  |
| 25 | Ліжко має бути встановлено на колеса, діаметром не менше | 125 мм |  |
| 26 | Центральна система блокування коліс з функцією направленого руху | наявність |  |
| 27 | Рама ложа виготовлена з квадратної металевої труби з порошковим покриттям | наявність |  |
| 28 | Ложе та рама ліжка повинні бути стійкими до будь-яких дезінфікуючих засобів | наявність |  |
| 29 | У каркасі ліжка в чотирьох кутах повинні бути передбачені установчі отвори для інфузійної стійки | наявність |  |
| 30 | Захисні роликові відбійники в кутах ложа ліжка, діаметром не менше 90 мм | наявність |  |
| 31 | Максимально допустиме навантаження, не менше | 275 кг |  |
| 32 | Ліжко повинно мати вбудовану акумуляторну батарею | наявність |  |
| 33 | Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом (односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим) - 1 шт. - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) - 1 шт. | наявність |  |
| 34 | Матрац повинен бути: односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим, щільністю 32 кг/м³, сумісний з розміром ложа ліжка, висотою не менше 120 мм, укомплектований водонепроникним чохлом, що легко знімається, та стійкий до дезінфікуючих засобів | наявність |  |
| 35 | Гарантійний термін не менше 36 міс. | наявність |  |

Лот 2 - 33192120-9 Лікарняні ліжка - Медичне ліжко з гідравлічним приводом (34871 Меблі для лікарень з гідравлічним приводом) - 41 шт.

| № | Медико-технічні вимоги | Наявність функції або значення параметру | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медичне ліжко з гідравлічним регулюванням висоти та механічним регулюванням кутів нахилу секцій ложе | наявність |  |
| 2 | Габаритні розміри ліжка (ДхШ): | 2120 х 1010 (±3%) |  |
| 3 | Ліжко має регулюватись за висотою | min 500 мм (±3%) max 750 мм (±3%) |  |
| 4 | Максимальний кут нахилу секції опори спини | 70˚ (±3%) |  |
| 5 | Максимальний кут нахилу тазостегнової секції | 35˚ (±3%) |  |
| 6 | Діапазон регулювання положення Тренделенбург / зворотній Тренделенбург | 12˚/12˚ (±3%) |  |
| 7 | Ложе ліжка має бути розділене на 4 секції, 3 з яких регульовані | наявність |  |
| 8 | Регулювання секцій ложа ліжка - механічне: секції опори спини, секції гомілки, регулюються за допомогою поворотних ручок | наявність |  |
| 9 | Регулювання висоти ложа ліжка: зміна висоти (піднімання/опускання) за допомогою гідравлічного насоса з ножним приводом | наявність |  |
| 10 | Регулювання ложа ліжка в положення Тренделенбург та зворотній Тренделенбург - за допомогою газової пружини | наявність |  |
| 11 | Максимальне навантаження ліжка | 220 кг (±3%) |  |
| 12 | Ліжко повинно мати чотири колеса, діаметром не менше 120 мм | наявність |  |
| 13 | Ліжко має поперечну систему гальмування | наявність |  |
| 14 | Захисні роликові відбійники по всіх кутах верхньої тримальної рами, не менше 4х | наявність |  |
| 15 | Металеві частини ліжка повинні мати електростатичне порошкове покриття і бути стійким до будь-яких дезінфікуючих засобів | наявність |  |
| 16 | Ліжко має бути оснащено металевими бічними поручнями, що складаються | наявність |  |
| 17 | Ліжко повинно мати торцеві бильця з пластику | наявність |  |
| 18 | Секції ложа ліжка оснащені цілісними пластиковими сегментами, що знімаються, стійкими до миття та дезінфекції | наявність |  |
| 19 | Ліжко має бути укомплектовано: - протипролежневим матрацом із захисним чохлом - 1 шт. - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) - 1 шт. | наявність |  |
| 20 | Гарантійний термін | не менше 24 міс. |  |
| 21 | Рік виготовлення обладнання | не раніше 2021 р. |  |

Лот 3 - 33192120-9 Лікарняні ліжка - Ліжко медичне функціональне з електроприводом (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 22 шт.

| № | Медико-технічні вимоги | Наявність функції або значення параметру | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варіант виконання ліжка - чотирьохсекційне, мобільне, електричне | відповідність |  |
| 2. | Кількість секцій ложа ліжка | 4 секції: 3 регульовані: спинна, тазостегнова, ножна 1 нерегульована |  |
| 3. | Ложе ліжка повинно регулюватися по висоті електродвигуном за допомогою пульта керування | відповідність |  |
| 4. | Секції ложа ліжка виконані з металевих ламелей з порошковим покриттям | відповідність |  |
| 5. | Ложе ліжка обладнане пластиковими фіксаторами для матрацу, що знімаються, не менше | 4 |  |
| 6. | Повинна бути передбачена можливість встановлення з обох сторін узголів’я поручня для самопідіймання | наявність |  |
| 7. | Торцеві бильця мають бути суцільними з основою з колесами, виготовлені з дерев’яного матеріалу – натурального буку | відповідність |  |
| 8. | Узголів’я та торцеве бильце біля ніг мають бути із вбудованим регулюванням висоти | наявність |  |
| 9. | Ліжко має бути встановлене на роликові опори, діаметром не менше 100 мм (з індивідуальним блокуванням) | відповідність |  |
| 10. | Бокові огородження повинні бути на всю довжину ліжка, легко підійматися і опускатися по направляючим з фіксацією | відповідність |  |
| 11. | Бокові огородження мають бути виготовлені з дерев’яного матеріалу – натурального буку | відповідність |  |
| 12. | Розміри матрацної основи, мм | 2000 × 900 ±3% |  |
| 13. | Габарити бічних огороджень, включаючи пластикові торцеві заглушки, мм | 1973 × 115 × 28 ±3% |  |
| 14. | Кут нахилу спинної секції | 0-70 ° ±3% |  |
| 15. | Кут нахилу тазостегнової секції | 0-30 ° ±3% |  |
| 16. | Кут нахилу секції для ніг | 0-25 ° ±3% |  |
| 17. | Регулювання висоти матрацного ложа, мм | 385-810 ±3% |  |
| 18. | Робоча напруга, В | 220-230 |  |
| 19. | Рівень шуму, дБ | <53 |  |
| 20. | Частота, Гц | 50-60 |  |
| 21. | Ступінь електричного захисту | клас ІІ |  |
| 22. | Вологозахист двигунів зі спіральним кабелем високої якості | IPX4 |  |
| 23. | Маса виробу, не більше, кг | 110 |  |
| 24. | Безпечне робоче навантаження, не менше, кг | 220 |  |
| 25. | Ліжко має бути укомплектоване: протипролежневим матрацом, щільністю 32 кг/м³, з антибактеріальним матрацом, з пультом управління | відповідність |  |
| 26. | Наявність механічного фіксатора установки куту нахилу ножної секції | наявність |  |
| 27. | Наявність блоку живлення та кабеля з мережевою вилкою | наявність |  |
| 28. | За допомогою кнопок на пульті керування повинні забезпечуватись наступні регулювання: - регулювання куту нахилу спинної секції; - регулювання куту нахилу тазостегнової секції; - регулювання куту нахилу спинної і тазостегнової секції одночасно; - регулювання висоти матрацного ложа | відповідність |  |
| 29. | Габаритні розміри ліжка, не менше (ДхШ), мм: | 2115 х 1010 (±3%) |  |
| 30. | Всі матеріали ліжка екологічно безпечні і стійкі при обробці медичними дезінфікуючими та миючими засобами | відповідність |  |
| 31. | Наявність електроприводу з блоком управління для спинної секції (безпечна низька напруга) | відповідність |  |
| 32. | Наявність електроприводу для тазостегнової секції | відповідність |  |
| 33. | Ліжко має легко транспортуватись на колесах у складеному вигляді | відповідність |  |
| 34. | Гарантійний строк експлуатації ліжка - 12 місяців | відповідність |  |

Лот 4 - 33192120-9 Лікарняні ліжка - Медичне ліжко з електроприводом (з вагами), у комплекті з матрацом (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 10 шт.

| № | Опис вимог | Наявність функції або значення параметру | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медичне функціональне ліжко повинно бути чотирьохсекційним, з електричним приводом та мати не менше, ніж чотири мотори | наявність |  |
| 2 | Ложе має бути виконано з 4 секцій | наявність |  |
| 3 | На секціях ложа (крім спинної секції) повинні бути цілісні пластикові сегменти, що знімаються, стійкі до миття та дезінфекції | наявність |  |
| 4 | Спинна секція ложа ліжка повинна бути рентген прозорою та виготовленою з HPL панелі | наявність |  |
| 5 | Секція опори тазостегнової частини, секція стегна, секція гомілок ложа повинні бути такими, що знімаються, виконані з цілісних сегментів з ABS пластику, бути стійкими до миття та дезінфекції | наявність |  |
| 6 | Торцеві огорожі ліжка повинні легко зніматися, що забезпечує максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта з усіх боків | наявність |  |
| 7 | Роздільні бічні огородження та торці ліжка повинні бути виконані з ABS пластику | наявність |  |
| 8 | Кількість бічних огороджень, не менше | 4 |  |
| 9 | Габаритні розміри ліжка ДхШ: | 2260 мм х 1025 мм ±3% |  |
| 10 | Габаритні розміри ложа ДхШ : | 2000 мм х 860 мм ±3% |  |
| 11 | Конструкція ліжка повинна передбачати можливість механічного збільшення довжини ложа не менш, ніж на 180 мм | наявність |  |
| 12 | За допомогою електроприводу здійснюється регулювання: спинної секції, тазостегнової секції, гомілкової секції, функції Тренделенбург / зворотній Тренделенбург, функції авторегресії, функції CPR | наявність |  |
| 13 | Електричне регулювання висоти ложа ліжка | max 800 мм ±5% min 370 мм ±5% |  |
| 14 | Діапазон регулювання секцій спини | 0° - 60° ±3% |  |
| 15 | Діапазон регулювання секції гомілок | 0° - 15° ±3% |  |
| 16 | Діапазон регулювання стегнової секції | 0° - 30° ±3% |  |
| 17 | Діапазон регулювання положення (Тренделенбург / зворотній Тренделенбург) | -16°/-+16,5°±3% |  |
| 18 | Функція CPR – механічна (миттєве вирівнювання секції спини в аварійній ситуації) | наявність |  |
| 19 | В ліжку має бути передбачена функція авторегресії – автоматичного регулювання спинної секції та основи тазостегнової частини, що сприяє запобіганню утворення пролежнів | 100 мм |  |
| 20 | Функція X-ray (рентген прозорість спинної секції) | наявність |  |
| 21 | Вбудовані індикатори кутів нахилу в бічних панелях, не менше 4 шт. | наявність |  |
| 22 | Ліжко повинно мати дистанційний (дротовий) пульт керування функціями та Панель управління для мед. персоналу | наявність |  |
| 23 | Наявність таких функцій на панелі управління: - Тренделенбург та Антитренделенбург; - регулювання висоти ложа; - регулювання нахилів секцій спини і стегна; - функція авторегресії (одночасне зміщення секцій спини і стегна) | наявність |  |
| 24 | Ліжко повинно мати двосторонню консоль управління, монтовану у бічне огородження ліжка | наявність |  |
| 25 | Ліжко має бути встановлено на колеса, діаметром не менше | 125 мм |  |
| 26 | Центральна система блокування коліс з функцією направленого руху | наявність |  |
| 27 | Рама ложа виготовлена з квадратної металевої труби з порошковим покриттям | наявність |  |
| 28 | Ложе та рама ліжка повинні бути стійким до будь-яких дезінфікуючих засобів | наявність |  |
| 29 | У каркасі ліжка в чотирьох кутах повинні бути передбачені установчі отвори для інфузійної стійки | наявність |  |
| 30 | Захисні роликові відбійники в кутах ложа ліжка, діаметром не менше 90 мм | наявність |  |
| 31 | Максимально допустиме навантаження, не менше | 275 кг |  |
| 32 | Ліжко повинно мати вбудовану акумуляторну батарею | наявність |  |
| 33 | Наявність системи зважування пацієнта | наявність |  |
| 34 | Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом (односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим) - 1 шт. - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) - 1 шт. | наявність |  |
| 35 | Матрац повинен бути: односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим, щільністю 32 кг/м³, сумісний з розміром ложа ліжка, висотою не менше 120 мм, укомплектований водонепроникним чохлом, що легко знімається, та стійкий до дезінфікуючих засобів | наявність |  |
| 36 | Гарантійний термін не менше 36 міс. | наявність |  |

Лот 5 - 33192120-9 Лікарняні ліжка - Електричне лікарняне ліжко (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 12 шт.

| № | Параметри та вимоги | Наявність функції або значення параметру | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медичне функціональне ліжко має бути чотирьохсекційним з електричним приводом та мати не більше, ніж два електродвигуни | відповідність |  |
| 2 | Ложе ліжка має бути виконано з 4 секцій | відповідність |  |
| 3 | Секції ложа повинні бути виконані з ABS пластика, стійкі до миття та дезінфекції | відповідність |  |
| 4 | Торцеві огорожі ліжка повинні легко зніматися, що забезпечує максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта з усіх боків | відповідність |  |
| 5 | Кількість бічних огороджень, не менше | 4 |  |
| 6 | Роздільні бічні огородження та торцеві огорожі ліжка мають бути виконані з ABS пластику | відповідність |  |
| 7 | Електростатичне порошкове покриття каркасу ліжка | відповідність |  |
| 8 | У ліжку має бути передбачено можливість забезпечення васкулярного положення | відповідність |  |
| 9 | Габаритні розміри ліжка ДхШ: | 2170 мм х 1080 мм ±3% |  |
| 10 | Габаритні розміри ложа ДхШ: | 1900 мм х 830 мм ±3% |  |
| 11 | Висота ліжка | 500 мм ±3% |  |
| 12 | За допомого електроприводу здійснюється регулювання: спинної секції, секції опори стегна | відповідність |  |
| 13 | Діапазон регулювання секції опори спини | 0° - 70° (±3%) |  |
| 14 | Діапазон регулювання опори стегна | 0° - 30° (±3%) |  |
| 15 | Діапазон регулювання положення Тренделенбург | 15° (±3%) |  |
| 16 | Вбудовані індикатори кутів нахилу в бічних панелях, не більше 2 шт. | відповідність |  |
| 17 | Ліжко повинно мати дистанційний (дротовий) пульт керування функціями | відповідність |  |
| 18 | Наявність таких функцій в пульті керування: регулювання нахилів спинної секції, секції опори стегна | відповідність |  |
| 19 | Ліжко має бути встановлено на колеса, діаметром не менше | 125 мм |  |
| 20 | Гальмівна система ліжка | поперечна |  |
| 21 | Ложе та рама ліжка повинні бути стійкими до будь-яких дезінфікуючих засобів | відповідність |  |
| 22 | У каркасі ліжка в чотирьох кутах повинні бути передбачені установчі отвори для інфузійної стійки | відповідність |  |
| 23 | Інфузійна стійка має бути регульована за висотою з хромонікелевим покриттям | відповідність |  |
| 24 | Захисні роликові відбійники в чотирьох кутах ложа ліжка, діаметром не менше 90 мм | відповідність |  |
| 25 | Максимально допустиме навантаження, не менше | 200 кг |  |
| 26 | Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом (односекційним, пінополіуретановим, протипролежневим) із захисним чохлом - 1 шт.; - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) -1 шт. | відповідність |  |
| 27 | Матрац повинен бути: односекційним, пінополіуретановим, протигрибковим, антибактеріальним, щільністю 28 кг/ м³, сумісний з розміром ложа ліжка, висотою не менше 120 мм, укомплектований водонепроникним чохлом, що легко знімається, та стійкий до дезінфікуючих засобів | відповідність |  |
| 28 | Електричні характеристики ліжка: - вхідна напруга 240 В; - частота 50-60 Гц | відповідність |  |
| 29 | У ліжку має бути передбачено дренажну підвіску | відповідність |  |
| 30 | Гарантійний термін не менше 24 міс. | відповідність |  |
| 31 | Рік виготовлення не раніше 2022 р. | відповідність |  |

Лот 6 - 33192300-5 Меблі медичного призначення, крім ліжок і столів - Каталка медична з гідравлічним приводом для купання (31163 Каталка лежача адаптаційна) - 5 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каталка призначена та купання важкохворих пацієнтів | відповідність |  |
| 2 | Каркас каталки повинен мати антибактеріальне покриття на основі іонів срібла, що запобігає поширенню небезпечних мікроорганізмів, бактерій та грибків | відповідність |  |
| 3 | Гідгравлічний привід | відповідність |  |
| 4 | Каталка має бути оснащена алюмінієвими бічними поручнями, які можуть складатись до краю основи ложа | відповідність |  |
| 5 | Бічні поручні мають бути оснащені фіксаторами | відповідність |  |
| 6 | Позиція Антитренделенбург здійснюється за допомогою газ пружини, шляхом натискання ручки | відповідність |  |
| 7 | Спинна секція каталки має бути регульованою | відповідність |  |
| 8 | Регулювання спинної секції повинно здійснюватись шляхом натискання ручки, розташованої позаду секції | відповідність |  |
| 9 | Регулювання висоти (піднімання/опускання) повинно здійснюватись за допомогою гідравлічного приводу ножними педалями | відповідність |  |
| 10 | Ложе каталки повинне складатися не менше, ніж з 2 секцій | відповідність |  |
| 11 | Секції ложа каталки виготовлені з ПВХ | відповідність |  |
| 12 | Каталка має бути оснащена дренажним шлангом, розташованим у торці ножної секції для відведення води | відповідність |  |
| 13 | Каталка має бути укомплектована антибактеріальним, вогнестійким, без шкідливих пластифікаторів матрацом у вигляді ванни, сумісним з розмірами ложа | відповідність |  |
| 14 | Матрац має фіксуватись за рахунок торцевих билець та бічних поручнів | відповідність |  |
| 15 | Зовнішні габарити: Д х Ш см | 206 x 81 (±3%) |  |
| 16 | Внутрішні габарити (ложе): Д х Ш см | 190 х 70 (±3%) |  |
| 17 | Висота основи ліжка, см | min 45 max 95 (±3%) |  |
| 18 | Кут регулювання спинної секції | 0-25ﹾ (±3%) |  |
| 19 | Кут регулювання нахилу каталки (для забезпечення зливу води) | 0-4ﹾ (±3%) |  |
| 20 | Наявність чотирьох поворотних коліс, діаметром не менше | 150 мм |  |
| 21 | Напівцентральна гальмівна система з можливістю одночасного гальмування/блокування двох коліс | відповідність |  |
| 22 | Довжина колісної бази, см | 160 (±3%) |  |
| 23 | Ширина колісної бази, см | 64 (±3%) |  |
| 24 | Максимальне навантаження, кг | 227 ±3% |  |
| 25 | Вага виробу, кг | 80 ±3% |  |
| 26 | Гарантійний строк експлуатації, не менше | 24 місяці |  |
| 27 | Рік виготовлення | не раніше 2022 р. |  |

Лот 7 - 33192300-5 Меблі медичного призначення, крім ліжок і столів - Каталка медична з гідравлічним приводом (31163 Каталка лежача адаптаційна) - 3 шт.

| № з/п | Медико-технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каталка призначена для транспортування та догляду за важкохворими пацієнтами | відповідність |  |
| 2 | Нижня тримальна рама каталки виготовлена з алюмінію та має двошарове порошкове покриття | відповідність |  |
| 3 | Верхня тримальна рама каталки виготовлена з металу та має двошарове порошкове покриття | відповідність |  |
| 4 | Гідравлічний привід | відповідність |  |
| 5 | Каталка має бути оснащена складаними бічними поручнями з нержавіючої сталі | відповідність |  |
| 6 | Бічні поручні мають бути оснащені фіксаторами | відповідність |  |
| 7 | Спинна секція каталки - регульована | відповідність |  |
| 8 | Регулювання спинної секції повинно здійснюватись вручну за допомогою механізму фіксації | відповідність |  |
| 9 | Регулювання висоти (піднімання/опускання) повинно здійснюватись за допомогою гідравлічного приводу ножними педалями | відповідність |  |
| 10 | На верхню тримальну раму каталки має бути встановлено пластиковий контейнер, сумісний з розмірами ложа, з дренажним шлангом для відведення води | відповідність |  |
| 11 | Ложе каталки повинно складатися з не менше, ніж 2 секцій | відповідність |  |
| 12 | Матеріал секцій ложа каталки - ПВХ з перфорацією | відповідність |  |
| 13 | Зовнішні габарити: Д х Ш см | 190 x 82 (±3%) |  |
| 14 | Внутрішні габарити (ложе): Д х Ш см | 180 х 70 (±3%) |  |
| 15 | Висота основи ліжка, см | min 50 max 100 (±3%) |  |
| 16 | Наявність чотирьох поворотних коліс з гальмами? діаметром не менше | 125 мм |  |
| 17 | Довжина колісної бази, см | 140 (±3%) |  |
| 18 | Ширина колісної бази, см | 73 (±3%) |  |
| 19 | Максимальне навантаження, кг | 150 ±3% |  |
| 20 | Вага виробу, кг | 63 ±3% |  |
| 21 | Гарантійний строк експлуатації, не менше | 24 місяці |  |
| 22 | Рік виготовлення | не раніше 2022 р. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

15 775 497,00 грн (П`ятнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п`ять тисяч чотириста дев`яносто сiм гривень 00 копiйок), без ПДВ, зокрема:

лот 1 - 6 648 000,00 грн (Шiсть мiльйонiв шiстсот сорок вiсiм тисяч гривень 00 копiйок);

лот 2 - 2 338 353,00 грн (Два мiльйони триста тридцять вiсiм тисяч триста п`ятдесят три гривнi 00 копiйок);

лот 3 - 1 246 674,00 грн (Один мiльйон двiстi сорок шiсть тисяч шiстсот сiмдесят чотири гривнi 00 копiйок);

лот 4 - 2 546 670,00 грн (Два мiльйони п`ятсот сорок шiсть тисяч шiстсот сiмдесят гривень 00 копiйок);

лот 5 - 1 063 200,00 грн (Один мiльйон шiстдесят три тисячi двiстi гривень 00 копiйок);

лот 6 - 1 387 500,00 грн (Один мiльйон триста вiсiмдесят сiм тисяч п`ятсот гривень 00 копiйок);

лот 7 - 545 100,00 грн (П`ятсот сорок п`ять тисяч сто гривень 00 копiйок).