33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Апарат штучної вентиляції легень (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 2 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Апарат штучної вентиляції легень (47244 Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії) - 2 шт.

| № з/п | Вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опис апарату: |  |
| 1.1 | Апарат повинен застосовуватися як для інвазивної, так і для неінвазивної ШВЛ у дорослих та дітей від 3 кг в умовах стаціонару та при транспортуванні |  |
| 1.2 | Автоматичне самотестування після запуску |  |
| 1.3 | Апарат повинен мати сенсорний кольоровий графічний монітор, розміром не менше 10,4 дюйма та роздільною здатністю не менше 640х480 пікселів |  |
| 1.4 | Доступ до усіх функцій через сенсорний екран та через ручку-кнопку |  |
| 1.5 | Можливість використання при внутрішньогоспітальному транспортуванні за рахунок наявності вбудованої батареї високої ємкості, що забезпечує не менше 3 годин автономної роботи |  |
| 1.6 | Можливість проведення ШВЛ при падінні тиску кисню в мережі менш 1,5 атмосфер |  |
| 1.7 | Звуковий сигнал тривоги апарату може бути автоматично вимкнено на 2 хвилини |  |
| 1.8 | Збереження даних тривог на не менше, ніж 4000 фактів і трендів 80 год., які дозволяють проводити детальний ретроспективний аналіз роботи |  |
| 1.9 | Вбудований електрохімічний датчик кисню |  |
| 1.10 | Інтегрований в апарат ШВЛ клапан видоху |  |
| 2. | Апарат ШВЛ повинен мати наступні режими із контролем по об’єму та тиску: |  |
| 2.1 | - VCV - контрольована / допоміжна ШВЛ по об'єму |  |
| 2.2 | - PCV - контрольована / допоміжна ШВЛ по тиску |  |
| 2.3 | - SIMV - синхронізована перемежована примусова ШВЛ |  |
| 2.4 | - PSV - спонтанна вентиляція із підтримкою тиском |  |
| 2.5 | - CPAP - вентиляція з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах |  |
| 2.6 | - PSIMV - допоміжна перемежована керована вентиляція по тиску |  |
| 2.7 | - PSV NIV - неінвазивна масочна ШВЛ, з компенсацією витоку |  |
| 2.8 | - Duo levels - з чередуванням двох рівнів CPAP |  |
| 2.9 | - PRVC - вентиляція з регулюванням тиску з контрольованим об’ємом |  |
| 2.10 | - PS-Pro - підтримка тиском зі змінною частотою |  |
| 2.11 | - APRV - вентиляція із скиданням тиску в дихальних шляхах |  |
| 2.12 | - вентиляція АПНОЄ із заздалегідь встановленими параметрами |  |
| 3. | Апарат повинен забезпечувати принаймні наступні параметри та показники вентиляції: |  |
| 3.1 | - дихальний об’єм 20-2000 мл |  |
| 3.2 | - частота подиху 4-120 под./хв. |  |
| 3.3 | - піковий потік 2-150 л/хв. |  |
| 3.4 | - ПДКВ 0-50 см Н2О |  |
| 3.5 | - інспіраторний тригер по потоку 1-15 л/хв. |  |
| 3.6 | - експіраторний тригер по потоку (5-90% від пікового потоку) |  |
| 3.7 | - тиск у дихальних шляхах: 2-99 см Н2О |  |
| 3.8 | - підтримка тиском (понад ПДКВ): 2-40 см Н2О |  |
| 3.9 | - концентрацію кисню 21-100% |  |
| 4. | Апарат повинен забезпечувати моніторинг параметрів: |  |
| 4.1 | - дихальний об'єм на вдиху |  |
| 4.2 | - дихальний об'єм на видиху |  |
| 4.3 | - хвилинний об'єм видиху |  |
| 4.4 | - частота подиху |  |
| 4.5 | - піковий тиск |  |
| 4.6 | - ПДКВ |  |
| 4.7 | - концентрацію кисню |  |
| 4.8 | - тиск плато |  |
| 4.9 | - крива потоку і тиску в реальному часі (з можливістю зупинки для виміру) |  |
| 4.10 | - категорії пацієнта, статус електроживлення |  |
| 4.11 | - режими вентиляції та доступ до змін режиму |  |
| 4.12 | - поле настроювання сигналів тривог |  |
| 4.13 | - змінювання до шкали тиску, потоку, часу, перевод кривих в стоп-кадр |  |
| 4.14 | - петлі: тиск-об'єм, об'єм-потік, потік-тиск |  |
| 4.15 | - капнографія |  |
| 5. | Апарат ШВЛ повинен мати систему сигналізації, яка має трирівневий пріорітет та спрацьовує при: |  |
| 5.1 | - низькому тиску подачі кисню |  |
| 5.2 | - роботі автономного живлення |  |
| 5.3 | - відсутності роботи або розрядженні акумулятора |  |
| 5.4 | - від’єднанні контуру пацієнта |  |
| 5.5 | - при перевищенні значення ПДКВ на 5 см H2O від встановленого |  |
| 5.6 | - при відхиленні від показників, які автоматично встановлені для конкретного режиму вентиляції |  |
| 6. | Вимоги до основного джерела електроживлення: |  |
| 6.1 | Напруга живлення: 100 - 240 В +/- 5% |  |
| 6.2 | Частота: 50 - 60 Гц |  |
| 7. | Вимоги до вбудованого акумулятора: |  |
| 7.1 | Номінальна напруга: 24 В |  |
| 7.2 | Номінальна ємність: 2X4500 мА/ч |  |
| 8. | Вимоги до газопостачання: |  |
| 8.1 | Повинен мати тип змішувача - електронний |  |
| 8.2 | Точність роботи змішувача не більше 3% від заданої швидкості потоку |  |
| 8.3 | Апарат повинен мати у своєму складі повітряну турбіну |  |
| 8.4 | Типи газового з'єднувача NF, DISS, NIST (ВТ) Роз’єм (НТ) |  |
| 8.5 | Тиск постачання O2 2,8 - 6 бар / 280 - 600 кПа (ВД) 0 – 1,5 бар / 0 – 150 кПа (НТ) |  |
| 9. | Загальні характеристики: |  |
| 9.1 | Вага апарату повинна бути не більше 16 кг |  |
| 9.2 | Розміри повинні бути не більше (Д x Ш x Г): 40 x 30 x 35 см |  |
| 9.3 | Рівень шуму на відстані 1 м - не більше 48 дБ |  |
| 10. | Апарат повинен мати наступну комплектацію: |  |
| 10.1 | - інструкція з експлуатації; |  |
| 10.2 | - кисневий шланг для приєднання до мережі або балону, дріт живлення 220 В; |  |
| 10.3 | - клапан видиху, датчик потоку - 1 од., бактеріальний фільтр - 1 од., вхідний фільтр - 1 од.; |  |
| 10.4 | - контури для пацієнта - 2 шт., зволожувач з можливістю підігріву дихальної суміші, комплект аксесуарів до зволожувача, маски - 2 шт., тримач контуру; |  |
| 10.5 | - мобільний візок |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

2 166 666,66 грн (Два мiльйони сто шiстдесят шiсть тисяч шiстсот шiстдесят шiсть гривень 66 копiйок), без ПДВ.