33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для проведення сеансів плазмообміну, гемофільтрації/гемодіалізу - 3 найменування)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Витратні матеріали для проведення сеансів плазмообміну, гемофільтрації/гемодіалізу - 3 найменування, зокрема:

- найменування 1 - Набір для гемофільтрації/гемодіалізу, сумісний з апаратом PrismaFlex Baxter, або еквівалент (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 149 шт.;

- найменування 2 - Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації (35849 Концентрат гемодіалізу) - 922 шт.;

найменування 3 - Набір для плазмообміну, сумісний з апаратом PrismaFlex Baxter, або еквівалент (46998  Набір трубок до системи терапевтичної плазмофільтрації / еритроцитаферезу) - 45 шт.

| № з/п | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набір для гемофільтрації / гемодіалізу (з можливістю видалення ендотоксинів та медіаторів запалення) |  |
| 1.1 | Набір повинен бути сумісний з апаратом PrismaFlex Baxter, виробництва Gambro, або еквівалент | Наявність |
| 1.2 | Набір повинен бути для одноразового використання та бути стерильним | Наявність |
| 1.3 | Набір повинен забезпечувати видалення цитокінів та ендотоксинів |  |
| 1.4 | Набір призначений для проведення процедур: - повільної безперервної ультрафільтрації - безперервної венно-венозної гемофільтрації - безперервного венно-венозного гемодіалізу - безперервної венно-венозної гемодіафільтрації | Наявність |
| 1.5 | Площа робочої поверхні мембрани гемофільтра (м2) | 1,5 |
| 1.6 | Внутрішня поверхня мембрани гемофільтра з нанесеним гепарином | Наявність |
| 2 | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації |  |
| 2.1 | Готовий до використання розчин для гемодіалізу в поліетиленових ємностях від 4 до 6 літрів | Наявність |
| 2.2 | Розчин призначений для лікування ниркової недостатності, гіперкаліємії | Наявність |
| 2.3 | Фізичні параметри | Прозорий розчин |
| 2.4 | Кальцій (Ca2+) (ммоль/л) в межах | 1,7-1,8 |
| 2.5 | Калій (K+) (ммоль/л) в межах | 2,0-3,0 |
| 2.6 | Натрій (Na+) (ммоль/л) в межах | 138-140 |
| 2.7 | Хлориди (Cl-) (ммоль/л) в межах | 111-112 |
| 2.8 | Глюкоза (ммоль/л) в межах | 6-7 |
| 3. | Набір для плазмообміну |  |
| 3.1 | Набір повинен бути сумісний з апаратом PrismaFlex Baxter, виробництва Gambro, або еквівалент | Наявність |
| 3.2 | Набір повинен бути для одноразового використання та бути стерильним | Наявність |
| 3.3 | Набір призначений для проведення процедури терапевтичного плазмообміну | Наявність |
| 3.4 | Площа робочої поверхні мембрани фільтра (м2) | 0,35 |
| 3.5 | Швидкість потоку крові (мл/хв.) в діапазоні | 100-400 |

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно вимог чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію відповідного документу (чи лист-роз’яснення щодо його відсутності) стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

7. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.** |
| --- | --- |

** Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

*** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

4 608 684,78 грн (Чотири мільйона шістсот вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 78 копійок), з ПДВ.