38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатори на базі рідинних хроматографів, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 38432000-2 Аналізатори - Система хромато-мас спектрометрична у комплектації (57848 Аналізатор мас-спектрометричний ІВД, автоматичний) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хромато-мас спектрометрична у комплектації |  |  |  |
| 1 | Рідинний хроматограф | 1 шт. |  |
| 1.1 | Діапазон рН | Не вужче 2-12 |  |
| 1.2 | Об’єм затримки системи | ≤ 100 мкл або менше |  |
| 1.3 | Насос | 1 шт. |  |
| 1.3.1 | Тип змішування | На високій стороні тиску |  |
| 1.3.2 | Максимальний робочий тиск | 18 000 psi або більше |  |
| 1.3.3 | Діапазон потоків, не вужче, ніж | 0,01 - 2 мл/хв. |  |
| 1.3.4 | Кількість розчинників, з якими працює система | Максимальна кількість - не менше 4 |  |
| 1.3.5 | Точність змішування | Не більше, ніж ± 1% |  |
| 1.3.6 | Прецизійність змішування | Не більше, ніж ≤ 0,15% RSD |  |
| 1.3.7 | Дегазація розчинників | Вбудований, 6-ти канальний дегазатор |  |
| 1.4 | Автосамплер | 1 шт. |  |
| 1.4.1 | Діапазон інжектування | Не вужче, ніж 0,1-10 мкл |  |
| 1.4.2 | Прецизійність інжектування | ≤ 0,5% RSD або менше для 80% діапазону інжектування |  |
| 1.4.3 | Максимальний перенос попереднього зразку | ≤ 0,004% або менше |  |
| 1.4.4 | Промивання інжекційної голки | Вбудоване, активне, програмоване |  |
| 1.4.5 | Мінімальна кількість зразку у віалі, необхідна для інжектування | 3 мкл або менше |  |
| 1.4.6 | Термостатування зразків у діапазоні | Від 4°С або менше до 40°С або більше |  |
| 1.4.7 | Стабільність температури | ± 1°C або менше |  |
| 1.4.8 | Точність підтримання температури | ± 0,5°C або менше |  |
| 1.4.9 | Ємність | Максимальна ємність два 96-ти або 384-х позиційні мікролітрові планшети або більше |  |
| 1.5 | Термостат колонок | 1 шт. |  |
| 1.5.1 | Діапазон температур термостату | Від 5°С або менше до 90°С або більше |  |
| 1.5.2 | Ємність термостату | Дві колонки або більше |  |
| 1.5.3 | Точність підтримання температури | ± 0,5 або менше |  |
| 1.5.4 | Стабільність температури | ± 0,3 або менше |  |
| 1.5.5 | Крани-перемикачі | Вбудовані, не менше двох кранів, розташованих в термостаті, 6-ти позиційних або більше, 7-ми портових або більше |  |
| 2. | Мас-спектрометичний детектор | 1 шт. |  |
| 2.1 | Тип детектору | Тандемний квадрупольний (трьохквадрупольний) |  |
| 2.2 | Джерело іонізації | Багаторежимне - електроспрей (ESI) та хімічна іонізація при атмосферному тиску (APCI) |  |
| 2.3 | Введення калібрувального/тюнінгового розчину | Вбудований механізм прямого введення в мас-спектрометр |  |
| 2.4 | Діапазон мас | Від 2 m/z або менше до 2048 m/z або більше |  |
| 2.5 | Переключення полярностей | 15 мс або менше |  |
| 2.6 | Чутливість для позитивних іонів | Співвідношення сигнал/шум для 1 пг резерпіну, що вводиться в колонку, повинно складати 350000:1 або більше, іонізація електроспреєм (ESI), режим MRM |  |
| 2.7 | Чутливість для негативних іонів | Співвідношення сигнал/шум для 1 пг хлорамфеніколу, що вводиться в колонку, повинно складати 200000:1 або більше, іонізація електроспреєм (ESI), режим MRM (моніторинг множинних реакцій) |  |
| 2.8 | Швидкість сканування | 15000 а.о.м/сек. або більше |  |
| 2.9 | Швидкість збору даних | 555 точок даних за секунду або більше |  |
| 2.10 | Стабільність мас | ± 0,1 Да або менше за 24 години або більше |  |
| 2.11 | Типи збору даних | Повне мас-спектрометричне сканування, сканування іонів попередників, сканування іонів-продуктів, сканування нейтральних втрат, селективний моніторинг іонів, моніторинг множинних реакцій (MRM) та моніторинг множинних реакцій за розкладом (sMRM) |  |
| 3. | Комп’ютер, принтер, програмне забезпечення, джерело безперебійного живлення | 1 комплект |  |
| 4. | Генератор азоту з вбудованим компресором | 1 шт. |  |
| Комплектація |  |  |  |
| 1 | Система хромато-мас спектрометрична у комплектації | компл. | 1 |
| 1.1 | Рідинний хроматограф | шт. | 1 |
| 1.2 | Насос | шт. | 1 |
| 1.3 | Автосамлер | шт. | 1 |
| 1.4 | Термостат колонок | шт. | 1 |
| 1.5 | Мас-спектрометричний детектор | шт. | 1 |
| 1.6 | Комп'ютер, принтер, програмне забезпечення | компл. | 1 |
| 1.7 | Генератор азоту | шт. | 1 |
| 1.8 | Джерело безперебійного живлення | шт. | 1 |

Лот 2 - 38432000-2 Аналізатори - Система хроматографічна у комплектації (57848 Аналізатор мас-спектрометричний ІВД, автоматичний) - 1 шт.

| № з/п | Технічні вимоги | Вимога до відповідності характеристики | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хроматографічна у комплектації |  |  |  |
| 1 | Рідинний хроматограф | 1 шт. |  |
| 1.1 | Діапазон рН | Не вужче 2-12 |  |
| 1.2 | Об’єм затримки системи | ≤ 100 мкл або менше |  |
| 1.3 | Насос | 1 шт. |  |
| 1.3.1 | Тип змішування | На високій стороні тиску |  |
| 1.3.2 | Максимальний робочий тиск | 18 000 psi або більше |  |
| 1.3.3 | Діапазон потоків, не вужче, ніж | 0,01 - 2 мл/хв. |  |
| 1.3.4 | Кількість розчинників, з якими працює система | Максимальна кількість - не менше 4 |  |
| 1.3.5 | Точність змішування | Не більше, ніж ± 1% |  |
| 1.3.6 | Прецизійність змішування | Не більше, ніж ≤ 0,15% RSD |  |
| 1.3.7 | Дегазація розчинників | Вбудований, 6-ти канальний дегазатор |  |
| 1.4 | Автосамплер | 1 шт. |  |
| 1.4.1 | Діапазон інжектування | Не вужче, ніж 0,1-10 мкл |  |
| 1.4.2 | Прецизійність інжектування | ≤ 0,5% RSD або менше для 80% діапазону інжектування |  |
| 1.4.3 | Максимальний перенос попереднього зразку | ≤ 0,004% або менше |  |
| 1.4.4 | Промивання інжекційної голки | Вбудоване, активне, програмоване |  |
| 1.4.5 | Мінімальна кількість зразку у віалі, необхідна для інжектування | 3 мкл або менше |  |
| 1.4.6 | Термостатування зразків у діапазоні | від 4°С або менше до 40°С або більше |  |
| 1.4.7 | Стабільність температури | ± 1°C або менше |  |
| 1.4.8 | Точність підтримання температури | ± 0,5°C або менше |  |
| 1.4.9 | Ємність | Максимальна ємність два 96-ти або 384-х позиційні мікролітрові планшети або більше |  |
| 1.5 | Термостат колонок | 1 шт. |  |
| 1.5.1 | Діапазон температур термостату | Від 20°С або менше до 90°С або більше |  |
| 1.5.2 | Ємність термостату | Одна колонка або більше |  |
| 1.5.3 | Точність підтримання температури | ± 0,5 або менше |  |
| 1.5.4 | Стабільність температури | ± 0,3 або менше |  |
| 1.5.5 | Відстеження колонок | Система ведення записів про використання колонок |  |
| 2. | Мас-спектрометичний детектор | 1 шт. |  |
| 2.1 | Тип детектору | Мас-детектор |  |
| 2.2 | Джерело іонізації | Багаторежимне - електроспрей (ESI) та хімічна іонізація при атмосферному тиску (APCI) |  |
| 2.3 | Калібрування детектору | Автоматичне калібрування |  |
| 2.4 | Діапазон мас | Від 30 m/z або менше до 1250 m/z або більше |  |
| 2.5 | Переключення полярностей | 25 мс або менше |  |
| 2.6 | Чутливість для позитивних іонів | Співвідношення сигнал/шум 400:1 або більше, іонізація електроспреєм (ESI+) |  |
| 2.7 | Чутливість для негативних іонів | Співвідношення сигнал/шум 300:1 або більше, іонізація електроспреєм (ESI-) |  |
| 2.8 | Детектор | Поза-осьовий, з 6 або більше порядками цифрового динамічного діапазону |  |
| 2.9 | Точність мас | ± 0,2 Да або менше |  |
| 2.10 | Стабільність мас | ± 0,1 Да або менше за 24 години або більше |  |
| 2.11 | Типи збору даних | Повне мас-спектрометричне сканування, сканування обраних іонів |  |
| 3. | Комп’ютер, принтер, програмне забезпечення, джерело безперебійного живлення | 1 комплект |  |
| 4. | Генератор азоту з вбудованим компресором | 1 шт. |  |
| Комплектація |  |  |  |
| 1 | Система хроматографічна у комплектації | компл. | 1 |
| 1.1 | Рідинний хроматограф | шт. | 1 |
| 1.2 | Насос | шт. | 1 |
| 1.3 | Автосамлер | шт. | 1 |
| 1.4 | Термостат колонок | шт. | 1 |
| 1.5 | Мас-спектрометричний детектор | шт. | 1 |
| 1.6 | Комп'ютер, принтер, програмне забезпечення | компл. | 1 |
| 1.7 | Генератор азоту | шт. | 1 |
| 1.8 | Джерело безперебійного живлення | шт. | 1 |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

47 314 250,00 грн (Сорок сiм мiльйонiв триста чотирнадцять тисяч двiстi п`ятдесят гривень 00 копiйок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 31 418 520,00 грн (Тридцять один мiльйон чотириста вiсiмнадцять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 копiйок), з ПДВ;

лот 2 - 15 895 730,00 грн (П`ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот дев`яносто п`ять тисяч сiмсот тридцять гривень 00 копiйок), з ПДВ.